水中濁度檢測方法－濁度計法

中華民國113年10月16日環部授研字第1135113291號公告
自中華民國114年1月15日生效
NIEA W219.53C
方法概要
在特定條件下，比較水樣和標準濁度懸浮液對特定光源散射光的強度，以測定水樣的濁度 (Nephelometric turbidity unit, NTU)。散射光強度愈大者，其濁度亦愈大。
適用範圍
本方法適用於飲用水、飲用水水源中濁度之檢測。
干擾
1. 水樣中漂浮碎屑 (Debris) 和快速沈降的粗粒沈積物會使濁度值偏低。
2. 微小的氣泡會使濁度值偏高。
3. 水樣中因含溶解性物質而產生顏色時，該溶解性物質會吸收光而使濁度值降低。
4. 若裝樣品之玻璃試管不乾淨或振動時，所得的結果將不準確。
設備與材料
1. 濁度計
  1. 含照射樣品的光源和一個或數個光電偵測器及一個讀數計，能顯示出與入射光呈 90 度角之散射光強度。濁度計之設計應使在無濁度存在時，只有極少的迷光 (Stray light) 為偵測器所接收，並於短時間溫機後無明顯的偏移現象。
  2. 至少應可測定 0 NTU 至 40 NTU 之範圍，若要測的水樣濁度低於 1 NTU 時，此濁度計之解析度應可偵測濁度差異至 0.02 NTU 或更低。
  3. 樣品試管必須為乾淨無色透明之玻璃管，當管壁有刻痕或磨損時，即應丟棄。光線通過的地方不可用手握持，惟可增加試管長度或裝一保護匣，使試管可以握持。使用過之試管可用肥皂水清洗，再用試劑水沖洗多次後，晾乾備用。不可使用刷子清洗試管。
  4. 設計相異之濁度計，即使以相同之濁度懸浮液校正，其濁度值亦可能有所差異。為減少此種差異，須遵循下述設計準則：
    1. 光源：使用鎢絲燈，操作色溫 (Colortemperature) 設在 2200 K 至 3000 K，亦可使用波長範圍介於 380 nm 至 780 nm 之白光發光二極體 (LED)。
    2. 樣品試管中入射光及散射光通過之總距離不超過 10 cm。
    3. 偵測器接收散射光之位置以入射光之 90 度角為中心點，偏差不超過 ± 30 度角。偵測器和濾光系統（若使用時）在 400 nm 至 600 nm 之間應有光譜波峰之反應。
2. 抽氣過濾裝置及 0.45 μm 孔徑之濾膜。
試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則至少必須為試藥級。使用之溶液，可依試藥配製比例製備所需使用體積。
  1. 試劑水：無濁度之蒸餾水。如果無法確定所使用之蒸餾水不含濁度時，可將蒸餾水通過 0.45 μm 孔徑之濾膜，先倒掉最初之 200 mL，使過濾後蒸餾水之濁度低於或等於未經過濾之蒸餾水。
  2. 福爾馬胼 (Formazin) 儲備濁度懸浮液
    1. 溶液Ⅰ：溶解 1.000 g 硫酸胼 (Hydrazine sulfate) (NH2)2‧H2SO4於試劑水中，定容至 100 mL。（注意：硫酸胼係致癌劑，應小心使用，避免吸入、攝取及皮膚接觸）。
    2. 溶液Ⅱ：溶解 10.00 g 環六亞甲基四胺 (Hexamethylenetetramine)(CH2)6N4 於試劑水中，定容至 100 mL。
    3. 取 5.0 mL 溶液Ⅰ及 5.0 mL 溶液Ⅱ，放入適當體積之玻璃瓶內混合，於 25 ℃ ± 3 ℃ 靜置 24 小時，此儲備濁度懸浮液之濁度為 4000 NTU。此儲備濁度懸浮液必須每年配製。
  3. 福爾馬胼標準濁度懸浮液：取 10.0 mL 儲備濁度懸浮液，以試劑水稀釋至 100 mL，此懸浮液之濁度定為 400 NTU，或視需要以試劑水稀釋標準濁度懸浮液至所需濁度。此等標準濁度懸浮液必須每月配製。亦可使用市售之合格標準濁度懸浮液。
2. 採樣與保存
  樣品應於採樣後儘速分析，否則樣品須置於暗處 > 0 ℃ 至 ≤ 6 ℃ 冷藏，以減少微生物對懸浮物的分解作用，並於 48 小時內進行分析。
3. 步驟
  1. 濁度計校正：使用前需先以適當之標準濁度懸浮液於各濁度範圍校正，或依照製造商提供之儀器操作手冊之說明校正儀器。若儀器已經過刻度校正時，則需使用適當的標準濁度懸浮液驗證其準確度。
  2. 濁度測定：搖動水樣使固態顆粒均勻分散，待氣泡消失後，將水樣倒入樣品試管中，直接從濁度計讀取濁度值。
4. 結果處理
  1. 計算
  濁度 (NTU) = A × F
  A ：水樣之濁度讀值 (NTU)。
  F ：稀釋倍數。
  1. 水樣之濁度應記錄至表一所列之最近值。
九、品質管制
  1. 空白樣品分析：每 10 個樣品或每批次樣品至少執行 1 次空白樣品分析。
  2. 查核樣品分析：每 10 個樣品或每批次樣品，至少執行 1 次查核樣品分析，其回收率應在 85 % 至 115 %。
  3. 重複樣品分析：每 10 個樣品或每批次樣品至少執行 1 次重複樣品分析，其相對差異百分比應在 25 % 以內。
十、精密度與準確度
        某實驗室分別配製 100 NTU、 30 NTU、 8 NTU、 2 NTU 之水樣進行 5 次分析，得到平均回收率分別為 98 %、100 %、102 %、88 %，標準偏差分別為 2.7 NTU、0.4 NTU、 0.11 NTU、0.05 NTU，詳如表二。
十一、參考資料
  1. APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed., Turbidity Method 2130 B.
  2. ASTM International. Standard Test Method for Determination of Turbidity Above 1 Turbidity Unit (TU) in Static Mode. ASTM D7315-17, 2023.

表一 濁度應記錄至所列之最近值
濁度 (NTU)	最近值 (NTU)
0.0 - - - - 1.0	0.05
1 - - - - 10	0.1
10 - - - - 40	1
40 - - - - 100	5
100 - - - - 400	10
400 - - - - 1000	50
> 1000	100

(資料來源為 APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed., Turbidity Method 2130 B.)
範例說明：
例1：濁度為 5.43 NTU，取最近值為 5.4 NTU。
例2：濁度為 206 NTU，取最近值為 210 NTU。
例3：濁度為 446 NTU，取最近值為 450 NTU。

表二 含濁度水樣之精密度與準確度測試結果
配製值 (NTU)	分析平均值 (NTU)	平均回收率 (%)	標準偏差 (NTU)	精密度 (RSD, %)	準確度 (X, %)
100	98	98.0	2.7	2.8	95.2~100.8
30	30	100.0	0.4	1.3	98.7~101.3
8.0	8.2	102.5	0.11	1.3	101.2~103.8
2.0	1.8	88.0	0.05	2.8	85.2~90.8