燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測方法

中華民國113年12月26日環部授研字第1135117370號公告
自中華民國114年4月15日生效
NIEA M217.01C
方法概要
將前處理至粒徑小於 1 mm之燃料樣品，在含有氧氣之燃燒容器中燃燒，樣品中鹵化物及硫化物燃燒後產物經吸收液吸收後，分別轉換為硫酸鹽、氯鹽、氟鹽及溴鹽。使用離子層析儀或其他適當設備定量吸收液中之硫酸鹽、氯鹽、氟鹽及溴鹽濃度，換算成樣品中硫、氯、氟及溴含量；自動分析設備亦可作為分析替代之儀器使用，如紅外線偵測硫含量測定儀或元素分析儀分析樣品中硫及氯含量。
適用範圍
本方法適用於固態生質燃料中硫、氯含量及固體再生燃料中硫、氯、氟及溴含量檢測。
干擾
略
設備與材料
含有氧氣之燃燒容器
1. 由不鏽鋼或任何其他不受燃燒程序或燃燒產物影響之材質製，具氧氣入口、安全閥及用以產生火花之電觸點，可使用市售產品或使用與檢測熱值相同之彈卡計（註1、註2）。
2. 詳細檢查燃燒容器特性，若檢測氯含量高之樣品，須使用耐氯材質。
3. 燃燒裝置配備自動點火及氧氣供應系統。
1. 分析天平：可精稱至 0.01 mg。
2. 離子層析儀：包括注入閥、保護管柱、離子層析管柱、抑制裝置、具溫度補償之電導度偵測器及數據處理系統，移動相溶液流量及壓力依各廠牌儀器之規定。
3. 滴定裝置：以比色法或電位計作為滴定終點判定之裝置都可使用。
4. 電位計：附參考電極、氟選擇性電極。
5. 自動分析設備
   1. 紅外線偵測含硫量測定儀：參照「煤炭中含硫量檢測方法－高
      溫管爐燃燒法(NIEA M209.0)」(註3）四、設備與材料。
   2.元素分析儀：含高溫爐（溫度可達900 ℃ 至1150 ℃）可設
    定燃燒及裂解條件（如：溫度、時間、氧化劑等）使樣品完全
    燃燒或裂解，並利用熱傳導偵測器、非分散性紅外線偵測器或
    電化學偵測器等執行檢測。
6. 減積設備：使用自動分析設備分析之樣品，參考「燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」四(二)之設備將樣品再減積至適當粒徑。
1. 試劑
  檢測時使用之試劑除非另有說明，否則至少為分析試藥級。
  1. 試劑水：電阻率 ≧ 10 MΩ-cm。
  2. 氧氣：純度 ≧ 99.99 %，不含待測物。
  3. 氮氣：層析級，離子層析儀用載流氣體。
  4. 離子層析移動相溶液：常用之移動相溶液有碳酸氫鹽/碳酸鹽(HCO3-/CO32-) 及OH- 兩種類型，因針對不同待測陰離子或各廠牌儀器所使用之層析管柱，其材質結構稍有不同，故移動相溶液宜依原廠建議或層析管柱之使用說明書配製。
  5. 苯甲酸(Benzoic acid)：粒狀，做為空白樣品分析用，可追溯至國家或國際標準。
  6. 助燃劑：如苯甲酸、石蠟油、乙醯丁酸膠囊(Acetobutyrate capsules)、聚乙烯袋。
  7. 吸收液
     1.離子層析儀所使用之移動相溶液。
     2.使用 0.2 M氫氧化鉀溶液（稱取11.2 g氫氧化鉀 (KOH)，以試
       劑水溶解後定容至 100 mL）能更有效捕捉氣體。
  8. 標準儲備溶液，1,000 mg/L：可購買市售氯鹽、氟鹽、溴鹽及硫酸鹽標準溶液或參考「水中陰離子檢測方法－離子層析法 (NIEA W415.5)」五、（五）製備。
  9. 混合標準工作溶液：依據待測陰離子濃度或依導電度偵測器之設定，配製成適當濃度之單一或混合標準工作溶液。
  10. 參考物質：
      1. 固態生質燃料參考物質：須為驗證參考物質(CRM)或標準參考
        物質(SRM)等級，附成分證明文件，可追溯至國家或國際標準。
      2. 類似固體再生燃料特性之物質（如固體廢棄物參考物質）
        或儀器使用手冊建議之標準品。
    (十一) 查核混合物 (Control mixtures)：以查核物質混合配製適當能代表
            樣品中待測元素之查核混合物。鹵素及硫含量應在樣品中元素含
            量相同範圍內，且約在所使用上機方法之工作範圍中間。查核物
            質之混合須使用研磨機進行均質處理，查核混合物之製備可參考
            表一。
2. 採樣與保存
  1. 樣品採集依據「固態生質燃料採樣方法 (NIEA A104.0)」或「固體再生燃料採樣方法 (NIEA M195.0)」規定執行，所採集樣品須具代表性，採集之樣品以密封袋（或桶）保存。
  2. 目視或觸感潮濕樣品須於24小時內進行分析，或貯藏於 4 ℃ ± 2 ℃，最長保存期限 7 天，或者依「燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」七、（一）步驟進行預乾燥處理。乾燥或預乾燥後樣品，保存於乾燥陰涼處，最長保存期限 180 天（註4）。
3. 步驟
  1. 樣品前處理：依「燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」七、（一）進行樣品預乾燥（視需要）、破碎及過篩等前處理，使成粒徑小於 1 mm 之樣品。（註5、註6）
  2. 取粒徑小於 1 mm之樣品，依「燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」七、（三）檢測水分含量。
  3. 在燃燒容器中燃燒，吸收液以適當設備上機分析
1. 固態生質燃料檢測
  (1) 稱取約1 g（精稱至0.1 mg）粒徑小於1 mm之樣品，或依儀
     器說明書取用其他樣品量，置於壓錠機施加適當的力製備成
     緊實不易破碎顆粒，若與發熱量同時進行量測，則樣品量需
     依據「燃料熱值檢測方法-彈卡計法(NIEA M216.0)」進行調
     整，且燃燒容器之使用須注意操作安全。
  (2) 將樣品置入石英或金屬坩堝中。
  (3) 添加1 mL至5 mL試劑水至燃燒容器，分析空白樣品(以苯甲
     酸當作空白樣品)與一般樣品時，須使用相同量之試劑水作為
     吸收液，亦可使用離子層析儀所使用之移動相溶液（如：碳
     酸鹽/碳酸氫鹽）作為吸收液。
  (4) 將坩堝置於燃燒容器中並安裝點火線，組裝燃燒容器確保無
     洩漏條件下，先充填30 bar之氧氣後點火燃燒。
  (5) 燃燒後靜置，依儀器使用手冊操作緩慢洩壓，再打開燃燒容
     器。
  (6) 以試劑水澈底沖洗燃燒容器、上蓋及坩堝（包含坩堝中燃燒殘
     留物），沖洗時，注意須將所有燃燒殘留物一併收集，收集
     所有洗液，並以0.45 μm孔徑之濾紙過濾後，以試劑水定容
     至50 mL或 100 mL。
2. 固體再生燃料檢測
  (1) 依據設備使用手冊安裝燃燒容器，稱取約 1 g（精稱至 0.1
     mg）粒徑小於 1 mm之樣品，下列方式擇一製備：
   A. 壓錠製備成緊實不破碎顆粒。
   B. 直接放在膠囊中並稱重（加入 20 % 試劑水或不加水）。
   C. 直接放在小PE袋中並稱重（加入 20 % 試劑水或不加
    水）。
     D. 樣品與助燃劑混合（如苯甲酸或任何其他不含明顯待測物
        者）（註7）。
  (2) 加入 10 mL 0.2 M氫氧化鉀溶液，燃燒容器中導入氧氣，並
     按照設備使用手冊安裝。若樣品氯含量小於 1 % 或不測定溴
     含量，可以試劑水代替氫氧化鉀溶液(註8)。
  (3) 點火燃燒，燃燒後在室溫下靜置平衡至少 10 分鐘，依設備
    使用手冊操作緩慢洩壓，再打開燃燒容器。檢查是否燃燒完
    全，如有未完全燃燒情形時應捨棄此樣品重新分析。
  (4) 以試劑水澈底沖洗燃燒容器，收集所有洗液，以試劑水定容
     至 100 mL。
3. 若樣品含有高濃度硫或氯 (> 2 %)，燃燒後氣體應通過具濾片之洗氣瓶 (Gas washing bottle)，以確保所有酸性氣體成分溶解。洗氣瓶及燃燒容器之吸收液可合併分析或個別分析。
4. 吸收液分析
(1) 以離子層析法測定硫酸鹽、氯鹽、氟鹽及溴鹽
A. 離子層析儀之準備及檢量線製備：參照「水中陰離子檢測方法－離子層析法 (NIEA W415.5)」七、（一）及七、（二），檢量線之相關係數應大於或等於 0.995 ，檢量線製備完成後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度，進行檢量線確認，檢量線確認相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
B. 選擇適當體積之樣品迴路 (Sample loop)，用乾淨注射針筒將樣品消化液以手動方式注入樣品迴路，並確實使樣品迴路充滿樣品，打開注入樣品迴路開關，使樣品隨移動相溶液流入離子層析儀中（亦可依個別儀器之自動化樣品注入設備操作），並依波峰面積、高度或感應強度，由檢量線求得樣品消化液中待測陰離子濃度。
(2) 以硝酸銀滴定法測定氯鹽(適用固體再生燃料之檢測)：樣品分析參照「水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法 (NIEA W407.5)」七、（一）至七、（五）。
(3) 以氟選擇性電極法測定氟鹽
A. 檢量線製備及確認：參照「水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (NIEA W413.5)」七、（四），檢量線之相關係數應大於或等於 0.995，檢量線製備完成後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度，進行檢量線確認，檢量線確認相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
B.樣品分析：參照「水中氟鹽檢測方法－氟選擇性電極法 (NIEA W413.5)」七、（一）至七、（三）。

  1. 以自動分析設備分析樣品中硫或氯含量，下列自動分析設備擇一使用：
1. 紅外線偵測硫含量測定儀
(1) 儀器調校：依照儀器使用手冊調校儀器。
(2) 初始校正：依儀器使用手冊或依下列方式執行校正
A. 稱取 5 個不同重量之參考物質，根據成分證明之硫含量（乾基）(%)，依下列公式計算硫含量（風乾基）(%) 及含量 (mg)。
參考物質硫含量（風乾基）(%)
= 成分證明之硫含量（乾基）(%) × { 100 - R } over {100}
參考物質硫含量 (mg)
= 參考物質硫含量（風乾基）(%) × 取樣量（風乾基）(mg)
R：參考物質水分含量 (%)
B. 以參考物質稱取量換算之硫含量 (mg) 與紅外線偵測器測得之二氧化硫吸光度繪製成檢量線，其相關係數應大於或等於 0.995。
C. 檢量線製備完成應即以第二來源之參考物質進行重複分析確認(固態生質燃料進行2 重複分析，固體再生燃料進行3 重複分析)，其平均值與標準值之相對誤差值應在 ± 15 % 以內
(3) 樣品分析：參照「煤炭中含硫量檢測方法－高溫管爐燃燒法 (NIEA M209.0)」七、（三）2 或七、（三）3。
2. 元素分析儀(註9)
(1) 儀器調校：依照儀器使用手冊調校儀器。
(2) 初始校正：依儀器使用手冊或依下列方式執行校正
A. 稱取5個不同重量參考物質，根據成分證明的硫含量或氯含量（乾基）(%) ，依下列公式計算硫含量或氯含量（風乾基）(%) 及 (mg)。
參考物質硫或氯含量（風乾基）(%)
= 成分證明之硫或氯含量（乾基）(%) × ( { 100 - R } over {100} )
參考物質硫或氯含量 (mg)
= 參考物質硫或氯含量（風乾基）(%) × 取樣量（風乾基）(mg)
R：參考物質水分含量 (%)
B. 以參考物質稱取量換算之硫含量或氯含量 (mg) 與元素分析儀測得之訊號值繪製成檢量線，其相關係數應大於或等於 0.995。
C. 檢量線製備完成應即以第二來源之參考物質進行重複分析確認(固態生質燃料進行2 重複分析，固體再生燃料進行3 重複分析)，其平均值與標準值之相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
(3) 樣品分析：依儀器使用手冊執行樣品分析及定量，或依下列方式執行：
稱取適量樣品（精稱至 0.01 mg）置於錫箔（或錫囊）壓錠，將壓錠後之樣品置入元素分析儀樣品槽，與儀器校正相同條件進行分析。分析完成後，將訊號值帶入檢量線以求取硫含量或氯含量 (mg)。
結果處理
(一)在燃燒容器中消化：每個樣品均須執行重複樣品分析，其相對差異百分比須符合九、品質管制規定，以平均值出具報告，依下列公式計算硫、氯、氟或溴含量。

樣品硫含量（乾基）(%) = ({C_s-C_0}) times V over m times 0.3338 times { 100over{100-M_ad} times 100(%)}
樣品氯、氟或溴含量（乾基）(%) = ({C-C_0}) times V over m times { 100over{100-M_ad}times 100(%)}

Cs：樣品吸收液中硫酸鹽濃度 (mg/L)
C：樣品吸收液中氯鹽、氟鹽或溴鹽濃度 (mg/L)
C0：空白樣品吸收液中硫酸鹽、氯鹽、氟鹽或溴鹽濃度 (mg/L)
V：樣品吸收液定量體積 (L)
0.3338：為硫及硫酸鹽相對莫耳質量之化學計算比率
m：樣品取樣量 (mg)
Mad：樣品水分含量 (%)，參照「燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」七、（三）測定
(二)使用自動分析設備分析：每個樣品均須執行重複樣品分析(固態生質燃料進行2 重複分析，固體再生燃料執行3 重複分析)，其相對差異百分比或相對標準偏差須符合九、品質管制規定，以平均值出具報告，依下列公式計算樣品硫、氯、氟或溴含量。

樣品硫、氯、氟或溴含量（乾基）(%)＝ {T} over {m} times { {100} over {( 100-M_ad )} times 100(%) }

T：自動分析設備所測得硫或氯含量 (mg)
m：樣品取樣量(mg)
Mad：樣品水分含量 (%)，參照「燃料中水分檢測方法 (NIEA M214.0)」七、（三）測定
1. 品質管制
  1. 在含有氧氣之燃燒容器中燃燒
1. 檢量線查核（使用離子層析法測定硫酸鹽、氯鹽、氟鹽及溴鹽）：移動相溶液重新配製、每批次或每 12 小時為週期之樣品分析前及分析後，應執行檢量線查核，其相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
2.檢量線查核（使用氟選擇性電極法測定氟鹽）：每 10 個樣品及每批次分析結束時，以檢量線查核標準溶液進行檢量線查核，其相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
3. 空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行 1 個空白樣品分析，對於元素含量高之樣品，空白樣品分析值須小於等於樣品測值之 10 %；對於元素含量低之樣品（如含量在 500 mg/kg 以下)，空白分析值須小於等於樣品測值之 30 %。
4. 查核樣品分析
  (1) 固態生質燃料:每批次或每10個樣品至少執行1個固態生質
     燃料參考物質查核分析，其回收率應在75 % 至125 % 範圍
     內。
(2) 固體再生燃料:每批次或每 10 個樣品至少執行 2 次查核混合
    物分析，其平均值回收率應在 80 % 至120 % 範圍內，2 次測
    值之相對差異百分比應在 15 % 以內。
5. 重複樣品分析：每個樣品均須執行重複分析，其相對差異百分比應在 20 % 以內。
  1. 使用自動分析設備分析
1. 查核樣品分析：每批次或每 12 小時為週期之樣品分析前及分析後，應以參考物質進行重複分析(固態生質燃料進行 2 重複分析，固體再生燃料執行 3 重複分析)，其平均值與標準值之相對誤差值應在 ± 20 % 以內。
2. 重複樣品分析：每個樣品均須執行重複分析(固態生質燃料進行 2重複分析，固體再生燃料執行 3 重複分析)，其相對差異百分比或相對標準偏差應在 20 % 以內。
精密度與準確度
（一）不同實驗室固體再生燃料中硫、氯、氟及溴含量分析數據（乾基）如表二至表五。
     （二）不同實驗室分析木屑及廢棄橄欖殘餘物中硫和氯含量分析數據
        （乾基）如表六及表七。
     （三）國內2家實驗室以元素分析儀檢測生質燃料參考物質數據（乾
        基）如表八。
1. 參考資料
  1. BSI Standards Publication, Solid recovered fuels – Methods for the determination of sulphur (S), Chlorine (Cl), fluorine (F) and bromine (Br) content. BS EN 15408, 2011.
  2. ISO International standards. Solid biofuels－Determination of total content of sulfur and chlorine. ISO 16994:2016.
  3. ISO International standards. Solid biofuels－Determination of major elements—Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti. ISO 16967: 2015.
  4. ISO International standards. Solid biofuels－Determination of total content of carbon, hydrogen, and nitrogen. ISO 16948:2015.
註1：並非所有彈卡計皆可作為燃燒容器使用，因燃燒之原理、燃燒之材料或燃燒容器表面，可能會吸附或與燃燒所產生之酸性氣體反應，而無法將容器清除乾淨。
註2：燃燒容器零件應定期檢查是否磨損或腐蝕；應特別注意主蓋之螺紋狀況。須遵守製造商指示及有關安全操作。
註3：本文引用之所有公告方法名稱及編碼，以環境部最新公告者為準。
註4：保存期間若有真菌（黴菌）出現或其他生物活性增加之跡象，則需立即分析樣品。
註5：在某些情況下，當樣品中之含氯顆粒不均勻時，更小之樣品粒徑（例如 0.5 mm）可提高分析之精密度。
註6：對於某些自動分析設備，因取樣量較少，可能需製備粒徑較小之樣品（例如 0.25 mm），以確保所需之精密度。
註7：當使用助燃劑（苯甲酸，PE袋，膠囊）時，必須減少樣品取樣量，因為助燃劑會導入更大熱值。基於安全考量及獲得最佳分析效果，升高溫度不能超過燃燒容器之最高升溫。調整樣品及助燃劑量，使溫度上升保持在儀器使用範圍內。
註8：以離子層析法測定氟鹽不可以試劑水當吸收液以避免產生干擾。
註9：若自動分析設備（如使用庫侖滴定法測定之分析儀）無須製備檢量線，則無須執行檢量線確認及檢量線查核。

表一 查核混合物配製
項目	重量 / (g)	化合物名稱	配製後各元素含量 (g/kg)
1	0.5	4-氟苯甲酸 / 4-Fluorobenzoic acid	氟：1.13
2	2.0	4-氯苯甲酸 / 4-Chlorobenzoic acid	氯：7.547
3	0.25	4-溴苯甲酸 / 4-Bromobenzoic acid	溴：1.656
4	0.25	4-碘苯甲酸 / 4 Iodobenzoic acid	碘；2.132
5	2.0	對氨基苯磺酸 / Sulphanilic acid	硫：6.17
6	55.0	纖維素 / Cellulose
	共60克

表二 固體再生燃料中硫含量分析數據
樣品	基質	l	n	o	x	SR	CVR	Sr	CVr
A	碎輪胎	160	14	4.7	1.42	0.181	12.7	0.103	7.30
B	拆木	144	13	7.7	0.03	0.013	43.3	0.007	23.3
C	污水污泥	156	14	7.1	1.06	0.144	13.6	0.059	5.60
D	一般廢棄物	154	14	8.3	0.25	0.029	11.6	0.029	11.6
E	塑膠/紙蓬鬆物	154	14	8.3	0.13	0.026	20.0	0.013	10.0

  表二至表七符號說明：
l	去除離群值後之數量
n	去除離群值後之實驗室數量
o	重複分析異常值百分比 (%)
x	全部平均值 (%)
SR	再現性之標準偏差值 (%)
CVR	再現性之變異係數 (%)
Sr	重複性之標準偏差 (%)
Cvr	重複性之變異係數 (%)
資料來源：十一、參考資料（一）

表三 固體再生燃料中氯含量分析數據
樣品	基質	l	n	o	x	SR	CVR	Sr	CVr
A	碎輪胎	138	13	11.5	0.05	0.024	48.0	0.016	32.0
B	拆木	156	14	7.1	0.294	0.056	19.0	0.044	15.0
C	污水污泥	156	14	7.1	0.311	0.087	28.0	0.027	8.70
D	一般廢棄物	156	14	7.1	0.571	0.153	26.8	0.102	17.9
E	塑膠/紙蓬鬆物	156	14	7.1	0.932	0.181	19.4	0.099	10.6

表四 固體再生燃料中溴含量分析數據
樣品	基質	l	n	o	x	SR	CVR	Sr	CVr
A	碎輪胎	114	10	5.0	0.030	0.0138	46.0	0.0067	22.2
B	拆木	49	5	18.3	0.0027	0.0012	4.40	0.0006	2.20
C	污水污泥	60	6	16.7	0.0029	0.0008	27.6	0.0003	10.3
D	一般廢棄物	65	7	22.6	0.0065	0.0024	36.9	0.0024	369
E	塑膠/紙蓬鬆物	76	7	9.5	0.011	0.0042	38.2	0.0042	38.2

表五 固體再生燃料中氟含量分析數據
樣品	基質	l	n	o	x	SR	CVR	Sr	CVr
A	碎輪胎	92	8	4.2	0.0063	0.0098	156	0.0059	93.7
B	拆木	86	9	20.4	0.0027	0.0005	18.5	0.0005	18.5
C	污水污泥	144	12	0.0	0.0311	0.0106	34.1	0.0051	16.4
D	一般廢棄物	118	11	10.6	0.0009	0.0026	26.5	0.0019	19.4
E	塑膠/紙蓬鬆物	117	11	11.4	0.0100	0.0053	53.0	0.0048	48.0

表六 生質燃料中含硫量分析數據
樣品	n	l	o	x	SR	CVR	Sr	CVr
木屑	20	90	5.2	0.009	0.003	34	0.001	12
廢棄橄欖殘餘物	23	111	1.8	0.12	0.021	17	0.007	5.4

資料來源：十一、參考資料（二）

表七 生質燃料中含氯量分析數據
樣品	n	l	o	x	SR	CVR	Sr	CVr
木屑	17	75	7.4	0.006	0.003	52	0.001	13
廢棄橄欖殘餘物	16	75	0	0.20	0.02	8.0	0.01	2.8

資料來源：十一、參考資料（二）

表八 國內實驗室使用自動分析設備元素分析儀分析
     生質燃料參考物質之精密度及準確度(n = 4)
含硫量	NIST 1570a / (S含量參考值：0.5 %)			NIST 1573a / (S含量參考值：0.96 %)
實驗室 / 編號	分析平均值(%)	平均回收率(%)	相對標準偏差(%)	分析平均值(%)	平均回收率(%)	相對標準偏差(%)
1	0.483	97	3.50	0.910	95	3.04
2	0.489	98	2.23	0.943	98	3.19

含氯量	NIST 1570a / （Cl含量參考值：無）			NIST 1573a / （Cl含量參考值：0.66 %）
實驗室 / 編號	分析平均值(%)	平均回收率(%)	相對標準偏差(%)	分析平均值(%)	平均回收率(%)	相對標準偏差(%)
1	0.614	－	3.33	0.639	97	2.05