水中硫酸鹽檢測方法－濁度法
中華民國112年8月16 日環署授檢字第1127106545號公告
自中華民國112年11月15日起實施
        NIEA W430.52C
一、方法概要
含硫酸鹽水樣於加入緩衝溶液後，再加入氯化鋇，使生成大小均勻之懸浮態硫酸鋇沉澱，以光度計於420 nm測其吸光度並由檢量線定量之。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水、飲用水水源、地下水中硫酸鹽之檢測（註 1）。
三、干擾
1. 色度或懸浮物質將產生干擾，懸浮物質可以0.45 μm孔徑之濾膜過濾去除，若樣品未加氯化鋇前之吸光度，低於檢量線第1點時，依步驟七、（四）校正干擾。
2. 二氧化矽濃度超過500 mg SiO2 /L時，產生干擾。
3. 水樣若含有大量有機物，硫酸鋇沉澱效果不佳。
四、設備與材料
1. 光度計：下列設備擇一使用，優先順序如下：
  1. 濁度計 (Nephelometer)：參考「水中濁度檢測方法－濁度計法(NIEA W219.5)」。
  2. 分光光度計：使用波長420 nm，並具1 cm至10 cm光徑之樣品槽。
  3. 濾光光度計(Filter photometer)：配備紫光濾光片(Violet filter)，最大透光度接近420 nm，並具1 cm至10 cm光徑之樣品槽。
2. 分析天平：可精稱至0.1 mg。
3. 量匙：容量約 0.2 mL至0.3 mL。
4. 磁石攪拌器：須可以控制攪拌速度，使用相同形狀及大小之磁石，每次分析樣品及標準品時皆須維持相同攪拌速度，並避免噴濺。
5. 碼錶或計時器。
6. 篩網：孔徑大小600 µm (30 mesh) 及850 µm (20 mesh)。
7. 濾膜：孔徑0.45 μm 。
五、試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則至少必須為試藥級。使用之溶液，可依試藥配製比例製備所需使用體積。
1. 試劑水：電阻率 ≧ 16 MΩ - cm。
2. 緩衝溶液A：溶解30 g氯化鎂 (MgCl2‧6H2O)、5 g醋酸鈉(CH3COONa‧3H2O)、1.0 g硝酸鉀 (KNO3) 及20 mL醋酸 (99 % CH3COOH) 於約500 mL試劑水中後，以試劑水定容至1 L。
3. 緩衝溶液B（適用於水樣中硫酸鹽濃度小於10 mg/L）：溶解 30 g氯化鎂 (MgCl2‧6H2O)、5 g醋酸鈉 (CH3COONa‧3H2O)、1.0 g硝酸鉀 (KNO3)、0.111 g硫酸鈉 (Na2SO4) 及20 mL醋酸 (99 % CH3COOH)於約500 mL試劑水中後，以試劑水定容至1 L。
4. 氯化鋇：以篩網篩選出粒徑介於850 µm (20 mesh) 至600 µm (30 mesh) 之氯化鋇 (BaCl2) 晶體，儲存於乾淨、乾燥容器中。
5. 硫酸鹽標準溶液，100 mg SO42-/L：溶解0.1479 g無水硫酸鈉(Na2SO4) 於試劑水中後，以試劑水定容至1 L；或購買經濃度確認並附保存期限說明之市售標準儲備溶液。
六、採樣與保存
樣品應以乾淨之塑膠或玻璃容器採集。樣品於 4 ℃ ± 2 ℃ 保存，保存期限為28天。
七、步驟
1. 硫酸鋇濁度之形成：量取100 mL水樣或適量水樣稀釋至100 mL，加入20 mL緩衝溶液（緩衝溶液之選擇與使用方式，請參閱五、試劑（二）、（三）及八、結果處理），以磁石攪拌混合之。攪拌時加入一匙氯化鋇並立刻計時，於定速率下攪拌60 秒 ± 2秒。
2. 硫酸鋇濁度之測定：攪拌終了，將溶液倒入光度計樣品槽中，於5分鐘 ± 0.5分鐘測定其濁度。
3. 檢量線製備
1.分別精取0.00 mL、5.00 mL、10.0 mL、15.0 mL、20.0 mL、25.0 mL、30.0 mL、35.0 mL、40.0 mL硫酸鹽標準溶液，以試劑水定容至100 mL，依檢測七步驟、（一）（二）執行操作，繪製硫酸鹽含量 (mg) - 吸光度之檢量線。檢量線之線性相關係數應大於或等於0.995。
2. 檢量線確認：完成檢量線製作後，應以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度標準品進行確認，相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
水樣色度及濁度之校正：水樣於加入緩衝溶液後，加入氯化鋇前測其空白值以校正色度及濁度干擾。
八、結果處理
{ "C= " { M over V } times 1000 }

C：硫酸鹽濃度 (mg SO42-/L)
M：檢量線求得硫酸鹽含量 (mg)
V：水樣體積 (mL)
若使用緩衝溶液A，水樣在扣除加入氯化鋇前之吸光度後，直接由檢量線求得硫酸鹽濃度，若使用緩衝溶液B，需扣除以上式求得之空白水樣硫酸鹽濃度才為水樣中硫酸鹽濃度；因檢量線不為線性，故無法以水樣吸光度扣除空白水樣之吸光度後，再由檢量線求得水樣硫酸鹽濃度。
九、品質管制
1. 檢量線查核：每批次或每10個樣品分析結束時，執行1次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行 ，其相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
2. 空白樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次空白樣品分析，空白分析值應小於2倍方法偵測極限。
3. 重複樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次重複樣品分析，其相對差異百分比應在15 % 以內。
4. 查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次查核樣品分析，其回收率應在 80 % 至 120 % 範圍內。
5. 添加樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行 1次添加樣品分析，其回收率應在80 % 至120 % 範圍內。
十、精密度與準確度
單一實驗室以濁度計檢測單一樣品，平均值為7.45 mg/L，標準偏差為0.13 mg/L，變異係數為1.7 %。兩個添加標準品分析之回收率分別為85 % 及91 %。
十一、參考資料
APHA, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Turbidimetric Method. Method 4500 - SO42 – E , 2021.
註1：如地面水體、放流水及（廢）污水等有硫酸鹽檢測需求，亦可參考本方法。