煤炭中含汞量檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法
中華民國109年2月24日環署授檢字第1091000745號公告
自中華民國109年3月15日生效
NIEA M355.00C
方法概要
取經研磨及通過 0.250 mm 篩網 (60 mesh) 前處理後之風乾煤炭樣品，加入鹽酸與硝酸，經 80℃ 水浴加熱消化使樣品中汞溶解於酸液，冷卻後，再將汞還原成元素態汞，經由氣體載送進入冷蒸氣原子吸收光譜儀，在 253.7 nm 波長處進行偵測。
適用範圍
本方法適用於煤炭中含汞量之檢測。
干擾
略
設備與材料
1. 冷蒸氣原子吸收光譜儀，具批次式汞冷蒸氣系統或連續式汞冷蒸氣系統(註1)。
2. 消化瓶：容積100 mL 至 250 mL，具有 O 型環密封與螺旋蓋之容器，適合使用於王水，材質為聚碳酸酯與高密度聚乙烯 (HDPE)或其他可適用於80℃王水之材質。消化瓶與蓋在使用前須以 1+1 鹽酸清洗與乾燥。
3. 加熱裝置：可維持溫度 80℃ 之水浴槽。
4. 分析天平：可精稱至 0.1 mg。
試劑
檢測時使用的試劑除非另有說明，否則必須是試藥級。
  1. 試劑水：電阻值 ≧ 16 MΩ-cm 之純水。
  2. 濃硝酸：試藥級低汞含量。
  3. 濃鹽酸：試藥級低汞含量。
  4. 鹽酸，1+1：取 1 倍體積濃鹽酸加入 1 倍體積之試劑水中。
  5. 鹽酸，10%：取 10mL濃鹽酸，再以試劑水定容至 100 mL。
  6. 汞儲備溶液，1000 mg/L：使用經確認之市售儲備溶液。亦可取 0.1354 g氯化汞溶於 75 mL試劑水，加 10 mL濃硝酸，再以試劑水定容至 100 mL。
  7. 汞標準溶液，0.1 mg/L：取 1 mL汞儲備溶液以 0.15% 硝酸定容至 100 mL，再取此中間溶液 1 mL 以 0.15% 硝酸定容至 100 mL。此標準溶液須每日製備
  8. 氯化鈉-硫酸羥胺溶液：溶解 12 g 氯化鈉 (NaCl) 與 12 g 硫酸羥胺 ((NH2OH)2. H2SO4) 於試劑水，以試劑水定容至 100 mL。
  9. 高錳酸鉀溶液，5%(w/v)：溶解 5 g 低汞含量高錳酸鉀 (KMnO4) 於試劑水中，以試劑水定容至 100 mL。
  10. 氯化亞錫溶液，100 g/L：溶解 100 g 二水氯化亞錫 (SnCl2·2H2O) 於 300 mL 濃鹽酸，以試劑水定容至 1L，溶液冰存約可穩定一周（或依照儀器製造廠商建議配製）。
  11. 煤驗證參考物質 (CRM)：附成分證明，最大粒徑 0.250 mm (60 mesh)，含汞量以乾基表示。(註2)
2. 採樣與保存
  1. 於進入燃燒設備前適當位置採集足夠煤炭樣品(依煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208) 中表一)，如有混合煤炭以外之其他燃料，則在煤炭堆置場採集煤炭樣品(靜態堆置煤炭會有粒度偏析現象，取樣位置數可酌予增加)。如有不同來源煤炭，則分別採不同來源煤炭樣品。
  2. 採集之煤炭樣品攜回檢驗室進行後續破碎、過篩與縮分。」
  3. 採集後之樣品，以密封袋（或罐）保存，避免樣品中水分變化。
3. 步驟
  1. 樣品消化前處理
    1. 本法使用煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208) 七、（一）2.前處理之 0.250 mm (60 mesh) 風乾基細煤炭樣品，前處理後之樣品必須儘速進行含汞量及水分測定。
    2. 稱取約 1 g 煤炭樣品放入消化瓶，紀錄樣品重量至 0.1 mg。
    3. 於消化瓶添加 2 mL 濃硝酸和 6 mL 濃鹽酸並旋緊瓶蓋。
    4. 將消化瓶置入已加溫到 80℃ 的水浴槽加熱 1 小時，加熱過程中，消化瓶內容物要保持於水浴槽液面下。
    5. 冷卻至室溫後旋鬆瓶蓋，加入約 30 mL試劑水和 5 mL 5% 高錳酸鉀溶液，充分混合後靜置10分鐘。（註3）
    6. 加入 0.5 mL 氯化鈉-硫酸羥胺溶液，輕搖反應瓶使完全反應，等候至少 30 秒直至顏色消失為止，如果粉紅色維持超過 1 分鐘，再額外加入 0.5 mL 氯化鈉-硫酸羥胺溶液還原過量高錳酸鉀。
    1. 使用連續式汞冷蒸氣系統必須先行定容後上機；若使用批次式汞冷蒸氣系統在上機前先加試劑水使體積約為 100 mL，再加入 5 mL 氯化亞錫溶液，並迅速連接反應瓶至通氣裝置，接續至七、（三）進行分析。
  2. 檢量線製備
    1. 配製1個空白和至少5種不同濃度的檢量線標準溶液，汞濃度範圍例如 0 μg/L 至 10 μg/L (10% 鹽酸溶液基質)，或其他適當範圍之汞標準溶液置入消化瓶，依照七、（一）消化處理後，接續至七、(三)進行分析。
    2. 批次式汞冷蒸氣系統以含汞量 (μg) 對吸收度，連續式汞冷蒸氣系統以汞濃度 (μg/L) 對吸收度建立檢量線。
    3. 檢量線製作完成後應即以第二來源標準品，接近檢量線中點濃度進行確認。
  3. 樣品分析
    1. 批次式汞冷蒸氣系統：靜置樣品，調整流速為 1 L/min 之循環幫浦持續通氣，吸收值在 30 秒內可達最大，記錄其最大值後，打開旁路並持續曝氣使吸收度降至最低。再關掉旁路，從反應瓶移開玻璃曝氣管，繼續通氣。
    2. 連續式汞冷蒸氣系統：上機時使用之還原劑依儀器製造廠商建議配製使用，當吸收度穩定時即可讀取。
2. 結果處理
  1. 批次式汞冷蒸氣系統
煤炭含汞量（乾基）(μg/g)＝
A：檢量線求得之含汞量（風乾基）(μg)
W：樣品重（風乾基）(g)
R：樣品水分含量%，依煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208)
  1. 連續式汞冷蒸氣系統
煤炭含汞量（乾基）(μg/g)＝
B：檢量線求得之汞濃度 (μg/L)
F：樣品消化液稀釋倍數
V：消化液定容體積 (L)
W：樣品重(風乾基）(g)
R：樣品水分含量%，依煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208)
1. 品質管制
  1. 檢量線：每日樣品分析前應重新製作檢量線，其線性相關係數 （r 值）應大於或等於 0.995。第二來源標準品確認，相對誤差值應在 ± 20% 以內。
  2. 檢量線查核：每 10 個樣品及每批次分析結束時，執行 1 次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，相對誤差值應在 ± 20% 以內。
  3. 空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品應至少執行 1 個空白樣品分析，空白樣品分析值須低於待測物法規管制標準值的5% 。
  4. 查核樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行 1 個煤驗證參考物質分析，回收率應在 80% 至 120% 範圍內。
  5. 重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行 1 個重複樣品分析，兩次測值絕對差值應小於 0.012+0.11X (X 為單一樣品兩次測試結果平均值μg/g)。
  6. 添加樣品分析：每批次或每 10 個樣品應執行 1 個添加樣品分析，回收率應在 75% 至 125% 範圍內。
2. 精密度與準確度
單一試驗室、不同實驗室間之重複性及再現性如表一，準確度如表二
1. 參考資料
  1. 行政院環境保護署，土壤、底泥及廢棄物中總汞檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 NIEA M317.04B，中華民國 105 年。
  2. Standard Test Methods for Total Mecury in Coal and Coal Combustion Residues by Acid Extraction or Wet Oxidation/Cold Vapor Atomic Absorption, ASTM D6414, 2014.

註1：因汞蒸氣具毒性，操作時須注意避免吸入，且冷蒸氣系統內必須包含旁路管道系統，將汞蒸氣排入抽氣櫥或通入下述之一之吸收物質內。
（1）等體積之 0.1 M KMnO4 及 10% H2SO4 溶液。
（2）0.25% 碘溶於 3% KI 溶液。
（3）經特殊處理過的活性炭 (Charcoal) 。
註2：因汞具熱不穩定性，乾燥可能造成汞的損失，故含汞量測定須於風乾基進行，不得使用經水分測定之煤標準品，參考煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208)另取1份煤標準品進行水分測定，再進行風乾基與乾基間含汞量之轉換。
註3：旋鬆瓶蓋時，要小心地慢慢釋放消化瓶壓力。
註4：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新者為準。
註5：本檢測方法產生之廢液及廢氣，依汞系重金屬廢液及廢氣排放原則處理且符合排放標準。

表一 本方法檢測煤炭含汞量重複性與再現性
含汞量 / (μg/g)	重複性 / (μg/g)	再現性 / (μg/g)
0.032 ～ 0.585	0.012+0.11X	0.003+0.25X

註 : X是單一樣品兩次測試結果平均值

表二 依本方法檢測煤炭CRM之準確度與偏差
參考物質含汞量	分析值 / (μg/g)	CRM驗證值(μg/g)	偏差 / (μg/g)
NIST 1630a	0.0947	0.0938	0.009
NIST 2692b	0.1187	0.1333	-0.0146
SARM 20	0.22	0.25	-0.03