毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—氣相層析質譜儀法
中華民國112年9月21日環部授研字第1125100802號
自中華民國113年1月15日生效
NIEA T706.25B
一、方法概要
本方法係樣品經「毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—樣品製備法(NIEA T704.2)」（註1）製備後的樣品溶液，以氣相層析質譜儀(Gas chromatograph mass spectrometer, GC/MS)檢測有機化合物成分。
二、適用範圍
本方法適用於毒性及關注化學物質、毒性有害事業廢棄物樣品中所含有機化合物之檢測，可檢測之有機化合物如表一所列，其他未在表列中的毒性及關注化學物質及毒性有害事業廢棄物（註2）經驗證，亦可適用本方法。
干擾
1. 處理分析數據時，必須對空白樣品、真實樣品及重複樣品分析所得之原始數據仔細評估，確認樣品在前處理過程中，並未遭到污染，若發現可能有污染的情況，必須採取修正措施以解決污染問題。
2. 當分析高濃度樣品後緊接著分析低濃度樣品，可能會發生高濃度樣品殘留情形，可用不含待測物之有機溶劑注入儀器系統，進行確認。
設備與材料
1. 氦氣(He)：純度為 99.999 % 以上。
2. 氣相層析質譜儀系統
1. 氣相層析儀：具升溫程式系統及進樣分流裝置
2. 層析管柱（可視實際需要適當調整）：
(1) DB-5 MS，30 m（長）× 0.25 mm（內徑），膜厚 1 μm 的毛細管柱或同級品。
(2) DB-17 HT，30 m（長）× 0.25 mm（內徑），膜厚0.15 μm的毛細管柱或同級品。
1. 質譜儀：具每秒掃瞄 35 amu 至 450 amu 及使用 70 eV電子游離方式的質譜偵測器。
2. 數據處理：應有檢測數據處理及定量的軟體，並附有美國國家標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)的圖譜資料庫或類似資料庫用以比對。
1. 微量注射針。
2. 量瓶：10 mL，具磨砂口瓶塞。
3. 分析天平：可精稱至 0.1 mg。
五、試劑
1. 儲備標準溶液：分別稱取約 50 mg（精確稱至 0.1 mg）之標準品（需具有濃度確認報告書），置於 10 mL 之量瓶，分別以適當溶劑溶解後，稀釋至刻度，其濃度約為5,000 mg/L，或使用經濃度確認之標準溶液，此溶液應保存於附鐵氟龍墊片螺旋蓋棕色瓶中，儲存於約 -10 ℃ 以下。
2. 內標準溶液：購買或配製內標準溶液（可選用表二所列內標準溶液或其他內標準溶液），其濃度約在2,000 mg/L至4,000 mg/L 之間。在標準品、真實樣品、空白樣品及品管樣品的製備溶液中，添加適量的內標準品，使內標準品的注入量約為 40 ng，當使用不分流注射模式時，可降低及調整適當注入量，此溶液應保存於附鐵氟龍墊片螺旋蓋棕色瓶中，儲存於約 -10 ℃ 以下。
3. 質譜儀校正標準溶液：配製 5 mg/L 至 50 mg/L 的十氟三苯化磷(Decafluorotriphenyl phosphine, DFTPP)溶液，使用較靈敏儀器則可降低濃度，此溶液應保存於附鐵氟龍墊片螺旋蓋棕色瓶中，儲存於約 -10 ℃ 以下。
4. 檢量線標準溶液：以儲備標準溶液，混合置於量瓶中，以適當溶劑配製至少5種不同濃度之標準溶液，並添加適量內標準溶液；本方法檢量線濃度範圍為注入量 10 ng 至 250 ng 之間（依儀器感度可適當調整），此溶液應保存於附鐵氟龍墊片螺旋蓋棕色瓶中，儲存於約 -10 ℃ 以下。
六、採樣與保存
略
七、步驟
（一）氣相層析質譜儀條件如下，可視實際需要適當調整：
烘箱升溫程式：35 ℃維持4分鐘，再以每分鐘15 ℃升溫至310 ℃維持10分鐘。
注射口溫度：280 ℃
傳輸管溫度：300 ℃
載流氣體及流速：氦氣，每分鐘 1 mL
分流比率：1：10
分流時間：注射 0.6 分鐘後開始分流
進樣量：以自動進樣器抽取 1 μL 樣品分析
離子化方式：70 eV 電子游離法
掃瞄速率：大於 1 次／秒
（二）績效測試及檢量線製備
1. DFTPP 績效測試：以氣相層析質譜儀進行分析前，應先分析 50 ng 或更小量之 DFTPP，確定其質譜能符合表三DFTPP 質量強度規範之要求。
2. 檢量線製備：配製至少5種不同濃度之檢量線標準溶液，可添加固定量之內標準品，注入氣相層析質譜儀進行分析，建立檢量線可採用感應因子(Response factor, RF)、校正因子(Calibration factor, CF)或線性迴歸校正法。
      1. 感應因子法：參考表二選擇各待測化合物對應之內標準品，並依照表四所列化合物之定量離子，以下列公式計算各待測物在五種不同濃度中的感應因子(Response factor, RF)。
RF= { A_{x} times C _{is} } over { A_{is} times C_{x} }

其中
Ax：檢量線溶液中待測物之波峰面積
Ais：檢量線溶液中內標準品之波峰面積
Cx：檢量線溶液中待測物之濃度(μg/mL)
Cis：檢量線溶液中內標準品之濃度(μg/mL)

由上述求得之RF再算出每一化合物的平均感應因子(RF)、RF值標準偏差(SD)及相對標準偏差(RSD %)，其計算如下：

overline {RF} = { sum from{i=1} to{n} RF_{i} } over {n}

SD= sqrt{ { sum from{i=1} to{n} ( RF_{i} - overline {RF} ) ^{2} } over { n - 1 } }

RSD%= {SD} over { overline {RF} } times 100%

      1. 校正因子法：
        {CF = {A_{x} over {W_{x}}}} 其中
        Ax：檢量線溶液中待測物之波峰面積
Wx：檢量線溶液注入儀器之待測物重量(ng)

平均校正因子公式為

{overline {CF} = { sum from{ {i} = 1 } to{n} CF _{i} } over {n} }

由上述求得之CF及CF再算出每一待測物的校正因子標準偏差(SD)及相對標準偏差(RSD %)，計算如下：
{SD= sqrt{ { sum from{i=1} to{n} ( CF_{i} - overline {CF} ) ^{2} } over { n - 1 } } }

{RSD%= {SD} over { overline {CF} } times 100%}

      1. 線性迴歸校正法：

{y = ac + b }

其中
y：訊號面積
a：斜率
c：濃度
b：截距
1. 感應因子或校正因子之RSD % 必須 ≦ 20 %，線性迴歸校正法之線性相關係數(r)應大於或等於0.995。如果無法達到上述需求，則應檢查氣相層析質譜儀，找出問題來源，作適當修正後，重新建立檢量線，直到符合要求為止。
2. 檢量線確認：檢量線製備完成，須以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準溶液或另行配製之標準溶液進行確認，其分析結果相對誤差值應在 ± 20 % 以內。
（三）樣品分析（註3）
1. 量取依「毒性及關注化學物質中有機化合物檢測方法—樣品製備法」製備後的樣品溶液，加入適量內標準溶液使樣品和檢量線標準品中內標準品濃度相同。
2. 使用與檢量線建立時相同的儀器條件來分析樣品，建議由大稀釋倍數樣品先分析。
3. 以上敘述的方法來定性及計算待測物的濃度，如果樣品製備溶液中待測物濃度超出檢量線範圍，則必須將樣品稀釋，通常樣品中待測物之濃度應於檢量線最高濃度之 20 % 至 80 % 間之濃度為適當。
4. 若樣品中含干擾物，致使化合物無法以原設定之定量離子定量時，應以其他感度較強且不受干擾之次要離子重新計算其感應因子，再加以定量；若樣品所含物質嚴重干擾分析，造成待測物無法定性與定量時，則樣品需經適當淨化步驟以去除干擾物，再重新分析。
八、結果處理
（一）定性分析
樣品中待測物的認定可經由比較其相對滯留時間和質譜後確認。標準質譜可從NIST質譜資料庫或檢量線標準品的分析取得，以作為樣品定性的依據。樣品中待測物確認方式參考如下：
待測物與標準品的相對滯留時間(Relative retention time, RRT)的差異須在 ± 0.06 RRT內或 ± 0.03分鐘滯留時窗(Retention time windows)之內，滯留時間則應以12小時內和樣品分析同一批次的檢量線查核分析為基準來比較。相對滯留時間的計算方式如下：
RRT= { RT_{x} } over { RT_{is} }

其中
RTx：待測物滯留時間
RTis：相對應內標準品滯留時間
1. 比較特性離子時質譜圖應符合下列要求：
      1. 待測物在標準質譜中相對強度大於10 % 的離子存在於樣品的質譜。
      2. 表四為待測化合物之主要定量離子與次要離子中各特性離子的相對強度，其與參考質譜之相對強度建議應符合表五相對離子強度之容許誤差之規範。
      3. 參考圖譜可取自此氣相層析質譜所分析之標準品或參考資料庫。
樣品中待測物以添加標準品方式進行定性確認。
（二）定量分析
1. 當待測物定性確認後，該化合物必須根據其定量離子層析圖，以內標準品校正法進行定量（註4）。
2. 採用感應因子：
  待測物濃度計算公式

{ C ( {μg / mL } ) = { A _ s times C _ is over { A _ is times overline {RF}}}}

其中
As：待測物之定量離子波峰面積
Cis：注入內標準品濃度(μg/mL)
Ais：內標品的定量離子波峰面積
RF：待測物的平均感應因子
採用校正因子：
C(μg /mL )= frac {A} { V_{i} times overline {CF}}

其中
A：樣品中待測物之波峰面積
Vi：注入儀器之萃取液體積(μL)
CF：平均校正因子（面積/ng）
採用線性迴歸校正法：
待測物濃度計算公式
{c= { y - b } over {a} }
其中
c：待測物濃度
y：待測物波峰面積
b：截距
a：斜率

計算樣品中每一個待測物濃度如下：
{"待測物"( %Ux0025 %Ux201A w / w ) = { C times V times D _ f over W times 10 ^ -6 } times 100 %Ux0025 }

其中
C：待測物之濃度(μg/mL)
V：樣品定容體積(mL)
Df：稀釋倍數
W：樣品取樣量(g)
九、品質管制
（一）檢量線查核：每批次或每12小時須執行檢量線查核，所測得濃度之相對誤差值應在 ± 20 % 以內。
（二）空白樣品分析：每批次（當該批樣品少於20個時）或每20個樣品至少執行1個空白樣品分析，應小於檢量線最低點濃度之1/10。
（三）重複樣品分析：每批樣品（至多20個樣品）分析時，須執行一個重複樣品分析。（註5）
十、精密度與準確度
單一實驗室以28種不同濃度毒性化學物質樣品，測試所得的準確性及精密度結果如表六。
十一、參考資料
        1. 行政院環境保護署，研訂毒性化學物質中有機物質前處理方法及有機物質檢測方法，EPA-95-1401-02-02，中華民國95年。
        2. 行政院環境保護署，研訂毒性化學物質中有機物質前處理方法及有機物質檢測方法（第二年），EPA-96-1401-02-01，中華民國96年。
        3. 行政院環境保護署，特殊性毒性化學物質中及環境用藥禁止含有之成分檢測技術建立，EPA-100-1604-02-02，中華民國101年。
        4. 行政院環境保護署，事業廢棄物檢測方法總則 NIEA R101.03C，中華民國110年。
        5. U.S. EPA, Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS): Capillary Column Technique. Method 8270E, 2018.
        6. Mingjiang S.; Lin B.; David Q. L. A generic approach for the determination of trace hydrazine in drug substances using in situ derivatization-headspace GC–MS, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2009, 49, 529–533.
註1：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環境部最新公告者為準。
註2：本方法所稱之「毒性及關注化學物質」或「毒性有害事業廢棄物」，係環保法規所定義之專有名詞。
註3：本方法所產生之廢液均為有機溶劑，請依各實驗室之規定處理。
註4：本方法必要時可選擇外標準法定量待測物濃度，其各項品值管制規範均與內標準法一致。
註5：其他溶出程序萃出液樣品於符合前述品質管制時，亦可參考適用。

表一 方法適用之有機化合物
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
001-01	1336-36-3	多氯聯苯	Polychlorinated biphenyls	DB5-MS
002-01	57-74-9	可氯丹	Chlordane	DB5-MS
004-01	60-57-1	地特靈	Dieldrin	DB5-MS
005-01	50-29-3	滴滴涕	4,4-Dichlorodiphenyl-trichloroethane (DDT)	DB5-MS
006-01	8001-35-2	毒殺芬	Toxaphene	DB5-MS
007-01	87-86-5	五氯酚	Pentachlorophenol	DB5-MS
008-01	131-52-2	五氯酚鈉a	Sodium pentachlorophenate	DB5-MS
010-01	72-20-8	安特靈	Endrin	DB5-MS
011-01	76-44-8	飛佈達	Heptachlor	DB5-MS
012-01	319-84-6	蟲必死	Hexachlorocyclohexane	DB5-MS
013-01	309-00-2	阿特靈	Aldrin	DB5-MS
014-01	96-12-8	二溴氯丙烷	1,2-Dibromo-3-Chloropropane (DBCP)	DB5-MS
015-01	21609-90-5	福賜松	Leptophos	DB5-MS
016-01	510-15-6	克氯苯	Chlorobenzilate	DB5-MS
017-01	1836-75-5	護谷	Nitrofen	DB5-MS
019-01	58-89-9	靈丹	Lindane (γ-BHC, or γ-HCH)	DB5-MS
023-01	82-68-8	五氯硝苯	Pentachloronitrobenzene	DB5-MS
025-01	21725-46-2	氰乃淨	Cyanazine	DB5-MS
026-01	299-84-3	樂乃松	Fenchlorphos	DB5-MS
028-01	133-06-2	蓋普丹	Captan	DB5-MS
029-01	133-07-3	福爾培	Folpet	DB5-MS
032-01	542-88-1	二氯甲醚	Bis-Chloromethyl ether	DB-624
033-01	92-93-3	對-硝基聯苯	P-Nitrobiphenyl	DB5-MS
034-01	92-67-1	對-胺基聯苯	P-Aminobiphenyl	DB5-MS
035-01	91-59-8	2-萘胺	2-Naphthylamine	DB5-MS
036-01	92-87-5	聯苯胺	Benzidine	DB5-MS
038-01	62-53-3	苯胺	Aniline	DB5-MS
039-01	95-53-4	鄰-甲苯胺	o-Aminotoluene	DB5-MS

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
039-02	108-44-1	間-甲苯胺	m-Aminotoluene	DB5-MS
039-03	106-49-0	對-甲苯胺	p-Aminotoluene	DB5-MS
040-01	134-32-7	1-萘胺	1-Naphthylamine	DB5-MS
041-01	119-90-4	二甲氧基聯苯胺	3,3'-Dimethoxybenzidine	DB5-MS
042-01	91-94-1	二氯聯苯胺	3,3'-Dichlorobenzidine	DB5-MS
043-01	119-93-7	鄰-二甲基聯苯胺	3,3'-Dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine	DB5-MS
044-01	98-07-7	三氯甲苯	Trichloromethyl benzene	DB5-MS
050-01	79-06-1	丙烯醯胺	Acrylamide	DB5-MS
051-01	107-13-1	丙烯腈	Acrylonitrile	DB-624
052-01	71-43-2	苯	Benzene	DB-624
053-01	56-23-5	四氯化碳	Carbon tetrachloride	DB-624
054-01	67-66-3	三氯甲烷	Chloroform	DB-624
056-01	88-06-2	2,4,6-三氯酚	2,4,6-Trichlorophenol	DB5-MS
056-02	95-95-4	2,4,5-三氯酚	2,4,5-Trichlorophenol	DB5-MS
057-01	107-30-2	氯甲基甲基醚	Chloromethyl methyl ether	DB-624
058-01	118-74-1	六氯苯	Hexachlorobenzene	DB5-MS
060-01	106-93-4	二溴乙烷（二溴乙烯）	Ethylene dibromide	DB5-MS
061-01	75-21-8	環氧乙烷	Ethylene oxide	DB-624
062-01	106-99-0	1,3-丁二烯	1,3-Butadiene	DB-624
063-01	127-18-4	四氯乙烯	Tetrachloroethylene	DB-624
064-01	79-01-6	三氯乙烯	Trichloroethylene	DB-624
065-01	75-01-4	氯乙烯	Vinyl chloride	DB-624
066-01	50-00-0	甲醛	Formaldehyde	DB-17HT
067-01	101-14-4	4,4'-亞甲雙（2-氯苯胺）	4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)	DB5-MS
068-01	117-81-7	鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	DB5-MS
068-02	117-84-0	鄰苯二甲酸二辛酯	Di-n-octyl phthalate (DNOP)	DB5-MS

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
068-03	85-68-7	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯	Benzyl butyl phthalate (BBP)	DB5-MS
068-04	28553-12-0 68515-48-0	鄰苯二甲酸二異壬酯	Di-isononyl phthalate (DINP)	DB5-MS
068-05	26761-40-0 68515-49-1	鄰苯二甲酸二異癸酯	Di-isodecyl phthalate (DIDP)	DB5-MS
068-06	84-66-2	鄰苯二甲酸二乙酯	Diethyl phthalate (DEP)	DB5-MS
068-07	68515-42-4	鄰苯二甲酸二烷基酯（C7-11支鏈及直鏈）	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	DB5-MS
068-08	71888-89-6	鄰苯二甲酸二烷基酯（C6-8支鏈及直鏈，富含C7）	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	DB5-MS
068-09	131-16-8	鄰苯二甲酸二丙酯	Di-n-propyl Phthalate (DPP)	DB5-MS
068-10	84-69-5	鄰苯二甲酸二異丁酯	Di-iso-butyl Phthalate (DIBP)	DB5-MS
068-11	131-18-0	鄰苯二甲酸二戊酯	Di-n-pentyl Phthalate (DNPP)	DB5-MS
068-12	84-75-3	鄰苯二甲酸二己酯	Di-n-hexyl Phthalate (DNHP)	DB5-MS
068-13	84-61-7	鄰苯二甲酸二環己酯	Dicyclohexyl Phthalate (DCHP)	DB5-MS
068-14	27554-26-3	鄰苯二甲酸二異辛酯	Di-iso-octyl Phthalate (DIOP)	DB5-MS
068-15	84-76-4	鄰苯二甲酸二正壬酯	Di-n-nonyl phthalate (DNP)	DB5-MS
068-16	146-50-9	鄰苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯	Bis(4-methyl-2-pentyl) phthalate (BMPP)	DB5-MS
068-17	117-82-8	鄰苯二甲酸二甲氧乙酯	Bis(2-methoxyethyl) phthalate (BMEP)	DB5-MS
068-18	605-54-9	鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯	Bis(2-ethoxyethyl) phthalate (BEEP)	DB5-MS

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
068-19	75673-16-4	鄰苯二甲酸己基-2-乙基己基酯	Hexyl 2-ethylhexyl phthalate (HEHP)	DB5-MS
068-20	117-83-9	鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯	Bis(2-n-butoxyethyl) phthalate (BBEP)	DB5-MS
068-21	84-62-8	鄰苯二甲酸二苯酯	Diphenyl phthalate (DPP)	DB5-MS
068-22	523-31-9	鄰苯二甲酸二苄酯	Dibenzyl phthalate (DBZP)	DB5-MS
068-23	4376-20-9	鄰苯二甲酸單（2-乙基己基）酯	Mono(2-ethylhexyl) phthalate (MEHP)	DB5-MS
068-24	131-70-4	鄰苯二甲酸單丁酯	Mono-n-Butyl phthalate (MNBP)	DB5-MS
069-01	541-73-1	1,3-二氯苯	1,3-Dichlorobenzene	DB5-MS
069-02	95-50-1	鄰-二氯苯	o-Dichlorobenzene / (1,2-Dichloro benzene)	DB5-MS
070-01	120-82-1	1,2,4-三氯苯	1,2,4-Trichlorobenzene	DB5-MS
071-01	110-80-5	乙二醇乙醚	2-Ethoxyethanol / (Ethylene glycol monoethyl ether)	DB5-MS
071-02	109-86-4	乙二醇甲醚	2-Methoxyethanol / (Ethylene glycol monoethyl ether)	DB-624
072-01	106-89-8	環氧氯丙烷	Epichlorohydrin (1-Chloro-2,3-epoxypropane)	DB-624
073-01	85-44-9	鄰苯二甲酐	Phthalic anhydride	DB5-MS
074-01	26471-62-5 584-84-9	二異氰酸甲苯	Toluene diisocyanate (mixed isomers) Toluene-2,4-diisocyanate	DB5-MS
075-01	107-06-2	1,2-二氯乙烷	1,2-Dichloroethane (Ethylene dichloride)	DB5-MS
076-01	79-34-5	1,1,2,2-四氯乙烷	1,1,2,2-Tetrachloroethane	DB5-MS
077-01	540-59-0	1,2-二氯乙烯	1,2-Dichloroethylene	DB-624

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
077-02	75-35-4	1,1-二氯乙烯	1,1-Dichloroethylene	DB-624
078-01	74-87-3	氯甲烷	Chloromethane / (Methyl chloride)	DB-624
079-01	75-09-2	二氯甲烷	Dichloromethane / (Methylenechloride)	DB-624
080-01	131-11-3	鄰苯二甲酸二甲酯	Dimethyl phthalate	DB5-MS
080-02	84-74-2	鄰苯二甲酸二丁酯	Dibutyl phthalate	DB5-MS
081-01	98-82-8	異丙苯	Cumene	DB5-MS
082-01	110-82-7	環己烷	Cyclohexane	DB5-MS
083-01	79-11-8	氯乙酸b	Chloroacetic acid	DB17-HT
084-01	541-41-3	氯甲酸乙酯	Ethyl chloroformate	DB5-MS
085-01	51-28-5	2,4-二硝基酚	2,4-Dinitrophenol	DB5-MS
086-01	77-78-1	硫酸二甲酯	Dimethyl sulfate	DB5-MS
088-01	108-60-1	二氯異丙醚	Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether	DB5-MS
089-01	75-15-0	二硫化碳	Carbon disulfide	DB-624
090-01	108-90-7	氯苯	Chlorobenzene	DB5-MS
091-01	1163-19-5	十溴二苯醚	Decabromobiphenyl ether	DB-5HT
091-02	32536-52-0	八溴二苯醚	Octabromodiphenyl ether	DB-5HT
091-03	32534-81-9	五溴二苯醚	Pentabromodiphenyl ether	DB-5HT
091-04	40088-47-9 / 5436-43-1	四溴二苯醚	Tetrabromodiphenyl ether (BDE-47)	DB-5HT
091-05	68631-49-2	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚	2,2',4,4',5,5'-hexabromodiphenyl ether (BDE-153)	DB-5HT
091-06	207122-15-4	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚	2,2',4,4',5,6'-hexabromodiphenyl ether (BDE-154)	DB-5HT
091-07	446255-22-7	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚	2,2',3,3',4,5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-175)	DB-5HT

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
091-08	207122-16-5	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚	2,2',3,4,4',5',6-heptabromodiphenyl ether (BDE-183)	DB-5HT
092-01	132-64-9	二苯駢呋喃	Dibenzofuran	DB5-MS
093-01	123-91-1	1,4-二氧陸圜	1,4-Dioxane	DB-624
094-01	1825-31-6	二氯萘	Dichloronaphthalene	DB5-MS
094-02	1321-65-9	三氯萘	Trichloronaphthalene	DB5-MS
094-03	1335-88-2	四氯萘	Tetrachloronaphthalene	DB5-MS
094-04	1321-64-8	五氯萘	Pentachloronaphthalene	DB5-MS
094-05	1335-87-1	六氯萘	Hexachloronaphthalene	DB5-MS
094-06	32241-08-0	七氯萘	Heptachloronaphthalene	DB5-MS
094-07	2234-13-1	八氯萘	Octachloronaphthalene	DB5-MS
095-01	74-88-4	碘甲烷	Methyl iodide	DB-624
096-01	57-57-8	β-丙內酯	β-Propiolactone	DB17-HT
097-01	110-86-1	吡啶b	Pyridine	DB5-MS
098-01	68-12-2	二甲基甲醯胺	N,N-Dimethyl formamide	DB5-MS
100-01	107-02-8	丙烯醛	Acrolein	DB-624
101-01	107-18-6	丙烯醇	Allyl alcohol	DB-624
102-01	122-66-7	1,2-二苯基聯胺	1,2-Diphenylhydrazine	DB5-MS
104-01	75-07-0	乙醛	Acetaldehyde	DB-17HT
105-01	75-05-8	乙腈	Acetonitrile	DB-624
106-01	100-44-7	苯甲氯	Benzyl chloride	DB5-MS
107-01	141-32-2	丙烯酸丁酯	Butyl acrylate	DB5-MS
108-01	123-72-8	丁醛	Butyraldehyde	DB-17HT
110-01	115-28-6	六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸	Chlorendic acid	DB5-MS
111-01	126-99-8	氯丁二烯	Chloroprene	DB-624
112-01	108-39-4	間-甲酚	m-Cresol	DB5-MS
113-01	542-75-6	1,3-二氯丙烯	1,3-Dichloropropene	DB5-MS
114-01	111-42-2	二乙醇胺	Diethanolamine	DB17-HT

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
115-01	122-39-4	二苯胺	Diphenylamine	DB5-MS
116-01	100-41-4	乙苯	Ethylbenzene	DB5-MS
117-01	108-10-1	甲基異丁酮	Methyl isobutyl ketone	DB-624
118-01	101-77-9	4,4'-二胺基二苯甲烷	4,4'-Methylenedianiline	DB5-MS
120-01	1120-71-4	1,3-丙烷礦內酯	Propane sultone	DB5-MS
121-01	121-44-8	三乙胺b,c	Triethylamine	DB17-HT
122-01	532-27-4	α-苯氯乙酮（w-苯氯乙酮）	α-Chloroacetophenone / (w-Chloroacetophenone)	DB17-HT
123-01	120-12-7	蒽	Anthracene	DB5-MS
124-01	74-95-3	二溴甲烷	Dibromomethane (Methylenebromide)	DB-624
125-01	75-25-2	三溴甲烷（溴仿）	Bromoform (Tribromomethane)	DB5-MS
126-01	75-00-3	氯乙烷	Chloroethane / (Ethyl chloride)	DB-624
128-01	70-30-4	六氯芬 / （2,2'-二羥-3,3',5,5',6,6'-六氯二苯甲烷）	Hexachlorophene (2,2'-dihydroxy-3, 3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane)	DB5-MS
129-01	98-95-3	硝苯	Nitrobenzene	DB5-MS
131-01	64-67-5	硫酸乙酯（硫酸二乙酯）	Ethyl sulfate / (Diethyl sulfate)	DB5-MS
132-01	680-31-9	六甲基磷酸三胺	Hexamethylphosphoramide (HMPA)	DB5-MS
133-01	684-93-5	N-亞硝-正-甲脲	N-Nitroso-N-methylurea	DB5-MS
134-01	62-75-9	N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）	Nitrosodimethylamine (DMNA)	DB17-HT
134-02	55-18-5	N-亞硝二乙胺（二乙亞硝胺）	Diethylamine, N-nitroso-(Nitrosamine diethyl)	DB17-HT
136-01	593-60-2	溴乙烯	Vinyl bromide	DB-624
137-01	534-52-1	4,6-二硝基-鄰-甲酚	4,6-Dinitro-o-cresol	DB5-MS
138-01	60-34-4	甲基聯胺	Methyl hydrazine	DB-624

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
139-01	640-19-7	氟乙醯胺	Monofluoroacetamide	DB5-MS
140-01	107-19-7	炔丙醇（2-丙炔-1-醇）	Propargyl alcohol	DB-624
141-01	75-55-8	丙烯亞胺	Propyleneimine	DB5-MS
144-01	62-56-6	硫脲	Thiourea (thiocarbamide)	DB17-HT
145-01	95-80-7	2,4-甲苯二胺	m-Toluylenediamine / (m-Tolylene-diamine; toluene-2,4,-diamine)	DB5-MS
145-02	25376-45-8	甲苯二胺（同酚異構物混合物）	Toluylenediamine (mixed isomers); (toluene,diamino-) (mixed isomers)	DB5-MS
146-01	108-05-4	醋酸乙烯酯	Vinyl acetate	DB-624
147-01	78-87-5	1,2-二氯丙烷	1,2-Dichloropropane	DB-624
148-01	56-35-9	氧化三丁錫	Tributyltin oxide / Bis(tributyltin)oxide	DB-5
148-02	76-87-9	氫氧化三苯錫	Triphenyltin hydroxide	DB-5
148-20	900-95-8	醋酸三苯錫	Triphenyltin acetate	DB-5
149-01	67-72-1	六氯乙烷	Hexachloroethane	DB5-MS
150-01	87-68-3	六氯-1,3-丁二烯	Hexachloro-1,3-butadiene	DB5-MS
152-01	95-69-2	對-氯-鄰-甲苯胺	p-Chloro-o-toluidine	DB5-MS
153-01	79-44-7	二甲基胺甲醯氯	Dimethylcarbamyl chloride	DB17-HT
154-01	96-09-3	氧化苯乙烯	Styrene oxide	DB5-MS
155-01	96-18-4	1,2,3-三氯丙烷	1,2,3-Trichloropropane	DB5-MS
159-01	79-19-6	胺基硫脲a	Thiosemicarbazide / 1-amino-2-thiourea	DB5-MS
160-01	1634-04-4	甲基第三丁基醚	Methyl-tert-butyl ether	DB-624
161-01	120-83-2	2,4-二氯酚	2,4-Dichlorophenol	DB5-MS
162-01	75-27-4	二氯溴甲烷	Dichlorobromomethane	DB5-MS
163-01	77-73-6	二環戊二烯	Dicyclopentadiene	DB-5
164-01	302-01-2	聯胺a	Hydrazine	DB5-MS
166-01	80-05-7	雙酚A	4,4-isopropylidene diphenol / (Bisphenol A)	DB5-MS

表一 方法適用之有機化合物（續）
列管編號	CAS No.	中文名稱	英文名稱	適用管柱 / （參考）
167-01	2385-85-5	滅蟻樂	Mirex	DB5-MS
168-01	143-50-0	十氯酮	Chlordecone	DB5-MS
170-01	608-93-5	五氯苯	Pentachlorobenzene	DB5-MS
171-01	36355-01-8	六溴聯苯	Hexabromobiphenyl	DB-5HT
172-01	115-29-7	安殺番（工業級安殺番）	Endosulfan / (Technical endosulfan)	DB5-MS
172-02	959-98-8	α-安殺番	Alpha (α) endosulfan	DB5-MS
172-03	33213-65-9	β-安殺番	Beta (β) endosulfan	DB5-MS
172-04	1031-07-8	安殺番硫酸鹽	Endosulfan sulfate	DB5-MS
173-01	115-96-8	三2-（氯乙基）磷酸酯	Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)	DB-5
174-01	3194-55-6 25637-99-4	六溴環十二烷	Hexabromocyclododecane (HBCD) / 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane	DB5-MS
174-02	134237-50-6	α-六溴環十二烷	alpha-hexabromocyclododecane	DB5-MS
174-03	134237-51-7	β-六溴環十二烷	beta-hexabromocyclododecane	DB5-MS
174-04	134237-52-8	γ-六溴環十二烷	gamma-hexabromocyclododecane	DB5-MS
194-01	85535-84-8	短鏈氯化石蠟	Short-chain chlorinated / paraffins (SCCPs)	DB5-MS
195-01	10606-46-9	大克蟎	Dicofol	DB-1701

a 五氯酚鈉於酸性環境下酸化形成五氯酚；胺基硫脲與聯胺以丙酮 (Acetone) 於酸性環境下進行衍生化，形成丙酮縮氨基硫脲 (Acetone Semicarbazone) ，再以氣相層析質譜儀進行檢測。
b 吡啶與三乙胺於溶劑中易解離為鹼性融液，氯乙酸於溶劑中易解離為酸性溶液，分析時應特別注意避免儀器之損害。
c 三乙胺之滯留時間較溶劑為短，於分析時應特別注意質譜detector off及on之時間以避免溶劑對離子源中燈絲 (filament) 之損害。
d 本方法之層析分離管柱可適用於毒性及關注化學物質化合物項目，如有同等分離效果之層析管柱亦可選用。
表二 內標準品與對應之檢測化合物
1,4-dichlorobenzene-d4
乙二醇乙醚、二氯溴甲烷、環己烷、吡啶、二甲基甲醯胺、二溴乙烷（二溴乙烯）、氯苯、乙苯、硫酸二甲酯、丙烯醯胺、三溴甲烷（溴仿）、丙烯酸丁酯、二溴氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、硫酸乙酯（硫酸二乙酯）、1,2,3-三氯丙烷、異丙苯、苯胺、間-甲酚、1,3-二氯苯、苯甲氯、二氯異丙醚、對-甲苯胺、間-甲苯胺、六氯乙烷、鄰-甲苯胺、氯乙酸、β-丙內酯、三乙胺、N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）、N-亞硝二乙胺（二乙亞硝胺）、二甲基胺甲醯氯、氧化苯乙烯、氟乙醯胺、聯胺 (Acetone Azine)
naphthalene-d8
硝苯、1,3-二氯丙烯、六氯-1,3-丁二烯、三氯甲苯、1,3-丙烷礦內酯、二乙醇胺、2,4-甲苯二胺、甲苯二胺（同分異構物混合物）、α-苯氯乙酮（ω-苯氯乙酮）、對-氯-鄰-甲苯胺
acenaphthene-d10
2,4-二異氰酸甲苯、2,4,6-三氯酚、2,4,5-三氯酚、鄰苯二甲酸二甲酯、六氯苯、2,4-二硝基酚、二苯駢呋喃、1-萘胺、4,6-二硝基-鄰-甲酚、硫脲、五氯苯、六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸、二氯萘、三氯萘
phenanthrene-d10
1,2-二苯基聯胺、2-萘胺、五氯酚、五氯硝苯、對-硝基聯苯、蒽、鄰苯二甲酸二辛酯、對-胺基聯苯、多氯聯苯 (AC1242) 、飛佈達、蟲必死、阿特靈、福賜松、靈丹、氰乃淨、樂乃松、蓋普丹、福爾培、滅蟻樂、四氯萘、五氯萘、六氯萘
chrysene-d12
對-胺基聯苯、聯苯胺、4,4'-二胺基二苯甲烷、鄰-二甲基聯苯胺、二甲氧基聯苯胺、4,4'-亞甲雙（2-氯苯胺）、二氯聯苯胺、鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、鄰苯二甲酸二辛酯、多氯聯苯 (AC1254、AC1260) 、地特靈、可氯丹、地特靈、滴滴涕、安特靈、克氯苯、護谷、雙酚A、β-安殺番、十氯酮、α-安殺番、安殺番硫酸鹽、七氯萘、八氯萘
perylene-d12
六氯芬、六溴環十二烷

表三 DFTPP質量強度規範
質量	強度標準
51	質量198的30 % 至60 %
68	小於質量69的2 %
70	小於質量69的2 %
127	質量198的40 % 至60 %
197	小於質量198的1 %
198	最大尖峰，100 % 相對強度
199	質量198的5 % 至9 %
275	質量198的10 % 至30 %
365	大於質量198的1 %
441	存在但小於質量443
442	大於質量198的40 %
443	質量442的17 % 至23 %

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量離子	次要離子
001-01	多氯聯苯a
	AC1242	75	74,50,186
	AC1254	394	396,324,326
	AC1260	44	396,394,324
002-01	可氯丹b	375	373,377,237
004-01	地特靈	79	81,82,77
005-01	滴滴涕	235	237,165,236
006-01	毒殺芬c	159	231,233,83
007-01	五氯酚	266	268,264,165
008-01	五氯酚鈉d	266	268,264,165
010-01	安特靈	81	79,263,67
011-01	飛佈達	100	272,274,270
012-01	蟲必死
	α-BHC(319-84-6)	183	181,219,217
	β-BHC(319-85-7)	219	181,109,183
	δ-BHC(319-86-8)	109	219,183,181
013-01	阿特靈	66	263,79,91
014-01	二溴氯丙烷	157	75,155,39
015-01	福賜松	171	77,377,375
016-01	克氯苯	251	139,253,111
017-01	護谷	283	50,285,63
019-01	靈丹	181	183,219,217
023-01	五氯硝苯	237	295,249,239
025-01	氰乃淨	68	225,44,43
026-01	樂乃松	285	287,125,109
028-01	蓋普丹	79	149,80,117
029-01	福爾培	260	262,104,76
032-01	二氯甲醚	79	49,81
033-01	對-硝基聯苯	199	152,169,151
034-01	對-胺基聯苯	169	168,170,167

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量離子	次要離子
035-01	2-萘胺	143	115,116,144
036-01	聯苯胺	184	185,92,183
038-01	苯胺	93	66,65,39
039-01	鄰-甲苯胺	107	106,77,79
039-02	間-甲苯胺	106	107,77,79
039-03	對-甲苯胺	106	107,77,79
040-01	1-萘胺	143	115,116,144
041-01	二甲氧基聯苯胺	244	201,229,245
042-01	二氯聯苯胺	252	254,253,126
043-01	鄰-二甲基聯苯胺	212	211,213,196
044-01	三氯甲苯	159	161,89,163
050-01	丙烯醯胺	44	71,55,43
051-01	丙烯腈	53	52,51
052-01	苯	78	–
053-01	四氯化碳	117	119
054-01	三氯甲烷	83	85
056-01	2,4,6-三氯酚	196	198,200,97
056-02	2,4,5-三氯酚	196	198,97,200
057-01	氯甲基甲基醚	45	29,15
058-01	六氯苯	284	286,282,142
060-01	二溴乙烷（二溴乙烯）	107	109,81,79
061-01	環氧乙烷	44	43,42
062-01	1,3-丁二烯	39	54,53,27
063-01	四氯乙烯	164	129,131,166
064-01	三氯乙烯	95	97,130,132
065-01	氯乙烯	62	64
066-01	甲醛e
067-01	4,4'-亞甲雙 / （2-氯苯胺）	231	266,140,268
068-01	鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	149	167,57,279

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量離子	次要離子
068-02	鄰苯二甲酸二辛酯	149	279,43,57
068-03	鄰苯二甲酸丁基苯甲酯	149	91,206,65
068-04	鄰苯二甲酸二異壬酯	149	71,57,293
068-05	鄰苯二甲酸二異癸酯	149	307,71,167
068-06	鄰苯二甲酸二乙酯	149	177,150,105
068-07	鄰苯二甲酸二烷基酯（C7-11支鏈及直鏈）	149	150,43
068-08	鄰苯二甲酸二烷基酯（C6-8支鏈及直鏈，富含C7）	149	265,57
068-09	鄰苯二甲酸二丙酯	149	41,43,76
068-10	鄰苯二甲酸二異丁酯	149	57,41,223
068-11	鄰苯二甲酸二戊酯	149	43,150,41
068-12	鄰苯二甲酸二己酯	149	43,41,150
068-13	鄰苯二甲酸二環己酯	149	167,55,150
068-14	鄰苯二甲酸二異辛酯	149	167,57,71
068-15	鄰苯二甲酸二正壬酯	149	293,71,57
068-16	鄰苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯	149	43,85,150
068-17	鄰苯二甲酸二甲氧乙酯	59	58,45,149
068-18	鄰苯二甲酸雙-2-乙氧基乙酯	72	73,45,149
068-19	鄰苯二甲酸己基2-乙基己基酯	149	150,43
068-20	鄰苯二甲酸二丁氧基乙酯	149	57,56,101
068-21	鄰苯二甲酸二苯酯	225	226,77,76
068-22	鄰苯二甲酸二苄酯	91	107,149,92
068-23	鄰苯二甲酸單（2-乙基己基）酯	149	167,70,150
068-24	鄰苯二甲酸單丁酯	149	167,150,65
069-01	1,3-二氯苯	146	148,111,75

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量 / 離子	次要離子
069-02	鄰-二氯苯	146	148,111,75
070-01	1,2,4-三氯苯	180	182,145,184
071-01	乙二醇乙醚	59	45,72,43
071-02	乙二醇甲醚	45	29,30
072-01	環氧氯丙烷	57	49,62,51
073-01	鄰苯二甲酐	104	76,50,148
074-01	二異氰酸甲苯	174	145,146,173
075-01	1,2-二氯乙烷	62	64,49,63
076-01	1,1,2,2-四氯乙烷	83	85,95,87
077-01	1,2-二氯乙烯	61	96,98,63
077-02	1,1-二氯乙烯	96	61,63
078-01	氯甲烷	50	52
079-01	二氯甲烷	84	86,49
080-01	鄰苯二甲酸二甲酯	163	77,164,76
080-02	鄰苯二甲酸二丁酯	149	150,41,57
081-01	異丙苯	105	120,77,79
082-01	環己烷	56	84,41,55
083-01	氯乙酸	50	52,49,45
084-01	氯甲酸乙酯	63	65,45,44
085-01	2,4-二硝基酚	184	63,53,107
086-01	硫酸二甲酯	95	96,45,66
088-01	二氯異丙醚	45	121,41,77
089-01	二硫化碳	76	78
090-01	氯苯	112	77,114,51
091-01	十溴二苯醚f
091-02	八溴二苯醚f
091-03	五溴二苯醚f
091-04	四溴二苯醚f
091-05	2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚f
091-06	2,2',4,4',5,6'-六溴二苯醚f

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量 / 離子	次要離子
091-07	2,2',3,3',4,5',6-七溴二苯醚f
091-08	2,2',3,4,4',5',6-七溴二苯醚f
092-01	二苯駢呋喃	168	139,169,84
093-01	1,4-二氧陸圜	88	58,43,57
094-01	二氯萘	196	198,126,161
094-02	三氯萘	230	232,160,234
094-03	四氯萘	266	264,268,194
094-04	五氯萘	300	302,298,228
094-05	六氯萘	334	336,332,264
094-06	七氯萘	368	370,298,372
094-07	八氯萘	402	404,332,334
095-01	碘甲烷	142	127,141
096-01	β-丙內酯	42	28,43,15
097-01	吡啶	79	52,51,50
098-01	二甲基甲醯胺	73	44,42,43
100-01	丙烯醛	56	55,58
101-01	丙烯醇	57	58,39
102-01	1,2-二苯基聯胺	184	92,77,65
104-01	乙醛e
105-01	乙腈	41	40,39
106-01	苯甲氯	91	126,65,128
107-01	丙烯酸丁酯	55	56,73,41
108-01	丁醛e
110-01	六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸	141	106,140,143
111-01	氯丁二烯	53	88,90,51
112-01	間-甲酚	108	107,79,77
113-01	1,3-二氯丙烯	75	39,77,110
114-01	二乙醇胺	30	74,56,42
115-01	二苯胺	169	168,167,51

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量 / 離子	次要離子
116-01	乙苯	91	106,51,65
117-01	甲基異丁酮	100	43,58,85
118-01	4,4'-二胺基二苯甲烷	198	197,106,182
120-01	1,3-丙烷礦內酯	28	58,29,57
121-01	三乙胺	86	58,30,101
122-01	α-苯氯乙酮（w-苯氯乙酮）	105	77,51,106
123-01	蒽	178	179,176,177
124-01	二溴甲烷	93	95,174
125-01	三溴甲烷（溴仿）	173	171,175,91
126-01	氯乙烷	64	66
128-01	六氯芬（2,2'-二羥-3,3', 5,5',6,6'-六氯二苯甲烷）	196	198,209,211
129-01	硝苯	77	123,51,50
131-01	硫酸乙酯（硫酸二乙酯）	45	59,125,139
132-01	六甲基磷酸三胺	44	135,45,42
133-01	N-亞硝-正-甲脲	60	28,44,30
134-01	N-亞硝二甲胺（二甲亞硝胺）	74	42,43,15
134-02	N-亞硝二乙胺（二乙亞硝胺）	102	44,42,29
136-01	溴乙烯	27	106,108
137-01	4,6-二硝基-鄰-甲酚	198	105,51,121
138-01	甲基聯胺	46	28,45
139-01	氟乙醯胺	44	77,60
140-01	炔丙醇（2-丙炔-1-醇）	55	39,38,53
141-01	丙烯亞胺	28	56,57,30
144-01	硫脲	76	42,60,44
145-01	2,4-甲苯二胺	122	121,94,105
145-02	甲苯二胺（同分異構物混合物）
	2,3-甲苯二胺 / (CAS No.2687-25-4)	122	121,104,94

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量 / 離子	次要離子
145-02	2,5-甲苯二胺 / (CAS No.95-70-5)	122	121,94,106
	2,6-甲苯二胺 / (CAS No.823-40-5)	122	121,104,94
	3,4-甲苯二胺 / (CAS No.496-72-0)	122	121,94,106
146-01	醋酸乙烯酯	43	86
147-01	1,2-二氯丙烷	63	112
148-01	氧化三丁錫	179	539,177
148-02	氫氧化三苯錫	351	349,197
148-20	醋酸三苯錫	333	331,329
149-01	六氯乙烷	117	119,201,203
150-01	六氯-1,3-丁二烯	225	227,223,190
152-01	對-氯-鄰-甲苯胺	141	106,140,143
153-01	二甲基胺甲醯氯	72	107,15,42
154-01	氧化苯乙烯	91	120,90,92
155-01	1,2,3-三氯丙烷	75	110,77,61
159-01	胺基硫脲d	72	57,41,42
160-01	甲基第三丁基醚	73	43,57
161-01	2,4-二氯酚	162	164,63,98
162-01	二氯溴甲烷	83	85,47,48
163-01	二環戊二烯	66	39,65
164-01	聯胺d	56	97,112,39
166-01	雙酚A	213	228,214,119
167-01	滅蟻樂	272	274,270,237
168-01	十氯酮	272	274,237,270
170-01	五氯苯	250	248,252,215
171-01	六溴聯苯g
172-01	安殺番(工業級安殺番)	195	197,241,237
172-02	α-安殺番	241	239,195,237
172-03	β-安殺番	195	241,237,239

表四 待測化合物之主要定量離子與次要離子（續）
毒性及關注化學物質列管編號	化合物名稱	主要定量離子	次要離子
172-04	安殺番硫酸鹽	387	272,274,389
173-01	三2-（氯乙基）磷酸酯	63	249,143
174-01	六溴環十二烷	67	79,41,157
194-01	短鏈氯化石蠟h
195-01	大克蟎	139	251,253

a 多氯聯苯為混合物，AC1242之主成分2,4',5-trichloro-1,1'-biphenyl (CAS No. 16606-02-3)，AC1254之主成分2,2',4,5',6-pentachloro-1,1'-biphenyl (CAS No. 60145-21-3)，AC1260之主成分2,2',3,3',6,6'-hexachloro-1,1'-biphenyl (CAS No. 38411-22-2)。
b 可氯丹為混合物，RT=17.76 者為主成分cis-chlordane (CAS No. 5103-71-9)。
c 毒殺芬為混合物，RT=19.60者為主成分2,2,5-Endo,6-exo,8,9,9,10-octachlorobor-nane (CAS No. 58002-19-0)。
d 五氯酚鈉於酸性環境下酸化形成五氯酚；胺基硫脲與聯胺以丙酮 (Acetone) 於酸性環境下進行衍生化，形成丙酮縮氨基硫脲 (Acetone Semicarbazone) 與二丙酮腙 (Acetone Azine) ，再以氣相層析質譜儀進行檢測。表中所列相關離子為五氯酚、Acetone Semicarbazone、Acetone Azine所具有之離子。
e 質譜分析條件及特性離子選擇可參考「毒性化學物質中醛類檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA T707.2)」。
f 質譜分析條件及特性離子選擇可參考「毒性化學物質中多溴二苯醚類檢測方法－氣相層析質譜儀法(NIEA T506.3)」。
g 質譜分析條件及特性離子選擇可參考「六溴聯苯檢測方法－氣相層析高解析或串聯式質譜儀法(NIEA M503.6)」。
h 質譜分析條件及特性離子選擇可參考「短鏈氯化石蠟檢測方法—氣相層析／電子捕捉負離子－質譜儀法(NIEA M502.0)」。
i 本表列之混合物其主要離子與次要離子，為主成分之定量離子與定性離子。

表五 相對離子強度之容許誤差
相對強度 / (% of Base Peak)	兩離子相對強度之 / 允許誤差%
>50	± 10
>20 至 50	± 15
>10 至 20	± 20
≦10	± 50

註：例如在參考質譜資料中某一離子相對強度為20 %，則樣品分析中同一離子之相對強度須16 % 〜 24 % 之間。

表六 單一實驗室測試之準確度與精密度
化合物	添加濃度(μg/mL)	平均值(μg/mL)	標準差(μg/mL)
1,3-二氯苯	10	9.89	0.24
	100	99.70	1.97
	250	249.45	1.97
1,2,4-三氯苯	10	10.08	0.64
	100	100.24	2.77
	250	251.07	2.62
鄰苯二甲酸二丁酯	10	9.69	0.35
	100	100.42	2.24
	250	249.63	1.49
異丙苯	10	9.71	0.25
	100	100.64	2.50
	250	249.96	3.01
丙烯酸丁酯	10	9.81	0.57
	100	103.07	2.91
	250	251.81	3.85
苯胺	10	10.02	0.26
	100	98.84	1.63
	250	248.39	0.80
二苯胺	10	10.37	0.35
	100	99.84	3.19
	250	250.67	3.70
間-甲酚	10	9.41	0.22
	100	99.12	2.76
	250	249.89	4.12
2,4-二氯酚	10	9.92	0.08
	100	99.81	0.71
	250	250.76	1.66
地特靈	10	9.35	0.92
	100	99.24	2.85
	250	251.20	4.36
氯乙酸	300	300.44	6.73
	500	499.60	3.87
	700	698.46	4.80
二乙醇胺	300	293.77	3.49
	500	492.45	5.18
	700	695.61	5.81
1,3-丙烷礦內酯	10	10.04	0.40
	100	99.93	2.51
	250	250.53	2.25
三乙胺	10	9.15	0.53
	100	95.67	3.82
	250	245.89	1.81
硫脲	300	300.07	4.76
	500	500.65	4.47
	700	698.18	9.35

表六 單一實驗室測試之準確度與精密度（續）
化合物	添加濃度(μg/mL)	平均值(μg/mL)	標準差(μg/mL)
甲苯二胺（同分異構物混合物）b	10	9.20	0.47
	100	92.99	4.13
	250	241.03	2.61
雙酚A	10	8.26	0.57
	40	42.73	1.68
	100	112.33	3.52
氟乙醯胺	4	4.20	0.28
	32	31.2	3.02
	60	73.9	3.16
對-氯-鄰-甲苯胺	2	1.88	0.14
	16	16.36	1.51
	40	37.56	1.58
五氯苯	2	1.84	0.04
	16	16.34	0.19
	40	38.79	0.19
六氯內-甲烯基-四氫苯二甲酸	8	8.73	0.05
	16	13.8	0.93
	40	38.2	2.63
α-安殺番	2	1.84	0.20
	16	16.7	0.20
	40	39.6	0.41
β-安殺番	2	1.69	0.18
	16	17.4	0.15
	40	39.7	0.56
十氯酮	2	2.18	0.13
	16	17.3	1.33
	40	42.1	2.57
安殺番硫酸鹽	2	1.83	0.05
	16	16.4	0.25
	40	39.3	0.47
滅蟻樂	2	1.58	0.04
	16	17.0	0.20
	40	38.6	0.25
六溴環十二烷	10	9.83	1.28
	20	17.56	1.15
	60	57.64	3.32

a 平均值、標準差為7次重複試驗之結果。
b 2,4-甲苯二胺（列管編號145-01）以甲苯二胺（同分異構物混合物）驗證。