水中亞砷酸鹽、砷酸鹽及總無機砷檢測方法
—二乙基二硫代氨基甲酸銀比色法
中華民國92年10月28日環署檢字第0920077872號公告
自中華民國93年1月28日起實施
NIEA W310.51A
方法概要
亞砷酸鹽（Arsenite）在pH值等於6時，可利用硼氫化鈉(NaBH4﹐Sodium borohydride)水溶液選擇性還原成砷化氫；去除亞砷酸鹽後之水樣，在pH值約為1時，則可使水樣中之砷酸鹽還原成砷化氫。欲測量總無機砷，可另取水樣於pH值約為1時，進行還原產生砷化氫 。上述處理步驟產生之砷化氫利用二乙基二代胺基甲酸銀（AgCS2N(C2H5)2， Silver diethyldithiocarbamate）和溶在氯仿中的1﹐4-氧氮陸圜（Morpholine） 反應

後會呈現紅色，於波長520 nm測其吸光度而分別定量之。
適用範圍
本方法適用於飲用水水質、飲用水水源水質、地面水體、地下水、放流水、海域水質及廢（污）水中亞砷酸鹽、砷酸鹽及總無機砷含量之檢驗，最小可偵測到1 μg 的砷。
1. 干擾
  1. 某些金屬離子，如鉻、鈷、銅、汞、鉬、鎳、鉑、銀及硒，會影響砷化氫的生成而產生干擾。
  2. 硫化氫之干擾可以醋酸鉛吸收排除。
  3. 銻會被還原成銻化氫（SbH3﹐Stibine）並產生一有顏色之錯化合物，其最大吸收在510 nm而干擾砷酸之偵測。
  4. 甲基砷酸類的化合物在pH = 1時，還原成甲基砷化氫而與吸收劑形成有顏色之錯化合物。如果甲基砷類化合物存在的話，測量砷酸離子及砷酸鹽的總量是不可靠的；但亞砷酸鹽的結果則不受甲基砷類化合物影響。
2. 設備及材料
  1. 砷化氫產生器，滌氣管和吸收管：如圖 一 ，使用200 mL之三頸瓶（其中一側臂為19/22或更小尺寸之磨砂母接頭），插入一導氣管，其長度幾乎達三頸瓶底部。中間之頸口則以24/40之磨砂接頭連接滌氣管。另一側臂則以橡膠墊封住，若 有可能，最好是用襯以鐵氟龍墊片之螺旋蓋帽封住。放置一 磁攪拌子在三頸瓶內。將裝有二乙基二硫代胺基甲酸銀溶液之吸收管（容積為20 mL）與滌氣管相連接，不可使用橡膠或玻璃塞，因其可能會吸收砷化氫。所使用之玻璃器材， 在使用前均須使用濃硝酸清洗。
  2. 分光光度計：波長設在520 nm處。使用光徑1 cm並附鐵氟龍蓋子之樣品槽。
  3. 天平：可精秤至0.1 mg。
3. 試 劑
  1. 試劑水：不含待測元素之去離子水，其電阻應大於 16 MΩ-cm。
  2. 醋酸鈉，0.2 M：取16.46 g無水醋酸鈉，或27.36 g醋酸鈉CH3COONa．3H2O）溶於水試劑水中，並以試劑水水定量到1000 mL。
  3. 醋酸，0.2 M：取11.5 mL冰醋酸溶於試劑水中，定量到1000 mL。
  4. 醋酸緩衝溶液，pH 5.5：將428 mL 0.2 M之醋酸鈉和72 mL 0.2 M之醋酸，混合均勻。
  5. 硼氫化鈉溶液（NaBH4）1 ％：取0.4 g氫氧化鈉（約3粒）， 溶於400 mL試劑水中，再加入4 g硼氫化鈉，搖晃使之完全溶解，混合均勻。注意，須每隔幾天即配製新溶液。
  6. 鹽酸，2 M：取165 mL 濃鹽酸，以試劑水定量到1000 mL。
  7. 醋酸鉛溶液：取10.0 g 醋酸鉛（Pb(CH3COO)2．3H2O）溶於試劑水中，並定量到100 mL。
  8. 二乙基二硫代氨基甲酸銀( SDDC)溶液：1.0 mL1,4 -氧氮陸圜（注意：有腐蝕性，避免接觸到皮膚），溶於70 mL氯仿中，再加0.3 g二乙基二硫代氨基甲酸銀在有蓋之定量瓶中搖晃直到幾乎全溶， 再用氯仿稀釋並定量到100 mL，過濾後濾液保存於緊閉瓶口之棕褐色瓶中，保存在冰箱中。
  9. 亞砷酸鹽儲備溶液：溶解0.1734 g亞砷酸鈉（NaAsO2）於試劑水中，並定量至1000 mL，1 mL = 100 μg As，注意：溶液有毒性，避免接觸皮膚及吞食。
  10. 亞砷酸鹽中間溶液：取10 mL砷儲備溶液於100 mL定量瓶中，並以試劑水定量到刻度：1mL = 10.0 μg As。
  11. 亞砷酸鹽標準溶液：取10 mL 砷中間溶液於100 mL定量瓶，並以試劑水定量到刻度；1mL = 1.00 μg As。
  12. 砷酸標準溶液：溶解0.416 g砷酸氫鈉 （Na2HAsO4．7H2O）於去試劑水中，並以試劑水定量至1000 mL，混合均勻後；再取10 mL 砷酸儲備溶液於100 mL量瓶中，以試劑水定量到刻度，混合均勻後；再取此砷酸中間溶液10 mL於100 mL定量瓶中，以試劑水定量至刻度，混合均勻；1 mL = 1.00 μg As。
  13. 氮氣。
4. 採樣及保存
應使用乾淨並且經酸洗及蒸餾水清洗過之玻璃瓶或塑膠瓶。採集樣品量至少須300 mL 以上，於4 ℃以下暗處保存，最長期限為14天。
1. 步驟
  1. 檢量線製備
1. 精取亞砷酸標準溶液（或砷酸標準溶液）0.0、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0 mL或其他適當之序列濃度。置入砷化氫產生器中。因亞砷酸鹽或砷酸鹽所得到之檢量線幾乎相同，因此只要製備其中一種標準溶液之檢量線即可。
2. 加入10 mL之醋酸緩衝溶液（如取砷酸標準溶液則加入10 mL 2 M鹽酸）；以試劑水將溶液總體積調至80 mL，通氮氣於溶液中 使之冒泡，氮氣流量為每分鐘30 mL。
3. 準備滌氣與吸收管：將玻璃棉浸入醋酸鉛溶液中，取出擠乾（將 玻璃棉夾於兩片濾紙中，用力擠壓，再取出玻璃棉，以鑷子將之弄鬆）。如果是使用棉花，亦是相同，不過須將之置於乾燥器中，使之完全乾燥後再弄鬆。將玻璃棉或是棉花塞入滌氣管中。 另外將4 mL之二乙基二硫代氨基甲酸銀溶液倒入吸收管中。（亦可取5 mL之二乙基二硫代氨基甲酸銀溶液，以提供潤溼分光光度計樣品槽之用）。
4. 砷化氫之產生與量測：先使氮氣通過整個系統2分鐘，且在2分 鐘內以30 mL針筒取15 mL之1 ％ 硼氫化鈉溶液，由鐵氟龍螺旋 封蓋處注入，啟動磁攪拌器，劇烈攪拌，並維持20分鐘，使氮氣有充分時間將產生之砷化氫完全帶到吸收管中溶液裡，將吸收溶液倒入乾淨之分光光度計樣品槽中，在波長520 nm處測其吸收光度。繪製吸光度與砷含量之關係圖。（注意：砷化氫劇毒，應於排煙櫃中進行操作，以維安全）
  1. 亞砷酸鹽處理步驟
1. 吸取適量之樣品（少於70 mL）使其砷（亞砷酸離子）含量不超 過 20.0 μg ，依七步驟（一）2至4操作。
2. 由檢量線可求出待測樣品之砷含量，如果欲從相同樣品中測得砷 酸鹽之含量，則須保留砷化氫發生器中之液體。
  1. 砷酸鹽之處理步驟
在亞砷酸根離子還原成砷化氫之後，再處理砷酸根離子轉變為砷化氫。如果沾有醋酸鉛之玻璃棉因吸收硫化氫而失效（呈現灰至黑色），按照步驟七、（一）3.中將玻璃棉替換掉，氮氣流量仍為每分鐘 30 mL，小心地添加10 mL之2.0 M鹽酸，按照步驟七、（一）4產生砷化氫後收集吸收液及測量吸光度，依檢量線求得砷酸鹽之含量。
  1. 總無機砷之處理步驟
另取適量之樣品（少於70 mL）使總無機砷含量不超過20.0 μg， 以10 mL之2.0M鹽酸溶液取代醋酸緩衝溶液。依步驟七、（一）2 至4產生砷化氫後收集及測量讀取吸光度，依檢量線求得無機砷之含量。
結果處理
根據步驟七、（二）或步驟七、（三）或步驟七、（四）所得待測物之吸光度與檢量線，依下式分別計算亞砷酸鹽、砷酸鹽及無機砷總量如下 ：
   A = A’× F / V
A ：水樣中之砷含量 （mg/L）
A’：由檢量線中得到亞砷酸鹽、砷酸鹽及總無機砷之重量（μg As）
V ：砷化氫產生器中樣品體積（mL）
F ：稀釋倍數
品質管制
1. 檢量線：每批次樣品應重新製作檢量線，其線性相關係數 (R 值)，應大於或等於0.995。
2. 空白分析：每10個或每批次樣品至少執行一次空白樣品分析。空白分析值應小於方法偵測極限之二倍。
3. 重複分析：每10個樣品或每批次樣品至少執行一次重複樣品分析。
4. 查核樣品分析：每10個樣品或每批次樣品至少執行一次查核樣品分析。
5. 添加標準品分析：每10個樣品或每批次樣品至少執行一次添加標準品分析。
精密度及準確度
本方法實驗室間之精密度及準確度如表一。

參考資料
American Public Health Association， American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Ed., Method 3500-As B Silver Diethyldithiocarbamate Method ,pp.3-60 ~3-61,. APHA, Washington, DC.,USA, 1998
註1：本檢驗廢液，依含氯有機溶劑處理原則處理。

表一 本方法實驗室間相對誤差數據

配製值 / mg/L	分析值 mg/L	平均值 mg/L	平均回收率 （%）	回收率 / 標準偏差	精密度 (RSD)%	準確度 (X)%
0.086	0.094 0.089 0.107	0.097	113	11.4	10.1	101.6 ～ 124.4
0.164	0.188 / 0.204 / 0.151 / 0.154	0.174	106	15.7	14.8	90.3~121.7
0.432	0.471 / 0.401 / 0.354	0.409	94.6	13.6	14.4	81.0~108.2
0.725	0.790 / 0.743 / 0.665	0.733	101	8.71	8.62	92.3~109.7
0.915	0.869 / 1.010 / 0.910	0.930	102	10.0	7.80	92.0~112.0

註：來源為國內各實驗室92年度第一次例行性盲樣