石油焦中含硫量檢測方法－高溫管爐燃燒法
中華民國109年4月1日環署授檢字第1091001736號公告
自發布日生效
NIEA M212.00C
方法概要
稱取經風乾、研磨及過篩等前處理後之石油焦 (Petroleum coke) 樣品，置於樣品燃燒船中，將坩堝送入充滿氧氣之燃燒管內燃燒，石油焦中各種硫化合物幾可完全分解，並氧化成氣態二氧化硫，經去除燃燒產生氣體中水分及微粒後，以紅外線偵測器測量氣態二氧化硫濃度可得含硫量 (mg)，與樣品稱取量 (g) 換算含硫量 (%)。
適用範圍
本方法適用於石油焦樣品之含硫量檢測。
干擾
略
設備與材料
1. 紅外線偵測含硫量測定儀(依據不同燃燒條件選擇使用)
  1. 燃燒方法 A (1350°C)：（如圖一）
      1. 管式爐：於燃燒管內部熱區、外部表面或兩者進行加熱，溫度須達 1350°C 以上，通常使用電阻棒、電阻絲或二矽化鉬元件進行電加熱。
      2. 燃燒管：由莫來石(Mullite)、瓷或鋯石製成，附能承受 1350°C 之網狀陶瓷製成船擋。
      3. 樣品燃燒船：由不含鐵之材料製成，須配合燃燒管尺寸，須能加熱至 1350°C 以上。
      4. 燃燒船推桿：使用耐熱材料製成，前端為彎曲或盤狀，便於樣品燃燒船在燃燒管中推拉。
      5. 分析天平：獨立或儀器內建分析天平，可精稱至 0.1 mg。
  2. 燃燒方法 B (1150°C)：（如圖二）
      1. 管式爐：於燃燒管內部熱區、外部表面或兩者進行加熱，溫度須達 1150°C 以上，通常使用電阻絲進行電加熱。
      2. 燃燒管：由石英材質製成。
      3. 樣品燃燒船：由不含鐵之錫材料製成，須配合燃燒管尺寸。
1. 試劑
  1. 乾燥劑：過氯酸鎂 (Mg(ClO4)2) 或五氧化二磷 (P2O5) ，試藥級，用於去除燃燒產生氣體之水分（註1）。
  2. 氧氣：純度需達 99.5%，壓縮氣體鋼瓶配有適合之壓力調節器和氣體流量控制閥（註2）。
  3. 紅外線偵測系統校正物質，擇一使用
    1. 煤炭參考物質： CRM 等級，煤炭參考物質具硫參考值及參考值不確定度，取用前應充分混合。當參考物質容器中留存量少於 2 g 時，不可使用於校正或查核，可用於儀器調理。
    2. 硫參考物質：双叔丁基苯甲噻吩 (2,5-di (5-tert-butylbenzoxazol-2-yl) thiophene，C26H26N2O2S，BBOT)，含硫量 7.47%，純物質，具成分證明。
  4. 石油焦參考物質： CRM 等級，具硫參考值及參考值不確定度，取用前應充分混合。
  5. 燃燒促進劑：氧化鎂(MgO)、氧化鎢 (WO3)或三氧化二鋁(Al2O3)，試藥級，做為燃燒促進劑和助融劑。
2. 採樣與保存
  1. 於進入燃燒設施前適當位置採集足夠石油焦樣品(依「石油焦中水分檢測方法 (NIEA M211)」中表一)，如有混合石油焦以外之其他燃料，則在石油焦堆置場採集樣品(靜態堆置石油焦若有粒度偏析現象，取樣位置數可酌予增加，且採樣點儘可能平均分布於料堆)。如有不同來源石油焦，則分別採不同來源石油焦樣品。
  2. 採集之樣品，以密封袋（或罐）保存，避免樣品中水分變化，攜回檢驗室進行後續破碎、過篩與縮分。
3. 步驟
  1. 儀器準備：依照儀器使用手冊執行設備設定及系統檢查。
  2. 紅外線偵測系統校正： 依儀器使用手冊執行校正或依下列方式擇一校正。
    1. 使用煤炭參考物質校正：依據石油焦樣品的分析範圍，選擇至少 3個含硫量為樣品預期測試範圍低、中、高濃度之煤炭參考物質。
      1. 儀器校正前調理：使用含硫量接近預期校正範圍中點的物質，並以儀器原廠建議之取樣量，於儀器校正前至少進行 3 次測定以調理儀器。
      2. 每個用於校正之煤炭參考物質，使用前先依煤炭中水分檢測方法 NIEA M208 進行水分含量測定，根據成分證明的含硫量（乾基）(%)，依下式計算含硫量 (mg)。
煤炭參考物質含硫量（風乾基）(%)
R：樣品水分含量 (%)，依煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208)
煤炭參考物質含硫量 (mg)=

      1. 依儀器說明書建議之煤炭參考物質取樣量和校正程序建立檢量線，煤炭參考物質稱重時應平均分散於樣品燃燒船中。再以推桿將樣品船推至管式爐熱區並以船擋定位後開始分析，直到儀器顯示之分析圖譜中二氧化硫吸光度之值返回基線為止。如果分析時間超過儀器說明書建議之最長分析時間，應依儀器商建議採取改正措施。
      2. 以參考物質取樣量換算之含硫量 (mg) 與紅外線偵測器測得之二氧化硫吸光度繪製檢量線。
    2. 使用硫參考物質 BBOT 校正：稱取 6 個不同重量之硫參考物質製作檢量線（註3）。以硫參考物質取樣量換算之含硫量 (mg)，須涵蓋待測樣品最高及最低含硫量，其他各取樣量換算之含硫量 (mg) 均勻分佈在待測樣品最高及最低含硫量之間。
校正標準品取樣量可使用下列公式計算

Mc：校正標準品取樣量 (g)
MT：儀器使用手冊建議待測樣品正常取樣量 (g)
Sad：待測樣品中含硫量（風乾基）(%)
Sc：校正標準品中含硫量 (%)
  1. 樣品分析
    1. 依「石油焦中水分檢測方法 (NIEA M211)」 七、（一）進行樣品風乾、研磨及過篩等前處理，使成 0.250 mm (60 mesh) 風乾之細石油焦樣品，前處理後之樣品必須儘速進行含硫量及水分測定。
    2. 燃燒方法 A (1350°C)
      1. 依儀器廠商建議設定爐溫至 1350°C 以上。稱取樣品量不超過校正時參考物質之最大取樣量，置於燃燒船中，與儀器校正相同條件進行分析。
      2. 分析完成後，利用樣品二氧化硫吸光度帶入檢量線以求取含硫量 (mg)，依八、計算樣品含硫量（mg）。
    3. 燃燒方法 B (1150°C)
      1. 依儀器廠商建議設定爐溫至 1150°C 以上。
      2. 先稱燃燒促進劑，稱取量與待測樣品之目標取樣量相同（約 100 mg，但不可超過校正時參考物質的最大取樣量），均勻分布於樣品燃燒船。
      3. 稱取與燃燒促進劑相同重量 (± 10 mg) 樣品，將樣品均勻分布在樣品燃燒船中。
      4. 與儀器校正相同條件，將樣品放入管式爐的熱區並開始進行樣品分析，分析完成後，利用樣品二氧化硫吸光度代入檢量線以求取含硫量 (mg)，依八、計算樣品含硫量（風乾基）(%)。
2. 結果處理
石油焦含硫量（風乾基）%＝
石油焦含硫量（乾基）%＝
T：石油焦樣品含硫量 (mg)
W：石油焦樣品取樣量（風乾基）(mg)
R：石油焦樣品水分含量 (%)，依石油焦中水分檢測方法 (NIEA M211)
1. 品質管制
  1. 查核樣品分析：樣品檢測前、完成檢測後與每 10 個樣品執行 1次，以第二來源 CRM 等級含硫量在儀器校正範圍內之石油焦參考物質進行查核，取樣量不超過儀器校正時之最大取樣量。如含硫量測值無法符合成分證明規範時，應重新進行儀器校正，且須重新分析自上次成功查核樣品分析後的所有樣品。
  2. 重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行 1 個重複樣品分析，兩次測值之絕對差值應小於 0.04986 X0.8267（X是單一樣品兩次測試結果平均值 %)。
2. 精密度與準確度
單一試驗室、不同實驗室間之重複性及再現性如表一。
1. 參考資料
  1. 行政院環境保護署，煤炭中含硫量檢測方法－高溫管爐燃燒法NIEA M209.00C，中華民國 108 年。
  2. Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by High Temperature Combustion and Infrared(IR) Detection or Thermal Conductivity Detection(TCD) ASTM D1552, 2016.
  3. Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High temperature Tube Furnace Combustion, ASTM D4239, 2017.

註1：過氯酸鎂是一種強氧化劑，不要再生使用，且不要接觸有機物質或還原劑。
註2：純氧具強力加速燃燒功能，必須確認所有調節器、線路和閥門沒有油脂和油。
註3：每次 BBOT 校正樣品取用量約 15 mg 至 80 mg，有些分析儀可能會使用更大取用量。

表一　石油焦樣品含硫量重複性與再現性
重複性 / (%)	再現性 / (%)
0.04986 X0.8267	0.1737 X0.8267

註 : X是單一樣品兩次測試結果平均值 (%)

圖一　紅外線偵測含硫量測定儀：燃燒方法A (1350°C)

圖二　紅外線偵測含硫量測定儀：燃燒方法B (1150°C)