水中總磷之手動消化流動注入分析法－比色法
中華民國94年5月5日環署檢字第0940034033B號公告
自中華民國94年8月15日起實施
NIEA W444.51C

一、方法概要
水樣中之多磷酸鹽（Polyphosphate）及有機磷分別經硫酸及過氧焦硫酸鉀消化後皆被轉化成正磷酸鹽。將手動消化之消化液導入流動注入分析（Flow injection analysis, FIA）系統中，正磷酸鹽與鉬酸銨（Ammonium molybdate）和酒石酸銻鉀（Antimony potassium tartrate）在酸性條件下反應成錯合物。接著此錯合物被維生素丙溶液（Ascorbic acid solution）還原為另一藍色高吸光度物質，於 880 nm波長量測其波峰吸光值並定量水樣中之磷化物含量。
二、適用範圍
本方法適合於飲用水、飲用水水源、地面水體、海域水體、地下水、放流水及廢(污)水等水質樣品中總磷之檢測。FIA 系統中如使用 780 μL 樣品環（Sample loop），方法偵測極限（MDL）為 2.0 μg P/L。欲獲得較低之 MDL 可經由增加樣品環體積以及增加載流液/試劑之流速比而達成。
三、干擾
（一）水樣中較大及纖維性之粒狀物會造成干擾，可使用玻璃棉濾除之。
（二）水樣中和後如呈混濁，可添加 2、3 滴1 N 硫酸溶液混合均勻，視需要過濾再行稀釋。
（三）矽酸鹽在反應中亦會形成吸收 880 nm 波長之淡藍色錯合物。30 mg/L 矽酸鹽在此波長處會造成相當於 5 μg P/L 正磷酸鹽之正干擾效應。
（四）由於 Fe(Ⅲ) 會與錯合物競爭維生素丙還原試劑，濃度若高於 50 mg/L 則有負干擾，但可以亞硫酸氫鈉排除之。砷酸鹽之干擾亦同；若水樣含砷或高濃度鐵，可加入 5 mL 亞硫酸氫鈉溶液，混合後置於 95℃ 水浴中 30 分鐘（水樣溫度至少保持95℃ 20分鐘）後，冷卻至室溫。
（五）六價鉻、亞硝酸鹽及硫化物亦會產生干擾。
（六）在低濃度總磷化物之檢測時，玻璃器皿之污染亦應考量。玻璃器皿須以熱稀鹽酸洗滌並用試劑水潤洗。若是需要使用清潔劑，應使用不含磷之商品。
四、設備
（一）手動消化加熱蒸餾裝置詳見方法 NIEA W427。
（二）流動注入分析系統之設備包含下列各樣裝置：
　 1. 電熱板或壓力釜。
　 2. 附有樣品環或同等裝置之 FIA 注入閥。
　 3. 多管式蠕動泵。
　 4. 流動注入分析設備：具管式加熱套與流穿式樣品槽（Flow cell）之 FIA 設備，組裝架構如圖一。圖中所示之各管徑體積及相對流率可視實際需要依其相對比例調整。組裝之管材（除蠕動泵使用 Tygon 管外）應使用惰性材質，如 TFE（鐵氟龍）或同級品。
　 5. 具波長880 nm 之偵測器，光學狹縫寬≦10 nm。
　 6. 含注入閥之控制以及數據擷取系統。
（三）天平：可精稱至 0.1 mg。
五、試劑
（一）試劑水：不含待測物之去離子水，比電阻值 ≧ 16 MΩ- cm，以其配製載流液與所有溶液。
（二）手動消化加熱試劑：詳見方法 NIEA W427。
（三）氦氣：用於吹除載流液與緩衝溶液中之氣體並防止氣泡生成。氦氣之使用壓力為 140 kPa（20 psi），流經一氦氣除氣管。一升之溶液除氣時間約為一分鐘。
（四）儲備鉬酸銨溶液：在一升容器中置 40.0 g 四水合鉬酸銨（(NH4)6Mo7O24．4H2O）於 983 mL 試劑水中，以磁子攪拌至少 4 小時或直到溶解，以塑膠瓶儲存並冷藏。
（五）儲備酒石酸銻鉀溶液：於一升深色容器中置 3.0 g 半水合酒石酸銻鉀（K(SbO)C4H4O6．1/2 H2O）及 995 mL 試劑水，以磁子攪拌直到溶解，儲存於深色瓶並冷藏之。
（六）工作鉬酸鹽呈色劑：於一升容器中置入 694 mL 試劑水後，加入 21 mL 濃硫酸搖動混合。當溫度降至不燙時，置入 213 mL 儲備鉬酸銨溶液（見五之(四)小節）及 72 mL 儲備酒石酸銻鉀溶液（見五之(五)小節），混合均勻並以氦除氣。
注意：加入硫酸後溶液會變得很熱，需小心操作。
（七）維生素丙溶液：一升容器中置入 60.0 g維生素丙及 975 mL 試劑水，以磁子攪拌直到溶解並以氦除氣。最後加入 1.0 g 十二烷基硫酸鈉（(CH3(CH2)11OSO3Na)），攪拌混合之，使用當天配製以保新鮮。
（八）硫酸載流液, 0.13 M H2SO4：一升容器中置入 993 mL 試劑水後加入 7.2 mL 濃硫酸混合均勻，每日除氣。每星期製備以保新鮮。
注意：加入硫酸後溶液會變得很熱，需小心操作。
（九）磷標準儲備溶液：25.00 mg P / L：一升定量瓶中置入 0.1099 g 已在 105℃ 乾燥 1 小時之一級標準無水磷酸二氫鉀（KH2PO4）及約 800 mL 試劑水，溶解混合均勻後以試劑水定量至標線。每月製備。
（十）磷標準溶液：使用上述（五之(九)小節）之磷標準儲備溶液，以試劑水配製到所需之工作範圍濃度。使用前配製。
六、採樣與保存
（一）採樣：使用經 1 + 1熱鹽酸清洗過之清潔玻璃瓶。在取樣前，採樣瓶要用擬採集之水樣洗滌二至三次。
（二）保存：樣品儘速分析可得到最可靠之分析結果，如果無法立即分析，以濃硫酸將樣品酸化至 pH 值小於 2.0，並於 4℃ 下暗處冷藏貯存。在此條件下，樣品可保存 7 天。
七、步驟
（一）手動消化程序見方法 NIEA W427步驟七（一）1~3之步驟消化之。標準品與樣品均須經消化程序，消化後溶液之硫酸濃度應約為 0.13 M 以配合載流液之濃度。若兩者硫酸之濃度相差達 10 % 以上時，則需調整載流液硫酸之濃度以配合消化溶液。
（二）建立如同圖一之 FIA 設備組裝架構或同等裝備。
將樣品（或標準品）注入定體積之樣品環中，藉注入閥注入多管式 FIA 載流液內，依設計目的混合、緩衝、反應、加熱、呈色，最後流經流穿式樣品槽而於 880 nm波長檢測定量。
（三）依據本法及儀器製造廠商之指引，建立標準操作程序（SOP）執行操作。
八、結果處理
製作以本 FIA 設備組裝架構所建立磷化物濃度對應 880 nm 吸光度之檢量線，此檢量線為線性，由檢量線求得水樣中總磷含量。
九、品質管制
（一）檢量線：製備檢量線時至少應包括五種不同濃度的標準溶液，檢量線之相關係數應大於或等於 0.995。
（二）檢量線查核：每批次分析結束時/或每隔 10 個樣品後，檢量線必須以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行檢量線查核。
（三）空白分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於方法偵測極限之二倍。
（四）重覆分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次重覆分析。
（五）查核樣品分析：每十個或每一批次之樣品至少執行一個查核樣品分析，並求其回收率。
（六）添加標準品分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次添加標準品分析。
十、精密度與準確度
（一）回收率與相對標準偏差（RSD）：注入 10 次 100.0 μg P/L 標準品得到其相對標準偏差為 0.3 %。單一實驗室在特定基質下之檢測結果，見表一。
（二）MDL：上述 FIA 系統如使用 780 μL 樣品環並以 U.S. EPA 公告之 "方法偵測極限之定義與測定步驟 "重覆分析 3.5 μg P/L 標準品 21 次，得到平均值為 3.53 μg P/L，標準偏差為 0.82μg P/L，MDL 為 2.0μg P/L。MDL 之限制主要來自消化之精密度。
十一、參考資料
（一）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard method for the examination water and wastewater, 20th ed., Method 4500 - P H. ,pp.4 - 151, APHA, Washington, DC.,USA, 1998.
（二）U.S. Environmental Protection Agency. "Definition and Procedure for the Determination of Method Detection Limits." Appendix B to 40 CFR 136 rev. 1.11 amended June 30, 1986.49 CFR 43430, 1989.
（三）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20 th ed., Method 1060 B. , pp.1-29~1-34, APHA, Washington, DC., USA, 1998.
（四）行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法，NIEA W427.52B，2003。
（五）行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水質檢測方法總則， NIEA W102.51C，2005。
註1： 廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。
註2： 本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新公告者為準。

表一　單一實驗室對特定基質水樣中正磷酸鹽磷之檢測結果
樣品種類	樣品/空白	已知添加濃度 / mg P/L	回收率 / %	相對標準偏差 / RSD %
廢水處理廠進水口水樣	參考樣品a	－	101	－
	空白b	0.05 / 0.1	96 / 95	－ / －
	取樣點A cd	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 98 / 101	0.7 / － / －
	取樣點B cd	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 75 / 91	5 / － / －
	取樣點C cd	0.0 / 0.1 / 0.05	－ / 88 / 97	0.6 / － / －
廢水處理廠出水口水樣	參考樣品a	－	100	－
	空白b	0.05 / 0.1	96 / 96	－ / －
	取樣點A ce	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 94 / 96	0.7 / － / －
	取樣點B ce	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 94 / 99	0.3 / － / －
	取樣點C ce	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 109 / 107	0.5 / － / －
垃圾掩埋場滲漏水	參考樣品a	－	98	－
	空白b	0.05 / 0.1	94 / 95	－ / －
	取樣點A cf	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 105 / 106	0.9 / － / －
	取樣點B cf	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 89 / 94	6.7 / － / －
	取樣點C cf	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 110 / 109	0.9 / － / －

a.美國環保署品管樣品，0.109 mg P / L
b.重複樣品
c.樣品未添加已知濃度者測定四次，添加已知濃度者測定二次。
d.樣品稀釋：A - 5 倍；B - 100 倍；C - 10 倍。重複樣品間相對差異值為0.5 %。
e.樣品稀釋：A - 5 倍； B - 20倍；C - 10 倍。重複樣品間相對差異值為0.3 %。
f.樣品稀釋：A - 20 倍； B - 10倍；C - 20 倍。重複樣品間相對差異值為1 %。

圖一　水中磷化物之 FIA 系統組裝架構