行政院環境保護署環境檢驗所
「環境檢測標準方法審議會第340次及第341次會議」
會議紀錄
1. 時間：中華民國110年7月29日（星期四）上午9時30分
2. 地點：視訊會議
3. 主席：翁召集人英明 紀錄：游廷華
4. 出（列）席單位及人員：
出席委員：
王文忻委員	李委員達源	李慧玲委員	林委員逸彬
陳委員成裕	凌委員永健	陳𡡶如委員	陳育錚委員
陳委員秋蓉	張委員木彬	張委員小萍	葉委員雨松
董瑞安委員	熊同銘委員	劉委員秀美
何委員國榮（上午）		何委員秀美（上午）
吳義林委員（上午）		陳委員琪芳（上午）
陳委員家揚（下午）

請假委員：
王委員家麟	莊慶芳委員

本署空氣品質保護及噪音管制處		（請假）
本署水質保護處		（請假）
本署環境督察總隊		洪文啟
本署法規委員會		（請假）
本署土壤及地下水污染整治基金管理會		（請假）
本署環境督察總隊北區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊中區環境督察大隊		（請假）
本署環境督察總隊南區環境督察大隊		（請假）
環境檢驗所	劉廣尉、劉鎮山、郭季華、吳婉怡、陳滄欽、蘇育德、程惠生、黃豊文、徐美榕、吳羽珮、任怡芃

1. 主席致詞：(略)
2. 上次審議結果辦理情形報告：（略）
3. 檢測方法審議結果：
  1. 排放管道中三氯甲苯等氣態有機化合物檢測方法－正己烷吸收／氣相層析質譜儀法(NIEA A760.71B)（草案）（第二組 蘇育德）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明：無
    2. 審查委員意見：
      1. 請參考過往訂定有關有害空氣污染物檢測方法之方法標題係以「有機物」或「有機化合物」表示，並據以修訂。
      2. 三、（二）「高濃度…將有交互污染之虞」，建議修正為「高濃度…有交互污染之虞」；另註一之內容建議確認前次方法審議會的意見，統一刪除之。
      3. 四、（一）1.「…採樣組裝圖例，如圖一」，建議修正為「…採樣組裝如圖一」，而圖一之吸收瓶部分建議增加冰浴標示或圖示。
      4. 四（設備與材料）及六（採樣與保存）中有關流率計的單位，請確認是否修正成L/min。
      5. 四、（二）3.「…除了掃描模式(Scan)外，亦可採用選擇離子監測模式(SIM)進行資料擷取」質譜儀內容建議修正為「…除了全掃描(Full scan)模式外，亦可採用選擇離子監測(SIM)模式進行資料擷取」。
      6. 六、（一）1.「選擇排放管道中氣體流速穩定之位置作為採樣點…」，建議修正為「選擇排放管道中氣體流率穩定之位置作為採樣點…」。
      7. 六、（一）2.「…採樣時必須串聯使用並進行冰浴至小於 6 ℃…」，建議修正為「…採樣時必須串聯使用並於冰浴6 ℃ 下進行…」。
      8. 六、（二）「採樣完成後樣品…」，建議修正為「採樣完成後吸收液樣品…」。
      9. 七、（一）「BFB 績效測試：…確定其質譜能符合表一之要求，若不符合要求…。此一分析應每 12 小時執行 1次」，建議修正為「BFB功能測試：…確定其質譜之離子比強度能符合表一之要求…。此一測試應每12小時執行1次」。
      10. 七、（二）1. (2)「…由分析儀器偵測所得之尖峰面積與濃度關係…」，建議修正為「…由所得之尖峰面積與濃度關係…」，語意較通順。
      11. 七、（二）公式之Xi與RRFi的意義相同，建議皆採RRFi表示，另亦建議平均相對感應因子 overline {RRF} 除於第一次出現時以中文表示外，因其出現次數較頻繁，建議後續可採英文簡寫表示之。
      12. 七、（二）1. (3)「待測物之檢量線相對標準偏差百分比應小於20 %…」，建議修正「待測物檢量線之RRF相對標準偏差百分比應小於20 %…」。
      13. 七、（三）1.「…利用質譜儀全掃描(scan)方式或選擇離子監測(SIM)模式進行偵測，待測物之離子質量數建議如表二」，建議修正為「…利用質譜儀Full scan或SIM模式進行分析，待測物之特性離子建議如表二」。
      14. 七、（三）2. 氣相層析質譜儀分析條件之電子能量單位建議改採英文「ev」表示，另建議該段之時間單位亦請統一採用中文或英文表示，同時可參考W801方法撰寫方式，將管柱溫度名稱修正為層析管升溫程式，其內容直接於內文敘述，刪除表三。
      15. 八、（一）建議考量定性分析條件是否妥適，如相似度建議60 % 以上是否較寬鬆、主次要離子對可增加為兩對等，另建議應補充Full scan或SIM模式的定性分析方式是否有差異。
      16. 八、（二）之公式參數R建議修正為Cm、C修正為Cv、R1及R2分別修正為Cm1及Cm2，並酌修部分文字，如「吸收瓶中樣品溶劑之待測物濃度」刪除「樣品溶劑」等，以簡要文字及一致。
      17. 建議於表二內標示各項化合物對應之內標及其主次要離子，並修正CAS No.的表示方式。
      18. 九、(五)「…前段吸收瓶之10 %；後段吸收瓶中待測物濃度測值大於等於 2 倍方法偵測極限，並小於前段吸收瓶之 10 % 時，需加總前後段吸收瓶中待測物含量」，建議修正為「…前段吸收瓶之 10 %。」。
    3. 提案單位回應：
      1. 就委員意見(4)，經確認採樣過程使用來計算採樣流率及體積的設備為積算流量計，其單位為Ｌ，惟將修正相關文字以避免混淆。
      2. 就委員意見(6)，因該步驟係確認排放管道內之氣體流速為穩定狀況，而非流率，爰本意見無須修正。
      3. 餘依審查委員意見修正。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  2. 水中總磷檢測方法－線上消化／氣泡分隔式流動分析法(NIEA W467.50B)（草案）（第三組 黃豊文）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明：無
    2. 審查委員意見：
      1. 一、方法概要「水樣中之總磷在線上經過氧焦硫酸鉀…於 880 nm ± 10 nm 測其吸光度…」，建議修正為「水樣中之總磷在線上經過氧焦硫酸鉀(Potassium peroxodisulfate)…於 880 nm測其吸光度…」。
      2. 二、適用範圍「…放流水及廢（污）水中 0.10 mg/L 至 10.0 mg/L 總磷之檢測」，建議修正為「…放流水及廢（污）水中總磷之檢測」。
      3. 四、（一）4. 「透析裝置（如有需要）：具纖維素薄膜…」，建議修正為「透析裝置（如有需要）：具纖維素濾膜…」。
      4. 五、（三）「硫酸載流液：添加 1 g 十二烷基硫酸鈉(NaC12H25SO4)於 1000 mL…」建議修正為「硫酸載流液：添加 1 g 十二烷基硫酸鈉(NaC12H25SO4)於 1L…」。
      5. 請於五（試劑）中增加（二十）亞硫酸氫鈉溶液：溶解 5.2 g 亞硫酸氫鈉於 1 N 硫酸溶液中，再以 1 N 硫酸溶液定量至 100 mL。
      6. 七、（一）「…氣泡分隔式流動分析系統設備…」，建議修正為「…氣泡分隔式流動分析系統…」。
      7. 七、（二）1.「…進行混合、反應、呈色，最後流經樣品槽而於 800 nm 波長測定吸光度」，建議修正為「…進行混合、消化、呈色，最後流經樣品槽而於880 nm 波長測定吸光度」。
      8. 七、（二）4. 「…其回收率須大於或等於 85 %」，建議修正為七、（三）「…總磷回收率須大於或等於 85 %」。
      9. 建議刪除七、（四）「廢液處理：本檢驗相關樣品廢液，依一般無機廢液處理」。
      10. 十、精密度與準確度，建議修正為「單一實驗室以氣泡分隔式流動分析系統分析試劑水添加之精密度與準確度結果如表一，真實樣品之分析結果如表二」。
      11. 表二之配製值單位「(mg/L)」建議修正為「(mg P/L) 」；「精密度」建議修正為「相對標準偏差」；「準確度」建議修正為「平均回收率」；「樣品分析次數」建議修正為「樣品重複分析次數」。
      12. 表三之平均檢測值及添加量單位「(g/L)」建議修正為「(mg P/L) 」；「樣品分析次數」建議修正為「樣品重複分析次數」。
      13. 建議刪除表一；原表二、表三修正為表一、表二。
    3. 提案單位回應：依審查委員意見修正與確認。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  3. 水中氰化物檢測方法－線上分解／蒸餾（或氣體擴散）／氣泡分隔式流動分析法(NIEA W466.50B)（草案）（第三組 徐美榕）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：無
      3. 建議事項回應說明：無
    2. 審查委員意見：
      1. 一、方法概要「…於波長600+10nm…」，建議修正為「…於波長600 nm…」。
      2. 二、適用範圍「…水中10 μg/L 至 100 μg/L氰化物檢測」，建議修正為「…水中氰化物檢測」。
      3. 五、（十四）「…定量瓶中瓶…」，建議修正為「…定量瓶中…」。
      4. 五、（二十四）「…(C7H7ClNNaO2S⋅3H2O)於1000 mL試劑水…」，建議修正為「…(C7H7C6SO2NClNa⋅3H2O)於1L試劑水…」。
      5. 五、（二十五）「呈色試劑…吡啶-4-甲酸…」，建議修正為「呈色試劑…吡啶-4-羧酸…」。
      6. 五、（二十六）「…可保存2個月。每批次溶液應分析游離氰化物，確認無氰雜質」，建議修正為「…可保存2個月。」。
      7. 五、（二十七）「…可保存2個月。每批次溶液應分析游離氰化物，確認無氰雜質」，建議修正為「…可保存2個月。」。
      8. 五、（二十九）「…硫氰酸鹽溶液…」，建議修正為「…硫氰酸鉀溶液…」。
      9. 七、（四）2.「使用測試溶液 A …」建議移至七、(六)，並新增「以確認硫氰酸鹽不被轉化為氰化物」之敘述。原七、(六)修改為七、(七)，並將「(註4)」刪除。
      10. 八、結果處理之「水樣中氰化物濃度(mg CN/L)=C×F，建議修正為「水樣中氰化物濃度(mg CN/L)=E×F」；另「C：檢量線求得之氰化物濃度…」，建議修正為「E：檢量線求得之氰化物濃度…」。
      11. 十、精密度與準確度，建議修正為「單一實驗室以氣泡分隔式流動分析系統分析試劑水添加之精密度與準確度結果如表一，真實樣品之分析結果如表二」。
      12. 建議刪除七、（四）「廢液處理：本檢驗相關樣品廢液，依一般無機廢液處理」。
      13. 表二之配製值單位「(mg/L)」建議修正為「(mg CN/L) 」；「精密度」建議修正為「相對標準偏差」；「準確度」建議修正為「平均回收率」；「樣品分析次數」建議修正為「樣品重複分析次數」。
      14. 表三之平均檢測值及添加量單位「(g/L)」建議修正為「(mg CN/L) 」；「樣品分析次數」建議修正為「樣品重複分析次數」。
      15. 建議刪除表一；原表二、表三修正為表一、表二。
      16. 圖一、圖二提及之「反應線圈」，建議修正為「反應螺管」。
    3. 提案單位回應：依審查委員意見修正與確認。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  4. 水中總氮檢測方法－線上消化／鎘還原／流動分析法(NIEA W439.51B)（草案）（第三組 吳羽珮）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：
        佶川環境科技有限公司：「六、採樣與保存 （二）樣品以1 M 硫酸溶液調整 pH 值至小於 2 ，…」，建議修正為「…1 M 或適當濃度之硫酸溶液…」。
      3. 建議事項回應說明：參採，納入草案修正。
    2. 審查委員意見：
      1. 一、方法概要第一段「含氮化合物在…」，建議修正為「氨態氮及含氮化合物在…」；另第二段「本方法…有機與無機氮，還原態氮及氧化態氮，如氨氮、硝酸鹽氮與亞硝酸鹽氮等之檢測。本方法和…」，建議修正為「本方法…有機與無機氮（如氨氮、硝酸鹽氮與亞硝酸鹽氮等）之檢測」。
      2. 四、（一）6.「…540 nm 波峰吸光度…」，建議修正為「…波長範圍 540 nm ± 20 nm 吸光度…」。
      3. 五、（三）2. 「…1 L 容器中置入 975 g 試劑水及 49 g 過氧焦硫酸鉀(K2S2O8)…」，建議修正為「溶解 49 g 過氧焦硫酸鉀(K2S2O8)於適量試劑水中…再定容至1 L…」。
      4. 五、（三）5. 「…1 L 定量瓶中置入 500 g 試劑水…（注意：配製本溶液…」，建議修正為「…於1 L 定量瓶中加入適量試劑水…（注意：配製本溶液…，並配戴呼吸防護具。）」。
      5. 五、（三）6. 「…1 L 深色容器中置入 876 g 試劑水、170 g 85 % 磷酸(H3PO4)、40.0 g 磺胺及 1.0 g N-1-萘基乙烯二胺二鹽酸鹽…」，建議修正為「溶解40.0 g 磺胺和 1.0 g N-1-萘基乙烯二胺二鹽酸鹽(N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride, NED)於適量試劑水中…再加入 100 mL 85 % 磷酸(H3PO4)，以試劑水定容至 1 L…」。
      6. 五、（四）1. 「…萘基乙烯二胺二鹽酸鹽(N-(1-naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride, NED)於適量…」，建議修正為「…萘基乙烯二胺二鹽酸鹽於適量…」。
      7. 五、（十四）「尿素儲備溶液，1000 mg/L …」，建議修正為「尿素氮儲備溶液，1000 mg N/L…」。
      8. 五、（十五）「尿素標準溶液，20 mg/L…」，建議修正為「尿素氮標準溶液，20 mg N/L…」。
      9. 七、（二）「…依序分析 20 mg/L…。若硝酸鹽氮測值小於亞硝酸鹽氮測值…」，建議修正為「…依序分析 20 mg N/L…。若硝酸鹽氮標準溶液訊號值小於亞硝酸鹽氮標準溶液訊號值…」。
      10. 七、（三）「…依序分析 20 mg/L 之…尿素標準溶液，…。若尿素氮測值小於硝酸鹽氮測值…」建議修正為「…依序分析 20 mg N/L …尿素氮標準溶液，…。若尿素氮標準溶液訊號值小於硝酸鹽氮標準溶液訊號值…」。
      11. 七、（四）和八、結果處理中提及之單位「mg/L」，建議修正為「mg N/L」。
      12. 七、（五）「…等檢測步驟，並由檢量線…」，建議修正為「…並於波長 540 nm ± 20 nm 處量測其吸光度等檢測步驟，最後由檢量線…」。
      13. 十、（一）「…10.0 mg N/L 表一各種氮化合物標準品…」，建議修正為「…10.0 mg N/L 氮化合物標準品…」。
      14. 表一建議增加CAS No的欄位。
      15. 表一「樣品分析次數：10 次」，建議修正為「樣品重複分析次數：3 次」。
      16. 建議刪除表二。
      17. 表三之配製值單位「(mg/L)」建議修正為「(mg N/L)」；「精密度」建議修正為「相對標準偏差」；「準確度」建議修正為「平均回收率」；「樣品分析次數…」建議修正為「樣品重複分析次數…」。
      18. 表四之平均檢測值及添加量單位「g/L」建議修正為「mg N/L」；「樣品分析次數…」建議修正為「樣品重複分析次數…」。
      19. 圖二所提之「反應線圈」及「石英線圈」，建議修正為「反應螺管」及「石英螺管」。
    3. 提案單位回應：依審查委員意見修正與確認。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
  5. 排放管道中氰化氫檢測方法－分光光度法(NIEA A428.72C)（草案）（第二組 程惠生）
    1. 提案單位說明事項：
      1. 方法草案研訂緣由說明及重點摘要：略
      2. 研商會及陳述意見期間各界意見：
        佶川環境科技有限公司：九、品質管制，是否須執行添加樣品分析？（PA104 之表二規定比色法須執行添加樣品分析）
      3. 建議事項回應說明：本方法係修訂，經查原公告方法(NIEA A428.71C)亦未規定須執行添加分析，將檢視本方法參據之原文資料(Method for determination of hydrogen cyanide in flue gas, JIS K 0109 :2014)，再整體考量方法數據品質之需要。
    2. 審查委員意見：
      1. 請於圖一中新增冰浴設備之圖示。
      2. 一、方法概要所提之吸收氰化物，建議修正為吸收氣態氰化物；另請新增加入呈色劑於波長638 nm下測定吸光度等內容敘述。
      3. 草案內文之公式符號C重複使用，應區別修正。
      4. 四、（一）2.「…可讀取採樣體積值至 0.01 L 之乾式或濕式流量計…」，建議修正為「…刻度可至 0.01 L/min 之乾式或濕式流率計…」。
      5. 五、（十）提及標定方式為取100 mL儲備溶液，惟基於綠色環保，是否有下修之可能；另建議將可用市售標準儲備溶液移至標定步驟之前。
      6. 因本草案為C級方法，故九、（五）添加樣品分析之回收率於實務上可行嗎？
      7. 六、（一）8. 提及第二個吸收瓶之pH應維持12以上，建議增加作法；另有破出(Breakthrough)現象之問題嗎？
      8. 樣品保存方式及期限建議參考美國環保署(OTM-29)規定。
      9. 建議參考美國環保署(OTM-29)，檢視方法分析原理應用離子層析(Ion chromatography, IC)之需要性。
    3. 提案單位回應：
      1. 依審查委員意見(1) ~ (3)及(5)修正。
      2. 針對委員意見(4)，採樣設備氣體流量計係呈現累積氣體體積，爰修正為「可準確讀至0.01 L」。
      3. 針對委員意見(6)，本草案之添加樣品分析回收率係參考本所歷年檢測機構上傳之添加回收率管制圖所研定的合理管制值。
      4. 針對委員意見(7)，將於註4中增加可用試紙確認；另因兩瓶吸收瓶於採樣結束後將併為單一瓶，故無破出之疑慮。
      5. 針對委員意見(8)，將檢視JIS原文規定做適當調整。
      6. 針對委員意見(9)，將研析美國環保署IC方法，作為檢討方法之參考。
    4. 審查結論：依審查意見修正並確認後，辦理公告事宜。
4. 其他討論事項：無
5. 臨時動議：無
6. 散會：下午3時30分。