鉻化砷酸銅防腐劑處理過木材中鉻、砷、銅含量之檢測方法
中華民國97年1月15日環署檢字第0970004880號公告
自中華民國97年5月15日起實施
NIEA T304.20B
方法概要
本方法使用攜帶式X-射線螢光光譜儀（Field portable X-ray fluorescence，以下簡稱FPXRF），於現場快速檢測經鉻化砷酸銅（Chromated Copper Arsenate；CCA）處理過木材中鉻、砷、銅之濃度。若檢測結果其中任一元素平均測值大於100 mg/kg時，即可逕行判定該木材為經鉻化砷酸銅處理之木材，無須再採樣進行實驗室檢測；但檢測結果，若各元素的平均測值均小於100 mg/kg或實驗室因未備有FPXRF設備，無法執行現場快速檢測時，則需依六、採樣及保存規定，將樣品送回實驗室檢測。樣品先經消化處理後，再以感應耦合電漿原子發射光譜儀(ICP/AES)或原子吸收光譜儀進行分析。
適用範圍
本方法適用於測定經鉻化砷酸銅防腐劑處理過木材中鉻、砷、銅含量之檢測。
干擾
1. FPXRF分析之干擾：參考「土壤和底泥中元素濃度快速篩選方法－攜帶式X-射線螢光光譜儀分析法（NIEA S322）」。
2. 水分含量：木材樣品中水分含量將會是一個主要誤差來源。為降低此類誤差來源，須先將樣品烘乾，乾燥方式可使用對流式（Convection）烘箱。
3. 感應耦合電漿原子發射光譜法之干擾：參考「感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）」。
4. 原子吸收光譜儀之干擾：參考「火燄式原子吸收光譜法（NIEA M111）」，「石墨爐式原子吸收光譜法（NIEA M113）」
設備與材料
1. FPXRF光譜儀：基本配備包括X-ray射源、樣品置放盒 、X-ray偵測器、數據處理及控制系統。
2. 粉碎機：可粉碎木材樣品至9 mesh（2.0 mm），不鏽鋼材質。
1. 壓錠機：木材樣品粉碎後，壓錠用。
2. 加熱板。
3. 微波消化裝置：參考「沉積物、污泥及油脂中重金屬元素總量之檢測方法－微波消化原子光譜法（NIEA R355）」。
4. 感應耦合電漿原子發射光譜儀：參考「感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）」。
5. 原子吸收光譜儀：參考「火燄式原子吸收光譜法（NIEA M111）」及「石墨爐式原子吸收光譜法（NIEA M113）」。
6. 篩網：32 mesh（0.5 mm）、9 mesh（2.0 mm）不鏽鋼、尼龍或同級品。
7. 烘箱：熱風循環式、可維持溫度 103 ± 2℃。
8. 分析天平：可精秤至 0.1 mg。
9. 刀片：市售美工刀片。
試劑
1. 試劑水：比電阻≧16 MΩ-cm 之純水。
2. 濃硝酸（HNO3）：試藥級。
3. 標準儲備溶液（Standard stock solution）：使用市售經確認濃度之 1000 mg/L Cu、 Cr及As等元素之標準儲備溶液。
4. Cu、 Cr、As混合標準溶液：，取10.0 mL Cu、 Cr及As標準儲備溶液，移入100 mL量瓶內，以0.15﹪硝酸水定容至刻度。
採樣及保存
﹙一﹚利用FPXRF執行木材中鉻、砷及銅之檢測時，須視現場情況依木材之尺寸、用途、目的等的不同，採用如下表所示方式，計算木材之採樣及檢測比例，或依採樣計畫書規定辦理。木材數量之計算，不足1支者，無條件進位為整數。
木材數量	採樣及檢測比例
100支（含）以下	10﹪
超過100支以上部分	5﹪

（二）若以FPXRF測定發現各元素之平均測值均小於100 mg/kg，或因實驗室未備有FPXRF設備時，則需於現場另行採樣後攜回實驗室檢測。木材先除去表面灰塵，避開防腐劑無法滲入之木心部分，在木材同一切面任選2點，以刀片削下表面約5mm厚度之木材削片，混樣成為一重量約為5g的樣品。貯存於塑膠或玻璃瓶中密封以備分析，最長保存期限6個月。
步驟
1. X-射線螢光光譜儀檢量線之製備：
  1. 秤取約3 g未經防腐劑處理之木材削片，在103 ± 2℃之烘箱中乾燥2小時 。
  2. 使用研磨機研磨及通過32 mesh（0.5 mm）篩網。
  3. 準備6個10 mL之燒杯，分別置入150 mg研磨過篩之木粉。
  4. 在各燒杯中分別加入0.5 mL不同濃度之檢量線標準溶液（含0點及5個濃度值），攪拌混合後，在103 ± 2℃烘箱內乾燥至恆重。或另亦可購買市售已知各元素濃度之木粉標準品作為檢量線用試料。
  5. 將各個配製的試料放入壓錠機內製作成圓錠(pellet)。
  6. 將圓錠放置在X-射線螢光光譜儀之樣品承裝盒內，依FPXRF操作條件製作鉻、砷及銅之檢量線。
2. 以FPXRF現場篩選：
  1. 儀器校正：依照廠商之操作手冊或標準作業程序執行相關校正程序。
  2. 在現場以攜帶式X-射線螢光光譜儀（FPXRF）檢測，在木材同一切面任選2點，檢測時間各為120秒，並求各元素測值之平均值，若鉻、砷及銅三元素中任一元素平均值大於100 mg/kg時，則不需在現場採樣，即可逕行判定該木材為經鉻化砷酸銅處理之木材；若各元素之平均測值均小於100 mg/kg時，則需依六、採樣及保存規定，將樣品送回實驗室檢測。
3. 實驗室檢測：
  1. 為使木材樣品均勻化，將混樣樣品後全部置入烘箱在103 ± 2℃乾燥2小時，再將樣品全部粉碎使通過9 mesh（2.0mm）篩網，貯存於塑膠或玻璃瓶中密封以備分析。
  2. 利用XRF檢測：依照廠商之操作手冊或標準作業程序執行相關校正程序。將製備完成（已粉碎通過9 mesh2.0 mm篩網）之樣品，以壓錠機製作成適當大小之圓錠，於實驗室中以XRF進行檢測。檢測時間各為120秒，若檢測鉻、砷及銅三元素中任一元素平均值大於100 mg/kg時，即可逕行判定該木材為經鉻化砷酸銅處理之木材；若各元素平均測值均小於100 mg/kg，則需依下述步驟進行消化及分析。
  3. 消化及分析：取已經粉碎之木材樣品0.5g，依公告方法NIEA R355或NIEA R353進行消化，定量體積後，以感應耦合電漿原子發射光譜儀或原子吸收光譜儀分析。
結果處理
1. 由X-射線螢光光譜儀讀出元素濃度值；以 mg/kg單位表示。
2. 以感應耦合電漿原子發射光譜儀或原子吸收光譜儀測定時，其鉻、砷、銅之濃度計算方式如下：
木材中鉻、砷、銅之濃度計算（mg/kg）： size 12{ { {A times V} over {W} } } {}
A：由檢量線求得各元素之濃度（mg/L）
W：樣品重（g）
V：樣品消化液之體積（mL）
品質管制
XRF檢測：
1.能量校正查核：為確認 FPXRF 儀器的解析度及穩定度是否在可容許範圍內，應執行能量校正查核。能量校正查核頻率應該與儀器所提供之建議一致，於每個工作天開始使用儀器時，或在更換電池後及每個工作天儀器結束操作前，或當儀器操作者發現儀器訊號有漂移現象時，皆需要作能量校正查核工作。
2.校正確認查核：可使用校正確認查核樣品來檢查儀器的準確性，和評估待測物分析時的穩定性和一致性。這個校正確認查核樣品應該在每個工作天開始分析前、真實樣品分析期間和每個工作天分析完成時，皆需執行校正確認查核樣品分析。以 NIST 或其他 SRM 來執行校正確認查核時，可接受範圍為測量值與真值的相對誤差值（%D）應在 ± 20 %以內，假如測量值是落在這個範圍外，則查核樣品應重新分析。若測量值連續落在可接受範圍外，則儀器應該被重新校正。
3.重複分析：同一批次或10 個樣品做一次重複分析，若同時有不同基質的樣品時，每種基質的樣品均需進行重複分析，相對差異百分比應小於 20 %。
（二）依據所使用設備參考公告方法NIEA R353、R355、M104、M111、M113之規定辦理。
1. 精密度與準確度：單一實驗室以 ICP–OES 執行AWPA參考標準木材樣品檢測之精密度與準確度是，結果如表一。對真實樣品之測定平均值、添加回收率、添加回收率標準偏差，結果如表二。
2. 參考資料
1. 經濟部標準檢驗局『經防腐劑處理之木材中鉻、砷、銅含量之測定方法』，第1版，96年3月。
2. AWPA Standard A9-01, Standard Method for Analysis of Treated Wood and Treating Solution by X-Ray Spectroscopy, American Wood Preserves’ Association, 2006
3. 行政院環境保護署，土壤和底泥中元素濃度快速篩選方法－攜帶式X-射線螢光光譜儀分析法NIEA S322，2006。
4. 行政院環境保護署，污泥及沉積物中重金屬檢測方法－酸消化法NIEA R353，2002。
5. 行政院環境保護署，沉積物、污泥及油脂中重金屬元素總量之檢測方法－微波消化原子光譜法NIEA R355，2002。
6. 行政院環境保護署，感應耦合電漿原子發射光譜法，NIEA M104，2003。
7. 行政院環境保護署，火燄式原子吸收光譜法NIEA M111，2001。
8. 行政院環境保護署，石墨爐式原子吸收光譜法NIEA M113，2003。
註1：實驗室人員應減少或消除廢棄物的量或毒性，本檢測方法產生之廢液，依一般重金屬廢液處理原則處理。
註2：暴露在過量 X - 輻射線對人體健康有危害性。操作者需做適當防護措施以避免身體暴露於一次輻射、二次輻射及散射輻射。 X - 射線光譜儀應依據行政院原子能委員會「游離輻射防護法」及「游離輻射防護安全標準」等規定操作。
註 3：本方法引用之行政院環境保護署公告方法之內容及編碼，以最新公告者為準。
表一 單一實驗室對經鉻化砷酸銅處理之木材樣品（AWPA item D）之準確度與精密度（6重複分析）
分析元素	As	Cr	Cu
波長(nm)	189.042	267.716	219.226
參考值（mg/kg）	3257	3224	1917
測值平均值（mg/kg）	2838	3232	1872
平均回收率﹪	87	100	98
準確度﹪	79.6～94.7	92.5～107.9	90.0～105.4
精密度﹪	4.3	3.8	4.0

表二 單一實驗室對真實樣品測值平均值、添加回收率、添加回收率相對標準偏差（n=3）
分析元素		As	Cr	Cu
波長(nm)		189.042	267.716	219.226
樣品1	測值平均值（mg/kg）	2816	3422	2098
	添加回收率﹪	113、102、102	104、97、94	103、95、92
	添加回收率相對標準偏差	0.04	0.03	0.04
樣品2	測值平均值（mg/kg）	2917	3944	2339
	添加回收率﹪	102、92、109	90、80、100	97、90、100
	添加回收率相對標準偏差	0.05	0.05	0.03
樣品3	測值平均值（mg/kg）	1753	2950	476
	添加回收率﹪	96、91、96	81、76、85	96、92、93
	添加回收率相對標準偏差	0.03	0.04	0.02

表一、表二樣品依據NIEA R353消化後以ICP-AES檢測。
表二樣品添加方式為1000mg/L添加2mL，樣品消化液最後定量至50mL。