煤炭中含硫量檢測方法－高溫管爐燃燒法
中華民國108年7月23日環署授檢字第1080004371號公告
自中華民國108年8月15日生效
NIEA M209.00C
方法概要
取經「煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208)」研磨及通過 0.250 mm 篩網 (60 mesh) 前處理後之煤炭 (Coal) 樣品稱重置於船形坩堝中，將坩堝送入充滿氧氣的燃燒管內燃燒，煤炭中各種硫化合物幾乎完全分解並氧化成氣態二氧化硫，經去除燃燒產生氣體中水分和微粒後，以紅外線偵測器測量氣態二氧化硫的濃度可得含硫量 (mg)，與樣品稱取量 (g) 換算含硫量%。
適用範圍
本方法適用於煤炭樣品之含硫量檢測。
干擾
略
設備與材料
1. 紅外線偵測含硫量測定儀
  1. 燃燒方法 A (1350°C)：（如圖一）
      1. 管式爐：於燃燒管內部熱區、外部表面或兩者進行加熱，溫度須達 1350°C 以上，通常使用電阻棒，電阻絲或二矽化鉬元件的電加熱。
      2. 燃燒管：由氧化鋁、瓷或鋯石製成，附能承受 1350°C 的網狀陶瓷製成的船擋。
      3. 樣品燃燒船：由不含鐵之材料製成，須配合燃燒管的尺寸，須能加熱至 1350°C 以上。
      4. 燃燒船推桿：使用耐熱材料製成，前端為彎曲或盤狀，便於樣品燃燒船在燃燒管中推拉。
      5. 天平：獨立天平或儀器內建天平，可精稱至 0.1 mg。
  2. 燃燒方法 B (1150°C)：（如圖二）
      1. 管式爐：於燃燒管內部熱區、外部表面或兩者進行加熱，溫度須達 1150°C 以上，通常使用電阻絲進行電加熱。
      2. 燃燒管：由石英材質製成。
      3. 樣品燃燒船：由不含鐵的錫材料製成，須配合燃燒管的尺寸。
1. 試劑
  1. 過氯酸鎂：試藥級，去除燃燒產生氣體之水分（註1）。
  2. 氧氣：純度需達 99.5%，壓縮氣體鋼瓶配有適合的壓力調節器和氣體流量控制閥（註2）。
  3. 煤炭參考物質：須為 CRM 等級，煤炭參考物質具硫參考值及參考值不確定度，取用前應充分混合，當參考物質容器中留存量少於 2 g 時，不可使用於校正或查核，可用於儀器調理。
  4. 硫參考物質：双叔丁基苯甲噻吩 BBOT (2,5-di (5-tert-butylbenzoxazol-2-yl) thiophene，C26H26N2O2S)，含硫量 7.47%，純物質，具成分證明。
  5. 氧化鎢 (WO3)：試藥級，作為燃燒促進劑和助融劑（註3）。
2. 採樣與保存
  1. 於進入燃燒設備前適當位置採集足夠煤炭樣品（依「煤炭中水分檢測方法」(NIEA M208)中表一），如有混燒煤炭以外之其他燃料，則在煤炭堆置場採集煤炭樣品（靜態堆置煤炭會有粒度偏析現象，取樣位置數可酌予增加）。如混燒不同來源煤炭，則分別採不同來源煤炭樣品。
  2. 採集之煤炭樣品，全部帶回檢驗室進行後續破碎、過篩與縮分。
  3. 採集後之樣品，以不透氣的密封袋或罐密封保存，並盡量避免樣品暴露於雨、雪、風和陽光下或接觸吸水材料，以避免樣品中水分變化。
3. 步驟
  1. 儀器準備：依照儀器使用手冊執行設備設定及系統檢查。
  2. 紅外線偵測系統的校正： 依儀器使用手冊執行校正或依下列方式擇一校正。
    1. 使用煤炭參考物質校正：依據煤炭樣品的分析範圍選擇至少三個不同含硫量之煤炭參考物質，選擇一個含硫量至少與預計測試最高點相當的參考物質。 選擇另外二個參考物質，一個大約在範圍的中點，還有一個低於預計範圍的最低含硫量。
      1. 儀器校正前調理：使用含硫量接近預期校正範圍中點的物質（如測試煤樣），並以儀器原廠建議的取樣量，在儀器校正前至少進行 3 次測定以調理儀器。
      2. 每個用於校正的煤炭參考物質，使用前先依煤炭中水分檢測方法 NIEA M208 進行水分含量測定，根據成分證明的含硫量（乾基）%，依八、（一）計算含硫量（風乾基）% 及 mg。
      3. 依儀器說明書建議的煤炭參考物質重量和校正程序建立檢量線，煤炭參考物質稱重時應平均分散於樣品燃燒船中。再以推桿將樣品船推至管式爐熱區並以船擋定位後開始分析，直到儀器顯示之分析圖譜中二氧化硫吸光度之值返回基線為止。如果分析時間超過儀器說明書建議的最長分析時間，應依儀器商的建議採取改正措施。
      4. 以參考物質稱取量換算之含硫量 (mg) 與紅外線偵測器測得之二氧化硫吸光度繪製成檢量線。
    2. 使用 BBOT 校正：稱取六個不同重量的 BBOT 硫參考物質製作檢量線。取樣量以 BBOT 換算含硫量 (mg)，須涵蓋待測樣品含硫量之最高點、最低點，其他各取樣量均勻分佈在含硫量最高和最低之間（註4）。
      校正標準品的取樣量可使用下列公式計算
M_{c}= M_{T} times { S_{ad} over { S_{c}}}

Mc：校正標準品的取樣量 (g)
MT：儀器使用手冊建議待測樣品的正常取樣量 (g)
Sad：待測樣品中的含硫量（風乾基）(%)
Sc：校正標準品中的含硫量 (%)
  1. 樣品分析
    1. 本法可使用「煤炭中水分檢測方法」(NIEA M208) 七、（一）2.前處理之 0.250 mm 風乾細煤炭樣品，前處理後之樣品必須儘速進行含硫量及水分測定。
    2. 燃燒方法 A (1350°C)
      1. 依儀器廠商建議設定爐溫到至少 1350°C。稱取樣品於樣品燃燒船量不超過校正時參考物質的最大取樣量，與儀器校正相同條件進行分析。
      2. 分析完成後，利用樣品二氧化硫吸光度帶入檢量線以求取含硫量 (mg)，依八、（二）計算含硫量（乾基%）。
    3. 燃燒方法 B (1150°C)
      1. 依儀器廠商建議設定爐溫到至少 1150°C。
      2. 先稱氧化鎢，稱取量與待測樣品的目標稱取量相同（約 100 mg，但不可超過校正時參考物質的最大重量），均勻分配於樣品燃燒船。
      3. 稱取與氧化鎢的相同重量 ( ± 10 mg) 的樣品，將樣品均勻地分配在樣品燃燒船中。
      4. 若測試樣品為高等級煙煤樣品，添加氧化鎢的重量必須超過樣品量約 10 mg ( ± 5 mg )。
      5. 若測試樣品為低等級亞煙煤、褐煤、高灰分或任何未知熱值的樣品，添加氧化鎢的重量至少為樣品重之兩倍 ( ± 10 mg)。
      6. 與儀器校正相同條件，將樣品放入管式爐的熱區並開始進行樣品分析，分析完成後，利用樣品二氧化硫吸光度帶入檢量線以求取含硫量 (mg)，依八、（二）計算含硫量（乾基%）。
2. 結果處理
  1. 煤炭參考物質含硫量（風乾基）%
＝成分證明之含硫量（乾基）%×( { 100 - R } over {100} )

煤炭參考物質含硫量 (mg)
＝煤炭參考物質含硫量（風乾基）% ╳ 取樣量（風乾基）(mg)
  1. 煤炭含硫量（風乾基）%＝ {T} over {W} times 100%
煤炭含硫量（乾基）%＝ {T} over {W} times 100% times { {100} over {( 100-R )} }
T：煤炭樣品含硫量 (mg)
W：煤炭樣品取樣量（風乾基）(mg)
R：樣品水分含量%，參考煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208C)
1. 品質管制
  1. 查核樣品分析：樣品檢測前、完成檢測後與每10個樣品執行1次，以第二來源 CRM 等級含硫量在儀器校正範圍內的煤炭參考物質進行查核，取樣量不超過儀器校正時的最大取樣量。如含硫量之測值無法符合成分證明的規範時，應重新進行儀器校正，且自上次成功查核樣品分析後的所有樣品須重新分析。
  2. 重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行 1 個重複樣品分析，兩次測值差異應小於0.053 + 0.019X（X是單一樣品兩次測試結果平均值）。
2. 精密度與準確度
同一試驗室、同一試驗員、對同一煤炭樣品重複性限值及在不同實驗室之再現性限值如表一、表二和表三。
1. 參考資料
  1. Standard Test Method for Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke Using High temperature Tube Furnace Combustion, ASTM D4239, 2017.
  2. Standars Practice for Preparing Coal Samples for Analysis, ASTM D2013/D2013M, 2012.
  3. Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke, ASTM D3173/D3173M-17a, 2017.
  4. Standard Test Method for Total Moisture in Coal, ASTM D3302/D3302M, 2017.
  5. 行政院環境保護署，煤炭中水分檢測方法NIEA M208.00C，中華民國 108 年。
  6. 行政院環境保護署，硫、氯元素含量檢測方法－燃燒管法 NIEA M402.00C，中華民國 102 年。
註1：過氯酸鎂是一種強氧化劑，不要再生使用，且不要接觸有機物質或還原劑。
註2：純氧具強力加速燃燒功能，必須確認所有調節器、線路和閥門沒有油脂和油。
註3：請注意，氧化鎢 (WO3) 是強氧化劑。
註4：每次 BBOT 校正樣品取用量約 15 mg 至 80 mg，有些分析儀可能會使用更大取用量。

表一　方法A（以煤炭參考物質校正）0.250 mm 煤樣含硫量重複性與再現性
重複性 (r)	再現性 (R)
0.02 + 0.03 X	0.02 + 0.09 X

註 : X是單一樣品兩次測試結果平均值

表二　方法A（以BBOT校正）0.250 mm 煤樣含硫量重複性與再現性
含S範圍 %	重複性 (r)	再現性 (R)
0.37 ～ 5.48	0.053 + 0.019 X	0.125 + 0.053 X

註 : X是單一樣品兩次測試結果平均值

表三　方法B 0.250 mm 煤炭含硫量重複性與再現性
含S範圍 %	重複性 (r)	再現性 (R)
0.38 ～ 5.6	0.04 + 0.05 X	0.07+ 0.07 X

註 : X是單一樣品兩次測試結果平均值

圖一　紅外線偵測含硫量測定儀：燃燒方法A (1350°C)

圖二　紅外線偵測含硫量測定儀：燃燒方法B (1150°C)