# 水中氯鹽檢測方法－硝酸汞滴定法
# 中華民國95年6月30日環署檢字第0950051861號公告
# 自中華民國95年10月15日起實施
# NIEA W406.52C
## 方法概要
水樣調整pH值至 2.3 ～ 2.8 範圍內，以硝酸汞溶液滴定，滴定過程中，氯離子與硝酸汞生成不易解離之氯化汞，當到達滴定終點時，多餘之汞離子即與指示劑二苯卡巴腙（Diphenylcarbazone）形成藍紫色複合物。 水樣中氯離子濃度可由滴加之硝酸汞標準溶液體積及濃度求得。
## 二、適用範圍
本方法適用飲用水水質、飲用水水源水質、地面水體（除海水外）、地下水、放流水及廢(污)水中氯鹽之檢驗。
## 三、干擾
1. 溴離子及碘離子亦與硝酸汞溶液起相同反應，形成干擾。
2. 鉻酸根離子、鐵離子或亞硫酸根離子之含量超過 10 mg/L 時，形成干擾（註1）。
## 四、設備及材料
微量滴定管。
## 五、試劑
（一）試劑水：蒸餾水或去離子水。
（二）指示劑─酸化試劑（氯離子濃度低於 100 mg/L 時適用）：依序加入 250 mg 二苯卡巴腙， 4.0 mL 濃硝酸及 30 mg 酸鹼型指示劑（ Xylene cyanol FF ）於 100 mL 95％（含）以上乙醇（Ethyl alcohol）或異丙醇（Isopropyl alcohol）中，貯存於棕色玻璃瓶並置入冰箱保存。
（三）混合指示劑（氯離子濃度高於 100 mg/L 時適用）：溶解 0.5 g 二苯卡巴腙及 0.05 g 溴酚藍（Bromophenol blue）於 75 mL 95％（含）以上乙醇或異丙醇中，再以相同溶劑稀釋至100 mL ，貯存於棕色玻璃瓶。
（四）硝酸溶液， 0.1 M：稀釋 7 mL濃硝酸至 1 L。
（五）氫氧化鈉溶液， 0.1 M：取 4 g 氫氧化鈉於 800 mL 試劑水中，攪拌溶解後稀釋至 1 L。
（六）氯化鈉標準溶液， 0.0141 M（0.0141 N）︰溶解 0.8240 g氯化鈉（NaCl， 140 ℃ 乾燥隔夜）於試劑水中，並稀釋至1 L（ 1.00 mL ＝ 500 μg Cl-）。
（七）硝酸汞滴定溶液（氯離子濃度低於 100 mg/L 時適用）， 0.00705 M（0.0141 N）：溶解 2.5 g Hg(NO3)2‧H2O 或 2.3 g Hg(NO3)2 於100 mL 試劑水，加入 0.25 mL 濃硝酸，以試劑水稀釋至 1 L，貯存於棕色玻璃瓶。
標定方式：
取 5.00 mL 氯化鈉標準溶液，加入 10 mg 碳酸氫鈉，以試劑水稀釋至 100 mL，依步驟七、（一）做兩重複標定。
size 12{"硝酸汞滴定溶液當量濃度（"N）= { {C times V} over { \( A - B \) } } } {}
C：氯化鈉標準溶液當量濃度（N）
V：氯化鈉標準溶液取用體積（mL）
A：標準溶液消耗之硝酸汞滴定溶液體積（mL）。
B：空白消耗之硝酸汞滴定溶液體積（mL）。
（八）硝酸汞滴定溶液（氯離子濃度高於 100 mg/L 時適用），0.0705 M（0.141 N）：溶解 25 g Hg(NO3)2‧H2O 或 23 g Hg(NO3)2 於900 mL 試劑水，加入 5.0 mL 濃硝酸，以試劑水稀釋至 1 L，貯存於棕色玻璃瓶。
標定方式：
取 25.00 mL 氯化鈉標準溶液，以試劑水稀釋至 50 mL，依步驟七、（二）做兩重複標定。
size 12{"硝酸汞滴定溶液當量濃度（"N）= { {C times V} over { \( A - B \) } } } {}
C：氯化鈉標準溶液當量濃度（N）
V：氯化鈉標準溶液取用體積（mL）
A：標準溶液消耗之硝酸汞滴定溶液體積（mL）。
B：空白消耗之硝酸汞滴定溶液體積（mL）。
（九）對苯二酚溶液：溶解 1 g 純對苯二酚（Hydroquinone）於100 mL 試劑水，使用時配製。
（十）過氧化氫（ H2O2 ）， 30％。
## 六、採樣與保存
## （一）採樣：使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶。在取樣前，採樣瓶可用擬採集之水樣洗滌二至三次。
## （二）保存：樣品保存期限為28天。
## 七、步驟
（一）氯離子濃度低於 100 mg/L 時之滴定：
1. 取水樣 100 mL 或適量水樣稀釋至 100 mL ，使其氯離子含量低於 10 mg 。
2. 加入 1.0 mL 指示劑─酸化試劑（此時溶液應呈綠─藍色，綠色表示pH＜2，藍色表示pH＞3.8）；對多數飲用水水樣，於加入指示劑─酸化試劑後，pH值應為 2.5 ± 0.1，對酸性或鹼性水樣（即加入 1.0 mL 指示劑─酸化試劑後，溶液未呈綠─藍色之水樣），在加入指示劑─酸化試劑之前應調整pH 值至 8 左右（註2）。
3. 使用 0.00705 M（ 0.0141 N）硝酸汞滴定溶液滴定水樣至藍紫色終點。
4. 使用 100 mL 含 10 mg 碳酸氫鈉試劑水依同樣步驟做空白試驗。
（二）氯離子濃度高於 100 mg/L 時之滴定：
1. 取水樣 50 mL 或適量水樣稀釋至 50 mL ，使其消耗0.0705 M（ 0.141 N） 硝酸汞滴定溶液以不超過 5 mL 為原則。
2. 加入 0.5 mL 混合指示劑，混合均勻，此時溶液應呈紫色（若溶液呈黃色則逐滴加入氫氧化鈉溶液至溶液呈藍紫色）。
3. 逐滴加入 0.1 M 硝酸溶液至溶液呈黃色。
4. 使用 0.0705 M（ 0.141 N）硝酸汞滴定溶液滴定水樣至藍紫色終點。
5. 使用 50 mL 試劑水依同樣步驟做空白試驗。
## 八 、結果處理
## 氯離子濃度（mg Cl- /L） = （A – B）× N × 35450 / 水樣體積（mL）
A：水樣消耗之硝酸汞滴定溶液體積（mL）。
B：空白消耗之硝酸汞滴定溶液體積（mL）。
N：硝酸汞滴定溶液當量濃度(N)。
## 九、品質管制
## （一）空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於二倍方法偵測極限。
## （二）重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，相對差異百分比應在 15 % 以內。
## （三）查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率應在 80 ～ 120 % 範圍內。
## （四）添加樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次添加樣品分析，回收率應在 75 ～ 125 % 範圍內。
## 十、精密度及準確度
## 一合成水樣，內含 241 mg Cl-/L、108 mg Ca/L、82 mg Mg/L、3.1 mg K/L、19.9 mg Na/L、1.1 mg NO3--N/L、 0.25 mg NO2--N/L、259 mg SO42-/L ，總鹼度42.5 mg/L（以NaHCO3配製），經十個實驗室以本方法分析氯鹽，相對標準偏差為 3.3％ ，相對誤差為 2.9％。
## 十一、參考資料
（一）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th ed., Method 4500 – Cl-. , pp.4 - 68 ~ 4 – 69 , APHA, Washington, DC., USA, 1998.
註1：若鉻酸根離子濃度大於 100 mg/L ，鐵離子不存在時，加入2 mL 對苯二酚溶液去干擾；當鐵離子存在時，使用適量水樣使其鐵離子含量少於 2.5 mg ，加入 2 mL 對苯二酚溶液去干擾；當亞硫酸根離子存在時，於 50 mL 水樣加入 0.5 mL 過氧化氫，混合1分鐘。
註2：以 0.1M 硝酸或氫氧化鈉調整水樣 pH值，且所使用pH 計之參考電極須為非氯鹽形式，若實驗室中只有一般氯鹽形式之參考電極可供使用，則需做備份實驗，即先決定水樣調整pH至8左右時所需酸或鹼添加量後，捨棄該樣品，再重新取樣並添加剛剛決定之酸或鹼量後繼續分析。
註3：本檢測方法產生之廢液，依無機汞廢液處理原則處理。