環境衛生用殺菌劑藥效試驗測定法
中華民國94年11月30日環署檢字第0940097070號公告
自公告日起實施
NIEA D201.01C
一、方法概要
本方法係使用環境衛生用藥，經噴灑或塗抹等方式得以消滅菌株(可測試菌株如表一)。經使用環境衛生用藥殺菌劑後，檢測其微生物殺菌率可達99.9%以上。

二、適用範圍
本方法適用於環境衛生之環境殺菌劑。

三、干擾
(一)樣品中含有抑制或促進細菌、酵母菌或黴菌生長之物質。
(二)檢測使用的玻璃器皿及設備含有抑制或促進細菌、酵母菌或黴菌生長的物質。
(三)其他。

## 四、設備
(一)量筒：一般使用 100、500及 1,000 mL之量筒。
(二)定量瓶﹕一般使用1,000及 2,000 mL之量筒。
(三)吸管：一般使用有 0.1 mL 刻度之1、 5及 10 mL 滅菌玻璃吸管或市售無菌塑膠吸管，或無菌微量吸管(Micropipet)。
(四)培養皿： 90×15 或 100×15 mm 之滅菌玻璃培養皿或市售無菌塑膠培養皿，底面平滑無氣泡、刮傷或其他缺點者。
(五)稀釋瓶：一般使用 100、250、500及1,000 mL 可滅菌之硼矽玻璃製品。
(六)三角錐瓶：一般使用 500 及1,000 mL 可滅菌之硼矽玻璃製品。
(七)容器：容量 120 mL 以上可滅菌之硼矽玻璃瓶或無菌塑膠製有蓋容器，或市售無菌袋。
(八)冰箱：溫度能保持在 0 至 5℃ 者。
(九)水浴槽：溫度能保持約 50 ℃ 者。
(十)培養箱：溫度能保持在 35 ± 1℃ 者 。
(十一)高壓滅菌釜：用於培養基和稀釋液等不能乾熱滅菌之材料及用具等之滅菌。溫度能保持在 121℃（壓力約15 lb/in2 或 1.2 kg/cm2）滅菌 15 分鐘以上者。
(十二)無菌操作檯﹕垂直循環負壓式無菌操作檯有UV燈、高效率過濾網、預濾網及有玻璃拉門。
(十三)乾熱滅菌器（烘箱）：用於玻璃器皿等用具之滅菌。溫度能保持在 160℃ 達 2 小時或 170℃達 1 小時以上者。
(十四)菌落計數器：適用於菌落之計算者。
(十五)彎曲玻璃棒：直徑 3 至 4 mm，其形狀與規格如圖一所示。
(十六)天平：能精秤至 0.01 g者。
(十七)接種裝置﹕適用於細菌、酵母菌或黴菌之移植者。
(十八)測試菌株﹕每mL菌數介於105 至107之間者。

## 五、試劑
（一）培養基：可選取下列之胰蛋白大豆瓊脂培養基（Tryptone soy agar，TSA）或培養皿計數培養基（Plate count agar，PCA）二者之一來培養細菌。依下列配方配製培養基，或使用市售商品化的培養基均可。使用沙氏葡萄糖培養基(Sabouraud Dextrose Agar，SDA) 或馬鈴薯葡萄糖培養基(Potato dextrose agar，PDA) 來培養黴菌及酵母菌。
1.胰蛋白大豆瓊脂培養基
胰化蛋白腖（Tryptone）	15.0 g
大豆蛋白腖（Soytone）或蛋白腖（Peptone）	5.0 g
氯化鈉	5.0 g
蒸餾水	1 L
2.培養皿計數培養基
葡萄糖（Glucose）	1.0 g
胰化蛋白腖	5.0 g
酵母抽出物(Yeast extract)	2.5 g
瓊脂(Agar)	15.0 g
蒸餾水	1 L
上述1及2之培養基經 121℃ 滅菌 15 分鐘後，冷卻至約為 50℃後，倒入適量之培養基於無菌培養皿中，於室溫下凝固。未用完之培養基可保存於冰箱中，保存時間以不超過兩週為限。亦可根據檢驗需求量，依配方比例配製培養基。
3.沙氏葡萄糖培養基
葡萄糖(Dextrose)	40.0 g
胰化蛋白腖	10.0 g
瓊脂	15.0 g
蒸餾水	1 L
4.馬鈴薯葡萄糖培養基
葡萄糖	1.0 g
胰化蛋白腖	5.0 g
酵母抽出物	2.5 g
瓊脂	15.0 g
蒸餾水	1 L
上述3及4之培養基經 121℃ 滅菌 15 分鐘後，冷卻至約為 50℃後，培養基分別倒入約 15 mL 至無菌培養皿中，於室溫下凝固。未用完之培養基可保存於冰箱中，保存時間以不超過兩週為限。可根據檢驗需求量，依配方比例配製培養基。
（二）無菌稀釋液
1.磷酸二氫鉀溶液
取 3.4 g 磷酸二氫鉀(KH2PO4)溶於 50 mL 之蒸餾水中，俟完全溶解後，以 1.0 N 氫氧化鈉溶液調整其 pH 值為 7.2 ± 0.5。然後加蒸餾水至全量為 100 mL，儲存於冰箱中做為原液備用。
2.氯化鎂溶液
取 8.1 g 氯化鎂(MgCl2．6H2O)，先溶於少量蒸餾水中，俟完全溶解後，再加蒸餾水至全量為 100 mL， 儲存於冰箱中做為原液備用。
分別取 10 mL 氯化鎂溶液和 2.5 mL 磷酸二氫鉀溶液再加入蒸餾水至全量為 2,000 mL，混搖均勻後，分裝於稀釋瓶中，經 121 ℃ 滅菌 15 分鐘，做為無菌稀釋液備用。

六、步驟
下列之步驟(一)至(五)須在無菌操作台內操作。
(一)形成單一菌落之方法﹕一般使用平面培養基，將欲分離之菌落予以三區劃菌或其它適當之純化方法，選出欲測試之菌落，供為殺菌劑藥效測試用。若欲分離酵母菌或黴菌應選用適當方法。
(二)使用濁度計方法或其它適當方法，將已純化的菌落(一般挑選用平面三區劃菌法最後一區劃菌所得之菌落)加入已滅菌之稀釋液容器中，選用適當的濁度換算成濃度(每mL菌數介於105 至107 CFU/mL之間者)予以測試。
(三)視樣品中微生物可能濃度範圍進行水樣稀釋步驟，使用無菌吸管吸取 9 mL之藥劑至無菌試管中，並加入1 mL的測試菌液形成 10倍稀釋度之水樣，混合均勻，而後自 10 倍稀釋度測試菌液以相同操作方式進行一系列適當之 100、 1,000倍、10,000、、、等之稀釋水樣並混搖均勻。進行稀釋步驟時，均需更換無菌吸管。
(四)以 1mL 無菌吸管或無菌微量吸管(Micropipet)吸取 0.2 mL 的菌液及（或）各稀釋濃度水樣滴在培養基上，每一稀釋濃度做五重複，將無菌之彎曲玻璃棒放在培養基上，再用手或旋轉桌（Turn table）旋轉培養皿至水樣均勻分佈於培養基表面。
(五)對照組，以適當濃度之原始測試菌液為對照組。
(六)倒置培養皿於培養箱內，在 35 ± 1℃ 下培養48± 2小時。若欲培養酵母菌或黴菌應選用適當方法及培養條件，培養方法詳閱參照生物資源保存及研究中心之方法。
(七)計數各稀釋度培養皿中所產生的菌落數並記錄之，若菌落太多造成計數困難，則以”菌落太多無法計數”（Too numerous to count，TNTC）表示。
## 七、結果處理
（一）數據處理﹕
1.以含 30 至 300 個菌落之同一稀釋倍數的五個培養皿計算其總菌落數，總菌落數以 菌落數(CFU)/mL（Colony forming units/ mL）表示之。計算公式如下：
總菌落數(CFU/mL)=選取培養皿之菌落數總和/選取之實際體積總和=X+Y+Z+A+B / (0.2/D) +(0.2/D) +(0.2/D) +(0.2/D) +(0.2/D)
X，Y，Z，A，B：同一稀釋倍數兩個培養皿之菌落數。
D：稀釋倍數。
2.培養皿之菌落數不在 30 至 300 個菌落之間時，則依菌落數實際數目以下列方式處理：
(1)若各稀釋度中僅有一個稀釋度之一個培養皿的菌落數在30 至 300 個之間，則以上述七、(一)、1公式計算之。
(2)若培養皿中均無菌落生長，則總落數以小於5 CFU/mL(若無生長為小於1/0.2 mL即為小於5 CFU/mL)表示；若僅有原始水樣有菌落產生且少於30個，則以實際菌落數的平均值乘以 5 後的數值表示。
(3)若各稀釋度培養皿之菌落數均不在 30 至 300 個之間，則以最接近 300 個菌落數之同一稀釋度的兩個培養皿以上述七、(一)、1公式計算。
(4)若各稀釋度中有兩個稀釋度的培養皿之菌落數在 30 至300 個之間，則以下列公式計算：
總菌落數(CFU/ mL)=選取培養皿之菌落數總和/選取之實際體積總和= X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ Y1+Y2+Y3+ Y4+ Y5 / (0.2/D1) +(0.2/D1) +(0.2/D1) +(0.2/D1) +(0.2/D1)+ (0.2/D2) +(0.2/D2) +(0.2/D2) +(0.2/D2) +(0.2/D2)
註：D1、D2：菌落數在 30 至 300 個之間的稀釋度
X1+ X2+ X3+ X4+ X5：D1稀釋度的五個培養皿之菌落數
Y1+Y2+Y3+ Y4+ Y5：D2稀釋度的五個培養皿之菌落數
（二）若計算所得之總菌落數小於1(含0)，以”＜1”表示；總菌落數小於100 時，以整數表示（小數位數四捨五入），總菌落數大於100以上時，只取兩位有效數字，例如總菌落數為 142 時以 1.4 x 102 表示，總菌落數 155 時以 1.6 x 102 表示，總菌落數為 18,900 時以 1.9 x 104 表示。
（三）經使用環境衛生用藥後檢測其微生物殺菌率可達99.9%以上以上。
（四）檢測紀錄須註明培養起始及終了時間、培養基名稱、培養溫度及各稀釋度的數據等相關資料。

## 八、品質管制
（一）微生物採樣人員及檢測人員應具備微生物基本訓練及知識。
（二）進行微生物檢測時所用的玻璃器皿及設備均須經滅菌處理。

## 九、精密度及準確度
略。
## 十、參考資料
（一）U.S. APHA-AWWA-WPCF.Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,20th ed.pp.9-31.American Public Health Assoc., Washington,D.C. .1998
（二）中華民國國家標準，食品微生物之檢驗法－總菌落數之檢驗，CNS 10890 6186，1988。
（三）徐爾烈。環境用藥有機磷殺蟲劑及殺菌劑使用安全評估。行政院環境保護署。309頁。2001。

表一測試菌株
中文菌株名稱	英文菌株學名
黑麴黴菌	Aspergillus niger BCRC 30130
白色念珠球菌	Candida albicans BCRC20511
毛髮癬菌	Trichophyton mentagrophytes BCRC32066
仙人掌桿菌	Bacillus cereus BCRC 10603
大腸桿菌	Escherichia coli BCRC 10675
綠膿桿菌	Pseudomonas aeruginosa BCRC 10944
沙門氏桿菌	Salmonella choleraesuis BCRC 10744
金黃葡萄球菌	Staphlococcus aureus subsp. aureus BCRC12657

圖一 彎曲玻棒圖