水中總磷之線上UV/過氧焦硫酸消化與流動注入分析法－比色法
中華民國94年5月5日環署檢字第0940034033號公告
自中華民國94年8月15日起實施
NIEA W442.51C
一、方法概要
有機磷在線上經加熱、紫外線照射及過氧焦硫酸鉀之消化轉換成正磷酸鹽；同時無機多磷酸鹽（Polyphosphate）在硫酸之線上消化亦被轉換成正磷酸鹽，此消化過程完成後始注入流動分析系統（Flow injection analysis, FIA）系統中，以正磷酸鹽之型態被測定。
正磷酸鹽與鉬酸銨（Ammonium molybdate）和酒石酸銻鉀（Antimony potassium tartrate）在酸性條件下反應成錯合物，接著此錯合物被維生素丙溶液（Ascorbic acid solution）還原為另一藍色高吸光度之產物，於 880 nm 波長量測其波峰吸光值並定量水樣中之磷化物含量。
二、適用範圍
本方法適合於飲用水、飲用水水源、地面水體、海域水體、地下水、放流水及廢(污)水等水質樣品中總磷之檢測。 FIA 系統中如使用 390 μL 樣品環，其MDL為 7.0 μg P/L。欲獲得較低之 MDL 可經由增加樣品環體積以及增加載流液/試劑之流速比而達成。
三、干擾
（一）水樣中較大及纖維性之粒子會造成干擾，可使用玻璃棉濾除之。
（二）水樣中和後如呈混濁，可添加 2、3 滴 1 N 硫酸溶液混合均勻，視需要過濾再行稀釋。
（三）矽酸鹽在反應中亦會形成吸收 880 nm 波長之淡藍色錯合物。此干擾一般不具重要意義，因為在此波長 30 mg/L矽酸鹽約只相當於 5 μg P/L 正磷酸鹽之正干擾效應。
（四）由於 Fe（Ⅲ）會與錯合物競爭維生素丙還原試劑，濃度若高於 50 mg/L 則有負干擾，但可以亞硫酸氫鈉排除之。砷酸鹽之干擾亦同；若水樣含砷或高濃度鐵，可加入 5 mL 亞硫酸氫鈉溶液，混合後置於 95℃ 水浴中 30 分鐘（水樣溫度至少保持95℃ 20分鐘）後，冷卻至室溫。
（五）六價鉻、亞硝酸鹽及硫化物亦會產生干擾。
（六）在低濃度正磷酸鹽或低濃度總磷化物之檢測時，玻璃器皿之污染亦應考量。玻璃器皿須以熱稀鹽酸洗滌並用試劑水潤洗。若是需要使用清潔劑，應使用不含磷化物之商品。
四、設備
　　 流動注入分析系統之設備包含下列各樣裝置：
（一）附有樣品環或同等裝置之 FIA 注入閥。
（二） 多管式蠕動泵。
（三）流動注入分析設備：具管式加熱套，線上紫外線消化管與除泡裝置，此除泡裝置包含了 TFE 透氣膜與其固定架以及流穿式樣品槽（Flow cell）等之 FIA 設備，組裝架構如圖一。圖中所示之各管徑體積及相對流率可視實際需要依其相對比例調整。組裝之管材（除蠕動泵使用 Tygon 管外）應使用惰性材質，如 TFE（鐵氟龍或同級品）。標示 "UV" 之單元須使用 TFE 管材而以汞放電燈管於 254 nm 照射之。
（四）具波長880 nm 之偵測器，光學狹縫寬≦10 nm。
（五）含注入閥之控制以及數據擷取系統。
（六）天平：可精稱至 0.1 mg。
五、試劑
（一）試劑水：不含待測物之去離子水，比電阻值 ≧ 16 MΩ- cm，以其配製載流液與所有之溶液。
（二）用氦氣吹除載流液與緩衝溶液中之氣體並防止氣泡生成。氦氣之使用壓力為 140 kPa（20 psi），流經一氦氣除氣管，一升之溶液除氣時間約為一分鐘。
（三）消化試劑 1：一升容器中置入 893.5 mL 試劑水後慢慢加入 107 mL硫酸混合均勻之。每星期製備，使用前以氦除氣。
注意：加入硫酸後溶液會變得很熱，需小心操作。
（四）消化試劑 2：於適當容器中置入 1000 mL試劑水及 26 g 過氧焦硫酸鉀（K2S2O8），使用磁子攪拌直到溶解，混合均勻之。每星期製備，使用前以氦除氣。
（五）硫酸載流液，0.71 M H2SO4：一升容器中置入 962 mL 試劑水後慢慢加入 38 mL 硫酸，再加入 5 g NaCl，冷卻後以氦除氣。最後添加 1.0 g 十二烷基硫酸鈉〔CH3(CH2)11OSO3Na〕，混合均勻之。每星期製備。
注意：加入硫酸後溶液會變得很熱，需小心操作。
（六）儲備鉬酸銨溶液：在一升容器中置 40.0 g 鉬酸銨四水合物〔(NH4)6Mo7O24．4H2O〕於 983 mL 試劑水中，以磁子攪拌至少 4 小時或直到溶解。本溶液以塑膠瓶儲存並冷藏可保存二個月。
（七）儲備酒石酸銻鉀溶液：在一升深色容器中置 3.0 g 酒石酸銻鉀三水合物（C8H4K2O12Sb2．3H2O）及 995 mL 試劑水，以磁子攪拌直到溶解。本溶液以深色瓶儲存並冷藏可保存二個月。
（八）工作鉬酸鹽呈色劑：一升容器中置入 715 mL 試劑水後，置入 213 mL 儲備鉬酸銨溶液（見五之（六）小節）及 72 mL 儲備酒石酸銻鉀溶液（見五之（七）小節），再加入 22.8 g NaOH 攪拌直到溶解並以氦除氣，每星期製備。
（九）維生素丙溶液：一升容器中置入 70.0 g 維生素丙及 975 mL 試劑水，以磁子攪拌直到溶解並以氦除氣。最後加入 1.0 g 十二烷基硫酸鈉，攪拌混合均勻之，使用當天配製以保新鮮。
（十）磷標準儲備溶液，25.00 mg P / L：一升定量瓶中置入 0.1099 g 已在 105℃ 乾燥 1 小時之一級標準無水磷酸二氫鉀（KH2PO4）及約 800 mL 試劑水，溶解混合均勻後以試劑水定量至標線。每月製備。
（十一）磷標準溶液：使用上述（五之（十）小節）之磷標準儲備溶液，以試劑水配製到所需求之工作範圍濃度。使用前配製。若樣品是保存於硫酸中，請確認儲備溶液與稀釋標準溶液要有相同之硫酸濃度。
六、採樣與保存
（一）採樣：使用經 1 + 1 熱鹽酸清洗過之清潔玻璃瓶。在取樣前，採樣瓶要用擬採集之水樣洗滌二至三次。
（二）保存：樣品儘速分析可得到最可靠之分析結果，如果無法立即分析，以濃硫酸將樣品酸化至 pH 值小於 2.0，並於 4℃下暗處冷藏貯存。在此條件下，樣品可保存 7 天。
七、步驟
（一）建立如同圖一之 FIA 設備組裝架構或同等裝備。
首先樣品（或標準品）注入多管式 FIA 載流液內，依設計目的混合、緩衝、加熱、照光、除氣後，裝載入定體積之樣品環反應、呈色，最後流經流穿式樣品槽而於 880 nm 波長檢測定量。
（二）依據本法及儀器製造廠商之指引所建立之標準操作程序（SOP）指示操作。
八、結果處理
（一）製作以本 FIA 設備組裝架構所建立磷化物濃度對應 880 nm 吸光度之檢量線，此檢量線為線性。
（二）本方法所測得結果為水中總磷含量，不宜以磷酸鹽表示。
九、品質管制
（一）檢量線：製備檢量線時至少應包括五種不同濃度的標準溶液，檢量線之相關係數應大於或等於 0.995。
（二）檢量線查核：每批次分析結束時/或每隔 10 個樣品後，檢量線必須以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行檢量線查核。
（三）空白分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於方法偵測極限之二倍。
（四）重覆分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次重覆分析。
（五）查核樣品分析：每十個或每一批次之樣品至少執行一個查核樣品分析，並求其回收率。
（六）添加標準品分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次添加標準品分析。
（七）在適當之週期以三聚磷酸鹽與三甲基磷酸酯驗證消化效率。在本方法之濃度範圍內，這些化合物之回收率須 > 95 %。
十、精密度與準確度
（一）MDL：上述 FIA 系統中如使用 390 μL 樣品環並以 U.S. EPA 公告之 "方法偵測極限之定義與測定步驟"（參看十一、（二））重覆分析 0.10 mg P/L 標準品 21 次，得到其平均值為 0.10 mg P/L，標準偏差為 3 μg P/L，MDL為 7 μg P/L。
（二）精密度：注入 10 次 10.0 mg P/L 三甲基磷酸酯標準品，得到其平均回收率為98 %，以及相對標準偏差 RSD 為 0.8 %。
（三）總磷回收率：二種有機磷與二種無機複合磷化合物在三種濃度作三重覆分析，結果見表一。
（四）線上消化與手動消化之比較：廢水處理廠進水口與出水口各樣品其總磷濃度為 2.0 mg P/L，先以手動消化後再用方法 NIEA W443 檢測與本線上消化法作二重覆分析，結果見表二。圖二顯示總磷線上消化與手動消化法之相關性。
十一、參考資料
（一）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard method for the examination water and wastewater, 20th ed., Method 4500-P Ⅰ., pp.4 - 152 ~ 4 - 153, APHA, Washington, DC.,USA, 1998.
（二）U.S. Environmental Protection Agency. "Definition and Procedure for the Determination of Method Detection Limits." Appendix B to 40 CFR 136 rev. 1.11 amended June 30,1986.49 CFR 43430, 1989.
（三）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20 th ed., Method 1060 B. , pp.1-29~1-34, APHA, Washington, DC., USA, 1998.
（四）行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法，NIEA W427.52B，2003。
（五）行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水質檢測方法總則， NIEA W102.51C，2005。
註1：廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。
註2：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新公告者為準。

表一　總磷回收率
化合物 / 名稱	已知濃度 / mg P/L	回收平均濃度 / mg P/L	回收率 / %	相對標準偏差 / RSD %
焦磷酸鈉	10 / 2 / 0.2	8.99 / 1.81 / 0.19	90.3 / 90.2 / 93.4	0.5 / 0.6 / 1.0
苯基磷酸酯	10 / 2 / 0.2	10.10 / 2.12 / 0.20	101.5 / 105.0 / 101.3	0.2 / 0.3 / 1.1
三甲基磷酸酯	10 / 2 / 0.2	8.99 / 1.86 / 0.18	90.3 / 92.7 / 95.3	0.2 / 0.3 / 1.1
三聚磷酸鈉	10 / 2 / 0.2	10.61 / 2.14 / 0.22	106.7 / 106.6 / 108.9	1.0 / 0.2 / 0.9

表二　手動消化與線上消化總磷分析之比較
樣品	手動消化法 / mg P/L	線上消化法 / mg P/L	相對差異 / %
進水口水樣（I2）	5.93	5.52	-6.9
進水口水樣（I3）	5.03	4.50	-10.5
進水口水樣（I5）	2.14	2.11	-1.4
進水口水樣（I6）	1.88	1.71	-9.0
出水口水樣（E1）	3.42	2.87	-16.1
出水口水樣（E2）	3.62	3.55	-1.9
出水口水樣（E3）	3.26	3.34	+2.4
出水口水樣（E4）	8.36	8.16	-2.4
出水口水樣（E5）	0.65	0.71	+9.2
出水口水樣（E6）	0.74	0.81	+9.5
苯基磷酸酯	1.95	1.91	-2.1
三甲基磷酸酯	1.87	1.80	-3.7
焦磷酸鈉	1.90	1.73	-8.9
三聚磷酸鈉	1.84	1.73	-6.0

圖一　水中總磷之 FIA 線上消化與分析系統組裝架構

圖二　總磷手動消化法與線上消化法之相關性