廢棄物中灰分、可燃分測定方法
中華民國92年11月17日環署檢字第0920083144號公告
自中華民國93年2月17日起實施
NIEA R205.01C
一、方法概要
定量之經粉碎後廢棄物樣品置於800℃高溫爐中灰化，冷卻後稱重求其殘餘重量，即為樣品之灰分。樣品之可燃分通常不直接測定，而由樣品總量減去其水分和灰分而得之。
二、適用範圍
本方法適用於經粉碎後廢棄物樣品（包含一般及事業廢棄物、飛灰、底渣或灰渣及固化物）之灰分、可燃分之測定。
三、干擾
（一）灰化時會爆炸或飛濺之樣品，需前處理。
（二）為避免灰分飛散，坩鍋最好加蓋。
（三）樣品中所含之碳酸鹽分解時，會造成灰分測定值之負偏差及可燃分測定值之正偏差。
四、設備及材料
（一）分析天平：可精稱至0.001 g。
（二）乾燥器（或乾燥箱，附濕度顯示計）。
（三）烘箱：循環送風式烘箱，附排氣設備且可設定105±5℃者。
（四）高溫爐：耐1200±50℃高溫，附排氣設備，且可設定800±50℃者。
（五）坩鍋：耐1500℃以上高溫，容積50 mL，附蓋。
五、試劑
無。
六、採樣及保存
所有樣品依循採樣計畫執行，採樣計畫必須參照環保署公告之「一般廢棄物（垃圾）採樣方法」或「事業廢棄物採樣方法」撰擬。
七、步驟
測試前將附有蓋子之坩鍋洗淨後，置於高溫爐中，以1200℃空燒30分鐘。空燒後降低爐溫至300℃時，將坩鍋移至乾燥器冷卻備用，使用前稱重。
（一）樣品水分之測定
1.稱取適量之經粉碎後廢棄物樣品（粒徑1 mm以下，精稱至0.001 g）約5至10 g（W1），置於上述已稱重之坩鍋中，以105±5℃之烘箱乾燥2小時，取出移入乾燥器，冷卻至室溫，精稱（W2）。
2.重複以上步驟，直至前後兩次重量差小於0.005 g為止。
（二）樣品灰分之測定
1.將經步驟七、（一） 2.之樣品及坩鍋置於800±50℃之高溫爐中加熱燃燒3小時。
2.降低爐溫至300℃時，將坩鍋及樣品移入乾燥器中冷卻至室溫，精稱（W3）。
（三）樣品可燃分之測定
樣品之可燃分不直接測定，而由樣品總重量減去水分和灰分而得之。
八、結果處理
## 水分 (%)＝( W1 － W2 )／W1 × 100 (%)
灰分 (%)＝W3／W1 × 100 (%)
可燃分 (%)＝100 (%) － 水分(%) － 灰分(%)
## W1：置入烘箱前之樣品重。
## W2：經105℃烘乾後之樣品重。
W3：經800℃高溫爐灰化後之樣品重。
九、品質管制
（一）樣品重複分析：每一樣品必須執行重複分析，若兩次分析的差值在10 %以下，取其平均；若在10 %以上，則需再進行第三次測定。
（二）若第三次測定值與前二次平均值的差值大於5 %時，則必須捨去前三次的實驗數據，重新進行分析。
（三）若第三次測定值與前二次平均值的差值小於5 %時，則取三次分析數據平均值作為該樣品之檢測結果。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
（一）行政院衛生署環境保護局，垃圾採樣分析手冊，民國73年5月（1984）。
（二）日本厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課，燒卻施設各種試驗方法，昭和58年（1983）。
（三）Standard Test Method for Ash from Petroleum Products, ASTM D482-95, 1995。
（四）Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke, ASTM D3173-02, 2002。
（五）Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal, ASTM D3174-02, 2002。