生物急毒性檢測方法－水蚤靜水式法
中華民國102年8月13日環署檢字第1020069337號公告
自中華民國102年10月15日生效
NIEA B901.14B
# 一、方法概要
本方法主要係以水蚤（Daphnia）為試驗生物，以靜水式生物毒性試驗方法檢測生物急毒性，計算 48 小時之半致死濃度（lethal concentration 50%, LC50）或急毒性單位（acute toxic unit, TUa）。
# 二、適用範圍
本方法適用於陸域地面水體、地下水體、放流水、廢水、污水及環境用藥之生物急毒性檢測。
# 三、干擾
## （一）生物馴養及毒性試驗室內若有化學氣體侵入、馴養水或稀釋水含有有毒物質、器皿或試驗容器未洗淨致殘留有毒物質，會影響水蚤健康且可能造成耐受性改變。
## （二）水蚤因飼料品質不佳、餵食量不足或水質劣化等因素，導致生長狀況不佳，影響耐受性。
# 四、設備及材料
## （一）水蚤：使用 Daphnia pulex 或 Daphnia magna（圖一及圖二）。應記錄水蚤來源，分類鑑定可參考十一、（一）及十一、（二）。
## （二）生物馴養及毒性試驗室（箱）：須為獨立之空間，通風良好，無化學氣體影響，且可屏蔽外界干擾（如噪音、震動、強光、人為驚擾等）。馴養及試驗區域宜加以區分，以避免污染。光照強度同一般工作亮度。
## （三）溫度控制設備：可使用循環式水浴槽、空調、恆溫培養箱等方式，將馴養水溫及試驗水溫控制在 25 ± 2℃。
## （四）採樣容器：玻璃或塑膠材質。如使用塑膠材質容器，不可重複使用。
## （五）馴養容器：可使用體積 2 L 以上之硼矽玻璃燒杯。
## （六）試驗容器：30 mL 以上之硼矽玻璃容器或拋棄式聚苯乙烯（polystyrene）容器。
## （七）量瓶及量筒：硼矽玻璃材質。
## （八）廣口滴管：開口直徑須為 4 mm 以上，亦可將塑膠滴管剪短替代。
## （九）溫度監測裝置：須可顯示毒性試驗期間試驗水樣之最高及最低溫度。
## （十）溶氧測定儀
## （十一）pH 計
## （十二）導電度計
## （十三）餘氯計
## （十四）水質硬度計或水質硬度檢測試劑組
## （十五）分析天平：可精秤至 0.1 mg。
## （十六）曝氣設備
## （十七）均質機（blender）：水蚤飼料配製用。
## （十八）水蚤飼料：選取下列成份混合配製而成，配製方法詳見附錄一：
### 1. 魚飼料：1 號鱒魚飼料、薄片飼料或成份類似之魚飼料。
### 2. 乾酵母粉：酵母粉內之酵母菌含量會隨時間遞減，故建議使用新鮮之烘焙用酵母粉。
### 3. 草葉粉：小麥草葉粉、大麥草葉粉或紫花苜蓿草葉粉。
### 4. 螺旋藻粉及小球藻粉。
# 五、試劑
## （一）試劑水：比電阻值須大於 10 MΩ-cm。
## （二）稀釋水：使用 D. pulex 須用中硬度稀釋水，使用 D. magna 須用高硬度稀釋水，成份如表一，添加試劑純度須為試藥級以上。可根據檢測需求量，依配方比例配製。20 L 稀釋水之建議配製程序如下：
### 1. 將碳酸氫鈉、七水硫酸鎂及氯化鉀加入 18 L 試劑水中，曝氣隔夜使試藥充分溶解。
### 2. 將二水硫酸鈣加入 2 L 試劑水中，充分攪拌使其完全溶解後，再加入前述 18 L 液體中。
試藥完全溶解後，劇烈曝氣至少 8 小時，再測定硬度是否落於範圍內。室溫下避光保存不宜超過 14 天。
## （三）馴養水：可使用稀釋水、去氯自來水（註 1）、無污染之地下水等作為馴養水。馴養水之硬度應與稀釋水一致，可混合適量之逆滲透水或試劑水進行調整。
## （四）參考毒物：氯化鈉，試藥級以上。
## （五）10%（v/v）鹽酸或硝酸：試藥級以上。
## （六）丙酮：殘量級。
# 六、採樣及保存
## （一）採樣方法參照「監測井地下水採樣方法（NIEA W103）」、「河川、湖泊及水庫水質採樣通則（NIEA W104）」、「事業放流水採樣方法（NIEA W109）」。水樣量須以能做完所需檢測為度，但不得少於500 mL。
## （二）採樣時樣品容器須裝至全滿，以減少揮發性物質散失。採樣後立即避光保存於 4 ± 2℃。
## （三）水樣必須在採樣後 36 小時內開始進行確定試驗。
# 七、步驟
## （一）試驗準備
### 1. 水蚤馴養：如附錄一。
### 試驗容器清洗：
#### （1）新的塑膠器皿，使用前須用稀釋水潤洗 1 次。
#### （2）新的玻璃器皿，須用新鮮配製之 10%（v/v）鹽酸或硝酸浸泡一夜後，再用試劑水沖洗乾淨。使用前以稀釋水潤洗 1 次。
#### （3）接觸過放流水的玻璃器皿（如試驗容器、量筒等），如需重複使用，則必須依下列步驟清洗：
#### A.自來水浸泡 15 分鐘後，用清潔劑刷洗內壁，再以自來水沖洗 2 次。亦可使用洗瓶機清洗。
#### B.以新鮮配製之 10%（v/v）鹽酸或硝酸潤洗 1 次。
#### C.以試劑水潤洗 2 次。
#### D.以丙酮潤洗 1 次。
#### E.以試劑水潤洗 3 次。
#### F.進行毒性試驗前，再以稀釋水潤洗 1 次。
### 3. 試驗前之水樣準備：
#### （1）先將水樣靜置半小時，待粗顆粒沈降後，再取上層液進行試驗。
#### （2）水樣溫度須調整至 25 ± 2℃。若回溫後溶氧低於 3.0 mg/L，應對水樣溫和曝氣，使溶氧升至 3.0 mg/L以上。
### 4. 時齡不超過 24 小時之水蚤製備：製備方式如附錄一。試驗開始之 2 小時前須先餵食。
## （二）範圍尋找試驗（range - finding test）
### 1. 若不確定樣品之半致死濃度落於哪一濃度範圍，可先進行範圍尋找試驗。放流水生物急毒性檢測則不須進行範圍尋找試驗。
### 2. 建議可將水樣或環境用藥以稀釋水適度進行 10 倍序列稀釋。每一濃度之試驗水樣體積須 25 mL 以上，以 1 個試驗容器盛裝。
### 3. 每一濃度之試驗生物總數均為 5 隻。用廣口滴管將時齡不超 24 小時之水蚤移入試驗容器，每個容器各放 5 隻。
### 4. 試驗期間水蚤不須餵食，水溫應控制在 25 ± 2℃，光照時間應維持每天 16 ± 1 小時。
### 5. 觀察 8 至 24 小時水蚤存活數量並記錄。試驗結果作為確定試驗稀釋方式之參考。
## （三）確定試驗（definitive test）
### 1. 將水樣或環境用藥以稀釋水適度稀釋為 5 個濃度，相鄰濃度之稀釋倍數不得超過 2 倍。放流水則以 5 個固定濃度進行試驗（100%、80%、60%、40% 及 20%）。每一濃度之試驗水樣，總體積須 100 mL 以上。
### 2. 稀釋完成後，檢測最高濃度試驗水樣之 pH、溶氧、導電度及餘氯。另須檢測稀釋水之 pH 及導電度。
### 3. 每一濃度之試驗生物總數均為 20 隻。為易於觀察水蚤活動，每一濃度使用 4 個試驗容器，分別盛裝至少 25 mL 之試驗水樣，再以廣口滴管各放 5 隻時齡不超過 24 小時之水蚤（註2）。
### 4. 空白試驗則取 4 個試驗容器，分別盛裝至少 25 mL 之 100% 稀釋水，再以廣口滴管各放 5 隻時齡不超過 24 小時之水蚤。
### 5. 試驗期間，水蚤不須餵食，水溫應控制在 25 ± 2℃，光照時間應維持每天 16 ± 1 小時。
### 6. 試驗期間為 48 小時，觀察 48 小時水蚤存活數量並記錄。存活數量之計算方式，係將試驗水樣輕微擾動，觀察水蚤是否仍會活動。另試驗結束後，須測量並記錄最高濃度試驗水樣之溶氧及 pH，並記錄試驗期間之最高及最低水溫。
# 八、結果處理
## （一）48 小時 LC50 計算：
### 1. 計算各試驗濃度之 48 小時水蚤死亡總數及水蚤死亡百分率：
水蚤死亡總數 = 20 －（4個試驗容器之水蚤存活數量加總）
水蚤死亡百分率 = 水蚤死亡總數 ÷ 20 × 100%
### 2. 以下列 4 種方法計算 48 小時 LC50：圖解法（graphic method）、機率單位法（probit method）、史丕曼－卡伯法（Spearman - Karber method）、史丕曼－卡伯修正法（trimmed Spearman - Karber method）。方法取捨依圖三之流程作判斷，詳細計算方式請參考附錄二。
## （二）放流水之 48 小時 TUa 計算
### 1. TUa 為 LC50 之倒數，即
TUa = 100% ÷（48 小時 LC50）
### 2. 若放流水水樣 5 個濃度之水蚤死亡百分率均小於 50%，則 48 小時之 LC50 > 100%，換算之 TUa < 1.00。
### 3. 若放流水水樣 5 個濃度之水蚤死亡百分率均大於 50%，則 48 小時之 LC50 < 20%，換算之 TUa > 5.00。
### 4. 若結果數據不符合前述 2 種狀況，則依八、（一）之方法計算 48 小時 LC50，再換算 TUa。
# 九、品質管制
## （一）毒性試驗必須以單一種水蚤進行，不可混合不同品種水蚤。
## （二）空白試驗：每次毒性試驗應至少伴隨一空白試驗。若空白試驗之死亡百分率超過 10%，則該次毒性試驗之結果不可採用，必須重做。
## （三）參考毒物試驗：
### 氯化鈉以稀釋水溶解並配製為 5 個不同濃度，相鄰濃度差建議不超過 2 g/L。5 個試驗濃度之死亡百分率，至少須有一個 ≧ 50%，及一個 ≦ 50%，且至少須有 1 個濃度會造成試驗生物部分死亡。
新設立之實驗室，或實驗室改用不同品種之水蚤，應先以氯化鈉進行至少 5 次參考毒物試驗，計算 LC50 平均值及變異係數（coefficient of variation, CV）。CV 值不得超過 50%。
### 3. 執行毒性試驗期間，每個月至少執行一次參考毒物試驗。
### 4. 參考毒物試驗結果（LC50）須建立品質管制圖，建立方法為累積至少 15 筆參考毒物試驗結果，計算其平均值及標準偏差（SD），以平均值 ± 2 SD 為警告上下限值，以平均值 ± 3 SD 為管制上下限值。不足 15 筆數據時，可先以 5 筆參考毒物試驗結果建立品質管制圖，再逐漸累積數據。品質管制圖每年應重新製備一次，即使用前一年最後 15 筆參考毒物試驗結果進行計算，若前一年之數據不足 15 筆時，得依序沿用歷年之數據補足 15 筆。

### 5. 參考毒物試驗結果若超出 ± 3 SD，或最近 20 次有 2 次以上超出 ± 2 SD，須檢討誤差來源、執行矯正措施並重新進行參考毒物試驗。
## （四）水蚤馴養時若出現下列狀況，代表族群遭受壓力，不可用於製備試驗水蚤：高死亡率、出現冬卵（如圖二，註 3）、水蚤變色等。
# 十、精密度與準確度：
單一實驗室以 D. magna 進行氯化鈉生物急毒性試驗結果，48 小時 LC50 之平均值為 4.11 g/L，變異係數為 12.6%（n = 5）。
# 十一、參考資料
## （一）U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, EPA-821-R-02-012, 2002.
## （二）American Public Health Association, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, Part 8000, 2012.
## （三）OECD, Guidelines for the Testing of Chemicals, Test No. 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test, 2004.
註1：自來水可使用活性碳過濾或曝氣等方式去氯，但不可使用化學藥劑去氯。
註2：水蚤移入時，務必先將廣口滴管伸至液面下再緩緩將水蚤排出，以避免水蚤受傷或被氣泡留滯於液面而死亡。
註3：水蚤族群幾乎都由雌蚤組成，一般為孤雌生殖，夏卵會在育兒室中直接發育為小水蚤。只有當族群感受到壓力，如溫度急遽變化、族群密度過高、食物不足或廢棄物累積，才會造成雄蚤數量上升並產生受精卵（冬卵）。冬卵的特徵為周圍有堅硬的卵鞍（Ephippium）保護，於水蚤蛻殼時排出並沉於水底。
表一、稀釋水成份及水質
	添加試劑（mg/L）					最終水質硬度
	NaHCO3	MgSO47H2O	KCl	CaSO42H2O		（mg CaCO3/L）
中硬度稀釋水	96.0	123.0	4.0	60.0		80-100
高硬度稀釋水	192.0	246.0	8.0	120.0		160-180

圖一、Daphnia magna雌性成蚤
0.5 mm
1mm

0.5 mm
圖二、含冬卵之Daphnia magna
0.5 mm

5個濃度之
水蚤死亡數據

2個以上的濃度有部分死亡情形
機率單位模式是否適當(如異質性卡方檢定結果為不顯著)

1個以上的濃度有部分死亡的情形
使用圖解法
使用史丕曼卡伯法或
史丕曼卡伯修正法
使用機率單位法
否
是
否
否
是
是

圖三、48 小時 LC50 之計算流程圖
附錄一：水蚤馴養及時齡不超過 24 小時之水蚤製備
# 一、水蚤馴養
## （一）馴養注意事項
### 1. 馴養時間至少 3 週。水蚤自採集地區或飼養單位取回後，可放入內盛 3 L 馴養水之 4 L 硼矽玻璃燒杯中馴養。為避免水蚤意外造成全部死亡，馴養燒杯建議準備 2 個以上。
### 2. 馴養之水溫必須與毒性試驗溫度一致，即 25 ± 2℃，光照時間應維持在每天 16 ± 1 小時。
### 3. 馴養時須小心控制水蚤密度，並建議每 2 天換水一次，以避免廢棄物累積，造成冬卵產生或水蚤驟死。
### 4. 如以 3 L 水量馴養，開始時可放入約 25 隻成蚤，馴養期間水蚤數建議控制在 200 隻以下。建議於換水時將水蚤族群適度減量。
### 5. 馴養杯內溶氧建議維持在 5 mg/L 以上，可使用曝氣設備微量通氣以增加溶氧。
## （二）水蚤飼料：可選用飼料 A、飼料 B 或飼料 C 進行餵食，餵食量約 1 mL/L 馴養水。亦可使用前述飼料搭配小球藻、羊角月牙藻等藻類餵食，可得到最佳之幼蚤產出率。若單獨以藻類餵食，可能造成水蚤營養不良而影響生殖。
### 1. 飼料 A：將 6.3 g 魚飼料、2.6 g 乾酵母粉、0.5 g草葉粉加入 500 mL 試劑水。以均質機高速攪打 5 分鐘後，冷藏靜置 1 小時。取上層液 300 mL，分裝後冷凍保存。解凍後可冷藏保存 7 天。
### 2. 飼料 B：將 15 g 小球藻粉、5 g 螺旋藻粉、5 g 乾酵母粉加入 1 L 試劑水，以均質機攪打均勻後分裝，冷凍保存。解凍後可冷藏保存 7 天。
### 3. 飼料 C：配製完成後，分裝冷凍保存。解凍後可冷藏保存 7 天。成分及配製方式如下：
#### （1）分解魚飼料：將 5 g 魚飼料加入 1 L 試劑水，以均質機打碎後倒入 1 個 2 L 錐形瓶（或大小適當之容器），室溫下由底部持續打氣 7 天以分解飼料。期間液面會持續下降，須以試劑水補足。7 天後，冷藏靜置 1 小時，取 300 mL 上層液，其餘丟棄。
#### （2）草葉粉液：開始分解魚飼料後之第 6 天，將 5 g 草葉粉加入 1 L 試劑水，以均質機高速攪打 5 分鐘後，冷藏靜置隔夜。取 300 mL 上層液，其餘丟棄。
#### （3）酵母菌液：開始分解魚飼料後之第 7 天，將 1.5 g 乾酵母粉加入 300 mL 試劑水。以均質機低速攪打讓酵母菌均勻懸浮後，立刻和上述兩種上層液合併混勻。
### 4. 小球藻：培養液之製備可參考「水樣急毒性檢測方法－藻類靜水式法（NIEA B906）」，或以花寶二號肥料配製（1.0 g/ 1L 試劑水）。可用搖盪培養或通氣培養。約培養 7 至 10 天後計算小球藻濃度，接著離心將培養液去除，再以馴養水重新調整濃度為約 3 × 107 個/mL。餵食量約 1.5 mL/L 馴養水。
# 二、時齡不超過 24 小時之水蚤製備：開始試驗前 24 小時，自馴養容器內以廣口滴管，吸取成熟水蚤放入內盛稀釋水之燒杯。飼養溫度為 25 ± 2℃，光照時間維持在每天 16 ± 1 小時。飼養 24 小時即可獲得毒性試驗所需之時齡不超過 24 小時之水蚤。

附錄二：LC50 計算方法
一、機率單位法
（一）使用條件
1.	5 個試驗濃度之死亡百分率，須有至少一個 ≧ 50%，及至少一個 ≦ 50%。
2.	5 個試驗濃度須有 2 個以上的濃度有部分死亡的情形，也就是死亡百分率數據須有至少 2 個大於 0 且小於 100%。
（二）計算步驟
1.	可使用程式 probit.exe 進行計算。
2.	probit.exe 之輸入範例如圖 1，輸出結果如圖 2。本程式之結果輸出檔為文字檔，內容包含異質性之卡方檢定結果（Chi - square test for heterogeneity）及 LC50 計算結果。計算所得之卡方值（Chi - square for heterogeneity (calculated)）須小於查表值（tabular value at 0.05 level），LC50 之計算結果才可採用。
3.	若數據輸入後出現 Overflow 或錯誤訊息、結果輸出檔呈現錯誤訊息、或計算所得之卡方值未小於查表值，則改用史丕曼－卡伯法進行計算。
（三）範例
1.	若結果數據如表 1 之結果 1，因試驗濃度 40% 及 60% 出現部分死亡情形，故使用機率單位法進行計算。
2.	執行 probit.exe 檔，數據輸入如圖 1，結果如圖 2。
（1）計算所得之卡方值（5.151）小於查表值（7.815），故機率單位模式適用於此組數據。
（2）LC50 為 56%，TUa 為 1.79。
二、史丕曼－卡伯法及史丕曼－卡伯修正法：
（一）使用條件
1.	5 個試驗濃度之死亡百分率數據經過平滑化及調整後，須有至少一組 ≧ 50%，及至少一組 ≦ 50%。
2.	5 個試驗濃度之死亡百分率數據經過平滑化及調整後，必須有 1 個以上的濃度有部分死亡的情形。
3.	若最低濃度之平滑調整死亡百分率為 0%，且最高濃度之平滑調整死亡百分率為 100%，則使用史丕曼－卡伯法。若不符合前述條件，則使用史丕曼－卡伯修正法。
（二）計算步驟
1.	可使用程式 tsk.exe 進行計算。
2.	tsk.exe 之輸入範例如圖 3，輸出結果如圖 4。本程式會自動進行死亡百分率數據之平滑化及調整，而結果輸出內容包含 SPEARMAN - KARBER TRIM 之數值及 LC50 計算結果。
（1）若 SPEARMAN - KARBER TRIM 之數值為 0%，代表計算時使用史丕曼－卡伯法。
（2）若 SPEARMAN - KARBER TRIM 之數值非 0%，代表計算時使用史丕曼－卡伯修正法。
（三）範例
1.	若結果數據如表 1 之結果 2，雖然試驗濃度 40%及 100%出現部分死亡情形，但機率單位法無法計算，故使用史丕曼－卡伯法或史丕曼－卡伯修正法進行計算。
2.	執行 tsk.exe 檔，數據輸入如圖 3，結果如圖 4。
（1）計算所得之 SPEARMAN - KARBER TRIM 為 20.51%，代表計算時使用史丕曼－卡伯修正法。
（2）LC50 為 92%，TUa 為 1.09。
三、圖解法：適用於各濃度均無部分死亡的情形。
（一）5 個試驗濃度之死亡百分率數據經過平滑化及調整後，須有至少一組 ≧ 50%，及至少一組 ≦ 50%。
（二）計算步驟
1.	將死亡百分率數據平滑化：
（1）假設空白試驗之死亡百分率為 p0，而樣品 5 個濃度之死亡百分率依序為 p1、p2、…、p5（由低濃度至高濃度）。若死亡百分率未依循 p0 ≦ … ≦ p5 之順序，則必須進行平滑化。
（2）進行平滑化時，將不符合上述順序之相鄰死亡百分率加總後平均，再以平均值取代原有之死亡百分率。
舉例來說，若 p1 ＝ p2 ＝ p3 ＜ p0 ＜ p4 ＝ p5，則不符順序之數據為 p0、p1、p2、p3。此時需進行數據平滑化，將 p0 至 p3 加總平均，並以平滑後之死亡百分率取代原有之 p0 至 p3：p0s ＝ p1s ＝ p2s ＝ p3s ＝（p0 ＋ p1 ＋ p2 ＋ p3）/ 4。
2.	死亡百分率調整：完成死亡百分率平滑化後，若 p0s ≠ 0，則將樣品各濃度之死亡百分率依據 p0s 加以調整。
pia ＝（pis － p0s）/（1 － p0s）
pia：稀釋樣品 i 之調整死亡百分率
pis：稀釋樣品 i 之平滑化死亡百分率
p0s：空白試驗之平滑化死亡百分率
3.	將樣品濃度（對數座標軸）對調整死亡百分率（線性座標軸）作圖。找出括住 50 % 之兩點，畫一直線。找出此一直線上死亡百分率為 50 % 時之濃度值，即為 LC50。
（三）範例
1.	若結果數據如表 1 之結果 3，死亡百分率計算結果依序為 5%、0%、0%、0%、100%、100%。
2.	因 p0 至 p3 未依循 p0 ≦ … ≦ p5 之順序，故進行死亡百分率平滑化。平滑後之死亡百分率依序為 1.25%、1.25%、1.25%、1.25%、100%、100%。
3.	因 p0s ≠ 0，故進行死亡百分率調整。調整後之死亡百分率依序為 0%、0%、0%、0%、100%、100%。
4.	將樣品濃度（對數座標軸）對調整死亡百分率（線性座標軸）作圖如圖 5。在濃度 60 %及 80 % 之資料點之間畫一直線，該直線上死亡百分率為 50 % 時，濃度值為 69.28 %，故 LC50 為 69%，TUa 為 1.45。

表1、試驗生物死亡數量原始數據（每組之試驗生物均為 20 隻）
放流水濃度	結果 1	結果 2	結果 3
空白試驗（控制組）	0	1	1
20%	0	0	0
40%	3	2	0
60%	9	0	0
80%	20	0	20
100.0%	20	16	20
分析方法	機率單位法	史丕曼－卡伯 修正法	圖解法

EPA PROBIT ANALYSIS PROGRAM / USED FOR CALCULATING LC/EC VALUES / Version 1.5 / Do you wish abbreviated (A) or full (F) input/output? a / Output to printer (P) or disk file (D)? d / File name for output? Test1 / Title? Test1 / Number responding in the control group = ? 0 / Number of exposure concentrations, exclusive of controls? 5 / Input data starting with the lowest exposure concentration / Concentration = ? 20 / Number responding = ? 0 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 40 / Number responding = ? 3 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 60 / Number responding = ? 9 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 80 / Number responding = ? 20 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 100 / Number responding = ? 20 / Number exposed = ? 20 / Number Conc. Number / Resp. Number / Exposed / 1 20.0000 0 20 / 2 40.0000 3 20 / 3 60.0000 9 20 / 4 80.0000 20 20 / 5 100.0000 20 20 / Do you wish to modify your data? n / The control response = 0 / Do you wish to modify it? n / Output stored in Test1

圖1、probit 程式之輸入範例

EPA PROBIT ANALYSIS PROGRAM / USED FOR CALCULATING LC/EC VALUES / Version 1.5 / Test1 / Proportion / Observed Responding / Number Number Proportion Adjusted for / Conc. Exposed Resp. Responding Controls / 20.0000 20 0 0.0000 0.0000 / 40.0000 20 3 0.1500 0.1500 / 60.0000 20 9 0.4500 0.4500 / 80.0000 20 20 1.0000 1.0000 / 100.0000 20 20 1.0000 1.0000 / Chi - Square for Heterogeneity (calculated) = 5.151 / Chi - Square for Heterogeneity / (tabular value at 0.05 level) = 7.815 / Test1 / Estimated LC/EC Values and Confidence Limits / Exposure 95% Confidence Limits / Point Conc. Lower Upper / LC/EC 1.00 31.620 22.002 37.962 / LC/EC 50.00 55.550 49.626 61.121

圖2、probit 程式之結果範例
TRIMMED SPEARMAN-KARBER METHOD. VERSION 1.5 / ENTER DATE OF TEST: / ENTER TEST NUMBER: / WHAT IS TO BE ESTIMATED? / (ENTER “L” FOR LC50 AND “E” FOR EC50) / L / ENTER TEST SPECIES NAME: / ENTER TOXICANT NAME: / ENTER UNITS FOR EXPOSURE CONCENTRATION OF TOXICANT: / % / ENTER THE NUMBER OF INDIVIDUALS IN THE CONTROL: / 20 / ENTER THE NUMBER OF MORTALITIES IN THE CONTROL / 1 / ENTER THE NUMBER OF CONCENTRATIONS / (NOT INCLUDING THE CONTROL; MAX = 10) / 5 / ENTER THE 5 EXPOSURE CONCENTRATIONS (IN INCREASING ORDER): / 20 40 60 80 100 / ARE THE NUMBER OF INDIVIDUALS AT EACH EXPOSURE CONCENTRATION EQUAL(Y/N)? / Y / ENTER THE NUMBER OF INDIVIDUALS AT EACH EXPOSURE CONCENTRATION: / 20 / ENTER UNITS FOR DURATION OF EXPERIMENT / (ENTER “H” FOR HOURS, “D” FOR DAYS, ETC.): / ENTER DURATION OF TEST: / 48 / ENTER THE NUMBER OF MORTALITIES AT EACH EXPOSURE CONCENTRATION: / 0 2 0 0 16 / WOULD YOU LIKE THE AUTOMATIC TRIM CALCULATION(Y/N)? / Y

圖3、tsk 程式之輸入範例
DATE: TEST NUMBER: DURATION: 48 / TOXICANT : / SPECIES: / RAW DATA: Concentration Number Mortalities / --- ---- (%) Exposed / .00 20 1 / 20.00 20 0 / 40.00 20 2 / 60.00 20 0 / 80.00 20 0 / 100.00 20 16 / SPEARMAN-KARBER TRIM: 20.51% / SPEARMAN-KARBER ESTIMATES: LC50: 91.97 / 95% LOWER CONFIDENCE: 89.05 / 95% UPPER CONFIDENCE: 94.99 / NOTE: MORTALITY PROPORTIONS WERE NOT MONOTONICALLY INCREASING. / ADJUSTMENTS WERE MADE PRIOR TO SPEARMAN-KARBER ESTIMATION. / ------------------------------------------------------------------------------ / WOULD YOU LIKE TO HAVE A COPY SENT TO THE PRINTER(Y/N)?

圖4、tsk 程式之結果範例
圖5、圖解法作圖範例