飲用水處理藥劑硫酸鋁中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法
中華民國103年6月18日環署檢字第1030049765號公告
自中華民國103年9月15日生效
NIEA D416.42B
一、方法概要
稱取適量之硫酸鋁，以硝酸調整至適當 pH 值，使樣品成為均質溶液。製備所得之溶液，適用於已公告之 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432 、NIEA D434 及 NIEA M104 檢測其不純物之含量。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水處理藥劑硫酸鋁中不純物鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳、硒、砷及汞含量檢測之樣品製備。
三、干擾
本樣品中重金屬（鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳）之檢測須採用基質匹配（Matrix match）方式執行檢測分析，以降低樣品基質之干擾。
四、設備及材料
（一）燒杯：100 mL、約 1.5 L或其他體積。
（二）量瓶：100 mL、1 L。
（三）分析天平：可精稱至 0.1 mg。
（四）過濾裝置。
（五）濾紙：Whatman No.42 濾紙或同級品。
（六）樣品瓶：玻璃或塑膠瓶。
（七）pH 計或pH 試紙（適用範圍 pH：0 - 14）。
五、試劑
（一）試劑水：比電阻 ≧16 MΩ-cm 之去離子水。
（二）濃硝酸：試藥級。
（三）硫酸鋁（Al2(SO4)3‧18H2O）：分析試藥級。
（四）硝酸溶液，0.15 ﹪（v / v）：加 1.5 mL 濃硝酸於 400 mL 試劑水中，再以試劑水稀釋至 1000 mL。
（五）硝酸溶液，10 ﹪（v / v）：加 100 mL 濃硝酸於 400 mL 試劑水中，再以試劑水稀釋至 1000 mL。
六、採樣及保存
（一）採樣步驟
採樣者依據採樣目的選擇最適當的採樣點及採樣時間，以塑膠製採樣器取得有代表性之樣品。
（二）樣品保存
以樣品瓶收集液態硫酸鋁樣品，立即以濃硝酸調整 pH 至 2 以下，保存期限 28 天。
七、步驟
（一）樣品製備
1、依藥劑中鋁含量之不同，稱取相當於含有 1.68 g Al2(SO4)3‧18H2O（精稱至 0.1 mg）之藥劑為分析樣品（例：若藥劑中含有 15.3 ﹪（w / w）Al2O3 ，稱取 1.68 g 為樣品；若藥劑中含有 7.7 ﹪（w / w）Al2O3 ，則稱取 3.36 g 為樣品），置於100 mL 燒杯內。
2、以 10 %（v / v）硝酸溶液添加至總體積約 80 mL。
3、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。
4、添加 10 ﹪（v / v）硝酸溶液至總體積為 100 mL。
（二）基質空白溶液之製備（檢量線標準溶液配製用，適用NIEA D431或NIEA M104）
1、稱取 33.6 g 硫酸鋁，置於 1.5 L 燒杯內。
2、加入 0.5 L 的試劑水和 100 mL 濃硝酸。
3、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。
4、加試劑水至總體積為 1000 mL。
（三）樣品中不純物分析
1、鎘、鉻、鉛、銀、鐵及錳：七、步驟（一）製備所得樣品依 NIEA D431或是感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA M104)（註1）分析。添加回收率超過管制範圍時，應改用標準添加法分析。
2、硒：取七、步驟（一）製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D432 分析。
3、砷：取七、步驟（一）製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D433 分析。
4、汞：取七、步驟（一）製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D434 分析。
八、結果處理
硫酸鋁藥劑中各種重金屬不純物之含量計算，分別依 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432、NIEA D434及 NIEA M104 之結果處理計算之。
九、品質管制
品質管制項目，分別依 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432 、NIEA D434 及 NIEA M104之品質管制規定。
十、精密度及準確度
單一實驗室執行樣品添加之精密度及準確度如下表。
元素名稱	方法偵測極限(mg/kg)	添加濃度 / （mg/L）	平均添加回收率 / (%) n=3	精密度(%RSD)	製備液分析方法
鎘	0.12	0.4	100.5	2.0	NIEA D431
鉻	0.30	1.0	100.2	9.2	NIEA D431
鉛	0.74	2.5	99.5	1.9	NIEA D431
鐵	0.60	2.0	103.5	1.2	NIEA D431
錳	0.29	1.0	97.1	7.6	NIEA D431
砷	0.05	0.002	91.2	5.3	NIEA D433
汞	0.025	0.005	103.1	6.6	NIEA D434

十一、參考資料
行政院環境保護署，飲用水處理藥劑不純物檢測方法驗證，EPA - 86 - 3S3 - 09 - 02，中華民國86年。
註1：使用 NIEA M104 分析可加測砷。