煤炭中水分檢測方法
中華民國108年7月23日環署授檢字第1080004370號公告
自中華民國108年8月15日生效
NIEA M208.00C
一、方法概要
已知重量之煤炭(Coal) 樣品置於 107℃ 烘箱內，經一定時間後取出稱重，計算損失重量，即為樣品之水分，此水分作為計算煤炭乾基之用。
二、適用範圍
本方法適用於煤炭樣品之水分檢測，但煤水漿或 0.5 mm篩徑以下之粉碎煤則不適用。
三、干擾
略
四、設備與材料
1. 風乾用樣品盤：不銹鋼盤或在室溫下重量穩定之材質皆可使用，樣品盤之盤緣高度不超過 38 mm，且盤內面積之大小應能滿足樣品平鋪於盤內後高度不超過 25 mm。
2. 分析天平：可精稱至 0.0001 g。
3. 天平：可稱至 0.1 g。
4. 破碎機（如顎式破碎機）、棍或大槌。
5. 粉碎機或研磨機：錘磨機、瓷罐球磨機、壓板或研缽和杵等。
6. 縮分設備：二分器（人工縮分用）或機械式樣品縮分器。
7. 混合輪 (Mixing Wheel)。
8. 乾燥器（或乾燥箱）。
9. 乾燥設備：依需求選用
    1. 風乾用烘箱：使樣品在略高於環境溫度 10℃ 至 15℃，（易氧化的煤（註1）則不應超過 10℃）下加速乾燥，但最高溫度不應超過 40℃，若環境溫度超過 40℃ 則直接以環境溫度風乾，烘箱溫度在 30℃至 40℃ 時，可均勻保持在設定溫度± 3℃，並可提供每分鐘 1 次至 4 次空氣換氣量。
    2. 水分測定用烘箱：須為最少空氣空間 (Minimum of air space)式，烘箱內須可均勻保持在 107℃± 3℃，並可提供每分鐘 2 次至 4 次乾燥空氣之換氣量（註2），此乾燥空氣中水分含量須在 1.9 mg/L 以下，露點 -10℃ 以下（註3）。烘箱底部須留約 3.2 mm 的小孔，使空氣能流動。
    3. 熱重分析儀須具有下列構造及功能：
        1. 電腦控制系統。
        2. 系統在測定過程中能連續反複稱量樣品及坩堝，並記錄之。
        3. 高溫爐：腔體結構須為耐火且絕緣材料，並具有最少空氣空間。腔體須可容納多個樣品坩堝，且能從環境溫度快速加熱（30℃/min 至 45℃/min）到 107℃± 3℃。
        4. 天平：可精稱至 0.0001 g。
        5. 風扇：可耐受產生之熱氣，以利有效的排除廢氣。
        6. 乾燥氣體：可使用乾燥空氣（水分含量 1.9 mg/L 以下，露點 -10℃ 以下）、氮氣或氬氣（純度 99.5% 以上）。
        7. 氧化氣體：可使用 99.5% 以上之氧氣或空氣。
        8. 坩堝：配合熱重分析儀。
10. 坩堝：耐熱材質（如陶瓷、矽或玻璃等）淺皿（深度 22 mm，直徑 44 mm）或白金坩堝，附與坩堝密合之坩堝蓋。
11. 標準篩：4.75 mm 篩網 (4 mesh)、2.36 mm 篩網 (8 mesh)、0.850 mm 篩網 (20 mesh)、0.250 mm 篩網 (60 mesh)，可依實際需求選用。
12. 樣品容器：須使用密封的不透氣袋子或耐腐蝕性罐，附墊圈密封的玻璃容器亦可使用，但須避免破損。
五、試劑
略
六、採樣與保存
1. 於進入燃燒設備前適當位置採集足夠煤炭樣品（依表一），如有混燒煤炭以外之其他燃料，則在煤炭堆置場採集煤炭樣品（靜態堆置煤炭會有粒度偏析現象，取樣位置數可酌予增加）。如混燒不同來源煤炭，則分別採不同來源煤炭樣品。
2. 採集之煤炭樣品，全部帶回檢驗室進行後續破碎、過篩與縮分。
3. 採集後之樣品，以不透氣的密封袋或罐密封保存，並盡量避免樣品暴露於雨、雪、風和陽光下或接觸吸水材料，以避免樣品中水分變化。
七、步驟
1. 樣品前處理及注意事項
    1. 注意事項
      1. 因多數的煤炭暴露於空氣時有氧化傾向，故風乾時間不宜太長。
      2. 樣品製備應於有屋頂、涼爽且沒有過多空氣流動的空間下操作。
      3. 樣品須先破碎才能進行縮分，縮分後的重量不可少於表一中各粒度之規定重量。
      4. 破碎和縮分樣品過程，水分會受粉碎時間、大氣溫濕度及破碎設備等因素影響造成變化，應儘可能快速完成。
    2. 前處理：此步驟可於採樣現場之檢驗室完成或依下列方式處理，若樣品已經過前處理，或已達到處理效果（樣品已充分混合均勻且研磨至 0.250 mm）者，亦可直接進行七、步驟（二）。
      1. 若接收樣品表面夠乾燥則可直接進行步驟 (2)，若樣品太潮濕無法進行破碎縮分，則依下列方式步驟進行。第一階段風乾時，樣品應全數風乾，若樣品量太多則可先稱總重後，將樣品分散於數個樣品盤一併執行風乾程序。風乾前先稱取乾燥清潔空盤重至 0.1 g，再將樣品全數倒入並平鋪在空盤內（煤層厚度不可超過最大粒徑的 2 倍），風乾時間依煤的濕度而定，風乾期間應適當的攪拌煤炭樣品，以縮短風乾時間，並避免損失煤炭顆粒。此步驟亦於烘箱內進行，烘箱設定溫度為室溫加 15℃（易氧化的煤（註1）則不應超過 10℃），但最高溫不超過 40℃，在煤炭表面呈現乾燥後，每小時取出煤盤稱重，計算重量變化率，再繼續置入烘箱內風乾。直到每小時重量變化率（註4）小於 0.1% 時取出，避免使煤炭樣品過度乾燥。
      2. 第一階段風乾樣品以混合輪或其他方式充分混合均勻後，將樣品全數破碎至 2.36 mm 篩網 (8 mesh)，過篩時至少 95% 的樣品通過篩網，再以縮分器將樣品縮分至符合表一之規定量（500 g以上）。
      3. 縮分後樣品進行第二階段風乾，再將過篩後樣品平鋪在空盤內（煤層厚度不可超過 25 mm），稱樣品含盤總重至 0.1 g，依步驟(1)方式風乾至每小時重量變化率（註4）0.1% 以下。
      4. 第二階段風乾後樣品以適當的研磨設備研磨樣品至 0.250 mm（全數通過 60 mesh篩網）後，再以縮分器將樣品縮分至符合表一之規定量（50 g以上），立刻盛裝於樣品容器中並鎖緊以防水分損失。
      5. 此經前處理之 0.250 mm 之風乾細煤炭樣品，除了用於本法水分含量測定外，亦可適用於「煤炭總熱值檢測方法－燃燒彈熱卡計法」(NIEA M206)、「煤炭中灰分檢測方法」(NIEA M207)、「煤炭中含硫量檢測方法－高溫管爐燃燒法」(NIEA M209) 等方法之測定。
2. 水分測定
1. 將乾淨的坩堝連蓋置於 104℃ 至 110℃ 烘箱中烘乾至少 1 小時，放在乾燥器（或乾燥箱）中冷卻 15 分鐘至 30 分鐘後，取出坩堝連蓋稱重(m1)。
2. 將已通過 0.250 mm 細煤炭樣品在容器中攪勻後取稱取約 1 g（精稱至 0.1 mg），放入已烘乾稱重的坩堝中略搖動使其表面平均，立刻蓋上蓋子，稱重（精稱至 0.1 mg）(m2)。
3. 將內含樣品的坩堝移除上蓋，放入已預熱至（104℃至 110℃）的烘箱中，此時須通入乾燥空氣（註2），在104℃ 至 110℃下加熱 1 小時。
4. 打開烘箱，加上坩堝蓋，取出坩堝連蓋放在乾燥器（或乾燥箱）中，冷卻至室溫後坩堝連蓋稱重 (m3)，計算水分含量。
5. 此檢測亦可使用市售之熱重分析儀在相同乾燥條件下（104℃ 至 110℃）操作，烘乾過程使用之乾燥氣體，應可提供腔體每分鐘 0.4 次至 1.4 次之換氣量，步驟可參考儀器廠商提供之操作說明進行。以熱重分析儀測定時，可同時進行「煤炭中灰分檢測方法」(NIEA M207) 。
八、結果處理
每一樣品均須執行重複分析，並以平均值出具報告。
水分含量 R(%)＝ {m _{2}-m_{3}} over {m _{2}-m _{1}} times 100%
m1：空坩堝（含蓋）重量 (g)。
m2：樣品+坩堝（含蓋）重量 (g)。
m3：乾燥後的樣品+坩堝（含蓋）重量 (g)。
九、品質管制
重複樣品分析：
每個樣品必須執行重複分析，兩次測值差異應小於0.09 + 0.01 X（Ｘ是單一樣品兩次測值結果平均值）。
若以熱重分析儀進行檢測，每半年以七、步驟（二）(1) 至 (4) 手動檢測法之檢測結果進行比對，若發現結果不一致（超出0.09 + 0.01 X（Ｘ是單一樣品兩次測值結果平均值）），則儀器應進行校正或調整使一致。
十、精密度與準確度
本方法煤炭中水分檢測的精密度如下。重複性為由同一檢驗員使用相同設備，隨機取樣同一樣品且連續的檢測，在 95% 的可信度值下之統計值。再現性為由不同實驗室隨機相同樣品進行檢測，在 95% 的可信度值下之統計值。
樣品分類	水分含量檢測值	重複性	再現性
煤炭	1.0% 至 21.9%	0.09 + 0.01 X*	0.23 + 0.02 X*

*：X為樣品二次檢測之平均值(%)。
十一、參考資料
1. Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke, ASTM D3173/D3173M – 17a, 2017。
2. Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal, ASTM D3174-12, 2012。
3. Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke Maco Thermogravimetric Analysis, ASTM D7582-15, 2015。
4. Standard Practice for Preparing Coal Samples for Analysis, ASTM D2013/D2013M-12, 2012。
5. Standard Test Method for Total Moisture in Coal, ASTM D3302/D3302M-17, 2017。
6. International Standard ISO 11722. Solid mineral fuels－Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen, 2013-07-01.

註1：低品級煤，如亞煙煤和褐煤。
註2：換氣量的量測可以用濕式流量計或適當的流量計量測空氣流量。
註3：亦可使用純度 99.5% 以上之氮氣或氬氣。
註4：每小時重量變化率計算如下：
每小時重量變化率(%)=第n小時重量變化(%)－第(n+1)小時重量變化(%)
第n小時重量變化(%)={第n小時之重量損失(g)} over {樣品總重(g)} times 100%
第( n+1)小時重量變化(%)= {第(n+1)小時之重量損失(g)} over {樣品總重(g)} times 100%

表一　檢驗室樣品前處理準備量
破碎至少 95% / 通過篩網	縮分後最小重量 (g)
	採人工縮分法	採機械式縮分法
4.75mm (4 mesh)	2000	4000
2.36mm (8 mesh)	500	1000
0.850mm (20 mesh)	250	500
0.250mm (60 mesh) / （須100%通過篩網）	50	50