生物急毒性檢測方法－粗首鱲靜水式法
# 中華民國102年8月13日環署檢字第1020069459號公告
自中華民國102年10月15日生效
NIEA B903.13B
# 一、方法概要
本方法主要係以粗首鱲（Opsariichthys pachycephalus）為試驗生物，以靜水式生物毒性試驗方法檢測生物急毒性，計算 96 小時之半致死濃度（lethal concentration 50%, LC50）或急毒性單位（acute toxic unit, TUa）。
# 二、適用範圍
本方法適用於陸域地面水體、地下水體、放流水、廢水、污水及環境用藥之生物急毒性檢測。
三、干擾
（一）生物馴養及毒性試驗室內若有化學氣體侵入、馴養水或稀釋水含有有毒物質、器皿或試驗容器未洗淨致殘留有毒物質，會影響粗首鱲健康且可能造成耐受性改變。
（二）試驗生物有病或生長狀況不佳，影響耐受性。
四、設備及材料
（一）粗首鱲：使用全長（上顎前端至尾鰭後端的長度）2.0 至 3.0 公分之粗首鱲（圖一）幼魚，可購自魚苗繁殖場或自行繁殖。（註 1）
（二）生物馴養及毒性試驗室：須為獨立之空間，通風良好，無化學氣體影響，且可屏蔽外界干擾（如噪音、震動、強光、人為驚擾等）。馴養及試驗區宜加以區分，以避免污染。光照強度同一般工作亮度。
（三）溫度控制設備：可使用循環式水浴槽、空調等方式，將馴養水溫及試驗水溫控制在 25 ± 2℃。
（四）採樣容器：玻璃或塑膠材質（如摺疊式水箱）。如使用塑膠材質容器，不可重複使用。
（五）馴養容器：玻璃或塑膠材質。
（六）試驗容器：2 L 硼矽玻璃燒杯。
（七）量瓶及量筒：硼矽玻璃材質。
（八）溫度監測裝置：須可顯示毒性試驗期間試驗水樣之最高及最低溫度。
（九）溶氧測定儀
（十）pH 計
（十一）導電度計
（十二）餘氯計
（十三）水質硬度計或水質硬度檢測試劑組
（十四）分析天平：可精秤至 0.1 mg。
（十五）曝氣設備
（十六）水循環過濾裝置
（十七）手操網：大小合適之具握柄軟質尼龍網。
（十八）幼魚飼料：飼料須考量適口性，大小須適合粗首鱲幼魚，建議使用市售超細微粒、半沉浮性魚飼料。
五、試劑
（一）試劑水：比電阻值須大於 10 MΩ-cm。
（二）馴養水：可使用稀釋水、去氯自來水（註 2）、無污染之地下水等作為馴養水。馴養水之硬度應為 80 至 100 mg CaCO3 / L，可混合適量之逆滲透水或試劑水進行調整。
（三）稀釋水：
每 1 L 之稀釋水含下列成分（試藥級以上）：
碳酸氫鈉（NaHCO3） 96.0 mg
七水硫酸鎂（MgSO4·7H2O） 123.0 mg
氯化鉀（KCl） 4.0 mg
二水硫酸鈣（CaSO42H2O） 60.0 mg
## 可根據檢測需求量，依配方比例配製。20 L 稀釋水建議配製程序如下：
### 1.將碳酸氫鈉、七水硫酸鎂及氯化鉀加入 18 L 試劑水中，曝氣隔夜使試藥充分溶解。
### 2.將二水硫酸鈣加入 2 L 試劑水中，充分攪拌使其完全溶解後，再加入前述 18 L 液體中。
## 試藥完全溶解後，劇烈曝氣至少 8 小時，再測定硬度是否為 80 至100 mg CaCO3/L。室溫下避光保存不宜超過 14 天。
（四）參考毒物：氯化鈉，試藥級以上。
（五）10%（v/v）鹽酸或硝酸：試藥級以上。
（六）丙酮：殘量級。
六、採樣與保存
（一）採樣方法參照「監測井地下水採樣方法（NIEA W103）」、「河川、湖泊及水庫水質採樣通則（NIEA W104）」、「事業放流水採樣方法（NIEA W109）」。水樣量須以能做完所需檢測為度，但不得少於 10 L（註3）。
（二）採樣時樣品容器須裝至全滿，以減少揮發性物質散失。採樣後立即避光保存於 4 ± 2℃。
（三）水樣必須在採樣後 36 小時內開始進行確定試驗。
七、步驟
（一）試驗準備
1.	粗首鱲馴養：
#### （1）將粗首鱲幼魚自魚苗繁殖場等取回後，放入內盛馴養水之馴養容器。
#### （2）馴養容器以曝氣設備曝氣，使溶氧維持在 5 mg/L 以上，並以水循環過濾裝置維護水質，如有死魚應立即移出。
#### （3）馴養之水溫必須與毒性試驗溫度一致，即 25 ± 2℃，光照時間應維持在每天 16 ± 1小時。
#### （4）馴養時間至少 7 天，毒性試驗開始前 7 天內，期間幼魚死亡率不得超過 10%。
#### （5）幼魚成長速度與馴養之密度及餵食狀況有關，須依實際情況調整馴養容器中幼魚數量及餵食次數。過剩之飼料宜移除以免導致水質惡化。
#### （6）毒性試驗開始前 24 小時停止餵食。
#### （7）試驗用粗首鱲全長應為 2.0 至 3.0 公分。試驗前須取 5 隻以上試驗用粗首鱲量測並計算其平均體重，以估算試驗水樣所須體積（註 3）。
2.	試驗容器及相關器材之清洗：
#### （1）新的塑膠器皿，使用前須用稀釋水潤洗 1 次。
#### （2）新的玻璃器皿，須用新鮮配製之 10%（v/v）鹽酸或硝酸浸泡一夜後，再用試劑水沖洗乾淨。使用前以稀釋水潤洗 1 次。
#### （3）接觸過樣品的玻璃器皿（如試驗容器、量筒等），如需重複使用，則必須依下列步驟清洗：
#### A.自來水浸泡 15 分鐘後，用清潔劑清洗內壁，再以自來水沖洗 2 次。亦可使用洗瓶機清洗。
#### B.以新鮮配製之 10%（v/v）鹽酸或硝酸潤洗 1 次。
#### C.以試劑水潤洗 2 次。
#### D.以丙酮潤洗 1 次。
#### E.以試劑水沖洗 3 次。
#### F.進行毒性試驗前，再以稀釋水潤洗 1 次。
3.	試驗前之水樣準備：
#### （1）先將水樣靜置半小時，待粗顆粒沈降後，再取上層液進行試驗。
#### （2）水樣溫度須調整至 25 ± 2℃。若回溫後溶氧低於 3.0 mg/L，應對水樣溫和曝氣，使溶氧升至 3.0 mg/L 以上。
（二）範圍尋找試驗（range - finding test）
1.	若不確定樣品之半致死濃度落於哪一濃度範圍，可先進行範圍尋找試驗。放流水生物急毒性檢測則不須進行範圍尋找試驗。
2.	建議可將水樣或環境用藥以稀釋水適度進行 10 倍序列稀釋。每一濃度之試驗水樣體積至少 1.5 L（註 3），以 1 個試驗容器盛裝。
3.	每一濃度之試驗生物總數均為 5 隻。以手操網將經馴養且全長 2.0至 3.0 公分之粗首鱲移入試驗容器，每個容器各放 5 隻。
4.	試驗期間粗首鱲不得餵食，水溫應控制在 25 ± 2℃，光照時間應維持每天 16 ± 1 小時。
5.	觀察 8 至 24 小時，移出死亡之魚並記錄死亡數量。試驗結果作為確定試驗稀釋方式之參考。
（三）確定試驗（definitive test）
1.	將水樣或環境用藥以稀釋水適度稀釋為 5 個濃度，相鄰濃度之稀釋倍數不得超過 2 倍。放流水則以 5 個固定濃度進行試驗（100%、80%、60%、40% 及 20%）。每一濃度之試驗水樣總體積至少 3 L（註 3），以 2 個試驗容器平均盛裝。
2.	稀釋完成後，檢測最高濃度試驗水樣之 pH、溶氧、導電度及餘氯。另須檢測稀釋水之 pH 及導電度。
3.	每一濃度之試驗生物總數均為 20 隻。以手操網將經馴養且全長 2.0 至 3.0 公分之粗首鱲移入試驗容器，每個容器各放 10 隻。
4.	空白試驗則取 2 個試驗容器，分別盛裝至少 1.5 L 之 100% 稀釋水，以手操網各放入 10 隻經馴養且全長 2.0 至 3.0 公分之粗首鱲。
5.	試驗期間為 96 小時，水溫應控制在 25 ± 2℃，光照時間應維持每天 16 ± 1 小時。試驗期間粗首鱲不得餵食。
6.	開始試驗後，至少於第 2、24、48、72 及 96 小時，觀察及移出死亡之粗首鱲並記錄死亡數量。
7.	結束試驗後，須測量並記錄最高濃度試驗水樣之溶氧及 pH，並記錄試驗期間之最高及最低水溫。
八、結果處理
（一）死亡判定：死亡之判定須符合下列二條件：
1.	鰭及鰓的活動停止。
2.	魚體經輕觸沒反應。
（二）96 小時 LC50 之計算：
1.	計算各試驗濃度之 96 小時粗首鱲死亡總數及粗首鱲死亡百分率：
粗首鱲死亡總數 = 2 個試驗容器之粗首鱲死亡數量加總
粗首鱲死亡百分率 = 粗首鱲死亡總數 ÷ 20 × 100%
2.	以下列 4 種方法計算 96 小時 LC50：圖解法（graphic method）、機率單位法（probit method）、史丕曼－卡伯法（Spearman - Karber method）、史丕曼－卡伯修正法（trimmed Spearman - Karber method）。方法取捨依圖二之流程作判斷，詳細計算方式參見附錄。
（三）放流水之 96 小時 TUa 計算
1.	TUa 為 LC50之倒數，即
TUa = 100% ÷ ( 96 小時 LC50 )
2.	若放流水水樣 5 個濃度之粗首鱲死亡百分率均小於 50%，則 96 小時之 LC50 > 100%，換算之 TUa < 1.00。
3.	若放流水水樣 5 個濃度之粗首鱲死亡百分率均大於 50%，則 96 小時之 LC50 < 20%，換算之 TUa > 5.00。
4.	若結果數據不符合前述 2 種狀況，則依八、（二）之方法計算 96 小時 LC50，再換算 TUa。
九、品質管制
（一）試驗魚種必須確認為粗首鱲，不可混合其他品種。
（二）執行毒性試驗後之試驗生物須廢棄，不得重複使用。
（三）空白試驗：每次毒性試驗應至少伴隨一空白試驗。若空白試驗之死亡率超過 10%，則該次毒性試驗之試驗結果不可採用，必須重做。
（四）參考毒物試驗：
### 氯化鈉以稀釋水溶解並配製為 5 個不同濃度，相鄰濃度差建議不超過 1 g/L。5 個試驗濃度之死亡百分率，至少須有一個 ≧ 50%，及一個 ≦ 50%，且至少須有 1 個濃度會造成試驗生物部分死亡。
### 新設立之實驗室，應先以氯化鈉進行至少 5 次參考毒物試驗，計算 LC50 平均值及變異係數（coefficient of variation, CV）。CV 值不得超過 50%。
### 3. 執行毒性試驗期間，每個月至少執行一次參考毒物試驗。
### 4. 新購入之粗首鱲馴養後須進行參考毒物試驗，以確定該批粗首鱲之敏感度。
### 5. 參考毒物試驗結果（LC50）須建立品質管制圖，建立方法為累積至少 15 筆參考毒物試驗結果，計算其平均值及標準偏差（SD），以平均值 ± 2 SD 為警告上下限值，以平均值 ± 3 SD 為管制上下限值。不足 15 筆數據時，可先以 5 筆參考毒物試驗結果建立品質管制圖，再逐漸累積數據。品質管制圖每年應重新製備一次，即使用前一年最後 15 筆參考毒物試驗結果進行計算，若前一年之數據不足 15 筆時，得依序沿用歷年之數據補足 15 筆。
### 6. 參考毒物試驗結果若超出 ± 3 SD，或最近 20 次有 2 次以上超出 ± 2 SD，須檢討誤差來源、執行矯正措施並重新進行參考毒物試驗。
十、精密度及準確度
略
十一、參考資料
（一）U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, EPA-821-R-02-012, 2002.
（二）American Public Health Association, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd Edition, Part 8000, 2012.
（三）OECD, Guideline for Testing of Chemicals, Test No. 203: Fish, Acute Toxicity Test, 1992.
（四）陳弘成，魚類毒性試驗標準方法之研究，EPA-83-E3S5-09-03-02，1994。
（五）李俊宏、柳家瑞，魚類急毒性試驗研究，環保署環境檢驗所環境調查研究年報第2號，1994。
（六）台灣魚類資料庫，http://fishdb.sinica.edu.tw/chi/home.php，中央研究院生物多樣性研究中心。
註1：動物之科學應用應依「行政院農業委員會」訂定之「動物保護法」及其相關規定辦理。生物屍體之清除及處理，依一般事業廢棄物相關規定辦理。
註2：自來水可使用活性碳過濾或曝氣等方式去氯，但不可使用化學藥劑去氯。
註3：每公升試驗水樣承受之試驗生物總重不得超過 2.0 g。

圖一、粗首鱲

5個濃度之
粗首鱲死亡數據

2個以上的濃度有部分死亡情形
機率單位模式是否適當(如異質性卡方檢定結果為不顯著)

1個以上的濃度有部分死亡的情形
使用圖解法
使用史丕曼卡伯法或
史丕曼卡伯修正法

使用機率單位法

否
是
否
否

是
是

圖二、96 小時 LC50 之計算流程圖
附錄：LC50計算方法
一、機率單位法
（一）使用條件
1.	5 個試驗濃度之死亡百分率，須有至少一個 ≧ 50%，及至少一個 ≦ 50%。
2.	5 個試驗濃度須有 2 個以上的濃度有部分死亡的情形，也就是死亡百分率數據須有至少 2 個大於 0 且小於 100%。
（二）計算步驟
1.	可使用程式 probit.exe 進行計算。
2.	probit.exe 之輸入範例如圖 1，輸出結果如圖 2。本程式之結果輸出檔為文字檔，內容包含異質性之卡方檢定結果（Chi - square test for heterogeneity）及 LC50 計算結果。計算所得之卡方值（Chi - square for heterogeneity (calculated)）須小於查表值（tabular value at 0.05 level），LC50 之計算結果才可採用。
3.	若數據輸入後出現 Overflow 或錯誤訊息、結果輸出檔呈現錯誤訊息、或計算所得之卡方值未小於查表值，則改用史丕曼－卡伯法進行計算。
（三）範例
1.	若結果數據如表 1 之結果 1，因試驗濃度 40% 及 60% 出現部分死亡情形，故使用機率單位法進行計算。
2.	執行 probit.exe 檔，數據輸入如圖 1，結果如圖 2。
（1）計算所得之卡方值（5.151）小於查表值（7.815），故機率單位模式適用於此組數據。
（2）LC50 為 56%，TUa 為 1.79。
二、史丕曼－卡伯法及史丕曼－卡伯修正法：
（一）使用條件
1.	5 個試驗濃度之死亡百分率數據經過平滑化及調整後，須有至少一組 ≧ 50%，及至少一組 ≦ 50%。
2.	5 個試驗濃度之死亡百分率數據經過平滑化及調整後，必須有 1 個以上的濃度有部分死亡的情形。
3.	若最低濃度之平滑調整死亡百分率為 0%，且最高濃度之平滑調整死亡百分率為 100%，則使用史丕曼－卡伯法。若不符合前述條件，則使用史丕曼－卡伯修正法。
（二）計算步驟
1.	可使用程式 tsk.exe 進行計算。
2.	tsk.exe 之輸入範例如圖 3，輸出結果如圖 4。本程式會自動進行死亡百分率數據之平滑化及調整，而結果輸出內容包含SPEARMAN - KARBER TRIM之數值及 LC50 計算結果。
（1）若SPEARMAN - KARBER TRIM之數值為 0%，代表計算時使用史丕曼－卡伯法。
（2）若SPEARMAN - KARBER TRIM之數值非 0%，代表計算時使用史丕曼－卡伯修正法。
（三）範例
1.	若結果數據如表 1 之結果 2，雖然試驗濃度 40% 及 100% 出現部分死亡情形，但機率單位法無法計算，故使用史丕曼－卡伯法或史丕曼－卡伯修正法進行計算。
2.	執行 tsk.exe 檔，數據輸入如圖 3，結果如圖 4。
（1）計算所得之SPEARMAN - KARBER TRIM 為 20.51%，代表計算時使用史丕曼－卡伯修正法。
（2）LC50 為 92%，TUa 為 1.09。
三、圖解法：適用於各濃度均無部分死亡的情形。
（一）5 個試驗濃度之死亡百分率數據經過平滑化及調整後，須有至少一組 ≧ 50%，及至少一組 ≦ 50%。
（二）計算步驟
1.	將死亡百分率數據平滑化：
（1）假設空白試驗之死亡百分率為 p0，而樣品 5 個濃度之死亡百分率依序為 p1、p2、…、p5（由低濃度至高濃度）。若死亡百分率未依循 p0 ≦ … ≦ p5 之順序，則必須進行平滑化。
（2）進行平滑化時，將不符合上述順序之相鄰死亡百分率加總後平均，再以平均值取代原有之死亡百分率。
舉例來說，若 p1 ＝ p2 ＝ p3 ＜ p0 ＜ p4 ＝ p5，則不符順序之數據為 p0、p1、p2、p3。此時需進行數據平滑化，將 p0 至p3 加總平均，並以平滑後之死亡百分率取代原有之 p0 至 p3：p0s ＝ p1s ＝ p2s ＝ p3s ＝ ( p0 ＋ p1 ＋ p2 ＋ p3 ) / 4。
2.	死亡百分率調整：完成死亡百分率平滑化後，若 p0s ≠ 0，則將樣品各濃度之死亡百分率依據 p0s 加以調整。
pia ＝ ( pis － p0s ) / ( 1 － p0s )
pia：稀釋樣品 i 之調整死亡百分率
pis：稀釋樣品 i 之平滑化死亡百分率
p0s：空白試驗之平滑化死亡百分率
3.	將樣品濃度（對數座標軸）對調整死亡百分率（線性座標軸）作圖。找出括住 50% 之兩點，畫一直線。找出此一直線上死亡百分率為 50% 時之濃度值，即為 LC50。
（三）範例
1.	若結果數據如表 1 之結果 3，死亡百分率計算結果依序為 5%、0%、0%、0%、100%、100%。
2.	因 p0 至 p3 未依循 p0 ≦ … ≦ p5 之順序，故進行死亡百分率平滑化。平滑後之死亡百分率依序為 1.25%、1.25%、1.25%、1.25%、100%、100%。
3.	因 p0s ≠ 0，故進行死亡百分率調整。調整後之死亡百分率依序為 0%、0%、0%、0%、100%、100%。
4.	將樣品濃度（對數座標軸）對調整死亡百分率（線性座標軸）作圖如圖 5。在濃度 60% 及 80% 之資料點之間畫一直線，該直線上死亡百分率為 50% 時，濃度值為 69.28%，故 LC50 為 69%，TUa 為 1.45。

表1、試驗生物死亡數量原始數據（每組之試驗生物均為 20 隻）
放流水濃度	結果 1	結果 2	結果 3
空白試驗（控制組）	0	1	1
20%	0	0	0
40%	3	2	0
60%	9	0	0
80%	20	0	20
100.0%	20	16	20
分析方法	機率單位法	史丕曼－卡伯 修正法	圖解法

EPA PROBIT ANALYSIS PROGRAM / USED FOR CALCULATING LC/EC VALUES / Version 1.5 / Do you wish abbreviated (A) or full (F) input/output? a / Output to printer (P) or disk file (D)? d / File name for output? Test1 / Title? Test1 / Number responding in the control group = ? 0 / Number of exposure concentrations, exclusive of controls? 5 / Input data starting with the lowest exposure concentration / Concentration = ? 20 / Number responding = ? 0 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 40 / Number responding = ? 3 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 60 / Number responding = ? 9 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 80 / Number responding = ? 20 / Number exposed = ? 20 / Concentration = ? 100 / Number responding = ? 20 / Number exposed = ? 20 / Number Conc. Number / Resp. Number / Exposed / 1 20.0000 0 20 / 2 40.0000 3 20 / 3 60.0000 9 20 / 4 80.0000 20 20 / 5 100.0000 20 20 / Do you wish to modify your data? n / The control response = 0 / Do you wish to modify it? n / Output stored in Test1

圖1、probit 程式之輸入範例

EPA PROBIT ANALYSIS PROGRAM / USED FOR CALCULATING LC/EC VALUES / Version 1.5 / Test1 / Proportion / Observed Responding / Number Number Proportion Adjusted for / Conc. Exposed Resp. Responding Controls / 20.0000 20 0 0.0000 0.0000 / 40.0000 20 3 0.1500 0.1500 / 60.0000 20 9 0.4500 0.4500 / 80.0000 20 20 1.0000 1.0000 / 100.0000 20 20 1.0000 1.0000 / Chi - Square for Heterogeneity (calculated) = 5.151 / Chi - Square for Heterogeneity / (tabular value at 0.05 level) = 7.815 / Test1 / Estimated LC/EC Values and Confidence Limits / Exposure 95% Confidence Limits / Point Conc. Lower Upper / LC/EC 1.00 31.620 22.002 37.962 / LC/EC 50.00 55.550 49.626 61.121

圖2、probit 程式之結果範例
TRIMMED SPEARMAN-KARBER METHOD. VERSION 1.5 / ENTER DATE OF TEST: / ENTER TEST NUMBER: / WHAT IS TO BE ESTIMATED? / (ENTER “L” FOR LC50 AND “E” FOR EC50) / L / ENTER TEST SPECIES NAME: / ENTER TOXICANT NAME: / ENTER UNITS FOR EXPOSURE CONCENTRATION OF TOXICANT: / % / ENTER THE NUMBER OF INDIVIDUALS IN THE CONTROL: / 20 / ENTER THE NUMBER OF MORTALITIES IN THE CONTROL / 1 / ENTER THE NUMBER OF CONCENTRATIONS / (NOT INCLUDING THE CONTROL; MAX = 10) / 5 / ENTER THE 5 EXPOSURE CONCENTRATIONS (IN INCREASING ORDER): / 20 40 60 80 100 / ARE THE NUMBER OF INDIVIDUALS AT EACH EXPOSURE CONCENTRATION EQUAL(Y/N)? / Y / ENTER THE NUMBER OF INDIVIDUALS AT EACH EXPOSURE CONCENTRATION: / 20 / ENTER UNITS FOR DURATION OF EXPERIMENT / (ENTER “H” FOR HOURS, “D” FOR DAYS, ETC.): / ENTER DURATION OF TEST: / 96 / ENTER THE NUMBER OF MORTALITIES AT EACH EXPOSURE CONCENTRATION: / 0 2 0 0 16 / WOULD YOU LIKE THE AUTOMATIC TRIM CALCULATION(Y/N)? / Y

圖3、tsk 程式之輸入範例
DATE: TEST NUMBER: DURATION: 96 / TOXICANT : / SPECIES: / RAW DATA: Concentration Number Mortalities / --- ---- (%) Exposed / .00 20 1 / 20.00 20 0 / 40.00 20 2 / 60.00 20 0 / 80.00 20 0 / 100.00 20 16 / SPEARMAN-KARBER TRIM: 20.51% / SPEARMAN-KARBER ESTIMATES: LC50: 91.97 / 95% LOWER CONFIDENCE: 89.05 / 95% UPPER CONFIDENCE: 94.99 / NOTE: MORTALITY PROPORTIONS WERE NOT MONOTONICALLY INCREASING. / ADJUSTMENTS WERE MADE PRIOR TO SPEARMAN-KARBER ESTIMATION. / ------------------------------------------------------------------------------ / WOULD YOU LIKE TO HAVE A COPY SENT TO THE PRINTER(Y/N)?

圖4、tsk 程式之結果範例
圖5、圖解法作圖範例