水樣急毒性檢測方法－藻類靜水式法
中華民國88年7月12日（88）環署檢字第46420號公告
自中華民國88年10月12日起實施
# NIEA B906.10B
方法概要
本方法係以本地綠藻類之小球藻（Chlorella vulgaris Beij. 品系＃3001）為測試生物，以批次培養方式，測量水樣毒性對藻細胞生長造成之抑制程度，並以24小時半抑制之有效濃度（EC50）和最低無抑制濃度（NOEC）表示，藉以檢測水樣之毒性。
適用範圍
本方法適用於事業、都市放流水或其他廢污水之急毒性試驗。
干擾
（一）水樣中含大量微生物或懸浮顆粒較多時，會造成干擾，須先
予過濾去除。
（二）測試使用之器皿有不潔淨時，會造成結果誤差。
設備
1. 溫度計（0~50℃）
2. pH計
3. 迴旋搖盪培養器
4. 恆溫培養箱或培養室，可控制在27 ± 1 ℃。
5. 螢光光度計（須具有436 nm之激光濾片（excitation filter） 和680 nm 之發射濾片（emission filter），或功能相同之濾片）。
6. 天平：可精秤至0.1 mg。
7. 照明設備：可達100~200 µmol.m-2.s-1。
8. 三角錐瓶：125或150 mL。
9. 無菌過濾裝置。
10. 光學顯微鏡。
試劑及供試生物
基礎培養液
用於藻類培養急毒性測試之基礎培養液，其酸鹼度須控制在pH=7.00~7.40，其組成如下：
藥品名稱 每公升含量（L-1）
NaNO3	25.50 mg
KH2PO4	1.04 mg
MgSO4·7H2O	14.70 mg
MgCl2	12.16 mg
CaCl2·2H2O	4.41 mg
NaHCO3	15.00 mg
Fe-EDTA溶液（註1）	0.05 mL
H3BO3	0.0093 mg
MnCl2	0.21 mg
CoCl2	0.00071 mg
CuCl2（註2）	0.000006 mg
Na2MoO4	0.0036 mg
ZnCl2	0.00163 mg
試劑
1. 葉綠素a標準品
2. 稀釋水：二次去離子水或蒸餾水
3. 10﹪硝酸溶液
4. 丙酮
5. 參考毒物（試藥級或農藥殘量級）
1. 硫酸銅（CuSO4·5H2O）
2. 氯化鎘（CdCl2·H2O）
3. 十二烷基硫酸鈉（Dodecyl sodium sulfate，SDS）
4. 五氯酚鈉（Sodium pentachlorophenate，PCP）
5. 加保伏（Carbofuran）
（三）供試生物
採用自本地分離之綠藻類單細胞小球藻（Chlorella vulgaris Beij.），品系編號＃3001，供試生物之維持如下：
（1）將藻細胞移植於基礎培養液中，然後在與毒性測試相同之培養條件下培養三天以上，進行馴養活化，至其生長速率能維持在0.03 h-1以上，才能進行毒性試驗。馴化時間之光照採光暗比為14:10小時。
（2）未進行試驗之種藻培養液須每日進行稀釋，使種藻培養液之葉綠素a濃度維持於1.00~10.0 ppb之間，以保持藻細胞於對數生長期（生長速率大於0.03 h-1）。
採樣與保存
1. 水樣必須在指定之放流口採樣，樣品瓶需裝滿無氣泡，採集及運送過程中不可曝氣，以減少揮發性物質流失，因而使水樣毒性改變。
2. 水樣原則上，至少應採取代表性水樣一次，進行毒性試驗。
3. 所採水樣量約為一公升，採樣後立即保存於暗處及4℃冷藏裝置內，送回實驗室。水樣必須在採樣後24小時內進行毒性試驗。
4. 在進行毒性試驗前，應先將水樣靜置半小時待粗顆粒沉降後，再取上清液測試。
毒性測試步驟
器皿清洗
1. 新的玻璃器皿必須先以10﹪硝酸溶液浸泡一夜，再以自來水沖洗，最後以去離子水潤洗一次。
2. 已做過毒性測試器皿必須照下列方法清洗：
1. 自來水浸泡十五分鐘，並以清潔劑清洗內壁。
2. 以自來水沖洗二次。
3. 以10﹪硝酸溶液清洗器皿一次。
4. 以去離子水沖洗二次。
5. 以丙酮沖洗一次。
6. 以去離子水沖洗三次。
做毒性試驗前，器皿須再以去離子水沖洗一次。
藻類培養
測試初始之藻液葉綠素a應維持在0.15~0.30 ppb之間（每毫升藻細胞數（1.2~2.4）×104）。測試培養時間為24小時。培養條件為：
1. 光照強度：100~200 µmol.m-2.s-1。
2. 光照週期：在測試期間採用全光照。
3. 培養溫度：27 ± 1 ℃。
4. 搖盪 : 70±10 rpm/min之迴旋搖盪器上培養。
無法於預定之時間內進行分析時，可將待測藻培養液暫時置於冰箱內暗藏，但須於五小時內完成分析。
藻細胞生長速率（µ’）之計算：
以藻液之葉綠素a濃度在24小時內增加之數量作為生長速率之計算依據，其計算公式如下：µ’ = ln（Ai/Ao）/24
Ao：初始之藻液葉綠素a濃度（單位為ppb（=µg/L））；Ai：測試終止時之藻液葉綠素a濃度。
葉綠素a含量測定
以螢光光度計測定待測液之葉綠素a濃度，過程如下：
1. 取稀釋水，倒入玻璃測定管中，讀取螢光測值，此數值為背景值。
2. 取待測液，倒入玻璃測定管中，讀取葉綠素a之測值，扣除背景值後，即得待測液之實際葉綠素a含量測值。葉綠素a之測值若高於20ppb時，應以稀釋水稀釋之，再重測。
3. 每一待測液須至少測量三次，求其平均值，單位以ppb表示之。
毒性試驗
1. 以0.2µm孔徑之濾膜，將水樣中之微生物和顆粒物質去除。並以桸釋水桸釋成適當濃度，再進行毒性試驗。對照組為100﹪桸釋水。
2. 對照組和各桸釋濃度之待測水樣分別各取48 mL，置於三角錐瓶中，分別添加1 mL 50倍濃度之基礎培養液，混合均勻。
3. 植藻：於前項之待測液各添加1 mL之藻原液（藻原液為含10.0±2.5ppb葉綠素a之種藻培養液），混勻後，分別測定植藻後之各培養液之初始葉綠素a含量，然後進行24小時之培養測試。
4. 先進行濃度範圍試驗，找出可能造成藻細胞長抑制之大致濃度範圍，然後再進行確定試驗。
1. 濃度範圍試驗：每次測試濃度以五種稀釋濃度為原則，藉以找出可能導致藻細胞生長有明顯抑制之粗略濃度範圍。
2. 確定試驗：在前項有明顯抑制之粗略濃度範圍內，以較密集之稀釋濃度範圍，測試出稀釋濃度與藻細胞生長反應間之關係，以求出造成藻細胞生長速率受抑制之確實濃度。每個濃度稀釋比例不得低於較高濃度之50﹪為原則。
結果處理
1. 根據測試之稀釋水樣濃度與藻細胞生長速率關係，求出藻細胞在24小時培養後其生長速率受50﹪抑制之濃度（Median inhibition effect concentration，EC50）及最高無抑制濃度（No observed effect concentration，NOEC）。EC50之求法以圖解法（Graphic method）或是移動平均法（Moving average method）為之，NOEC則以統計或圖解內插法求之，以生長速率達對照組之95﹪為基準。一般水樣之EC50和NOEC以百分率（﹪）稀釋濃度表示之。
2. 重複：每組測試之稀釋水樣濃度應各有三個重複試驗組。確定試驗須至少重複三次，以平均值表示之。
品質管制
1. 藻細胞進行測試前，須先以參考毒物做確定試驗，以確定藻種之敏感度。
2. 藻細胞進行測試前，須測定其是否在對數成長期，對數成長期以種藻細胞之生長速率大於0.03 h-1以上為認定基準。
3. 在毒性試驗時，對照組之藻細胞生長速率須大於0.03 h-1，否則試驗須重做。
精密度及準確度
單一實驗室對參考毒物之EC50及NOEC參見表一。
表一、單一實驗室所做小球藻（Chlorella vulgaris 3001）對硫酸銅（CuSO4）、氯化鎘（CdCl2）、五氯酚（PCP）、十二烷基硫酸鈉（SDS）加保伏（Carbofuran）毒性試驗之EC50、NOEC及變異係數值。

參考毒物	重複數 / （n）	EC50（mg/L）		NOEC（mg/L）
		平均值	變異係數	平均值	變異係數
CuSO4	13	0.020	6.3	0.003	23.6
CdCl2	4	0.090	5.7	0.010	13.5
PCP	3	4.61	20.6	1.53	60.7
SDS	4	15.10	3.4	6.99	19.4
Carbofuran	8	3.13	8.8	0.44	21.0

參考資料
1. 吳俊宗、陳秀如、陳瑾禎，1998，本土藻類毒性試驗標準方法之研究，EPA-154870116，96頁。
2. American Public Health Association（APHA），American Water Works Association and Water Pollution Control Federation，1992，Standard Methods for Examination of Water，18th ed.，APHA，Washington，DC。
3. American Society for Testing and Materials（ASTM），1992，Standard practice for conducting static chronic 96-h toxicity tests on hazardous chemical wastes using the freshwater green alga，Selenatrum capricornutum.Draft。
4. US Environmental Protection Agency（USEPA），1971，Algae assay procedure bottle test，National Eutrophication Research Program，Pacific Northwest Environmental Research Laboratory，Corvallis，OR。
註1：Fe-EDTA溶液組成：FeSO4·7H2O，3.48 g/L；Titriplex III（EDTA），4.66 g/L。此溶液應與基礎培養液分開滅菌，使用前添加於基礎培養液，混勻後使用。
註2：微量元素須做二次稀釋，以減少誤差。