土壤中火炸藥物質-海掃更、奧克托景類化合物比色篩檢方法
中華民國101年5月3日環署檢字第1010036937號公告
自中華民國101年5月31日實施
NIEA S902.60C
# 方法概要
本方法係用已商品化之檢測試劑組（Test kit）進行土壤中海掃更簡稱 RDX （Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine）、奧克托景簡稱 HMX （Octahydro-1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine）之比色篩檢。樣品以丙酮萃取，萃取液酸化後與鋅粉混合，待測物與鋅粉形成亞硝酸化合物，其與呈色劑反應後，依待測物濃度呈現粉紅至深紅色。橘色則顯示 TNT (2,4,6-Trinitrotoluene) 與 RDX 、 HMX 類化合物同時存在。
# 適用範圍
## 本方法適用於環境調查、污染場址調查、污染場址整治範圍規劃時，土壤樣品中 RDX 之篩檢濃度範圍為 1 - 20 mg/Kg ，測值＞ 20 mg/Kg 之樣品萃取液應稀釋後再測。
## 本方法對 HMX 之篩檢濃度範圍為 3 - 60 mg/Kg，測值＞ 60 mg/Kg 之樣品萃取液應稀釋後再測。
## 若採用 NIEA S903 篩檢 TNT ，則其萃取液亦可用於本方法篩檢 RDX 、 HMX。
## 本方法適用於實驗室內及野外試驗。
# 干擾
## 若樣品中存有作為火炸藥或推進劑之硝胺、硝酯化合物如： NQ（Nitroguanidine）， NG（Nitroglycerine）， PETN（Pentaerythritol tetranitrate）， NC（Nitrocellulose）及 Tetryl 等化合物，會與測試試劑作用而呈粉紅色反應。
## 待測物中僅存有 TNT 類化合物時不會使試劑呈色，但樣品中若有 TNT 類化合物與 RDX 或硝胺、硝酯化合物混合存在則會造成干擾。
## 土壤中腐植質會被萃取出而使萃液呈現黃色，在萃液酸化時會產生沉澱物，可以過濾方式將沉澱物去除，以避免造成干擾。
## 樣品中若存有硝酸鹽、亞硝酸鹽可能造成干擾，可將萃取液通過離子交換樹脂予以去除。
# 設備及材料
## RDX 土壤測試組（EnSys, Inc.）或具同等功效之產品。
## 分光光度計：可測波長 507〜510 nm ，如 Hach DR / 2000。
## 天平：可精秤至 0.1 g。
# 試劑
## 每一測試組商品均須提供可完成檢測之實驗試劑。
## 搭配測試組使用之 RDX 及 HMX 標準溶液。
## 試劑水：不含有機物之去離子水，或符合前述規格之市售純水。
## 丙酮：分析級。
# 採樣與保存
## 本方法之待測物屬火炸藥物質，應準備待測物之物質安全資料（MSDS）準備安全防護措施。
## 採樣方法請參考本署公告「土壤採樣方法 NIEA S102」（註1）。
## 若在現場篩檢時，樣品、萃取液及試劑等應避免陽光直接照射。若需運送樣品、萃取液，則需保存在 4 ± 2 ℃暗處。
## 處理樣品時，應避免研磨土壤樣品。
## 對於可能遭受火炸藥物質污染之土壤進行採樣時，須特別謹慎小心。以目視檢查土壤樣品時，若發現有整塊（團）之化學物質，須小心可能為火炸藥物質。火炸藥物質的型態通常呈灰白色細粒狀。
## 由於土壤樣品可能已遭受火炸藥物質污染，檢測後剩餘樣品必須妥善處理。
## 土壤樣品如需在實驗室乾燥時，應避免以烘箱乾燥。
## 本方法之採樣、檢測應由受過火炸藥物質處理訓練者或在通過訓練人員監督下執行。
# 步驟：
遵循檢測試劑組製造商的說明書進行校正及檢測。
# 結果處理
## 依檢測試劑組商品說明書計算樣品中 RDX 及 HMX 濃度。
## 依土壤樣品是否進行乾燥處理，註明檢測濃度為乾基（Dry - weight basis）或濕基（Wet - weight basis）。
# 品質管制
## 依檢測試劑組商品說明書進行品質管制措施。
## 檢測試劑組效能測試必須符合說明書中所規範之效能測試標準。
## 樣品之檢測濃度若行動基準（Action level）時，須進行重複分析，其相對誤差值宜在  15%以內。
## 過期之檢測試劑組不得使用。
## 依產品規範控制檢測試劑組保存及操作溫度。
# 精密度與準確度
表一、表二分別為受過訓練之分析人員，以及4位未受過訓練之分析人員操作 RDX 檢測試劑組，分析空白土壤樣品及添加RDX 10 mg/kg土壤樣品之檢測結果。
# 參考文獻
## US EPA, Colorimetric Screening Method for RDX and HMX in Soil, SW-846 Method 8510, 2007.
## M. E. Walsh and T. F. Jenkins, Development of a Field Screening Method for RDX in Soil, US Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Special Report 91-7, Hanover, New Hampshire 03755, 1991.
## T. F. Jenkins, M. E. Walsh, P. W. Schumacher and P. G. Thorne, Development of Colorimetric Field Screening Methods for Munitions Compounds in Soil, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 2504, 324 - 333, 1995.
## RDX Soil Test System Users Guide, EnSys, Inc., 1996.
## S. P. Arrowood, P. P. McDonald and J. P. Mapes, RDX Soil Test Kit Validation Results, EnSys, Inc., March, 1993.
## Onsite Analytical Technologies Umatilla Army Depot," USEPA Project No. 71370, Prepared by Black and Veatch Special Projects Corporation for USEPA Region 10, Draft May, 1997.
## T. F. Jenkins, M. E. Walsh, P. G. Thorne, S. Thiboutot, G. Ampleman, T. A. Ranney and C. L. Grant, Assessment of Sampling Error Associated with Collection and Analysis of Soil Samples at a Firing Range Contaminated with HMX, US Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Special Report 97-22, Hanover, New Hampshire 03755, September, 1997.
註1：本文引用之公告方法名稱，以行政院環境保護署最新公告者為準。
註2：廢液分類處理原則－本方法所產生之有機廢液、直接接觸標準品或樣品之盛裝容器、吸管等，均屬有害事業廢棄物，檢驗室應依相關規定妥善儲存、處理。
表一、受過訓練之分析人員以RDX檢測試劑組篩檢土壤之結果
空白樣品之 / 平均吸光值	10 mg/kg RDX之 / 平均吸光值	檢測10 mg/kg RDX之 / 相對標準偏差（％）
0.028	0.226	4.0

表二、4位未受過訓練之分析人員以RDX檢測試劑組篩檢土壤之結果
分析人員 / 編號	空白樣品之 / 平均吸光值	10 mg/kg RDX之平均吸光值	檢測10 mg/kg RDX之 / 相對標準偏差（％）
1	0.024	0.208	5.9
2	0.025	0.242	8.5
3	0.028	0.208	3.4
4	0.029	0.234	14.9
平均值 ± 2SD	0.026 ± 0.004	0.224 ± 0.025	11.2
測值分佈範圍	0.018 〜 0.034	0.174 〜 0.274