飲用水處理藥劑氯化鐵中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法
中華民國102年12月17日環署檢字第1020109321號公告
自中華民國103年3月15日生效
NIEA D401.43B
一、方法概要
稱取適量氯化鐵，先以濃鹽酸和稀硝酸調整 pH 值，使樣品成為均質溶液。製備所得之溶液，適用於 NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434 及 NIEA M104 檢測其重金屬不純物之含量。

二、適用範圍
本方法適用於飲用水處理藥劑氯化鐵中不純物鎘、鉻、鉛、銀、硒、砷及汞含量檢測之樣品製備。

三、干擾
（一）以本方法製備所得之樣品，執行鎘、鉻、鉛、銀之分析時，檢量線溶液須與樣品溶液採用基質匹配（Matrix match）方式檢測分析，以降低樣品基質干擾。
（二）氯化鐵具腐蝕性，會腐蝕金屬製採樣器或容器，造成待測元素溶出之干擾。

四、設備及材料
（一）燒杯：100 mL、1.5 L或其他體積。
（二）定量瓶：100 mL。
（三）分析天平：可精稱至 0.1 mg。
（四）過濾裝置。
（五）濾紙：Whatman No.42 或同級品。
（六）樣品瓶：玻璃或塑膠瓶。
（七）烘箱：循環送風式烘箱，附排氣設備且可設定105±2℃者。
（八）蒸發皿：瓷製。

五、試劑
（一）試劑水：比電阻 ≧16 MΩ-cm 之去離子水。
（二）濃鹽酸：試藥級。
（三）濃硝酸：試藥級。
（四）氯化鐵（FeCl3‧6H2O）：試藥級。
（五）硝酸溶液，0.15﹪（v/v）：加1.5 mL濃硝酸於1,000 mL試劑水中。
（六）pH 計或 pH 試紙（適用範圍 pH：0 至 14）。

六、採樣與保存
（一）採樣步驟
採樣者依據採樣目的選擇最適當的採樣點及採樣時間，以塑膠製採樣器取得有代表性之樣品。
（二）樣品保存
液態氯化鐵樣品以樣品瓶收集；固態樣品先磨成粉末，混合均勻後，使用氣密之玻璃容器儲存。保存期限 28 天。

七、步驟
（一）檢測鎘、鉻、鉛及銀之樣品製備
1、依樣品中鐵含量換算稱取相當於 0.6 g 氯化鐵（精稱至 0.1 mg）的樣品（例：樣品含 10%（w/w）FeCl3 稱取 6 g 樣品，樣品含 40%（w/w）FeCl3 稱取 1.5 g 樣品），置於100 mL 燒杯內。
 2、加入 25 mL 濃鹽酸後以 0.15 %（v/v）硝酸溶液添加至總體積為 100 mL。
  3、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾。
（二）檢測硒、砷及汞之樣品製備
1、依樣品中鐵含量換算稱取相當於 0.06 g 氯化鐵（精稱至 0.1 mg）的樣品（例：樣品含 10 %（w/w）FeCl3 稱取 0.6 g 樣品，樣品含 40 %（w/w） FeCl3 稱取 0.15 g 樣品），置於100 mL 燒杯內。
 2、加入 25 mL 濃鹽酸後以 0.15 %（v/v）硝酸溶液添加至總體積為 100 mL。
 3、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾。
（三）基質空白溶液（配製檢量線標準溶液用，適用 NIEA D431 或 NIEA M104）
 1、稱取 20 g 的試藥級氯化鐵（FeCl3‧6H2O），置於 1.5 L 燒杯內。
 2、加入 500 mL 的濃鹽酸及 500 mL 之 0.15﹪（v/v）硝酸溶液。
 3、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。
（四）樣品中不純物分析
  1、鎘、鉻、鉛及銀：七、步驟（一）製備所得樣品依 NIEA D431或感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104）分析（適用 NIEA M104 可加測砷）。添加回收率超過管制範圍時，應改用標準添加法分析(註1)。
2、硒：七、步驟（二）製備所得樣品依 NIEA D432 分析。
3、砷：七、步驟（二）製備所得樣品依 NIEA D433 分析。
4、汞：七、步驟（二）製備所得樣品依 NIEA D434 分析。

八、結果處理
氯化鐵藥劑中各種重金屬不純物含量計算，分別依 NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434 及 NIEA M104 之結果處理計算。

九、品質管制
品質管制項目分別依 NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434 及 NIEA M104 之品質管制規定。

十、精密度及準確度
 單一實驗室方法驗證結果下表(註2)：
元素名稱	方法偵測極限 / (mg/kg)	添加回收率a / （﹪）	精密度a / （﹪）
鎘	0.11	103±5	2.5
鉻	0.60	111±10	4.7
鉛	1.9	103±4	1.8
銀	0.19	86±19	11.1
硒	0.088	87±3	2.0
砷	0.080	112±3	1.1
汞	0.072	112±9	3.9

a：添加濃度為砷0.4 mg/kg、硒0.8 mg/kg、汞8.0 mg/kg、鎘10.0 mg/kg、鉻20.0 mg/kg、鉛及銀40.0 mg/kg，分析5次之結果。

十一、參考資料
行政院環境保護署，飲用水處理藥劑不純物檢測方法驗證期末報告，EPA-86-3S3-09-02，中華民國86年。
註1：標準添加法之作法可參考方法NIEA M113。
註2：本表中添加回收率為 ±2 SD、精密度為 1 SD。