# 車用汽、柴油密度檢測方法—數位密度分析儀法
# 中華民國101年12月4日環署檢字第1010109861號公告
# 自中華民國102年3月15日生效
NIEA A204.73C
## 一、方法概要
數位密度分析儀在完成空氣與水之零值與全幅密度校正後，取適當體積量之車用汽、柴油等油品樣品導入數位密度分析儀（Digital density meter），量測儀器內盛有樣品之震盪管（Oscillating tube）之震盪週期（Oscillation period）以計算油品樣品測試溫度下之密度。
## 二、適用範圍
本方法適用於量測環境溫度（如測試溫度為15℃）下，總蒸氣壓低於 100 kPa且動黏度小於15000 mm2/s（cSt） 之車用汽、柴油類油品（註）檢測。
## 三、干擾
（一）樣品測試溫度若誤差0.1 ℃，可造成密度誤差約為0.0001 g/cm3。
（二）震盪管中若殘存潮濕空氣或油污會影響震盪週期。
## 四、設備與材料
1. 數位密度分析儀：由U型震盪管、電子激發系統、頻率計算器及顯示器等所組成。此分析儀必須能在樣品量測過程中調整正確的樣品溫度，或控制樣品於四、（三）所述的溫度。
2. 流入器或壓力接頭（Flow through or Pressure adapter）：利用真空或幫浦將樣品導入數位密度分析儀之裝置。
（三）循環恆溫槽（視需要）：能夠使循環體維持在所需的溫度 ±0.05℃。
（四）注射器（Syringes）：至少可吸取 2 mL 液體，且可連接震盪管，以將樣品注入震盪管。
（五）溫度計：用於監測震盪管之測試溫度，使用數字型溫度計最小可讀到0.05℃以下，或使用玻璃溫度計最小讀至0.1 ℃以下。
（六）樣品瓶：附密封蓋之硼矽玻璃或PTFE瓶。
（七）大氣壓力計：經校正，壓力最小可讀至0.1 mmHg。

## 五、試劑
（一）二次蒸餾水：使用經證明可符合ASTM D1193 Type II 規範或更高純度之試劑水，經過再煮沸及冷卻的新鮮試劑水，作為一級校正標準品。
（二）清洗溶劑：如石油腦（Petroleum naphtha）或其他適當有機溶劑，用於清洗去除樣品管路中黏滯性油品。
（三）丙酮（Acetone）：分析試藥級，用於樣品管路之沖洗及除水。
（四）乾空氣（Dry air）：用來校正及吹乾震盪管和管路等。可用乾燥劑除水後之空氣或使用市售乾空氣。
（五）參考物質（視需要）：密度經驗證過之有機溶液如正壬烷（n-Nonane），正十三烷（n-Tridecane）、環己烷（Cyclohexane）和正十六烷（n-Hexadecane）（高溫時使用）等，可作為取代二次蒸餾水的校正標準品。
（六）甲苯：試藥級或同等級純度。
## 六、採樣及保存
1. 油品可參照ASTM D4057或ASTM D4177方法採樣，實驗室盛裝樣品的測試容器須足夠容量，可將樣品混合成均勻以利後續分析。
2. 採樣後，汽油樣品應立即於0～5 ℃下保存，並於採樣日起3個月內完成分析。柴油樣品可保存在室溫之環境下，並於採樣日起3個月內完成分析。
## 七、步驟
  1. 依儀器操作手冊安裝密度分析儀及設定恒溫水槽溫度，調整水槽或內部溫度控制，使其達到且維持分析儀中樣品區域的測試溫度，樣品密度測定時溫度應與儀器密度校正時溫度相同。
（二）於檢測前、後需先清洗儀器管線、震盪管及注射器等，程序如下：
  1. 以石油腦及丙酮清洗殘餘樣品及脫水。
  2. 使用乾空氣吹樣品槽至乾（約需10分鐘）。
（三）校正及檢測過程中，均須量測溫度及大氣壓力。
（四）檢測前儀器校正：
1.檢查儀器管線、震盪管及注射器是否已清洗、無污染。
2.儀器每批次使用前（或至少每週）或測試溫度改變後校正，校正時需由震盪管內盛裝空氣和二次蒸餾水所測得的振盪週期T值（T-value），計算常數A和B（見七、（四）9.）。亦可選擇參考物質取代二次蒸餾水作密度校正。
  1. 在檢測振盪週期T值時，先以石油腦清洗震盪管，再以丙酮沖洗，後再用空氣乾燥管路。受到污染或含有濕氣的空氣會影響校正。當有上述的情形發生時，需在空氣管線上加裝純化器或乾燥器。
  2. 以空氣作零值校正時，需在U型管（震盪管）的進、出口兩端用塞子塞住，以避免含其他濕氣進入，當U型管內的乾燥空氣和測試溫度達到熱平衡後，記錄空氣的振盪週期Ta值。
  3. 以注射器或虹吸方式取1至2 mL （或依儀器操作說明之指示體積）二次蒸餾水（或參考物質）注入分析室（注意此時不容許有任何氣泡產生）。待顯示的讀值穩定後，記錄二次蒸餾水的振盪週期Tw值。
  4. 震盪管內測試溫度下，空氣密度之計算公式如下：
da（g/mL）=0.001293（273.15 / T）（P / 760）
        式中，T：測試之絕對溫度（攝氏溫度+ 273.15），K
        P：測試時大氣壓力，torr（mmHg）
  1. 在測試溫度下，水的密度測定，則參考表二。
  2. 由震盪管中裝二次蒸餾水和空氣所測得個別之振盪週期T值記錄計算常數A及B值（有些儀器為儀器常數K1、K2）（亦可使用其他參考物質取代二次蒸餾水）。
A＝（Tw2 ﹣Ta2）÷（dw ﹣da）
        B＝Ta2 ﹣（A × da）
式中，Tw：二次蒸餾水（或參考物質）之震盪週期。
Ta：空氣之震盪週期。
dw：由表二（或儀器說明書、文獻）查得測試溫度時二次蒸餾水（或參考物質）之密度。
da：測試溫度時空氣之密度。
  1. 如果此儀器能以常數A和B值及所有檢測到的樣品振盪週期T值計算密度，則可依儀器操作手冊將常數值輸入記憶體中。
10.依步驟七、（四）4.反覆清洗及乾燥樣品管路數次，直至顯示穩定讀值。假如在測試的溫度下，顯示的空氣密度並不正確，則須重覆清洗步驟或調整常數B值至小數點後一位，直到獲得正確的密度為止，調整常數B值之作法為：
參照步驟七、（四）6.，連續將再蒸餾水導入樣品管測試數次中，直至測得穩定讀值。假如儀器可顯示密度，則剛開始可由調整常數A值中的最後第二位之位置值，以調整出在測試溫度下水(如表一)的正確值。假如儀器可顯示比重值，則調整讀值至1.0000。
11.對於某些分析儀的型式設計只會顯示振盪週期值（T），而它們的校正須先求取儀器常數K值，再以K值來計算密度，其校正方式可下述步驟進行：
（1）依七、（四）4.步驟反覆清洗並乾燥樣品管路，直至顯示穩定讀值，記錄空氣的Ta值。
（2）參照步驟七、（四）6.，連續將再蒸餾水導入樣品管測試數次，直至測得穩定讀值，記錄水的Tw值。
（3）以下列公式計算儀器常數值K。
        K＝（dw－da） / （Tw2－Ta2）
式中Tw：二次蒸餾水測到的振盪週期
 Ta：空氣測到的振盪週期
        dw：在測試溫度下，二次蒸餾水的密度
        da：在測試溫度下，空氣的密度
（五）樣品檢測步驟：
1.於密封耐壓容器內或置於比實驗室溫度低10℃下，充分混合樣品至均勻，過程中應避免氣泡產生，樣品混合方式可參考ASTM D4177或ASTM D4377。
2.以注射器或虹吸方式將1至2 mL樣品（或依儀器操作說明之指示體積）注入震盪管。
3.打開燈光並檢查盛裝樣品之震盪管，在確定震盪管內沒有氣泡後，立即把照明關掉，否則燈所產生的熱會影響測試溫度。
4.當儀器所顯示之4位有效位數的密度讀值及5位有效位數的T值穩定時，即表示溫度已達平衡，記錄此密度和T值。
5.依步驟七、（四）4.清洗吹乾儀器、管路及震盪管等，再分析下一個樣品。
## 八、結果處理
1. 若數位密度儀有微電腦處理系統可自行計算，使用者僅需將儀器計算出之常數A值、常數B值、觀察之T值、測試溫度及油品密度值，直接列印及（或）記錄、儲存即可。
2. 若儀器無自動計算及記錄功能，請依下列算式計算測試溫度下油品樣品之密度：
1.da（g/mL）＝0.001293×（273.15/T）×（P/760）
    da：測試溫度時空氣之密度。
T：測試時絕對溫度（攝氏溫度 + 273.15， K）。
P：檢測時之大氣壓力（torr或mmHg）。
## 2. 測試溫度下油品樣品密度（g/mL）＝dw＋K（Ts2﹣Tw2）
## dw：在測試溫度下，二次蒸餾水的密度
## K：儀器常數
## Ts：測試溫度下，樣品之震盪週期。
## Tw：測試溫度下，二次蒸餾水的振盪週期
## （1 g/mL＝1000 kg/m3，出密度報告時，要寫出測試溫度及單位。）

## （三）密度值經修整後，以g/mL為單位時，應表示至小數點第四位；以kg/m3為單位時，應表示至小數點第一位。
## 九、品質管制
（一）每批樣品檢測前，應依該檢測條件先以新鮮二次蒸餾水之密度值（表二）作檢查，亦可使用儀器或學理認可之試劑密度值（如甲苯（表三）等，密度計至小數以下4位）作檢查。若無法達到該密度值，則儀器須重新清洗及調校。
（二）溫度計應定期作冰點檢查且誤差估計值小於0.05 ℃。

## 十、精密度與準確度（略）
## 十一、參考資料
1. The American Society for Testing and Materials（ASTM）, Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter. D4052-11 ,2011.
2. 中華民國國家標準，液態油品密度及比重測定法（數位密度計法），總號：14474，類號：K61065，中華民國89年。
註：本方法不適用於不易分辨氣泡是否完全去除之暗色油品，如原油（Crude oil）之檢測。
表一 ASTM D1193 Type II 蒸餾水規範
導電度（25 ℃）	不超過1.0 μS/cm
電 阻（25 ℃）	至少1.0 MΩ．cm以上
總有機碳（TOC）	不超過50 μg/L
鈉離子	不超過5 μg/L
氯離子	不超過5 μg/L
總矽	不超過3 μg/L

表二 不 同 溫 度 下 二 次 蒸 餾 水 之 密 度 表
溫度，℃	密度，g/mL	溫度，℃	密度，g/mL	溫度，℃	密度，g/mL
0.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 10.0 / 15.0 / 15.56 / 16.0 / 17.0 / 18.0 / 19.0 / 20.0	0.999840 / 0.999964 / 0.999972 / 0.999964 / 0.999699 / 0.999099 / 0.999012 / 0.998943 / 0.998774 / 0.998595 / 0.998404 / 0.998203	21.0 / 22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0 / 29.0 / 30.0 / 35.0 / 37.78	0.997991 / 0.997769 / 0.997537 / 0.997295 / 0.997043 / 0.996782 / 0.996511 / 0.996231 / 0.995943 / 0.995645 / 0.994029 / 0.993042	40.0 / 45.0 / 50.0 / 55.0 / 60.0 / 65.0 / 70.0 / 75.0 / 80.0 / 85.0 / 90.0 / 100	0.992212 / 0.990208 / 0.988030 / 0.985688 / 0.983191 / 0.980546 / 0.977759 / 0.974837 / 0.971785 / 0.968606 / 0.965305 / 0.958345

表三 甲苯之密度（Density of toluene）
溫度	密度
15.00 °C	0.8713 g/mL
15.56 °C（60 ℉）	0.8708 g/mL
20.00 °C	0.8667 g/mL