毒性化學物質鄰苯二甲酸二丁酯及鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯檢測方法—氣相層析儀/火焰離子偵測器法
中華民國94年10月11日環署檢字第0940080873號公告
自中華民國95年1月15日起實施
## NIEA T505.30B
一、方法概要
樣品以乙酸乙酯溶劑稀釋，將稀釋後之樣品直接注入氣相層析儀進行分析，利用火焰離子偵測器（FID）測定鄰苯二甲酸二丁酯（Dibutyl phthlate；DBP）及鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（Di(2-ethylhexyl phthlate；DEHP)含量 。
二、適用範圍
本方法適用於毒性化學物質鄰苯二甲酸二丁酯及鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯之檢測。DBP之方法偵測極限為1.51 mg/ kg，DEHP之方法偵測極限為 2.58 mg /k g。
三、干擾
（一）試藥、溶劑或玻璃器皿等所均可能為鄰苯二甲酸酯類污染，而造成干擾。可藉由定期執行實驗室空白樣品分析，以確認所使用之試藥、溶劑或玻璃器皿等不致造成干擾。
（二）分析過程中避免使用塑膠器皿，以防止鄰苯二甲酸酯類的污染。
四、設備
（一）微量注射針：1.0、 10.0 及 25.0 μL。
（二）氣相層析儀：
1.附有不分流注射口，控溫程式及火焰離子偵測器。
2.分離管柱： DB-5， 30 m × 0.53 mm （內徑） × 1.5 μm （膜厚），或同級品。
3.數據處理系統：具量測尖峰面積、高度與滯留時間功能之資料處理系統。
4.自動送樣系統（選用）或手動注射。
（三）定量瓶： 10 mL及100 mL硼矽玻璃製品。
（四）樣品瓶： 1.8 mL及5 mL，棕色附鐵氟龍墊片之螺旋蓋。
（五）分析天平：可精秤至 0.1 mg。
（六）採樣瓶：125 mL，棕色附鐵氟龍墊片之螺旋蓋。
五、試劑
（一）除非另有說明，所有檢測時使用的試劑或溶劑必須是試藥級。若需使用其他等級試劑，在使用前必須確認該試劑的純度足夠高，使檢測結果的準確度不致降低。
（二）乙酸乙酯：殘量級，或同級品。
（三）DBP ：純度96% 以上。
（四）DEHP：純度96% 以上。
（五）儲備標準溶液：
製備 1000 μg/mL 之儲備標準溶液，精確秤量 100 mg 之DBP及DEHP標準品，溶於乙酸乙酯中，於 100 mL 定量瓶中，定容至標線。儲存於 4℃，並避免光線照射，或購買市售濃度經確認過之標準溶液。
（六）中間標準溶液：
取5 mL儲備標準溶液，置於10 mL定量瓶中，以乙酸乙酯定容至標線，為500 μg/mL標準液。
六、採樣與保存
應依據檢測目的，採集足夠供檢測與保存之樣品數量，所採集的樣品宜使用棕色採樣瓶保存之。
七、步驟
1. 樣品製備及分析步驟
  1. 秤取適量樣品並記錄重量（W，精確至 0.1 mg），置於 100 mL 定量瓶內，以乙酸乙酯定容至標線；測定時樣品濃度若超過檢量線範圍，應稀釋至適當濃度，使落入檢量線範圍內為止。
2.若待測物有基質干擾之現象時，建議使用氣相層析質譜儀定性 確認。
1. 檢量線製備
  1. 以中間標準溶液配製至少五種不同濃度之檢量線標準溶液，最低一點濃度應與方法定量極限相當。樣品注入氣相層析儀後，以尖峰面積（高度）與濃度建立檢量線。
  2. 檢量線製備完成後，應即以第二來源標準品，製備相當於檢量 線中點濃度之標準溶液進行分析作確認，其相對誤差值超過 ± 15% 時，應重新製備檢量線。
2. 檢量線查核
完成初始檢量線製備後，每一工作日，應另以標準溶液來查核初始檢量線的續用性，否則即須重新製備檢量線；查核程序為分析初始檢量線中間濃度的標準溶液，與初始檢量線之作比較，若其相對誤差值落在 ± 15 % 以內，則分析員仍可使用初始檢量線執行樣品中待測物的定量
1. 建議之層析條件
  1. 注入埠溫度：240℃。
  2. 注入量：1.0 μL。
  3. 偵測器溫度：300℃。
  4. 載送氣體（氦氣）流速： 7.5 mL / min。
  5. 層析溫度： 最初溫度：180℃，保持 1分鐘。
升溫速率：10℃/ min。
最終溫度：300℃，保持 2分鐘。
八、結果處理
       一般樣品以重量百分比計量者：
size 12{"待測物"% \( "w/w" \) = { {C times V times "10" rSup { size 8{ - 6} } } over {W} } times "100"} {}
　　 C：由檢量線求得待測物之濃度（μg / mL）。
　 　V：樣品製備總體積（mL）。
　　 W：所取樣品重（g）。
九、品質管制
1. 檢量線：檢量線之線性r值須在0.995以上。
2. 空白樣品分析：每10個或每批樣品（當該批樣品少於10個時）至少執行一次空白樣品分析，空白樣品分析值應小於方法偵測極限之二倍。
3. 重複樣品分析：每批樣品至少執行一次重複樣品分析，相對差異百分比為 ± 10 % 以內。
4. 查核樣品分析：每批樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率範圍介於80% 至 120%。
5. 添加樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次添加樣品分析，回收率範圍為80% 至120%。
十、精密度及準確度
本方法經單一實驗室分析，所得之精密度及準確度如表一所示。
十 一、參考資料
  1. 行政院環境保護署，層析檢測方法總則，NIEA M150。
  2. 行政院環境保護署環境檢驗所，毒性化學物質中鄰苯二甲酸二丁酯及鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯之檢測方法之建立，93年自行驗證研究計畫報告。
  3. Phthalates Dr. Stefan Heise and Dr. Norbert Litz German Federal Environmental Agency, Berlin, Germany February 2004.
註1： 廢液分類處理原則—相關樣品廢液，依有機非鹵廢液處理。
註2： 本方法所參考之檢測方法，如未另規定，均以最新版為主。

表一、單一實驗室鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）及鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯（DEHP）查核樣品回收率

待測物名稱	DBP				DEHP
配製濃度(μg/mL)	50	100	150			50	100	150
檢測次數		分析值					分析值
1	51	102.3	151.2			49.3	100.3	145.7
2	51	101.7	151.3			48.9	97.6	145
3	49.9	101.6	151.9			48	97.9	145.8
4	52.2	102	151.7			49.9	97.6	145.5
5	49.9	103	154					147.6
6	50.3	102.6	151.9		48 / 98.5			145.8
7	49.9	103.7	150.9		47.7		99.4	144.6
平 均 值	50.6	102.4	151.8		48.5		98.6	145.7
標 準 偏 差	0.86	0.75	1.02		0.86		1	0.95
RSD （%）	1.7	0.73	0.67		1.76		1.02	0.65
平均回收率	101.2	102.4	101.2		97		98.6	97.1

圖一、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)，
鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)之氣相層析圖