飲用水處理藥劑氫氧化鈣中重金屬不純物含量檢測之樣品製備法
中華民國103年6月18日環署檢字第1030049741號公告
自中華民國103年9月15日生效
NIEA D409.43B
一、方法概要
稱取適量的氫氧化鈣，經磨碎後溶於試劑水，加熱攪拌後冷卻至室溫，以鹽酸調整 pH值，使樣品成為均質溶液。製備所得之溶液，適用於 NIEA D431、NIEA D433、NIEA D432、NIEA D434 及 NIEA M104 檢測其不純物之含量。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水處理藥劑氫氧化鈣中不純物鎘、鉻、鉛、硒、砷及汞之樣品製備。
三、干擾
本樣品中重金屬（鎘、鉻、鉛）之檢測須採用基質匹配（Matrix match）方式執行檢測分析，以降低樣品基質之干擾。
四、設備與材料
1. 分析天平：可精稱至 0.1 mg。
2. 非金屬製搗碎機或研缽。
（三）標準篩網：100 mesh。
（四）加熱板：附攪拌器。
（五）燒杯：100 mL、約 1 L或其他體積。
（六）量瓶：50 mL、1 L。
（七）過濾裝置。
（八）濾紙：Whatman No.42 濾紙或同級品。
（九）樣品瓶：塑膠瓶。
（十）pH 計或 pH 試紙(適用範圍 pH:0-14)。
五、試劑
1. 試劑水：比電阻 ≧16 MΩ-cm 之去離子水。
2. 濃鹽酸：分析試藥級。
氫氧化鈣：分析試藥級。
六、採樣及保存
（一）採樣步驟
採樣者依據採樣目的選擇最適當的採樣點及採樣時間，以塑膠製採樣器取得有代表性之樣品。
（二）樣品保存
以樣品瓶收集氫氧化鈣樣品，並儘速放入防潮容器中，保存期限 28 天。
七、步驟
（一）檢測鎘、鉻、鉛、汞、砷之樣品製備（適用NIEA D431、NIEA D433、NIEA D434 及 NIEA M104）
1、100 mL 燒杯中置入 5 mL 試劑水，於加熱板上加熱，使水溫上升至大約 60℃。
2、依藥劑中氫氧化鈣含量之不同，稱取相當於含有 1.5 g Ca(OH)2（精稱至 0.1 mg）之藥劑為分析樣品（例：若藥劑中含有 85﹪（w/w）Ca(OH)2 稱取 1.765 g 為樣品），緩緩攪拌並加入上述試劑水中(必要時可將燒杯從加熱板上移開，使溶液不至濺出)。
3、成為糊狀溶液後，將燒杯從加熱板上移開，緩緩並同時攪拌加入 25 mL 溫度 80℃ 之試劑水。
4、冷卻至室溫，加入 12.5 mL 濃鹽酸。
5、添加試劑水至總體積為 50 mL。
6、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。
（二）檢測硒之樣品製備（適用NIEA D432）
1、100 mL 燒杯中置入 5 mL 試劑水，於加熱板上加熱，使水溫上升至大約 60℃。
2、依藥劑中氫氧化鈣含量之不同，稱取相當於含有 0.15 g Ca(OH)2（精稱至 0.1 mg）之藥劑為分析樣品（例：若藥劑中含有 85﹪（w/w）Ca(OH)2 稱取 0.1765 g 為樣品），緩緩攪拌並加入上述試劑水中(必要時可將燒杯從加熱板上移開，使溶液不至濺出)。
3、成為糊狀溶液後，將燒杯從加熱板上移開，緩緩並同時攪拌加入25 mL 溫度 80℃ 之試劑水。
4、冷卻至室溫，加入12.5 mL 濃鹽酸。
5、添加試劑水至總體積為 50 mL。
6、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。
（三）基質空白溶液之製備(檢量線標準溶液配製用，適用NIEA D431或 NIEA M104)
1、1 L 燒杯中置入 200 mL 試劑水，於加熱板上加熱，使水溫上升至大約 60℃。
2、緩緩並同時攪拌加入 60 g 氫氧化鈣(必要時可將燒杯從加熱板上移開，使溶液不至濺出)。
3、成為糊狀溶液後，將燒杯從加熱板上移開，緩緩並同時攪拌加入 300 mL 溫度 80℃ 之試劑水。
4、冷卻至室溫，加入 500 mL 濃鹽酸。
5、溶液中若有殘渣，以濾紙過濾，再以試劑水清洗濾紙。
6、加試劑水至總體積為 1 L。
（四）樣品中不純物分析
1、鎘、鉻、及鉛：七、步驟(一)製備所得樣品依 NIEA D431或是感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA M104)（註1）分析。添加回收率超過管制範圍時，應改用標準添加法分析。
2、砷：取七、步驟(一)製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D433分析。
3、汞：取七、步驟(一)製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D434分析。
4、硒：取七、步驟(二)製備所得樣品 25 mL 依 NIEA D432分析。
八、結果處理
氫氧化鈣藥劑中各種重金屬不純物之含量計算，分別依NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434 、NIEA M104之結果處理計算之。
九、品質管制
品質管制項目，分別依NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434、NIEA M104 之品質管制規定。
十、精密度及準確度
單一實驗室執行樣品添加之精密度及準確度如下表。
元素名稱	方法偵測極限(mg/kg)	添加濃度 / （mg/L）	平均添加回收率 / (%) n=2	精密度(%RPD)	製備液分析方法
鎘	0.18	0.4	101.7	1.6	NIEA D431
鉻	0.37	4.0	100.1	0.4	NIEA D431
鉛	1.7	2.5	98.4	2.1	NIEA D431
砷	0.13	0.002	95.3	4.3	NIEA D433
汞	0.04	0.005	102.3	3.9	NIEA D434

十一、	參考資料
行政院環境保護署，飲用水處理藥劑不純物檢測方法驗證，EPA - 86 - 3S3 - 09 - 02，中華民國86年。
註1：使用 NIEA M104 分析可加測砷。
註2：本檢驗相關之廢液，依一般無機廢液處理。