水中葉綠素a檢測方法－丙酮萃取／螢光分析法
中華民國110年1月8日環署授檢字第1091007337號公告
自中華民國110年4月15日生效
NIEA E509.02C
## 一、方法概要
樣品經玻璃纖維濾紙過濾後，濾紙以研磨器於90%丙酮溶液中研磨萃取葉綠素a，萃取液再以藍光光源的螢光儀測得螢光值，最後依製備之檢量線求得樣品中葉綠素a濃度。
## 二、適用範圍
本方法適用於地面水體之葉綠素a檢測。
## 三、干擾
（一）萃取後的萃取液與標準溶液易受溫度、光、酸及濁度影響，應避免強光照射或接觸酸性物質。
（二）萃取物如含有會產生紅色光區的螢光物質，會干擾葉綠素a的量測結果。
（三）樣品中，其他種類葉綠素或類胡蘿蔔素濃度過高會有螢光清光效應( Quenching effects )。
## 四、設備與材料
（一）量筒：100 mL 至1 L之量筒。
（二）玻璃纖維濾紙：直徑47 mm或25 mm，平均孔徑約0.7 μm（使用Whatman GF/F或同級品）。
（三）薄膜過濾裝置。
（四）真空抽氣裝置：水壓式、吸氣式或手動式，壓力差低於0.2 kg/cm2（20 kPa）者為佳。
（五）鑷子。
（六）鋁箔紙。
（七）濾紙存放容器：能避光，在運送過程及儲存時，可以存放含過濾樣品之濾紙，不受環境污染者。
（八）運送儲存器：能保持溫度在10℃以下之儲存器。
（九）冷凍櫃：可長期維持在 -10℃以下。
（十）研磨器：含研磨棒，具研磨效果，且能耐丙酮者。
（十一）離心管：15 mL，具螺紋蓋，能耐丙酮者。
（十二）離心機：可容納15 mL離心管、離心力可達675 g以上註，具冷卻系統為佳。
（十三）定量瓶：10 mL至100 mL褐色定量瓶。
（十四）移液管：0.5 mL至10 mL A級玻璃移液管或同級品。
（十五）恆溫水浴槽：循環式。
（十六）分析天平：可精稱至0.1 mg。
（十七）分光光度計：波長能設定在664.3 nm及750 nm，其透光率讀值需至小數點下3位。
（十八）螢光儀：使用激發光波長436 nm，放射光波長680 nm，光源為藍光者（Turner Designs Model 10 AU激發濾鏡436FS10及放射濾鏡680FS10或同級品）。
（十九）攜帶式pH計。
（二十）震盪器。
## 五、試劑
（一）試劑水：電阻率須大於1 M-cm。
（二）丙酮：HPLC級(或同級品)。
（三）90%丙酮溶液：試劑水與丙酮以體積比1:9配製。
（四）葉綠素a粉末：不含葉綠素b，Sigma EC No 207-536-6或同級品，須存放在冷凍櫃中。
（五）葉綠素a儲備溶液：避光操作，輕敲存放葉綠素a 粉末之玻璃瓶身，使粉末集中在瓶底，打開瓶子，將瓶中所有的粉末倒至玻璃儲存瓶，以90%丙酮溶液溶解混和均勻，可分裝至數個褐色或包覆鋁箔等避光處理之玻璃儲存瓶，保存於冷凍櫃，可保存6個月。
（六）葉綠素a標準溶液：避光操作，將葉綠素a儲備溶液回溫後，依步驟（一）執行濃度測定。續以90%丙酮溶液稀釋葉綠素a儲備溶液，配製一系列標準溶液。
## 六、採樣與保存
（一）視水中浮游藻類密度而定，採取約 100 mL 至 1 L ，採完後避光，記錄採樣體積、採樣時間及地點等，並量測樣品之pH值。
（二）採樣後將樣品混合均勻，隨即量取適量樣品進行過濾，若無法立即進行過濾時，應將樣品以小於10℃且不得凍結方式保存，但須在採樣後24小時內進行過濾。
（三）過濾時須避免強光直射，以減壓過濾方式進行，將浮游藻類過濾於玻璃纖維濾紙上。當樣品抽濾近乾時，關閉抽氣裝置避免過度抽乾。以鑷子夾取濾紙，應避免夾到內含物，並將濾紙面朝內摺，將濾紙置於濾紙存放容器內避光，待進行萃取步驟。
（四）樣品或過濾後之濾紙運送時，溫度應維持在小於10℃且不得凍結。
（五）若樣品pH ≧ 7，過濾後之濾紙未能即刻進行葉綠素a之萃取時，應將濾紙保存於低於 -10℃之冷凍櫃，保存期限不可超過四週。樣品pH < 7，過濾後之濾紙須即刻進行葉綠素a之萃取和分析，以避免葉綠素a在酸性環境下分解而造成誤差。
## 七、步驟
## （一）檢量線最高濃度標準溶液濃度測定
1.分析當日製作檢量線前，需進行檢量線最高濃度標準溶液濃度測定。
2.先以90%丙酮溶液，分別對分光光度計在波長664.3 nm與750 nm下歸零。
3.在波長664.3 nm與750 nm下測定葉綠素a標準溶液之吸光值，分別得Abs664.3和Abs750，依下式計算濃度：

葉綠素a溶液濃度(µg/L)=	(Abs664.3-Abs750) x 1,000,000
	87.67 x 樣品槽光徑(cm)

4.如儲備溶液濃度≦250 μg/L，即為檢量線最高濃度標準溶液，如儲備溶液濃度>250 μg/L ，須以90%丙酮溶液稀釋至溶液濃度低於250 μg/L，以上述步驟測定葉綠素a溶液濃度，始為檢量線最高濃度標準溶液濃度。
（二）檢量線製備
1.樣品上機分析當日應重新製作檢量線。
2.以七、（一）檢量線最高濃度標準溶液，稀釋配製其他5種不同濃度。
3.待螢光儀暖機15分鐘以上後，分別量測上述6種不同濃度之螢光值。製備葉綠素a濃度-與其相對應螢光值之檢量線。
（三）葉綠素a之萃取和測定
1.將濾紙移入離心管內（如濾紙存放在冷凍櫃中，應先在暗處回溫），移入前可將濾紙剪成小片狀。加入A mL 90%丙酮溶液，以研磨器研磨成泥狀（注意：研磨過程不可過熱）。再加B mL 90%丙酮溶液潤洗研磨器等接觸樣品之設備(A+B 共10 mL)，將潤洗液與泥狀物混合，旋緊離心管蓋震盪充分混合後，置於4℃ ± 2℃ 暗處浸泡至少2小時，最好隔夜，但不得超過24小時，在此過程中至少應從4℃ ± 2℃ 暗處取出震盪混合一次。處理另一濾紙前，研磨器須用90%丙酮溶液清洗，清除殘留之物質，才得進行下一個樣品濾紙研磨。
2.浸泡後，取出再震盪混合之，以675 g離心15分鐘或以1000 g離心10分鐘，如離心機具冷卻系統，控制離心溫度低於室溫時，可延長離心時間。於暗處回溫，取其上清液，進行螢光儀測定，測量時之室溫應與測量檢量線時之室溫差異3℃以內。
3.以螢光儀量測樣品之螢光值，依檢量線求得葉綠素a濃度。當螢光值超過檢量線最高濃度90%時，須加以稀釋。
## 八、結果處理
依下式計算樣品中葉綠素a之濃度：
樣品中葉綠素a濃度(µg/L)=	C х D х 10
	V

        C：由檢量線求得之葉綠素a濃度（μg/L）。
        D：稀釋倍率
10：90%丙酮溶液用量（mL）。
V：過濾樣品體積（mL）。
## 九、品質管制
（一）檢量線：線性相關係數（r值）應≧0.99。
（二）空白分析：每批次樣品或每 10 個樣品須以同批號玻璃纖維濾紙執行空白分析，空白分析過濾試劑水體積應與該批次樣品過濾體積最大量者相同，空白樣品萃取須於每批次最後一個進行，分析結果不得高於該批次任一樣品濃度的10%。
## 十、精密度與準確度
單一實驗室對不同樣品，進行2小時與24小時萃取時間的精密度測試結果如表一；對二種不同藻種，過濾不同體積量的精密度測試結果如表二。
## 十一、參考資料
（一）U.S. EPA. In Vitro Determination of Chlorophyll a and Pheophytin a in Marine and Freshwater Algae by Fluorescence. Method 445.0, 1997.
（二）Welschmeyer, Nicholas, A., Fluorometric Analysis of Chlorophyll a in the Presence of Chlorophyll b and Pheopigments. Limnol. Oceanogr. 39(8), 1985-1992, 1994.
（三）行政院環境保護署，水中葉綠素a檢驗方法－丙酮萃取法NIEA E507.04B，中華民國108年。

註：g離心力與離心機轉速之關係，如下列公式。式中rpm為離心機每分鐘之轉速、R為離心機半徑以公分（cm）表示。

離心力(g)=	1.118 х (rpm)2
	R x 105

表一 單一實驗室對不同浸泡時間的精密度
樣品	濾紙研磨後浸泡時間	葉綠素a平均濃度（μg/L）	標準偏差（μg/L）	相對標準偏差（%）	分析次數
甲	2小時	49.6	4.89	9.9	6
	24小時	52.9	2.64	5.0	6
乙	2小時	78.6	6.21	7.9	9
	24小時	78.8	2.77	3.5	9

表二 單一實驗室對不同藻種及過濾培養液體積的精密度
藻種	過濾培養液體積（mL）	葉綠素a平均濃度（μg/L）	標準偏差（μg/L）	相對標準偏差（%）	分析次數
杜奈藻Dunaliella tertiolecti	5	0.163	0.037	22.8	7
	10	0.298	0.080	26.7	7
	50	1.684	0.385	22.9	7
	100	3.311	0.656	19.8	7
前溝藻Amphidinium carterae	5	0.066	0.010	14.6	7
	10	0.142	0.045	31.5	7
	50	0.757	0.208	27.5	7
	100	1.381	0.347	25.1	7