土壤及廢棄物中油分（脂）檢測方法－索氏萃取重量法
中華民國94年12月14日環署檢字第0940101169號公告
自中華民國95年3月15日起實施
NIEA M501.00C
一、方法概要
樣品與無水硫酸鈉（Na2SO4）或硫酸鎂（MgSO4‧H2O.）混合乾燥並研細後，置入一萃取圓形濾筒中，用正己烷以索氏（Soxhlet）萃取器萃取，將正己烷蒸發後之餘留物稱重，即得油分（脂）量。
二、適用範圍
本方法適用於土壤、沉積物、污泥及固體廢棄物中油分（脂）之檢測。
三、干擾
（一）溶劑、試劑、玻璃器皿及其他樣品處理過程中所用之器皿，皆可能對樣品分析造成誤差或干擾。所有這些物質必須在設定的分析條件下，進行方法空白分析，證明其無干擾。有需要在全是玻璃的系統內進行特定試劑及溶劑之蒸餾純化。
（二）某些有機物可能會一併被萃取出而被誤判為油分（脂）。
（三）殘量重油可能含有相當多無法萃取之物質。
（四）因萃出物可能會蒸發或吸收氧氣而減少或增加重量，故需要適當的乾燥保存方法及快速的秤重。
四、設備及材料
（一）索氏萃取設備。
（二）濾紙：Whatman 40 號或同等品。
（三）真空抽氣機或其他抽氣設備。
（四）分析天平：可精秤至 0.1 mg。
（五）圓筒濾紙（Extraction thimble）。
（六）水浴：能設定溫度85℃。
（七）蒸餾設備。
（八）玻璃綿：無干擾物質。
（九）乾燥器。
（十）沸石。
（十一）研磨設備。
（十二）磁石攪拌器。
（十三）磁石：以鐵氟龍（Teflon）塗覆。
（十四）廣口玻璃瓶。
五、試劑
（一）所有檢測時使用的無機化合物必須是試藥級，若須使用其他等級試藥，則在使用前必須確認該試藥的純度，俾使檢測結果準確度不致降低。
（二）試劑水：不含有干擾物質之蒸餾水或去離子水。
（三）濃鹽酸。
（四）無水硫酸鈉（Na2SO4）（粒狀）：置於淺盤中於 400 ℃ 加熱 4 小時；或以二氯甲烷預洗硫酸鈉純化之，存放於密封玻璃瓶中。若以二氯甲烷預洗法純化硫酸鈉，則須進行方法空白測試，證明硫酸鈉中無干擾存在。
（五）硫酸鎂（MgSO4‧H2O.）：將其鋪於盤中成一薄層，在150℃ 烘箱中乾燥隔夜，存放於密封玻璃瓶中。
（六）正己烷：殘量級。
（七）十六烷(CH3(CH2)14CH3)/硬脂酸(CH3(CH2)16COOH)（用於製備查核或添加樣品）：各秤取200±2 mg的十六烷與硬脂酸至100 mL定量瓶中，以丙酮稀釋至刻度，其油脂濃度為4000 mg/L。儲存於玻璃瓶，瓶蓋附鐵氟龍墊片，室溫並避免光照。
六、採樣與保存
1. 採集至少100 g的樣品，儲存於廣口玻璃瓶( Widemouth glass container )，瓶蓋附鐵氟龍墊片。樣品若可與鹽酸均勻混合，如污泥或沉積物，則每100 g樣品加入1mL濃鹽酸，並保存於4±2℃；若是乾燥樣品，如土壤，則不須添加濃鹽酸，保存於4±2℃。但須知會實驗室於萃取前酸化。
2. 樣品保存期限為28天。
七、步驟
（一）樣品乾重百分比測定：在某些狀況，樣品測試結果須以乾重為 計算依據，若需此種數據，則於秤取樣品進行分析的同時，另外秤一份樣品作為水分含量測定之用。可參照「土壤水分含量測定方法 － 重量法 NIEA S280」或「廢棄物含水分測定方法 － 間接測定法 NIEA R203」。
（二）樣品前處理（註1）
1.污泥/廢棄物樣品：秤取 20±0.5 g 樣品至 150 mL 燒杯中，若樣品未酸化，加入0.3 mL 鹽酸，添加25 g硫酸鎂並攪拌之，若有需要可額外多加硫酸鎂，待乾燥後研磨樣品，直至樣品呈乾燥細粉狀般為止，以浸過正己烷之小片濾紙擦拭燒杯和研缽，將樣品與濾紙置入圓筒濾紙中，以玻璃綿填塞濾筒。
2.沉積物/土壤樣品：將沉積物樣品中的水層倒出並丟棄，將樣品充份混合，尤其是混合組成的樣品；除去樹枝、樹葉或石塊等雜物。將 10 g 樣品（若樣品未酸化，加入0.3 mL 鹽酸）與 10 g 無水硫酸鈉混合，若有需要可額外多加無水硫酸鈉，待乾燥後研磨樣品，直至樣品呈乾燥細粉狀般為止，以浸過正己烷之小片濾紙擦拭燒杯和研缽，將樣品與濾紙置入圓筒濾紙中，以玻璃綿填塞濾筒。
（三）將圓筒濾紙置入索氏萃取裝置，於一燒瓶中，放入正己烷及 1或2 粒乾淨沸石，將燒瓶接至萃取設備，進行樣品萃取，以每小時 15~20 循環之速率，萃取 4~5 小時。
（四）稱取燒瓶之空重（先放入 90℃ 之烘箱中烘約 10 分鐘，取出放入乾燥器中冷卻後稱重並記錄之（至 0.0001 g）；重複前述烘乾、冷卻及稱重步驟，直至前後兩次重量差小於 0.01 g）。
（五）將萃取液以玻璃棉過濾，之後用正己烷清洗玻璃棉和燒瓶，將萃取液和洗液收集於預先秤重的燒瓶（如萃取液澄清且無懸浮物質則可省略此過濾步驟）。
（六）燒瓶內之正己烷，在 85℃ 水浴上蒸餾（正己烷可回收使用）並乾燥之，最後以真空抽氣機抽氣 1 分鐘。（註2）
（七）為避免燒瓶內仍殘存有正己烷或水氣，於蒸餾後，放入 85 ℃ 之烘箱內烘乾。
（八）取出燒瓶，放入乾燥器中冷卻後稱重並記錄之（至 0.0001 g）；重複前述烘乾、冷卻及稱重步驟，直至前後兩次重量差小於 0.01 g。

八、結果處理
        A＝B×103/C
A：油分（脂）量（mg/kg w.w）濕基（註3）
B：檢驗油分（脂）之燒瓶增加之重量（mg）
C：樣品重量（g）
九、品質管制
   （一）空白分析：每 20 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 20 個時）至少執行一空白樣品分析，空白分析值應小於法規管制標準值的5﹪。空白樣品可以惰性物質（如乾淨的沙或類似物質）製備。
   （二）重複分析：每 20 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 20 個時）至少執行一個重複樣品分析，並求其相對差異百分比，其差異百分比應在 20% 以內。（註4）
   （三）查核樣品分析：每 20 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 20 個時）至少執行一個查核樣品分析，並求其回收率，回收率應在 75 ～ 125% 範圍內。查核樣品可添加十六烷/硬脂酸於惰性物質來製備。
   （四）添加分析：每 20 個樣品或每一批次（當每批次樣品少於 20 個時）至少執行一個添加標準品分析，並求其回收率，回收率應在 75 ～ 125% 範圍內。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
（一）U.S. EPA. Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods, Method 9071B “n-Hexane Extractable Material(HEM) for Sludge,Sediment,and Solid Samples”. Revision 2. April 1998.
（二）行政院環境保護署，索氏萃取法 NIEA M165。
（三）行政院環境保護署，水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法 NIEA W505。
註1：如樣品為黏著性、纖維性或油狀物質等不適合研磨的樣品，須切、撕、碎裂成小塊或較小的體積，以便萃取時，樣品與溶劑混合接觸面最大。
註2：除使用水浴蒸餾，亦可使用減壓濃縮機或其他方式回收正己烷，惟溫度不可超過 85℃。
註3：本方法若以乾基表示時，請參考NIEA S280或NIEA R203之水分測定計算之。
註4：萃取時的速率和時間、乾燥和冷卻萃出物的時間宜相同，並確實執行各項步驟方可得到良好的精密度。
註5：本檢驗相關樣品廢液，依有機溶劑廢液處理。