## 壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇檢測方法 －高效液相層析儀/螢光偵測器法
中華民國98年12月17日環署檢字第0980113857號公告
自公告日起實施
NIEA T507.20B
一、方法概要
樣品秤取約0.1 g，以含有0.005 M十二烷基硫酸鈉（Sodium dodecyl sulfate，SDS）之50﹪甲醇溶液溶解並調整pH值至6，定容至10.0 mL，使用高效液相層析儀/螢光偵測器在222 nm之激發波長、305 nm放射波長測其螢光強度，以求得樣品中壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇之濃度。
二、適用範圍
本方法適用於毒性化學物質、毒性有害事業廢棄物樣品或清潔劑中壬基酚（Nonylphenol，CAS No.25154-52-3；84852-15-3）及壬基酚聚乙氧基醇（Nonylphenol polyethylene glycol ether，CAS No.9016-45-9；26027-38-3）之檢測（註1）。
三、干擾
1. 本方法之干擾可能來自溶劑、玻璃器皿及其他處理過程所接觸器具之污染，這些干擾可能會產生假峰或基線偏高，必須以不含有機物之試劑水進行空白樣品分析，以確定在此分析條件下，所使用的物質及器具均未受到污染。
2. 玻璃器皿必須清洗以避免干擾。先以清潔劑清洗，再以自來水、試劑水或有機溶劑沖洗。玻璃器皿晾乾或風乾後，可以鋁箔紙封口，避免污染。
3. 試藥及溶劑宜使用殘量級，以減少干擾程度。
4. 當分析高濃度樣品後接著分析低濃度樣品時，可能會產生交叉污染。因此於高濃度樣品分析完成後，必須注射一針或數針空白溶劑，確認無殘留污染的情況。
5. 樣品中污染物之極性若與待測物類似，可能會造成干擾，其干擾程度依樣品基質不同而異，必要時以添加標準品或層析質譜儀分析結果再確認。
四、設備及材料
1. 分析天平：可精秤至 0.1 mg。
2. 微量注射針或自動注射器。
3. 氦氣：純度為 99.999% 以上。
4. 廣用pH試紙：pH 0到14。
5. 量瓶：10 mL或適當體積之棕色硼矽玻璃材質，附磨砂瓶塞。
6. 過濾膜：孔徑為 0.45 μm 之耐龍（Nylon）濾膜，或同級品。
7. 樣品瓶：鐵氟龍內襯之瓶蓋，容積約100 mL之棕色玻璃樣品瓶。
8. 高效液相層析儀建議機型：
  1. 樣品自動注入裝置：Waters 717 plus autosampler。
  2. 高壓幫浦：Waters 600 controller。
  3. 層析管柱：LiChrospher RP-18， 粒徑5 μm ，25 cm （長）× 4.6 mm （內徑）；或同級品。
  4. 可調波長螢光偵測器：Waters 474 scanning fluoresence detector。
五、試劑
1. 試劑水：不含有機物之試劑水或純水製造系統製備不含有機物之去離子水，或符合前述規格之市售純水。
2. 甲醇： HPLC 級，或同級品。
3. 十二烷基硫酸鈉(SDS)：試藥級。
4. 50﹪甲醇溶液：取甲醇500 mL，以試劑水定容至1000 mL。
5. 0.005 M SDS之50% 甲醇溶液：秤取SDS 1.442 g，以50% 甲醇溶液溶解，並定容至1000 mL。
6. 5 N 之氫氧化鈉溶液：溶解 20 g 氫氧化鈉，於含0.005 M SDS之50% 甲醇溶液中，定容至 100 mL。
7. 鹽酸溶液(1＋19)：緩慢將 5 mL 的37% 濃鹽酸，加入於 95 mL含0.005 M SDS之50% 甲醇溶液中。
8. 待測物儲備標準溶液：依檢測需要秤量約 0.01 g （精秤至0.1 mg）之已知純度待測物標準品，溶於含0.005 M SDS之50% 甲醇溶液中，於 10 mL 量瓶中稀釋至標線，每年或更短時間內（若例行的品管分析發現問題時）更換；亦可選用市售經確認濃度之儲備標準溶液。建議將標準溶液，儲存於鐵氟龍內襯瓶蓋密封之容器內，保存於 4℃ 暗處。
六、採樣及保存
1. 產品：依包裝直接採集，同製造批次（號）採樣3件，以原包裝在室溫下保存，保存期限依廠商建議時間為原則。
2. 其他性質樣品依據本署公告之「事業廢棄物採樣方法 NIEA R118」及其他相關檢測方法之規定（註2）。
七、步驟
高效液相層析儀建議條件：
移動相：甲醇：水（82:18， v/v），流速為 1.2 mL/min。
注射體積：20μL。
螢光偵測器波長：激發波長(Excitation wavelength) 222 nm，放射波長(Emission wavelength) 305 nm。
溫度：室溫。
檢量線製作
1. 以含0.005 M SDS之50% 甲醇溶液，稀釋待測物儲備標準溶液，配製至少 5 種濃度之檢量線標準溶液，其中最低濃度宜與方法定量極限之濃度相當，涵括預期的真實待測樣品濃度，且在偵測器的線性濃度範圍內。建議之檢量線濃度範圍為5 到50 mg/L。
2. 分析完成後，記錄各化合物之滯留時間與波峰面積，繪製待測物濃度( mg/L )對應波峰面積之檢量線圖。
3. 檢量線確認：檢量線製備完成，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度進行確認（若無第二來源標準品時，至少應使用另一獨立配製之標準品），其相對誤差值應在 15% 以內。
樣品分析
1. 秤取樣品約0.1 g，精秤至0.1 mg，以含0.005 M SDS之50% 甲醇溶液溶解樣品，添加適量5 N氫氧化鈉溶液或鹽酸溶液(1＋19)，調整pH值至6，最後以含0.005 M SDS之50% 甲醇溶液，定容至10.0 mL。
2. 使用與檢量線相同條件之液相層析儀分析樣品。
八、結果處理
由檢量線求得待測化合物之檢出濃度C，依下式計算樣品中壬基酚或壬基酚聚乙氧基醇之濃度：
樣品中壬基酚或壬基酚聚乙氧基醇濃度(﹪，w/w) =
其中
C：由檢量線求得之化合物檢出濃度（mg/L）
V：定量體積(mL)
M：樣品取樣量，單位為（g）。
D：稀釋因子，無單位。若未經稀釋，D ＝1。
九、品質管制
  1. 檢量線：至少5 點不同濃度，線性相關係數應大於或等於0.995。
  2. 檢量線查核：每批次或每12小時為週期之樣品分析時執行之，其相對誤差值應在 15% 以內。
  3. 空白樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次空白樣品分析，空白樣品分析值應低於待測物方法偵測極限的2倍。
  4. 查核樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次查核樣品分析，其回收率應在75% 至125% 範圍內。
  5. 重複樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在25% 範圍內。
  6. 本方法不執行添加樣品分析。
十、精密度與準確度:
國內單一實驗室壬基酚及壬基酚聚乙氧基醇的偵測極限皆為0.02﹪（200 mg/kg）。分析查核樣品之精密度與準確度如表一。層析圖如圖一所示。
十一、參考資料
  1. 行政院衛生署，食品用清潔劑中壬基苯酚及壬基苯酚聚乙氧基醇類之檢測方法，署授食字第0971800002號公告，2008。
  2. C.Y. Cheng, W.H. Ding, Determination of nonylphenol polyethoxylates in household detergents by high-performance liquid chromatography, J.Chromatogr.A.968:143-150, 2002.
  3. M. Fountoulakis, P. Drillia,C. Pakou,A. Kampioti, K. Stamatelatou, G. Lyberatos, Analysis of nonylphenol and nonylphenol polyethoxylates in sewage sluge by high performance liquid chromatography following microwave-assisted extraction, J.Chromatogr.A.1089:45-51, 2005.
  4. L. Nunez,E. Turiel,J.L. Tadeo, Determination of nonylphenol polyethoxylates in enviromental solid samples by ultrasonic-assisted extraction and high performance liquid chromatography-fluorescence detection, J.Chromatogr.A.1146:157-163,2007.
註：
    1. 依「列管毒性化學物質及其運作管理事項」之規定：公告為第一類毒性化學物質，禁止使用於製造家用清潔劑。
    2. 本方法所參考之其他公告之檢測方法編號，如未另規定，均以最新版次為主。
    3. 本檢驗相關樣品廢液，依不含鹵素有機溶劑廢液處理。

表一　單一實驗室查核樣品之精密度與準確度
化合物	分析濃度(mg/L)	平均回收率（%）	標準偏差（%）	分析次數
壬基酚	6	94.2	5.1	5
壬基酚聚乙氧基醇	6	90.6	3.4	5

圖一 1 mg/L之壬基酚（NP）與壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）液相層析圖譜