水中氨氮檢測方法－自動監測設施法
中華民國107年2月27日環署授檢字第1070001126號公告
自中華民國107年6月15日生效
NIEA W456.51C
一、方法概要
將水樣導入氨氮自動監測設施中，經反應後求得水樣中氨氮濃度，將測值顯示並記錄於自動監測設施中。
二、適用範圍
本方法適用於廢（污）水處理設施進（放）流水中氨氮之自動監測。
三、干擾
1. 定期清理檢測端點，防止污染物附著而干擾監測結果，以提高監測數據之正確性。
2. 設備依其檢測原理不同會有不同的干擾，為獲得較準確之監測數據，使用時應避免可能之干擾。
四、設備與材料
氨氮自動監測設施為可以連續自動進樣、分析與記錄水中氨氮濃 度之設施。
氨氮自動監測儀：依操作原理，一般可分為以下類型：
1.電極法：可使用氨氣敏電極或銨離子選擇性電極，氨氣敏電極使用疏水性氣體滲透膜分隔樣品溶液與電極內部氯化銨（NH4Cl）溶液，調整樣品溶液 pH 值使其大於 11，此時溶解性氨，包含氨（NH3(aq)）及銨離子（NH4+），全部轉變成氨（NH3(aq)），所產生之氨擴散進入滲透膜中，改變電極內部溶液之 pH 值，再利用 pH 電極及參考電極來測定其電位，以決定氨氮濃度，而使用銨離子選擇性電極時，於水樣中加入離子強度調節緩衝劑，利用銨離子選擇性電極與參考電極測定電位，以決定銨離子之濃度。
2.靛酚或類靛酚比色法：含有氨氮之水樣加入次氯酸鹽（Hypochlorite）及酚溶液（或水楊酸）後，會反應生成深藍色化合物，此溶液之顏色於亞硝醯鐵氰化鈉溶液（Sodium nitroprusside）之催化後會更加強烈。使用分光光度計進行比色分析，即可求得水樣中氨氮之濃度。
3.其他原理適用於氨氮量測之自動監測設施。
數據採擷及處理系統：指自動監測設施後端之數據訊號傳輸、記錄及計算之軟體及硬體，包含訊號傳輸之可程式控制器或遠端控制器。
五、試劑
依設備製造商指定校正方式配製所需試劑，所有使用的試劑除非另有說明，否則必須是分析試藥級；所有溶液若有沉澱或生物滋長跡象時即應捨棄重新配製。
1. 試劑水：比電阻≧16 MΩ-cm。
2. 零點（註1）校正液：試劑水。
3. 全幅（註2）校正液：依儀器原理不同選擇適當之標準品，惟其濃度値需考量實際排放之水質狀況及儀器之量測範圍。標準品可參考 NIEA W448 （註3）或 NIEA W437（註3） 配製，亦可購買經濃度確認、並附保存期限說明之市售標準儲備溶液，或採用原廠標準品。
六、採樣與保存
依設備製造商提供之方法進行採樣；本方法為現場直接檢測，故樣品無須保存及運送。
七、步驟
依設備製造商提供之操作說明文件，進行儀器設定及操作。一般操作步驟如下：
1. 設定操作條件。
2. 使用零點及全幅校正液進行校正。
3. 進行樣品自動監測。
八、結果處理
以數據採擷及處理系統進行數據處理。
九、品質管制
依廠牌規格或設備製造商指定之週期及方法，定期校正自動監測設施，惟最長校正週期不得超過「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」之規定。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
1. 行政院環境保護署，水污染防治措施及檢測申報管理辦法，中華民國 105 年。
2. 行政院環境保護署，水中氨氮檢測方法－氨選擇性電極法 NIEA W446.52C，中華民國 93 年。
3. 行政院環境保護署，水中氨氮檢測方法－靛酚比色法 NIEA W448.51B，中華民國 94 年。
4. 行政院環境保護署，水中氨氮檢測方法－分立分析系統比色法 NIEA W457.50B，中華民國 104 年。
註 1：零點：指實際狀況以零點校正液量測之最小值。
註 2：全幅：指實際狀況以全幅校正液設定量測範圍內所能量測之最大值。
註 3：本方法中所引述之 NIEA 方法均僅列出方法編號前 4 碼，後 3 碼為版次編碼及方法等級，可能有增訂及修訂，使用本方法時需注意採用最新公告之方法版本。