水中鹽度檢測方法－導電度法
中華民國92年1月21日環署檢字第0920006238號公告
自中華民國92年4月21日起實施
NIEA W447.20C
一、方法概要
本方法係利用水樣所量測出來之導電度與標準海水間之導電度比（Rt），來計算水中實用鹽度（Practical salinity scale）。
二、適用範圍
本方法適用於海域水質及感潮河口水，鹽度範圍為 0 psu（Practical salinity unit）至 42 psu；溫度範圍為 –2 ℃ 至 35 ℃。
三、干擾
量測河口區域之鹽度時，應選擇鹽度較低之標準海水進行校正，而量測高鹽區域之鹽度時則應選擇鹽度較高之標準海水進行校正。
四、設備及材料
（一）鹽度計：市售實驗室型以導電度原理製造。
（二）水質監測儀：各式現場量測型含鹽度量測功能。
五、試劑
（一）試劑水：不含干擾物質之蒸餾水或去離子水。
（二）IAPSO（International association for the physical science of the ocean）標準海水：市售標準品，鹽度分別約等於 38、35、30及10 psu 四種，其中鹽度約等於 35 psu 之標準海水，用於一般鹽度計單點校正，其餘則用於鹽度較高或較低之海水校正。
六、採樣及保存
（一）水質監測儀，在現場測定即可儲存或直接讀取資料，無保存問題。
（二）鹽度計量測之水樣
樣品瓶（以玻璃材質且瓶蓋內有墊片或圓錐式之內塞為宜）於試劑水洗淨後烘乾或晾乾，且使用後應更換瓶蓋或瓶蓋內之墊片或內塞，以防止原水樣殘留未洗淨。
採樣前先以水樣裝約半滿，蓋上瓶蓋後上下搖晃，重複此步驟至少二次以上，潤洗後將樣品裝滿至離瓶口約 1 公分後緊密瓶蓋，並且放置於陰涼處，以防止因析出鹽份或蒸發而造成測定上之誤差。
七、步驟
（一）依各儀器製造廠商所提供之校正步驟，以標準海水進行儀器校正。
（二）測定水樣前，先將水樣輕輕搖晃，切勿產生氣泡，如有氣泡產生，先靜置等氣泡消失後再行檢測，此外，電極先用充分之試劑水淋洗，然後用水樣淋洗，再測其鹽度。
（三）以同樣步驟測定其他各水樣之鹽度。
（四）水樣多時，應於測定過程中，以標準海水校正之。
八、結果處理
鹽度計量測出 Rt 後代入內建公式即可求得實用鹽度，但依所代入公式之不同，而有不同之量測範圍（註一），因此於量測前，應參考所使用儀器之使用手冊。
九、品質管制
重覆分析：每批次樣品或每十個樣品至少執行一次重覆分析，相對差異百分比應在 1 % 以內。
十、精密度及準確度
請參考環境檢測相關指引執行。
十一、參考文獻
（一）American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Method 2520B, pp.2-48~2-49, APHA, Washington, D.C.,USA, 1998.
（二）郭廷瑜、劉康克、白書禎，使用Autosal鹽度儀測定鹽度之經驗與實務( I )，國科會海研一號貴重儀器使用中心技術手冊第004號，(1990)。
（三）郭廷瑜，劉康克，白書禎，使用Autosal鹽度儀測定鹽度之經驗與實務( II )，國科會海研一號貴重儀器使用中心技術手冊第005號，(1990)。

註一：以鹽度計量測出Rt，代入(1)式計算即可求出實用鹽度S(1978)：
(1)
其中
a0＝0.0080	b0＝0.0005
a1＝-0.1692	b1＝-0.0056
a2＝25.3851	b2＝-0.0066
a3＝14.0941	b3＝-0.0375
a4＝-7.0261	b4＝0.0636
a5＝2.7081	b5＝-0.0144
Rt＝C（水樣於一大氣壓、t ℃ 之條件下）/ C（ 32.4356克/公斤 KCl 溶液於一大氣壓、t ℃之條件下）
C＝導電度
其適用鹽度範圍在 2 psu 至 42 psu 之間，溫度適用範圍在 –2 ℃ 至 35 ℃之間，溫度採用1968年國際實用溫度(International practical temperature scale)，單位採用 ℃。
目前實用鹽度（Practical salinity scale）已延伸至更低之鹽度範圍，自 0 psu 至 40 psu，其計算公式為：
(2)
Spss＝前述實用鹽度（Practical salinity scale）之測值
a0＝0.0080
b0＝0.0005
X＝400 Rt
Y＝100 Rt