毒性化學物質甲基第三丁基醚檢測方法－氣相層析質譜儀法
中華民國101年10月26日環署檢字第1010097395號公告
自中華民國101年11月30日生效
NIEA T702.21B
一、方法概要
本方法係將含甲基第三丁基醚（Methyl t-butyl Ether,即MTBE）之毒性化學物質液態樣品以甲醇溶劑稀釋後，將稀釋後之樣品直接注入氣相層析質譜儀進行分析。
二、適用範圍
（一）本方法適用於分析液態樣品（包括油品）中甲基第三丁基醚（Methyl t-Butyl Ether, MTBE）之檢測。
（二）使用毛細管柱/氣相層析質譜儀檢測方法時，其方法偵測極限視樣品基質和使用儀器而定。單一實驗室所測得之方法偵測極限為0.16 μg/mL mg/L。
三、干擾
（一）因實驗室內普遍存在的揮發性有機物，使得執行甲基第三丁基醚分析時尤應小心避免干擾產生，例如在執行揮發性有機物分析的實驗室中，若存放其它有機溶劑，應注意其可能會導致凌亂的背景雜訊。
（二）油品本身為一成份複雜之有機物質，在層析過程中可能有部分物質與甲基第三丁基醚過於鄰近，造成干擾。為降低此部分造成的干擾，本方法將樣品稀釋後再進行分析。
四、設備及材料
（一）氣相層析質譜儀：HP公司出廠之5890 Series II GC及5972 MS，亦可使用其他廠牌之同級品。
（二）層析管柱：（或績效相當之層析管柱）
     管柱一1：60 m ×0.32 mm 內徑，DB-624 窄口毛細管柱，膜厚 1.8 μm。
     管柱二2：60 m ×0.32 mm 內徑，DB-VRX 窄口毛細管柱，膜厚 1.8 μm。
（三）氣密式注射針：10 L、100 L、250 L及1 mL或其他同級品。
（四）採樣瓶：250 mL褐色玻璃瓶附鐵氟龍墊片。
（五）樣品上機瓶：2 mL鋁製夾蓋（或螺旋蓋）玻璃瓶。
（六）樣品瓶密封夾。若使用螺旋蓋則不需此夾。
（七）分析天平：可精秤至 0.1 mg 者。
五、試劑
（一）甲醇：殘量級或同級品，建議使用無水甲醇（水含量<0.005%）。
（二）甲基第三丁基醚：試藥級，純度99.8 96%以上。
（三）乙基第三丁基醚：試藥級，純度99.5 96%以上。
（四）汽油標準品： NIST公司出品，SRM-2292，或同級品。
（五）儲備標準溶液(1000 μg/mL mg/L)配製：標準溶液可用高純度標準品配製或市售經認可之溶液。
1.精確秤取約0.0100 g之高純度標準品，以甲醇溶解甲基第三丁基醚標準品於10 mL的定量瓶中，並稀釋至刻度；檢測人員亦可視其工作數量，配製較大量的儲備標準溶液；若甲基第三丁基醚的純度為96% 或更高時，則所秤之重量，可直接計算儲備標準溶液之濃度，而不需考慮因標準品純度不足100% 所造成之誤差。任何濃度之市售標準品，經製造商或一獨立機構確認過，皆可使用。
1.將10 mL量瓶放在天平上先歸零，加入大約 9.8 mL甲醇，使其靜置約10 min，不要加蓋，直到所有沾到甲醇液體的容器表面乾燥為止，精確秤量至 0.1 mg。
2.使用100 µL的注射針，立即加入兩滴或兩滴以上之高純度標準品於量瓶中，再秤重。加入的標準品液體必須直接落入甲醇液體中，不得與量瓶的瓶頸部份接觸。
3.再秤重，稀釋至刻度，蓋上瓶蓋，倒置量瓶數次，使充分混合。以標準參考品的淨重，計算其於溶液中的濃度，mg/L。若該化合物的純度為96% 或更高時，則所秤之重量，可直接計算儲備標準溶液之濃度，而不需考慮因標準品純度不足100% 所造成之誤差。任何濃度之市售標準品，經製造商或一獨立機構確認過，皆可使用。
4.將儲備標準溶液移至附有鐵氟龍墊片之螺旋蓋樣品瓶中，貯存在 -10℃ 以下，並避免光線照射；檢測人員應經常檢查儲備標準溶液有無變質或溶劑蒸發的跡象，尤其是每次在使用此標準溶液建立檢量線前應格外注意。
35.儲備標準溶液與檢量線確認標準品比對，如果發現有問題時，需重新配製。
（六）中間標準溶液配製：將儲備標準溶液以甲醇稀釋配製成中間標準溶液。
（七）內標準品配製：以甲醇配製乙基第三丁基醚作為內標準（亦可用適合GC/MS之重氫化合物當作內標準品）添加溶液，建議之內標準品添加溶液之濃度為500 mg/L。檢量標準溶液及樣品於上機前，每1 mL加入10 μL(建議添加量)內標準溶液。
（八）檢量線標準溶液配製：以甲醇稀釋中間標準溶液，配製為至少 5 種濃度之檢量線標準溶液，其中一個濃度須接近但高於方法偵測極限，其餘濃度應包含樣品濃度範圍並不可超出氣相層析質譜儀之樣品負載極限其餘濃度應在偵測器的線性範圍內。
（九）BFB(4-Bromofluorobenzene)校正標準溶液：建議配製成 25μg/mL mg/L之 BFB 甲醇溶液。
六、採樣與保存
（一）採樣
      汽油樣品採樣流程如圖一所示，原液則直接置於採樣瓶中。
      參照 ASTM D4057或ASTM D4177之採樣方法。

（二）樣品保存
1. 在分析前樣品應密封後以4 ± 2℃ 之低溫保存，樣品保存區域必須不含有機溶劑蒸氣。
2. 樣品必須於採樣後14天內完成分析；若未在此時間內完成分析，必須註明。
七、步驟
（一）樣品處理：秤取適量之樣品（樣品重：W V1），以甲醇稀釋（定量體積：V2），配製之樣品濃度須落於檢量線範圍內。
（二一）氣相層析質譜儀操作條件如下（層析條件可隨儀器狀況作調整，以獲得最佳化層析效果）：
1.層析管柱一1(DB-624)
  1. 起始溫度：40℃維持10分鐘
  2. 升溫程式：以5℃/min升溫至100℃維持2分鐘，再以25℃/min升溫至240℃維持10分鐘
  3. 溶劑延遲時間：8分鐘
  4. 載流氣體及流速：高純度氦氣，1.0 mL/min
  5. 注射方式：分流；分流比1比10
  6. 注射量：1L
  7. 注射口溫度：200℃
  8. 傳輸管溫度：280℃。
2.層析管柱二2(DB-VRX)
1. 起始溫度：40℃維持10分鐘
2. 升溫程式：以10℃/min升溫至100℃維持2分鐘，再以25℃/min升溫至240℃維持10分鐘
3. 溶劑延遲時間：6分鐘
4. 載流氣體及流速：超高純度氦氣，1.0 mL/min
5. 注射方式：分流；分流比1比10
6. 注射量：1L
7. 注射口溫度：200℃
8. 傳輸管溫度：280℃。
     3.質譜儀操作條件(僅供參考用，可視實際需要適當調整之)：
（1）質譜掃瞄範圍(Scan range)：35～500 amu
（2）掃瞄時間：每個波峰至少有5筆掃瞄數據，且每次掃瞄不超過1秒鐘
（3）離子化方式：電子撞擊法(70 eV EI)
（4）本方法所使用揮發性有機化合物之特性離子如表一所示。
（一）氣相層析質譜儀操作條件（僅供參考用，可視實際需要適當調整之）：
1.層析管柱1(DB-624)（其層析圖譜如圖一）
（1）起始溫度：40℃維持10分鐘。
（2）升溫程式：以5℃/min升溫至100℃維持2分鐘，再以25℃/min升溫至240℃維持10分鐘。
（3）溶劑延遲時間：8分鐘。
（4）載流氣體及流速：高純度氦氣，1.0 mL/min。
（5）注射方式：分流；分流比1比10。
（6）注射量：1L。
（7）注射口溫度：200℃。
（8）傳輸管溫度：280℃。
2.層析管柱2(DB-VRX)
（1）起始溫度：40℃維持10分鐘。
（2）升溫程式：以10℃/min升溫至100℃維持2分鐘，再以25℃/min升溫至240℃維持10分鐘。
（3）溶劑延遲時間：6分鐘。
（4）載流氣體及流速：超高純度氦氣，1.0 mL/min。
（5）注射方式：分流；分流比1比10。
（6）注射量：1L。
（7）注射口溫度：200℃。
（8）傳輸管溫度：280℃。
     3.質譜儀操作條件(僅供參考用，可視實際需要適當調整之)：
（1）質譜掃瞄範圍(Scan range)：35～500 amu。
（2）掃瞄時間：每個波峰至少有5筆掃瞄數據，且每次掃瞄不超過1秒鐘。
（3）離子化方式：電子撞擊法(70 eV EI)。
（4）本方法所使用揮發性有機化合物之特性離子如表一所示。
績效測試及建立檢量線
1.BFB 績效測試：以氣相層析質譜儀從事分析前，應先分析 25 ng 或更小量之 BFB ，確定其質譜能符合表二之要求，若不符合要求，則須重新調整儀器狀態至符合為止。此一分析應每12 小時執行 1 次。
2.檢量線製作
以甲醇配製至少 5 種不同濃度之檢量線標準溶液，其中一種濃度須接近方法定量極限。將尖峰面積或高度對化合物濃度及內標準品濃度做成表格，依下式計算感應因子（response factor RF）：
        其中 As ：待測物之感應訊號
        Ais ：內標準品感應訊號
        Cs ：待測物之濃度（mg/L）
        Cis：內標準品之濃度（mg/L）

由上述求得之RF再算出每一化合物的平均感應因子（），其計算如下：

（2）在工作之濃度範圍內，若感應因子之相對標準偏差應小於20%，則可以平均感應因子作定量分析，否則須檢查儀器狀況，重新製作檢量線。
（3）檢量線確認：檢量線製備完成後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度，進行檢量線確認，所得之感應因子與檢量線平均感應因子相對誤差不得超過 ±20%。
3.檢量線查核：每批次或每十二小時為週期之樣品分析工作前執行之，完成樣品分析後應再執行檢量線之查核，其感應因子與檢量線平均感應因子相對誤差不得超過 ±20%。
（三）樣品分析：秤取適量之樣品（樣品重：W），以甲醇稀釋（定量體積：V），注入氣相層析質譜儀中，進行定性及定量之分析。
八、結果處理
  （一）定性分析
1.若氣相層析質譜儀之 BFB 校正符合表二規範，則可進行樣品與標準品之特性離子做比較。
2.樣品與標準品比較其相對滯留時間差最多不得超過其檢量線平均滯留時窗的 3 倍相對偏差範圍。
3.各特性離子的相對強度，必須與參考質譜的相對強度差異在 ± 20﹪以內。參考質譜可取自此氣相層析質譜所分析之標準品或參考資料庫。
（二）定量分析
1.當甲基第三丁基醚定性確認後，必須根據定量離子的圖譜，以內標準品方法進行定量分析，其層析圖譜如圖二。
2.計算樣品中每一個確認過的待測物濃度如下：
      濃度（mg/L）=（As x Cis x Df ）/（Ais x RF）
　　　其中
As：甲基第三丁基醚之定量離子圖譜面積
Cis：內標準品濃度（g/L mg/L）
Df：稀釋倍數
Ais：內標準品的定量離子圖譜面積
：最初校正之平均感應因子，感應因子無單位
（三）汽油樣品或液態化學物質中MTBE含量：
        MTBE 含量 %（w/w）= （C × V × 100%）/ W
      其中：
        C：測得MTBE之濃度(mg/L)。
        W：樣品重量(mg)。
        V：樣品稀釋定容體積(L)。
九、品質管制
（一）BFB 績效測試：以氣相層析質譜儀從事分析前，應先分析 25 ng 或更小量之 BFB ，確定其質譜能符合表二之要求，若不符合要求，則須重新調整儀器狀態至符合為止。此一分析應每12小時執行 1 次。
（二）檢量線建立：至少配製五種不同濃度之檢量線標準溶液。檢量線感應因子之相對標準偏差應小於20%。
（三）檢量線檢查核：檢量線建立後，於每12小時均需檢查核之。如所得之感應因子與檢量線平均感應因子相對偏差誤差超過 ±25% ±20%，則需重新製作檢量線。
（四）內標準品監測：進行樣品分析時，必須同時評估內標準品之感應面積，其感應面積與檢量線標準溶液之感應面積比較，應在50％～150％範圍之間，或其感應面積與最近的檢量線查核溶液之感應面積比較，應在70％～130％範圍之間，對於超過上述範圍之樣品，須於檢測報告中備註。。當發現超出標準時，須立即尋找原因並加以修正。
（五）空白分析值應小於檢量線最低點濃度之1/10。
（六）每批樣品（至多 20 個樣品）分析時，必須執行一個空白樣品分析，一個重複樣品分析。

（五）空白樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次空白樣品分析。
（六）重複分析：每10個或每批樣品至少執行一次重複分析。
（七）添加分析：每10個或每批樣品至少執行一次添加分析。
（八）查核樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次查核樣品分析。
十、精密度與準確度
　　 單一實驗室在檢測NIST SRM-2292汽油參考樣品及無鉛汽油樣品之精密度與準確度如表三及表四。
十一、參考資料
（一）李俊璋，行政院環境保護署，毒性化學物質甲基第三丁基醚檢測方法之研究，EPA-91-E354-0203，2002中華民國91年。
（二）行政院環境保護署環境檢驗所，揮發性有機物檢測方法－氣相層析質譜儀偵測法NIEA M711.01C，2003中華民國92年。
（三）Christine Achten and Wilhelm Puttmann, Method for dDetermination of mMethyl tert-butyl eEther in gGasoline by gGas cChromatography. J. of Chromatography A, 910：377-383, 2001。
（四）U.S. EPA, Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry （GC/MS）:Capillary Column Technique, Test Methods for Evaluating Solid Waste, Method 8260B, January, 1995.
U.S.EPA, Volatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry （GC/MS）. Method 8260C, 2006.
（五）ASTM, Standard Practice for Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement, D5842,1995。
ASTM, Practice for Sampling and Handling of Fuels for Volatility Measurement. D5842, 2009.
（六）ASTM, Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products, D4057, 2011.
（七）ASTM, Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products, D4177, 2010.
註：本檢驗相關樣品廢液，依非氯有機廢液處理。
表 一	揮發性有機化合物之特性離子
化合物	CAS No.	主要離子	次要離子
MTBE	1634-04-4	73	43, 57
ETBE	637-92-3	43	59, 87
BFB	460-00-4	95	174,176

化合物	CAS No.	主要離子	次要離子
MTBE	1634-04-4	73	43, 57
ETBE	637-92-3	43	59, 87
BFB	460-00-4	95	174,176

表二 BFB校準需求表
質量	強度標準
50 / 75 / 95 / 96 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177	15 to 40% of Mass 95 / 30 to 80% of Mass 95 / Base Peak, 100% Relative Abundance / 5 to 9% of Mass 95 / less than 2% of Mass 174 / Greater than 50% of Mass 95 / 5 to 9% of Mass 174 / Greater than 95% but less than 101% of Mass 174 / 5 to 9% of Mass 176

質量	強度標準
50 / 75 / 95 / 96 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177	15 to 40% of Mass 95 / 30 to 80% of Mass 95 / Base Peak, 100% Relative Abundance / 5 to 9% of Mass 95 / less than 2% of Mass 174 / Greater than 50% of Mass 95 / 5 to 9% of Mass 174 / Greater than 95% but less than 101% of Mass 174 / 5 to 9% of Mass 176

表 三	汽油參考樣品分析準確度
標準濃度 （MTBE含量）	測定濃度 （MTBE含量）	回收率
11.0%	10.9%	99.1%
	11.4%	103.6%
	11.4%	103.6%
平均值	11.2%	101.8%

標準濃度 （MTBE含量）	測定濃度 （MTBE含量）	回收率
11.0% / 平均值	10.9% / 11.4% / 11.4% / 11.2%	99.1% / 103.6% / 103.6% / 101.8%

註：參考樣品來源NIST SRM-2292，以層析管柱DB-624進行分析。

表 四	汽油樣品分析精密度
樣品名稱	MTBE含量 (w/w %)	MTBE平均含量 (w/w %)	精密度
中油92無鉛汽油	7.17	6.94	5.5%
	7.16
	6.50
中油95無鉛汽油	6.33	6.35	2.6%
	6.52
	6.20
中油98無鉛汽油	6.78	6.39	5.3%
	6.12
	6.28
台塑92無鉛汽油	1.23	1.20	2.5%
	1.18
	1.18
台塑95無鉛汽油	5.81	5.39	6.7%
	5.13
	5.25

樣品名稱	MTBE含量 (w/w %)	MTBE平均含量 (w/w %)	精密度
中油92無鉛汽油 / 中油95無鉛汽油 / 中油98無鉛汽油 / 台塑92無鉛汽油 / 台塑95無鉛汽油	7.17 / 7.16 / 6.50 / 6.33 / 6.52 / 6.20 / 6.78 / 6.12 / 6.28 / 1.23 / 1.18 / 1.18 / 5.81 / 5.13 / 5.25	6.94 / 6.35 / 6.39 / 1.20 / 5.39	5.5% / 2.6% / 5.3% / 2.5% / 6.7%

註：以層析管柱DB-624進行分析，精密度以相對標準偏差（RSD）表示。

刪除圖一

圖 二一	汽油樣品分析層析圖
註：以層析管柱一1(DB-624)分析中油95無鉛汽油樣品，以全離子掃描方式(TIC)進行。