# 水中氨氮檢測方法－靛酚比色法
中華民國109年12月4日環署授檢字第1091006532號
自中華民國110年3月15日生效
NIEA W448.52B

## 方法概要
含有氨氮之水樣加入次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite) 及酚溶液 (Phenol) ，在亞硝醯鐵氰化鈉溶液 (Sodium nitroprusside) 之催化下，生成深藍色之靛酚 (Indophenol)。使用分光光度計於波長 640 nm 處進行比色分析，即可求得水樣中氨氮之濃度。
## 適用範圍
本方法適用於飲用水、飲用水水源、地面水體、地下水、放流水及廢（污）水中氨氮之分析。
## 干擾
1. 樣品中若含有餘氯，會對樣品造成干擾。
2. 利用檸檬酸鹽 (Citrate) 可將鈣、鎂離子錯合，可除去此類離子在高 pH 值狀態下產生沉澱所造成的干擾。
3. 濁度會形成干擾，可藉由蒸餾或過濾去除之。
4. 如有硫化氫存在時，可以稀鹽酸酸化樣品使 pH 值至 3，然後再以劇烈曝氣，直至硫化合物臭味不被偵測到。
## 設備與材料
1. 分光光度計：在波長 640 nm  1 nm下，使用光徑 1 cm 或以上之樣品槽。
2. 蒸餾裝置：準備 800 mL 至 2000 mL 平底或圓底玻璃燒瓶，連結至一直立式冷凝裝置，接口處以磨砂口銜接，其出口尖端須浸於酸吸收溶液之液面下；使用全硼矽玻璃裝置或以錫（或鋁）質的管子連接組成的冷凝裝置。亦可以使用功能相同之小型蒸餾裝置。小型蒸餾裝置包含蒸餾容器、連接管、小型冷凝管、冷凝接收管、吸收瓶或其他承接容器、加熱裝置（配合蒸餾容器並可加熱至沸騰之裝置），組裝示意圖如圖一。
3. 加熱裝置：加熱包或加熱板等尺寸適宜之加熱裝置。
4. 分析天平：可精稱至 0.1 mg。
5. 電磁攪拌器：磁石需為熱絕緣且外裹鐵氟龍。
6. pH 計或變色間隔為 0.5 以內之 pH 試紙。
7. 三角錐瓶或其它適用樣品反應瓶（附蓋或以塑膠或 Paraffin 膜覆蓋）：50 mL。
8. 濾紙：孔徑 0.45 μm，可耐酸鹼之濾紙（如 Millipore 之聚偏氟乙烯濾膜 (PVDF) 或同級品）。
9. 沸石：以分子篩沸石效果較佳，使用前須於清洗蒸餾裝置時一同清洗。
## 試劑
1. 試劑水：電阻率 ≧ 16 MΩ-cm 之試劑水。
2. 硫代硫酸鈉溶液（去氯試劑）：溶解 3.5 g 硫代硫酸鈉 (Na2S2O3‧5H2O) 於試劑水中定容至 1000 mL，保存期限7天（註 1）。
3. 硼酸鹽緩衝溶液：加 88 mL 0.1 M 氫氧化鈉溶液於 500 mL 0.025 M 四硼酸鈉溶液（Na2B4O7 5.0 g/L 或Na2B4O7‧10 H2O 9.5 g/L）以試劑水定容至 1 L。
4. 氫氧化鈉 (Sodium hydroxide) 溶液，6 M：將 240 g NaOH 溶解於試劑水中，並攪拌待溶解後定容至 1000 mL。
5. 氫氧化鈉溶液，10 M：取 40 g NaOH 溶解於 80 mL 試劑水中，並攪拌待溶解後定容至 100 mL。
6. 氫氧化鈉溶液，1 M：取 4 g NaOH 溶解於 80 mL 試劑水中，並攪拌待溶解後定容至 100 mL 。
7. 硫酸溶液，0.5 M：稀釋 25 mL 濃 H2SO4 至 1 L。
8. 硫酸（吸收）溶液，0.02 M：稀釋 1 mL 濃 H2SO4 至 1 L。
9. 比色分析時所用試劑
1. 酚溶液 (Phenol solution)：取 11.1 mL 液態酚（純度≧89%）以 95% (v/v) 乙醇 (Ethyl alcohol) 混合至最終體積 100 mL，每週製備（註 2）。
2. 亞硝醯鐵氰化鈉 (Sodium nitroprusside) 溶液，0.5% (w/v)：溶解 0.5 g 亞硝醯鐵氰化鈉於 100 mL 試劑水。貯存於棕色瓶，最長 1 個月。
3. 鹼性檸檬酸鹽溶液 (Alkaline citrate solution)：溶 200 g 檸檬酸三鈉鹽 (Trisodium citrate) 和 10 g 氫氧化鈉於試劑水，再稀釋至 1 L。
4. 次氯酸鈉 (Sodium hypochlorite)，約 5%：購買市售溶液配製，大約每 2 個月要更換 1 次。
5. 氧化劑溶液 (Oxidizing solution) ：以 25 mL 次氯酸鈉和 100 mL 鹼性檸檬酸鹽溶液混合，使用前配製。
1. 氨氮儲備溶液，1000 mg NH3-N/L：取 3.819 g NH4Cl（預先於 110℃ 乾燥 2 小時）溶解於試劑水中並定容至 1000 mL。
2. 氨氮標準中間溶液，10 mg NH3-N/L：取 10.0 mL 氨氮儲備溶液，至 1000 mL 量瓶內，定容至刻度。
3. 氨氮標準溶液，1 mg NH3-N/L：取 10.0 mL 氨氮標準中間溶液，至 100 mL 量瓶內，定容至刻度。
## 採樣與保存
1. 採樣：使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶。在取樣 前，採樣瓶可用擬採集之水樣洗滌 2 次至 3 次。如果樣品中含有餘氯，則採樣時應立即添加適量的硫代硫酸鈉溶液（去氯試劑）處理（添加量請參考註 1）。
2. 保存：樣品之運送及保存須在 4℃ ± 2℃ 下暗處冷藏，並於 24 小時內檢測。若樣品為含有機性及含氮性物質高的樣品或需保存較長時間之樣品，採樣後應加入適量（勿過量）的濃硫酸，調整 pH 值至小於 2，在此條件下樣品可保存 7 天。
## 步驟
蒸餾：樣品為廢污水或有干擾物之樣品（水樣過濾後仍有顏色或混濁，及添加樣品分析回收率小於 85% 或大於 115% 時），應執行蒸餾步驟，其他樣品可直接依步驟（三）至（四）進行檢測。
1. 設備的清洗準備：取 500 mL 試劑水於燒杯中，加入 20 mL 硼酸鹽緩衝溶液，以 6 M 氫氧化鈉溶液調整 pH 至 9.5 值後，移入蒸餾燒瓶中，加數粒沸石，加熱蒸餾直至蒸餾液無氨氮為止（註 3）。將蒸餾裝置的連接裝配移開，保留沸石於蒸餾瓶中，倒出殘留溶液，捨棄之。
2. 樣品的準備：於經上述處理之蒸餾瓶中，加入 500 mL 已去氯樣品或適當量樣品以試劑水稀釋至 500 mL，當氨氮含量低於 0.1 mg/L 時，樣品體積宜使用 1000 mL（在收集樣品時，應依比例加入硫代硫酸鈉溶液以去除餘氯）。如果需要，以稀釋的硫酸或氫氧化鈉溶液，調整 pH 值至 7 左右。準備好的樣品，再添加 25 mL 硼酸鹽緩衝溶液，然後以 6 M 氫氧化鈉溶液調整 pH 值至 9.5。
3. 樣品蒸餾：以每分鐘 6 mL 至 10 mL 速率蒸餾，收集蒸餾液至 500 mL 定量瓶或其他適用的蒸餾接收容器，上述量瓶內須置放 50 mL 0.02 M 的硫酸（吸收）溶液；保持蒸餾液滴出口在硫酸（吸收）溶液之液面下 2 公分；收集蒸餾液至少 200 mL 於氨蒸餾液的接收容器內，再將蒸餾裝置的輸送管末端離開吸收溶液面，不再與其接觸，然後繼續蒸餾數分鐘，以洗滌冷凝器及輸送管線至蒸餾液約 300 mL，再以試劑水稀釋定量至 500 mL。
4. 以蒸餾樣品體積 50 mL 之小型蒸餾裝置進行蒸餾時，步驟 1 及步驟 2 中之硼酸鹽緩衝溶液分別添加 2.0 mL及 2.5 mL，步驟 3 中之硫酸（吸收）溶液添加 5 mL，以每分鐘 0.6 mL 至 1 mL 速率蒸餾收集氨蒸餾液，並保持蒸餾液滴出口在硫酸（吸收）溶液之液面下至少 1 公分，收集蒸餾液至少 20 mL，繼續蒸餾數分鐘，以洗滌冷凝器及輸送管線至蒸餾液約 30 mL，再以試劑水稀釋定量至 50 mL。若使用其他蒸餾體積之小型蒸餾裝置進行蒸餾時，步驟 1 至步驟 3所需之相關試劑量，須依蒸餾樣品體積之比例進行添加，蒸餾速率亦須依蒸餾樣品體積之比例調整，並保持蒸餾液滴出口在硫酸（吸收）溶液之液面下至少 1 公分。
1. 精取 25.0 mL 標準液或樣品，於 50 mL 之附蓋三角錐瓶中或其它適用樣品反應瓶，再依次添加入 1.0 mL 酚溶液、1.0 mL 亞硝醯鐵氰化鈉溶液及 2.50 mL 氧化劑溶液（每次加入各溶液後，均須混合均勻），使樣品呈色。靜置於 22℃ 至 27℃之室溫暗處下，至少 1 小時，此顏色可穩定 24 小時以上，於波長 640 nm 處測其吸光度。
2. 檢量線製備
1. 精取適量之氨氮標準溶液 (1.0 mg/L) 於 100 mL 量瓶，稀釋成至少 5種不同濃度之檢量線溶液。如：0.04 mg/L、0.12 mg/L、0.20 mg/L、0.40 mg/L、1.0 mg/L或其他適當濃度（檢量線配製濃度不可大於 1.0 mg/L）。
2. 取 25.0 mL 上述配製之序列濃度檢量線溶液，於 50 mL 之附蓋三角錐瓶中或其它適用樣品反應瓶，並依七（二）的檢測步驟使樣品呈色，製備檢量線。
3. 量測在波長 640 nm 之吸光度，以標準溶液濃度 (mg/L) 為 X 軸，吸光度為 Y 軸，繪製一吸光度與氨氮濃度 (mg/L) 之檢量線。
4. 檢量線確認：完成檢量線製作後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度來作確認。
樣品檢測
1. 若採樣時樣品已經加酸保存，且樣品未經蒸餾前處理時，則先取適量樣品，調整其 pH 值至 7 以上（注意勿過分稀釋水樣），並過濾樣品。
2. 取上述 25.0 mL 樣品或經蒸餾前處理之蒸餾液（必要時將上述樣品或蒸餾液經適當稀釋至 25.0 mL），於 50 mL 之附蓋三角錐瓶或其它適用樣品反應瓶中。以七（二）的檢測步驟操作，使樣品呈色，並測定吸光值。
## 結果處理
由樣品溶液測得之吸光度，代入檢量線可求得溶液中氨氮的濃度(mg/L)，再依下式計算樣品中氨氮的濃度。
A＝A′×F
A：樣品中氨氮的濃度 (mg/L)。
A′：由檢量線求得樣品溶液中氨氮的濃度 (mg/L)。
F：稀釋倍數。
## 品質管制
1. 檢量線：檢量線之相關係數應大於或等於 0.995 以上，檢量線確認相對誤差值應在 ± 15% 以內。
2. 檢量線查核：每批次及每 10 個樣品分析結束時，執行 1 次檢量線查核，以檢量線中點濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ± 15% 以內。
3. 空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個空白樣品分析，空白分析值應小於 2 倍方法偵測極限。
4. 查核樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個查核樣品分析，其回收率應在 85% 至 115% 範圍內。
5. 重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個重複樣品分析，其相對差異百分比應在 15% 以內。
6. 添加標準品分析：每批次或每 10 個樣品至少應執行 1 個添加樣品分析，其回收率應在 85% 至 115% 範圍內。
## 精密度與準確度
1. 單一實驗室以硫酸銨溶液製備 (0.05 mg/L) 及 (0.02 mg/L) 之參考樣品，並經前處理蒸餾後檢測結果的準確度與精密度見表一。
2. 單一實驗室以小型蒸餾裝置（樣品蒸餾體積為 50 mL）前處理，進行市售品管樣品之氨氮檢測 9 次，其精密度與準確度分析結果見表二。
3. 表三為單一實驗室以小型蒸餾裝置（樣品蒸餾體積為 50 mL）前處理執行真實水樣之檢測，包括放流水、河川水、飲用水及地下水等，每個樣品執行 3 次檢測分析及 3 次添加樣品分析。
## 參考資料
American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., Method 4500-NH3 , pp. 4-114 ~ 4-120, APHA , Washington ,D.C.,USA, 2017.
註1：在 500 mL 水樣中，使用 1 mL 硫代硫酸鈉溶液，可去除 1 mg/L 餘氯。
註2：當操作酚時，須戴手套、護眼裝置；在通風良好環境下可減少曝露於此劇毒揮發性物質之危險。
註3：可取出部分蒸餾液依比例添加呈色試劑，例如取2.5 mL蒸餾液依次添加入 0.1 mL 酚溶液、0.1 mL 亞硝醯鐵氰化鈉溶液及 0.25 mL 氧化劑溶液（每次加入各溶液後，均須混合均勻）。呈色後若溶液顏色為藍色，則顯示蒸餾液中仍有氨氮。完成設備清洗準備後，直至樣品開始蒸餾前，須避免污染。蒸餾過程須伴隨空白樣品進行分析，空白樣品分析濃度須符合品質管制相關規範。
註4：廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般有機廢液處理。

表一、氨氮參考樣品經前處理蒸餾後之準確度與精密度
配製值(mg/L)	測值(mg/L)	準確度(%)	精密度RSD(%)
0.05	0.0507	104.6 ± 6.0	5.7
0.05	0.0519
0.05	0.0573
0.05	0.0530
0.05	0.0546
0.05	0.0506
0.05	0.0481
0.02	0.0260	118.1 ± 26.6	22.5
0.02	0.0213
0.02	0.0226
0.02	0.0176
0.02	0.0320
0.02	0.0277
0.02	0.0193
0.02	0.0290
0.02	0.0170

表二、市售查核樣品之準確度與精密度
市售品管樣品	確認值(mg/L)	準確度(%)	精密度(%)
ERA-276-505	15.9	99.2±5.2	2.6

註：市售品管樣品ERA-276-505係依使用說明以試劑水配製後使用。

表三、真實樣品檢測結果 (n=3)
基質	樣品名稱	樣品檢測平均值(mg/L)	精密度RSD(%)	添加量 / (mg/L)	樣品添加平均回收率(%)	樣品添加RSD(%)
放流水	放流水A	0.47	4.7	0.50	101.6	3.9
	放流水B	0.07	5.2	0.20	94.0	4.1
	放流水C	0.08	4.3	0.20	102.0	5.1
河川水	河川水A	10.6	0.2	7.78	106.3	2.5
	河川水B	0.05	5.4	0.20	98.3	4.0
	河川水C	0.72	6.5	0.20	92.0	2.4
地下水	地下水	0.18	2.4	0.20	97.3	10.3
飲用水	自來水	<0.04*	－	0.10	105.2	2.5
	飲水機飲水	<0.04*	－	0.10	103.9	4.4

註*：檢量線第1點濃度為0.04mg/L。

圖一 小型蒸餾設備組裝示意圖