溶出程序萃出液中六價鉻檢測方法—比色法
中華民國111年9月21日環署檢授字第1117106169號公告
自中華民國111年12月15日生效
NIEA R309.13C
方法概要
萃出液中六價鉻在無特定高濃度的鉬、釩和汞干擾物質下之酸性溶液中，與二苯基二胺脲(Diphenylcarbazide)反應生成紫紅色物質，於波長540 nm測其吸光度，即可求得萃出液中六價鉻濃度。
適用範圍
本方法適用於溶出程序（註1）萃出液中六價鉻檢測。
干擾
1. 六價鉻與二苯基二胺脲反應少有干擾，但當鉻含量相對較低時，某些特定物質如六價鉬或汞之鹽類與試劑反應，亦產生顏色而造成干擾；在特定之pH值下，此干擾並不太嚴重，鉬及汞的濃度超過200 mg/L，才可能產生干擾。釩之干擾較強，但當濃度低於10倍鉻濃度時，尚不至造成問題。
2. 鐵離子濃度大於1 mg/L可能會產生黃色，但三價鐵之顏色不深，若選擇適當波長量測吸光度，干擾並不嚴重。
設備與材料
比色裝置：下列裝置可擇一使用
1. 分光光度計：使用波長540 nm，附1公分或更長光徑之樣品槽。
2. 濾光光度計 (Filter photometer)：配備在波長540 nm附近具有最大透光率之綠－黃色濾光片，附1公分或更長光徑之樣品槽。
pH計：具有自動溫度或手動溫度補償功能，可讀至 0.1 pH單位。
試劑
檢測時使用之試劑除非另有說明，否則至少必須為試藥級。使用之溶液或試劑，可依試藥配製比例製備所需使用體積。
1. 試劑水：電阻率 ≧ 16 MΩ-cm。
2. 六價鉻儲備溶液，50 mg/L：溶解0.1414 g之重鉻酸鉀（先於150 ℃ 烘乾2小時）於試劑水中，定容至1000 mL，亦可使用濃度經確認之市售儲備溶液。
3. 六價鉻標準溶液，5 mg/L：取10 mL儲備溶液以試劑水定容至100 mL 。
4. 硝酸溶液，10 % (v/v)：取10 mL濃硝酸加入適量試劑水中，稀釋至100 mL。
5. 二苯基二胺脲溶液：溶解250 mg 1,5-二苯基二胺脲 (1,5-Diphenylcarbazide) 於50 mL丙酮，儲存於棕色瓶中。當溶液變色時應棄置不用。
6. 丙酮：避免使用以金屬或金屬襯墊瓶蓋之容器盛裝，否則應再蒸餾後使用。
7. 氫氧化鈉溶液，1 M：溶解40 g氫氧化鈉於適量試劑水中，再定容至 1 L。
採樣與保存
經溶出程序所得萃出液應儘速分析，貯存於4 ℃ ± 2 ℃ 最長可保存24小時。
步驟
檢量線製備
1. 取六價鉻標準溶液，配製至少5種不同濃度檢量線標準溶液，其濃度範圍如0.05 mg/L至1.0 mg/L，或其他適當範圍。將標準溶液依七、（二）步驟呈色後，於540 nm測其吸光度。以試劑水作為對照，扣除試劑空白吸光值，以校正後之吸光度對六價鉻濃度製作檢量線，檢量線之線性相關係數應大於或等於0.995。
2. 檢量線確認：完成檢量線製作後，應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度標準品進行確認，相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
樣品呈色及測定
1. 取已經適當稀釋或原萃出液95 mL置於100 mL量瓶中，以硝酸溶液調整溶液pH值至2.0 ± 0.5，每個樣品在加入發色劑前，先讀取色度空白吸光度，將測完吸光度之溶液倒回量瓶或重新製備，續加入2.0 mL二苯基二胺脲溶液以試劑水定容至100 mL 並均勻混合，靜置5分鐘至10分鐘使完全呈色後，於波長540 nm測其吸光度，以試劑水為對照樣品。
2. 樣品吸光度讀值應扣除色度空白吸光度，對照檢量線求得六價鉻濃度。
驗證
1. 為確認每個樣品是否存在還原條件或化學干擾影響呈色反應，應執行添加樣品分析加以驗證。添加樣品中六價鉻之添加量應為原樣品中濃度之2倍，惟不得低於30 μg/L，添加回收率在80 % 至120 % 間表示無干擾存在。
2. 添加樣品之濃度若超過檢量線範圍，則以空白溶液稀釋，使之落入範圍中，並換算求其濃度值。
1. 若驗證結果顯示抑制性干擾存在，則樣品必須稀釋後再重新分析。
2. 樣品經稀釋後干擾仍存在，則選用螯合萃取或其他方法分析。
酸性萃出液其回收率低於80 % 時，須再測試是否因殘留還原劑所造成。首先將萃出液以1 M氫氧化鈉調整至鹼性（pH值介於 8.0至8.5），再添加後分析，若原先酸性萃出液測得六價鉻濃度小於5 mg/L，而鹼性溶液之回收率在80 % 至120 % 間，則表示此分析方法仍可適用。
操作流程如附圖。
結果處理
由樣品溶液測得之吸光度，代入檢量線求得六價鉻濃度，再依下式計算萃出液中六價鉻濃度。
萃出液中六價鉻濃度 (mg /L) =A × F
A：檢量線求得之六價鉻濃度 (mg /L)
F：稀釋倍數
品質管制
1. 檢量線查核：每10個樣品及每批次分析結束時，執行1次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 ± 15 % 以內。
2. 空白樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次空白樣品分析，空白分析值應小於二倍方法偵測極限。
3. 重複樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行1次重複樣品分析，其相對差異百分比應在 20 % 以內。
4. 查核樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行1次查核樣品分析，其回收率應在80 % 至120 % 範圍內。
精密度與準確度
略
參考資料
U.S. EPA. Methods Chromium, Hexavalen (Colorimetric). Method 7196A, 1992.

註1:適用之溶出程序如事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201.1)(註2)、再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222.1)、廢棄物資源化建材溶出特性試驗－以擴散試驗測定成塊廢棄物材料中無機溶出成分 (NIEA R217.1)、廢棄物資源化建材溶出特性試驗－無機成分可溶出量測定 (NIEA R218.1)、廢棄物溶出行為檢驗方法－向上流動滲濾試驗法 (NIEA R219.1)、合成降水溶出程序 (NIEA M205.1) 及海洋環境溶出試驗檢測方法 (NIEA R220.2) 等。
註2:本文引用之所有公告方法名稱及編碼，以行政院環境保護署最新公告者為準。

附圖 操作流程圖