環境用藥檢測方法－樣品製備法
 中華民國108年8月1日環署授檢字第1080004641號公告
自中華民國108年11月15日生效
NIEA D901.02B
一、方法概要
本方法為針對各種不同的環境用藥藥劑，如不同劑型的液劑、乳劑、懸浮劑、粒劑、片劑、粉劑、糊狀劑、餌劑、噴霧劑及其他劑型等，以適當的有機溶劑及處理方式進行樣品之萃取或稀釋，將所得之萃液或稀釋液進行檢測分析。
二、適用範圍
本方法適用於處理環境用藥劑型中有效成分為有機物，且可溶於一般有機溶劑之樣品。本方法不適用一般有機溶劑不溶解之成分處理，對於有效成分以外之不純物檢測處理亦不適用。
三、干擾
（一）分析過程所使用之玻璃器皿、溶劑及試劑等可能導入未知污染，干擾分析結果。玻璃器皿使用完畢後可使用適當溶劑淋洗，以避免殘留。玻璃器皿清洗方式為浸入清潔劑後以超音波洗淨，再以水沖洗，繼之以去離子蒸餾水淋洗、晾乾，放置於乾淨地點備用，器皿使用前以適當溶劑淋洗。
（二）實驗室中常用的塑膠製品極易造成鄰苯二甲酸酯的污染。因鄰苯二甲酸酯常被用做可塑劑，且極易自塑膠物質中被萃取出來，檢測過程中避免使用塑膠製品。
四、設備與材料
（一）分析天平：可精稱至0.001 g。
（二）上皿天平：可精稱至0.01 g。
（三）磨碎裝置。
（四）索氏萃取設備。
（五）超音波振盪器。
（六）恆溫水浴裝置。
（七）濃縮裝置：如吹氮濃縮、減壓濃縮等。
（八）錐形瓶：250 mL或適當體積，附螺旋蓋或磨砂瓶蓋。
（九）分液漏斗：500 mL，1000 mL或適當體積，附磨砂瓶蓋。
（十）圓底燒瓶：250 mL，500 mL或適當體積，附磨砂瓶蓋。
（十一）定量瓶：10 mL，25 mL或適當體積，附磨砂瓶塞。
（十二）離心機：離心力至少可達800 xg以上。
（十三）開罐器。
五、試劑
（一）試劑水：不含待測物之去離子水或市售純水。
（二）無水硫酸鈉：試藥級或同級品。
（三）氯化鈉：試藥級或同級品。
（四）甲醇、丙酮、二氯甲烷、氰甲烷、正己烷或其他適用之溶劑：試藥級或同級品。
六、採樣與保存
採樣時應依據採樣檢測目的，採取足夠供給檢測及保存之樣品數量。樣品為已包裝完善且密封完整之環境用藥成品時，則以原包裝在室溫保存。
七、步驟
環境用藥之樣品製備，須要依據藥劑包裝樣式與待檢測有效成分特性而選擇適當之處理方式。
（一）包裝拆除處理
1. 片劑、粒劑、蚊香及餌劑樣品：先將環境用藥藥劑之外包裝拆除，隨機挑選數個樣品件。再以適當粉碎裝置將樣品粉碎，進行樣品萃取處理。
2. 噴霧罐樣品：先將樣品外包裝、瓶蓋及壓鈕頭拆除，稱取樣品總重，置於冰箱冷凍（-20°C ± 3°C）4 小時以上，取出樣品在排氣櫃中打一小孔（一般於罐身接縫線與罐肩交處，以細釘打孔），使罐中充填之易揮發物（如液化石油氣）慢慢逸出，並以超音波震盪數分鐘以排除盡罐內殘氣，待穩定後，稱取其重量。再以開罐器切開罐身（小心金屬粉屑），將罐內液體倒入試藥瓶中，再稱取空罐重量。依照試藥瓶中液體特性（水溶性或油溶性），選擇適當方法進行萃取或其他處理。
3. 電蚊香片拆除外包裝取整數片，其他樣品直接拆除外包裝或依實際情況適當處理。
（二）樣品前處理
檢測環境用藥之樣品前處理方式，可依據各種劑型及有效成分與實際情況，加以選擇適用的前處理方式（詳見附表）。1.直接稀釋：適用於原體、液劑、電蚊香液、油性噴霧罐等；2.液相－液相萃取：適用於乳劑及水溶性噴霧罐；3.索氏萃取：適用於電蚊香片、片劑、粉劑、粒劑與含或不含蠟質之餌劑等；4.超音波震盪萃取：適用於片劑、粉劑、與含或不含蠟質之餌劑等；5.含蠟質餌劑除蠟：適用於含蠟質餌劑經索氏萃取或超音波震盪萃取後去除蠟質。
1. 直接稀釋：樣品經步驟 七、(一)節包裝拆除處理後，稱取適量樣品，以丙酮、甲醇或其他適當溶劑稀釋定容。
2. 液相－液相萃取：樣品經步驟 七、(一)節包裝拆除處理後，稱取適量樣品，置於適當體積之分液漏斗內，加入飽和食鹽水約40 mL及二氯甲烷80 mL或更多二氯甲烷，蓋上瓶蓋，洩氣後劇烈震盪30秒洩壓，再重複震盪，直至無壓力釋出後靜置分層（如樣品分層不明或產生乳化現象時，再加過量之飽和食鹽水，或二氯甲烷，或改以圓弧方式搖盪萃取）。將二氯甲烷層收集於燒瓶中，水層重複再以兩次80 mL二氯甲烷或更多二氯甲烷萃取，合併二氯甲烷層經無水硫酸鈉脫水，並以二氯甲烷定容至適當體積。
3. 索氏萃取：樣品經步驟 七、(一)節包裝拆除處理後，稱取適量樣品，置於索氏萃取裝置之圓筒濾紙中，圓底燒瓶中量取約180 mL 丙酮（若有效成分須以HPLC 分析者，則溶劑須使用甲醇），將索氏萃取裝置安裝妥當，依溶劑調整適當的水浴溫度，以每小時4至6 循環萃取4小時以上。收集圓底燒瓶中之萃取液，以減壓濃縮裝置濃縮後，再以丙酮（或甲醇）定容至適當體積。
4. 超音波震盪萃取：樣品經步驟 七、(一)節包裝拆除處理後，取適量樣品，於150 mL或適當體積之錐形瓶中，加入約100 mL 丙酮（若有效成份須以HPLC分析者，則溶劑須使用甲醇），以超音波震盪30分鐘至60分鐘後，將萃液經濾紙過濾於圓底燒瓶中，以減壓濃縮裝置濃縮後，再以丙酮（或甲醇）定容至適當體積。
5. 含蠟質之餌劑除蠟：樣品經步驟 七、(二) 3節索氏萃取之萃取液，先減壓濃縮至50 mL以下，再以甲醇（或適當溶劑）洗至離心管中，置於冰箱冷藏4°C ± 2°C以下1小時以上，取出離心數分鐘，取上層澄清液至圓底燒瓶中，離心管中再加入適量甲醇（或適當溶劑）重複潤洗、離心共3次。收集萃液再以甲醇（或適當溶劑）定容至適當體積。
八、結果處理
略。
九、品質管制
略。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
（一）行政院環保署，環境用藥檢測方法－層析法，NIEA D902.09B ，中華民國103年。
（二）行政院環保署，事業廢棄物檢測方法總則，NIEA R101.02C，中華民國92年。
（三）行政院環保署，分液漏斗液相－液相萃取法，NIEA R106.02C ，中華民國101年。
（四）行政院環保署，索氏萃取法，NIEA M165.01C，中華民國106年。
（五）行政院環保署，加壓流體萃取方法，NIEA M189.01C，中華民國106年。
（六）行政院環保署，超音波萃取法，NIEA M167.01C，中華民國102年。
註：本方法所產生之廢液，請依各實驗室之安衛環保規定處理。
表　環境用藥劑型與一般樣品前處理方式
環境用藥劑型A	建議前處理方法	建議萃取溶劑
液體電蚊香劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
液劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
粉劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
懸浮劑	液相-液相萃取、超音波震盪萃取、直接稀釋	丙酮、甲醇
錠劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
油劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
噴霧劑	液相-液相萃取、直接稀釋	丙酮
蚊香劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
片劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
餌劑	索氏萃取、超音波震盪萃取（不含臘）	丙酮、甲醇
燻煙劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
煙霧劑	液相-液相萃取、直接稀釋	丙酮
砂粒劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
粒劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
凝膠劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
乳劑	液相-液相萃取、直接稀釋	丙酮、甲醇
糊狀劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
原體粉劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
原體液劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
原體固體	索氏萃取	丙酮、甲醇
可濕性粉劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
超低容量劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
膠囊懸著劑	液相-液相萃取、超音波震盪萃取、直接稀釋	丙酮、甲醇
塊劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
液餌劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
滅菌懸液	直接稀釋	丙酮、甲醇
微膠囊懸浮劑	液相-液相萃取、超音波震盪萃取、直接稀釋	丙酮、甲醇
原體粒劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
顆粒劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
水懸劑	直接稀釋	丙酮、甲醇
膏狀餌劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
凝膠餌劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
水基乳劑	液相-液相萃取、直接稀釋	丙酮、甲醇
電蚊香劑	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇
懸浮劑原體	液相-液相萃取、超音波震盪萃取、直接稀釋	丙酮、甲醇
柱狀塊劑	索氏萃取	丙酮、甲醇
粉狀原體	索氏萃取、超音波震盪萃取	丙酮、甲醇

A：依據毒物及化學物質局環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統所刊載之劑型予以分類。網址：https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo/