石油焦中水分檢測方法
中華民國109年4月1日環署授檢字第1091001737號公告
自發布日生效
NIEA M211.00C
一、方法概要
稱取已知重量之石油焦 (Petroleum coke) 樣品置於 104℃ 至 110℃ 烘箱內，經一定時間後取出稱重，計算損失重量，即為樣品之水分，此水分作為計算石油焦乾基之用。
二、適用範圍
本方法適用於石油焦樣品中水分檢測。
三、干擾
略
四、設備與材料
1. 風乾用樣品盤：不銹鋼盤或在室溫下重量穩定之材質皆可使用，樣品盤之盤緣高度不超過 38 mm，且盤內面積之大小應能滿足樣品平鋪於盤內後高度不超過 25 mm。
2. 分析天平：可精稱至 0.0001 g。
3. 天平：可稱至 0.1 g。
4. 破碎機（如顎式破碎機）、棍或大槌。
5. 粉碎機或研磨機：錘磨機、瓷罐球磨機、壓板或研缽和杵等。
6. 縮分設備：二分器（人工縮分用）或機械式樣品縮分器。
7. 混合輪 (Mixing wheel)。
8. 乾燥器（或乾燥箱）。
9. 乾燥設備：依需求選用
    1. 風乾用烘箱：使樣品在略高於環境溫度 10℃ 至 15℃加速乾燥，但最高溫度不應超過 40℃，若環境溫度超過 40℃ 則直接以環境溫度風乾，烘箱溫度在 30℃至 40℃ 時，可均勻保持在設定溫度 ± 3℃，並可提供每分鐘 1 次至 4 次空氣換氣量。
    2. 水分測定用烘箱：空氣循環式烘箱，且可均勻保持在 104℃ 至 110℃。
    3. 熱重分析儀（註1）須具有下列構造及功能：
（1）電腦控制系統。
（2）系統在測定過程中能連續反複稱量樣品及坩堝，並記錄之。
（3）高溫爐：腔體結構須為耐火且絕緣材料，腔體須可容納多個樣品坩堝，且能從環境溫度快速加熱（30℃/min 至 45℃/min）至 104℃ 至 110℃。
（4）分析天平：可精稱至 0.0001 g。
（5）風扇：可耐受產生之熱氣，以利有效排除廢氣。
（6）乾燥氣體：可使用乾燥空氣（水分含量 1.9 mg/L 以下，露點 -10℃ 以下）、氮氣或氬氣（純度 99.5% 以上）。
（7）氧化氣體：可使用純度 99.5% 以上之氧氣或空氣。
（8）坩堝：配合熱重分析儀。
1. 坩堝：耐熱材質（如陶瓷、矽或玻璃等）淺皿（深度 22 mm，直徑 44 mm）或白金坩堝，附與坩堝密合之坩堝蓋。
2. 標準篩：4.75 mm 篩網 (4 mesh)、2.36 mm 篩網 (8 mesh)、0.850 mm 篩網 (20 mesh)、0.250 mm 篩網 (60 mesh)，可依實際需求選用。
3. 樣品容器：須使用密封之不透氣袋子或耐腐蝕罐，附墊圈密封之玻璃容器亦可使用，但須避免破損。
五、試劑
略
六、採樣與保存
1. 於進入燃燒設施前適當位置採集足夠石油焦樣品(如表一)，如有混合石油焦以外之其他燃料，則在石油焦堆置場採集樣品（靜態堆置石油焦若有粒度偏析現象，取樣位置數可酌予增加，且採樣點儘可能平均分布於料堆）。如有不同來源石油焦，則分別採不同來源石油焦樣品。
2. 採集之樣品，以密封袋（或罐）保存，避免樣品中水分變化，攜回檢驗室進行後續破碎、過篩與縮分。
七、步驟
1. 樣品前處理及注意事項
    1. 注意事項
（1）樣品製備應於涼爽且沒有過多空氣流動之空間下操作。
（2）樣品須先破碎才能進行縮分，縮分後之重量不可少於表一中各粒度之規定重量。
（3）破碎和縮分樣品過程，水分會受粉碎時間、大氣溫濕度及破碎設備等因素影響造成變化，應儘可能快速完成。
    1. 前處理
（1）若接收樣品表面夠乾燥則可直接進行（2），若樣品太潮濕無法進行破碎縮分，則依下列方式步驟進行。第一階段風乾時，樣品應全數風乾，若樣品量太多則可先稱總重後，將樣品分散於數個樣品盤一併執行風乾程序。風乾前先稱取乾燥清潔空盤重至 0.1 g，再將樣品全數倒入並平鋪在空盤內（石油焦厚度不可超過最大粒徑的 2 倍），風乾時間依石油焦之濕度而定，風乾期間應適當攪拌石油焦樣品，以縮短風乾時間（因多數石油焦暴露於空氣時有氧化傾向，故風乾時間不宜太長），並避免損失石油焦顆粒。此步驟亦於烘箱內進行，烘箱設定溫度為室溫加 15℃，但最高溫不超過 40℃，在石油焦表面呈現乾燥後，每小時取出石油焦樣品盤稱重，計算重量變化率，再繼續置入烘箱內風乾。直到每小時重量變化率（註2）小於 0.1% 時取出，避免使石油焦樣品過度乾燥。
（2）第 1 階段風乾樣品以混合輪或其他方式充分混合均勻後，將樣品全數破碎至 2.36 mm 篩網 (8 mesh)，過篩時至少 95% 之樣品通過篩網，再以縮分設備將樣品縮分至符合表一之規定量。
（3）縮分後樣品進行第二階段風乾，再將過篩後樣品平鋪在空盤內（石油焦層厚度不可超過 25 mm），稱樣品含盤總重至 0.1 g，依（1）方式風乾至每小時重量變化率（註2）0.1% 以下。
（4）第 2 階段風乾後樣品以適當的研磨設備研磨樣品至 0.250 mm（全數通過 60 mesh篩網）後，再以縮分設備將樣品縮分至符合表一之規定量，立刻盛裝於樣品容器中並鎖緊以防水分損失。
水分測定
1. 將乾淨的坩堝連蓋置於 104℃ 至 110℃ 烘箱中烘乾至少 1 小時，放在乾燥器（或乾燥箱）中冷卻 15 分鐘至 30 分鐘後，取出坩堝連蓋稱重 (m1)。
2. 將已通過 0.250 mm 細石油焦樣品在容器中攪勻後取稱取約 1 g（精稱至 0.1 mg），放入已烘乾稱重的坩堝中略搖動使其表面平均，立刻蓋上蓋子，稱重（精稱至 0.1 mg）(m2)。
3. 將內含樣品的坩堝移除上蓋，放入已預熱（ 104℃ 至 110℃）之烘箱中，在 104℃ 至 110℃ 下加熱 1 小時。
4. 打開烘箱，加上坩堝蓋，取出坩堝連蓋放在乾燥器（或乾燥箱）中，冷卻至室溫後坩堝連蓋稱重 (m3)，計算水分含量。
5. 此檢測亦可使用市售之熱重分析儀在相同乾燥條件下（ 104℃ 至 110℃）操作，烘乾過程使用之乾燥氣體，應可提供腔體每分鐘 0.4 次至 1.4 次之換氣量，步驟可參考儀器廠商提供之操作說明進行。
八、結果處理
每一樣品均須執行重複分析，並以平均值出具報告。

m1：空坩堝（含蓋）重量 (g)。
m2：樣品+坩堝（含蓋）重量 (g)。
m3：乾燥後的樣品+坩堝（含蓋）重量 (g)。
九、品質管制
1. 重複樣品分析：每個樣品必須執行重複分析，兩次測值之絕對差值應小於 0.09 + 0.01 X（Ｘ是單一樣品兩次測值之平均值(%)）。
2. 若以熱重分析儀進行檢測，每半年以七、（二）1 至 七、（二）4 手動檢測法之檢測結果進行比對，若發現結果不一致（超出 0.09 + 0.01 X（Ｘ為單一樣品兩次測值之平均值(%)） ），則儀器應進行校正或調整使一致。
十、精密度與準確度
略
十一、參考資料
1. 行政院環境保護署，煤炭中水分檢測方法 NIEA M208.00C，中華民國 108 年。
2. Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke, ASTM D3173/D3173M – 17a, 2017。
3. Standard Practice for Collection and Preparation of Coke Samples for Laboratory Analysis, ASTM D346/D346M-11, 2019。

註1：以熱重分析儀可同時分析水分、灰分及揮發性物質等。
註2：每小時重量變化率計算如下：
每小時重量變化率(%)=第n小時重量變化(%)－第(n+1)小時重量變化(%)

表一　檢驗室樣品前處理準備量
破碎到至少 95%之樣品 / 通過篩網	縮分後最小重量 (g)
	採人工縮分法	採機械式縮分法
4.75 mm (4 mesh)	2000	4000
2.36 mm (8 mesh)	500	1000
0.850 mm (20 mesh)	250	500
0.250 mm (60 mesh) / （須100%通過篩網）	50	50