水中葉綠素a檢測方法－丙酮萃取法／分光光度計分析法

NIEA E507.04B
一、方法概要
樣品經玻璃纖維濾紙過濾後，濾紙以研磨器於 90% 丙酮溶液中研磨萃取葉綠素a，萃取液再以分光光度計測得吸光值，計算樣品中葉綠素a濃度。
二、適用範圍
本方法適用於地面水體。
三、干擾
（一）樣品具濁度時會產生干擾。
（二）浮游藻類之其他色素，如葉綠素b、葉綠素c、葉綠素之分解物如葉綠素酸酯(Chlorophyllides)、脫鎂葉綠甲酯酸(Pheophorbides)和脫鎂葉綠素(Pheophytins)等、葉黃素(Xanthophyll)、藻膽色素(Phycobilins)及類胡蘿蔔素(Carotenoids)等會產生干擾。
（三）萃取後的萃取液易受溫度、光、酸及濁度影響，應避免強光照射或接觸酸性物質，上機分析時，均須回溫至室溫。
四、設備與材料
（一）量筒：100 mL至1 L之量筒。
（二）玻璃纖維濾紙：直徑 47 mm或 25 mm，平均孔徑約 0.7 μm （使用Whatman GF/F或同級品）。
（三）薄膜過濾裝置。
（四）真空抽氣裝置：水壓式、吸氣式或手動式，壓力差低於 0.2 kg/cm2（20 kPa）者為佳。
（五）鑷子。
（六）濾紙存放容器：能避光，在運送過程及儲存時，可以存放含過濾樣本之濾紙，不受環境污染者。
（七）運送儲存器：能保持溫度在 10℃以下之儲存器。
（八）冷凍櫃：可長期維持在 -10℃以下。
（九）研磨器：具研磨效果，且能耐丙酮者。
（十）震盪器。
（十一） 攜帶式 pH 計或pH、石蕊試紙。
（十二） 離心管：15 mL，具螺紋蓋，能耐丙酮者。
（十三） 離心機：懸臂式、可容納 15 mL 離心管、離心力可達 675 g 以上（g 為離心力，註1），具冷卻系統為佳。
（十四） 分注器或移液管。
（十五） 分光光度計：波長能設定在 750 nm、664 nm、647 nm及 630 nm，其透光率讀值需至小數點下3 位。樣品槽光徑可為 1 cm、2 cm、5 cm或10 cm(註2)。
五、試劑
（一）試劑水：電阻值須大於 1 MΩ-cm。
（二）丙酮：HPLC級(或同級品)。
（三）90% 丙酮溶液：試劑水與丙酮以體積比 1 : 9 配製。
六、採樣與保存
（一）視水中浮游藻類密度而定，採取適量樣品，記錄採樣體積、採樣時間及地點等，並測試樣品之pH是否 ≥ 7。
（二）採樣後將樣品混合均勻，隨即量取適量樣品進行過濾，若無法立即進行過濾時，應將樣品以小於 10℃且不得凍結方式保存，但須在採樣後 24 小時內進行過濾。
（三）過濾時須避免強光直射，以減壓過濾方式進行，將浮游藻類過濾於玻璃纖維濾紙上。當樣品抽濾近乾時，關閉抽氣裝置避免過度抽乾。樣品之過濾體積以使濾紙呈現微綠色或褐色者為佳。以鑷子夾取濾紙，應避免夾到內含物，並將濾紙面朝內摺，將濾紙置放於濾紙存放容器內避光，待進行萃取步驟。
（四）樣品或過濾後之濾紙運送時，溫度應維持在小於 10℃且不得凍結。
（五）若樣品pH ≥ 7，過濾後之濾紙未能即刻進行葉綠素a之萃取時，應將濾紙保存於低於 -10℃之冷凍櫃，保存期限不可超過四週。樣品pH < 7，過濾後之濾紙須即刻進行葉綠素a之萃取和分析，以避免葉綠素a在酸性環境下分解而造成誤差。
七、步驟
（一）萃取葉綠素a
1.將濾紙移入離心管內（如濾紙存放在冷凍櫃中，應先在暗處回溫），加入 A mL 90% 丙酮溶液，以研磨器將濾紙研磨成泥狀（注意：研磨過程不可過熱，註3）。再加入 B mL 90% 丙酮溶液潤洗研磨器後(A+B 共10 mL)，將潤洗液與泥狀物混合，旋緊離心管蓋震盪充分混合後，置於 4℃ ± 2℃ 暗處浸泡至少2小時，最好隔夜，但不得超過 24 小時，在此過程中至少應從 4℃ ± 2℃ 暗處取出震盪混合一次。處理另一濾紙前，研磨器須用丙酮溶液清洗，以清除殘留之物質最後再以丙酮潤洗，才得進行下一個樣品濾紙研磨。
2.浸泡後，取出再震盪混合之，再以離心力 675 g 離心 15 分鐘或以 1,000 g離心 10 分鐘，如離心機具冷卻系統，離心溫度控制低於室溫可延長離心時間。於暗處回溫至室溫後，取其上清液，進行分光光度計測定。
（二）分光光度計分析
1.將分光光度計選定波長（750 nm、664 nm、647 nm及 630 nm），以 90% 丙酮溶液進行儀器歸零。
2.將七、步驟（一）萃取液放入分光光度計之樣品槽中，分別讀取其在波長 750 nm、664 nm、647 nm 及 630 nm 之吸光值並記錄之。
3.萃取液於波長664 nm之吸光值以介於0.1~1.0之間為原則，若萃取液於波長664 nm之吸光值小於0.1，可適當增加樣品過濾體積或改用較長光徑之樣品槽，以提高吸光值。如樣品雜質過多無法增加過濾體積或樣品過濾體積達4 L，使用分光光度計可用之最長樣品槽光徑下，吸光值仍小於0.1時，於分析結果加註說明。
4.萃取和上機分析時必須在避光下進行，並使用不含酸容器以避免葉綠素a分解。
八、結果處理
（一）萃取液中葉綠素a之濃度(C)(mg/L)=11.85 X - 1.54 Y - 0.08 Z
X：波長 664 nm 吸光值-波長 750 nm 吸光值
Y：波長 647 nm 吸光值-波長 750 nm 吸光值
Z：波長 630 nm 吸光值-波長 750 nm 吸光值
（二）樣品中葉綠素a之濃度(μg/L或mg/m3)
=	萃取液濃度C × 萃取液體積(mL)
	樣品過濾體積體積(L) × 樣品槽光徑(cm)/1(cm)

九、品質管制
（一）空白分析：每批次或每 10 個樣品須以同批號玻璃纖維濾紙執行空白分析，空白分析過濾試劑水體積應與該批次樣品過濾體積最大量者相同，分析結果不得高於該批次任一樣品濃度的10%(樣品雜質過多無法增加過濾量或樣品過濾量超過4 L者除外)。
十、精密度與準確度
略
十一、參考文獻
（一）APHA, AWWA and WPCF, Standard methods for the examination of water and Wastewater, 23rd ed., American Public Health Association, Washington D.C., 2017.
（二）ASTM, Standard practices for measurement of chlorophyll content of algae in surface waters, Designation:D3731-87, pp.15-18., 1987.
（三）Parsons, T.R., Maita, Y. and Lalli, C.M. Derermination of chlorophylls and total carotenoids, Spectrophotometric method. In "A manual of chemical and biological methods for seawater analysis", Pergamon Press.N.Y. U.S.A. pp.101-104., 1984.
（四）Jeffrey, S.W., Mantoura, R.F.C. and Wright, S.W. Phytoplankton pigments in oceanography：guidelings to modern mentdos. UNESCO Press, 1995.
（五）U.S.EPA, In vitro determination of chlorophylls a, b, c1 + c2 and pheopigments in marine and freshwater algae by visible spectrophotometry. Method 446.0, 1997.
註1： 離心力g與離心機轉速之關係，如下列公式。
離心力(g)=	1.118×(rpm)2×R
	105

式中rpm為離心機每分鐘之轉速、R為離心機半徑以公分(cm)表示。
註2：本方法應每季執行分光光度計功能測試。使用5 cm或10 cm樣品槽時，請確認萃取液液位高於偵測高度。
註 3：進行研磨萃取濾紙時，應在抽風櫃中操作。本方法所使用之各種試劑其毒性或致癌性並不明確，可能對人體健康有害，應儘量避免可能的曝露並減少或消除廢棄物的量。
註 4：檢驗室應有勞工主管機關對於各化合物之安全操作規定，並將有關資料分送實驗人員。
註 5：檢測產生之廢液依丙酮廢液處理原則處理。
註6：本文引用之公告方法及編碼，以環保署最新公告者為準。