水體透明度測定方法
中華民國102年8月26日環署檢字第1020073224號公告
自中華民國102年10月15日生效
NIEA E220.51C
一、方法概要
透明度（tTransparency）是指光線能夠穿透水之程度。本方法係利用直徑 20 ～ 30 公分之白色圓盤，又稱沙奇盤（Secchi disk）或沙奇管沈入水中，量測水面至其可見之距離，即為水體之透明度，又稱沙奇透明度（Secchi transparency）。
二、適用範圍
本方法適用於靜止或流動緩慢之地面水體，例如湖泊、水庫、池塘、沼澤、河川或海洋。
三、干擾
1. 光線過暗會影響能見度，以上午九時至下午三時間量測較為適合。
2. 水面有波紋影響能見度時，不宜量測。
3. 由於風浪、暴雨、洪水或施工等不尋常因素所造成之混濁，不宜量測，如必須量測，應將異常現象，詳細記錄，供日後參考。
4. 水面陽光反射過強影響視線時，應背對太陽在身影或船影下，儘量接近水面垂直觀測。
5. 量測人員視力不佳時，應矯正至正常視力，但不可戴太陽眼鏡。
四、設備與材料
沙奇盤：直徑 20 ～ 30 公分之圓盤，質料為金屬或塑膠皆可圓盤，本身應有重量或附加重錘以使盤身可沈入水中。沙奇盤越大可量測透明度越深，依透明度深淺，可分別採用不同直徑之沙奇盤，如下表。沙奇盤顏色可為白色或黑白扇形相間(如圖一)，量測海洋透明度時建議使用白色沙奇盤。
量測透明度範圍	沙奇盤直徑
0.15至0.5 m	≧2 cm
0.5至1.5 m	≧6 cm
1.5至5 m	≧20 cm
5至15 m	≧60 cm

1. 吊繩索：選擇不易伸縮或變形之繩索，固定於圓盤上，須保持圓盤之平衡，然後由盤面開始，標示長度：一1公尺以內以公分為單位，一1公尺以上以 0.1 公尺為單位，由於繩索浸水後，可能會縮短或延長，必要時應經常校正其刻度，或直接採用材質不易伸縮或變形之捲尺吊掛沙奇盤。
2. 沙奇管(又稱透視度計)：塑膠製之透明量筒，外部刻上刻度，內置一小型沙奇盤(直徑約3.5至4.5 cm)，底部有一排水閥，可量之透明度不超過沙奇管高度(如圖二)，為求一致性，高度建議採用100 cm。
3. 定位設備：依據採樣地點所需能確定採樣測站之座標，如全球定位系統（GPS）。
4. 安全設備：依據採樣地點所需之基本安全設備，如救生衣、救生圈。救生衣及救生圈之材料、結構及標示必須符合經濟部標準檢驗局所訂之國家標準。
五、試劑
　　略。
六、採樣及保存
　　略。
七、步驟
檢測前注意事項
1. 由於風浪、暴雨、洪水或施工等不尋常因素所造成之混濁，不宜量測，如必須量測，應將異常現象，詳細記錄，供日後參考。
2. 光線過暗會影響能見度，以上午九時至下午三時間量測較為適合。
3. 水面陽光反射過強影響視線時，應背對太陽在身影或船影下量測。
4. 量測人員若視力不佳時，應矯正至正常視力，且不可戴太陽眼鏡，以避免影響檢測結果。
5. 進行觀測時應穿著救生衣，在不危及安全之情況下，儘量接近水面垂直觀測。
1. 沙奇盤
  1. 將沙奇盤垂直沈入水中，直到看不見為止，讀取其水深。
  2. 將沙奇盤徐徐拉起，至恰可看見為止，讀取其水深。
  3. 如此反覆三次，共6次測值，取其平均值，即為透明度。
2. 沙奇管：水流過淺、湍急或採樣點距離水面過高，不適合使用沙奇盤時，改用沙奇管量測。
  1. 水樣充分振盪混合後，注入沙奇管內，從上端觀察底部之沙奇盤，同時打開下方排水閥，使水樣順暢流出，直到恰能看見沙奇盤，立即關閉排水閥，讀出水面之刻度。
  2. 重複上述(三)1.步驟5次，求水面刻度之平均值，以公分表示之，即為透明度。
八、結果處理
　　略。
九、品質管制
　　略。
十、精密度與準確度
　　略。
十一、參考資料
1. 行政院環境保護署，水庫水質監測採樣技術手冊，p6 - 10 - 12，現場採樣作業，中華民國85年。
2. H. Olen, and G. Flock, The Lake and Reservoir Restoration Guidance Manual., North American Lake Management Society, Merrifield, VA.Problem Identification, , Second Edition, U.S. EPA, 1990.
3. R. E. Wedepohl, D. R. Knauer, G. B. Wolbvert, H. Olem, and P. J. Garrison, Monitoring Lake and Reservoir Restoration: Technical Supplement to The Lake and Reservoir Restoration Guidance Manual., North American Lake Management Society, Washington DC. Monitoring Method, 1990.
4. U.S. EPA, Survey of the Nation's Lakes. Field operations manual, EPA 841-B-07-004, 2007.
5. MPCA, Citizen Stream Monitoring Program Instruction Manual, wq-csm-01-05, Minnesota Pollution Control Agency, Saint Paul, Minnesota.
6. R. W. Holmes, The Secchi disk in turbid coastal waters, Limnol. Oceangr, 15:688-694, 1970.

圖一 沙奇盤，左為白盤、右為黑白扇形相間，本身應有重量或附加重錘以使盤身可沈入水中，吊繩索應具有標識之刻度。

圖二 沙奇管，又稱透視度計。塑膠製之透明量桶，外部刻上刻度，內置一小型沙奇盤，底部有一排水閥。