空氣中氮氧化物自動檢驗方法－化學發光法
中華民國112年6月30日環署授檢字第1127105001號公告
自中華民國112年10月15日生效
NIEA A417.13C
方法概要
一氧化氮與臭氧之氣相反應會放出光，其強度與一氧化氮濃度成正比。將二氧化氮轉化成一氧化氮後，與臭氧反應，偵測其所放出之光，即為二氧化氮的濃度。若樣品氣體不經轉化作用，所得量測之值為一氧化氮濃度；經轉化作用則為氮氧化物濃度，二者之差即為二氧化氮的濃度。
適用範圍
本檢驗方法適用於測定空氣中濃度介於 0 至 0.5 ppm 0.000 ppm 至 0.500 ppm (0 ppb 至 500 ppb) 之氮氧化物（一氧化氮及二氧化氮），有關本方法名詞解釋詳如註1。
干擾
除一氧化氮、二氧化氮外的其他含氮化合物，如過氧硝酸乙醯酯(Peroxyacetyl nitrate, PAN)，會被轉化成一氧化氮，是主要干擾來源。
1. 設備與材料
  1. 氮氧化物自動分析儀器：以化學發光法為原理的自動分析儀器，其性能須至少符合表一所列規格。須至少取得美國環保署聯邦參考方法 (Federal reference methods, FRM)、聯邦等效方法 (Federal equivalent methods, FEM)或德國萊因 (TÜV) 認證，或性能符合美國環保署 Code of Federal Regulation, 40 CFR Part 53, Subpart B Table B-1之規範。一般此種自動分析儀，其氣體流程及重要主要單元如圖一所示。
  2. 紀記錄器：選擇與分析儀可相容之記錄器或數據擷取系統 (Data logging system) 或其他型式之紙帶紀記錄器。
  3. 粉塵濾膜 (Dust filter)：過濾空氣中粒狀污染物，其材質不能與待測氣體反應，一般為不易吸附氮氧化物，材質如鐵氟龍 (Polytetrafluoroethylene resin) 或同級品。
  4. 採樣設備
    1. 採樣口：採樣口的形狀應為避免造成亂流，應使用如幾何對稱圖圓形之開口。
    2. 抽氣泵馬達：馬達的抽氣量需須滿足儀器所需的流量率。
    3. 氣體輸送管線：管線的材質應為、不鏽鋼、玻璃、鐵氟龍等惰性物質，其長度不應超過 10 公尺以避免造成誤差。
  5. 校正設備：氮氧化物自動分析儀的校正方法有二。
    1. 氣相滴定法 (Gas phase titration, GPT) ：典型 GPT 校正系統如圖二所示，其中所有單元間連接的管線，最好是玻璃、鐵氟龍等或其它惰性材質。
      1. 流率控制閥：須能維持流率於 ± 2 % 以內的穩定性可調整及控制流率，若供稀釋用（含氣體稀釋器），須具 ± 2 % 的準確度。
      2. 一氧化氮流率控制閥：須能維持在所需流率 ± 2 % 以內的穩定性，其與一氧化氮接觸部分應為惰性材質。
        (3)(2)流量率計：具 ± 2 % 準確度之經校正的流量率計。
      3. 一氧化氮流量計：具 ± 2 % 準確度之經校正的流率計。
        (4)(3)一氧化氮鋼瓶控壓閥：具有惰性材質的內隔膜 (Diaphragm) 、及內組件的壓力控制器及適當的供壓 (Delivery pressure) 設備。
      4. 臭氧產生機器：能夠產生足夠且穩定的臭氧，以供與一氧化氮反應，產生校正所需濃度的二氧化氮。放電式的臭氧產生機 (O3 Generator of the electric discharge type) 會產生一氧化氮及二氧化氮，故不應使用。
      5. 閥：閥的材質最好為玻璃、鐵氟龍等或其他惰性物質，且須具如圖二所示之切換功能。
      6. 反應室：具足夠反應室體積 (Volume of the reaction chamber, VRC) 及停留時間 (Residence time of the reactant gases in the reaction chamber, tR) 以供臭氧與一氧化氮反應的容器，其材質須為玻璃、鐵氟龍等或其他惰性物質，惟實務上理由，tR需小於 2 分鐘。
      7. 混合槽：以玻璃、鐵氟龍等或其他惰性材質製成的容器，可提供反應室的產物及零點標準氣體完全混合。
      8. 輸出歧管：須以玻璃、鐵氟龍等或其他惰性材質製成的氣流分支配管、其具有足夠的管徑應足以使在分析儀連接處的壓差不顯著明顯，且應維持正壓有以避免大氣進入的閥門。
    2. 二氧化氮滲透管法 (NO2 Permeation device) ：圖三為典型的二氧化氮滲透管校正系統，其中的配件、管路均須以玻璃、鐵氟龍或其他惰性物質製成。
      1. 乾燥器：用於去除水汽氣，若所選用的滲透管不受水汽氣影響，該配備可選擇性裝設。
      2. 恆溫室：可容納二氧化氮滲透管且維持其溫度於 ± 0.1 ℃ 內的容器。
      3. 感溫器溫度計：具 ± 0.05 ℃ 精確度的感量溫設備，可用於監測二氧化氮滲透管的溫度。
      4. 其他配件的要求均與氣相滴定校正法相同。
2. 試劑
  1. 一氧化氮標準氣體：供氣相滴定法用，含一氧化氮 10 ppm ～至 100 ppm （或適當濃度）且，但二氧化氮濃度小少於一氧化氮濃度的 1 % ppm 之純氮鋼瓶氣體，其品質須能追溯至我國國家或國際標準。
  2. 二氧化氮標準氣體：使用可產生校正所需濃度的二氧化氮滲透管或鋼瓶氣體。其中鋼瓶氣體含二氧化氮濃度為 10 ppm 至 100 ppm (或適當濃度) 且一氧化氮濃度小於二氧化氮濃度的 1 % 之鋼瓶氣體，其品質須能追溯至國家或國際標準。
  3. 零點標準氣體：不含任何可引起分析儀應答 (Response) 或可能與一氧化氮、臭氧或二氧化氮產生氣相反應之物質的氣體。
3. 採樣與保存
  採樣時，採樣口的置放位置請應依環保相關法規辦理，一般大氣採樣口的置放位置原則上為離地面 3公尺至 15 公尺的高度範圍內，其它空氣中採樣口的置放位置原則上為離地面 1.2 公尺至 1.5 公尺的高度範圍內。
4. 步驟
  以下為一般操作步驟及校正步驟，實際操作方法會因儀器廠牌不同而異。
  1. 一般操作步驟：將採樣設備、氮氧化物自動分析儀及紀記錄器裝置妥後，先行檢查管路系統等設備，確定無誤及無漏氣後，方可進行檢驗工作。儀器操作方法會因廠牌不同而異，下述為一般操作步驟。
    1. 設定操作條件。
    2. 採樣前零點/全幅兩點檢查：導入零點及全幅標準氣體至分析儀並記錄讀值。與導入之零點/全幅標準氣體濃度比較，若零點檢查超過 ± 0.003 ppm 或全幅偏移檢查超過全幅之 ± 7 % ，須重新校正。
      採樣前零點檢查 ＝ left (零點標準氣體分析儀讀值 - 零點標準氣體導入濃度值 right )
      { 採樣前全幅檢查 ＝ { left ( { 全幅標準氣體分析儀讀值 - 全幅標準氣體導入濃度值 } right ) over 全幅標準氣體導入濃度值 } × 100 ％ }
    3. 進行樣品氣體採樣分析。
    4. 樣品氣體濃度未介於全幅之 20 % ~ 100 % 之間，則須使用實驗室另製備之檢量線，以符合樣品氣體濃度介於全幅之 20 % ~ 100 % 之間，並於監測樣品完成後，以該檢量線中間濃度（約全幅之50 %）執行查核，其偏移須小於全幅之 ±0.02 ppm。採樣後零點/全幅檢查：於採樣結束後，導入零點及全幅標準氣體至分析儀並紀記錄讀值。與採樣前零點/全幅檢查比較，若零點偏移超過 ± 0.003 ppm或全幅偏移超過全幅之 ± 7 %，須重新校正。
      採樣後零點檢查＝ left (採樣後零點標準氣體分析儀讀值 - 採樣前零點標準氣體分析儀讀值 right )
      採樣後全幅檢查＝ {left (採樣後全幅標準氣體分析儀讀值 - 採樣前全幅標準氣體分析儀讀值 right )} over {全幅標準氣體導入濃度值} ×100 ％
  2. 校正步驟（實施頻率請依九、品質管制）
    可採用氣相滴定校正法或二氧化氮滲透管校正法。
    1. 氣相滴定校正法
      1. 原理
一氧化氮與臭氧的氣相反應可快速地產生二氧化氮，反應如下：

NO + O3 → NO2+ O2 (1)

將臭氧加入含過量一氧化氮氣體的動態校正系統 (Dynamic calibration system) 中，由氮氧化物自動分析儀一氧化氮頻道讀值可知一氧化氮的改變量，即為二氧化氮的產生量（濃度）。因此，加入已知濃度的臭氧，即可產生一定濃度的二氧化氮。
      1. 動態氣體校正系統之參數條件規格(Dynamic parameter specification) 於進行校正前，須先確認GPT系統中的各個流量，換算為 0 ℃ 或 25 ℃ 及 760 mmHg 的標準狀況下之流率，惟以下列方程式進行計算時，所有流率須為相同標準狀態下。
        1. 調整進入臭氧產生機器的氣體流量率 (FO) 及一氧化氮鋼瓶氣體流量率 (FNO) ，以符合下列方程式：
{ P _ R = [ NO ] _ RC times t _ R } (2)

{ [ NO ] _ RC = [ NO ] _ STD times left ( { F _ NO over { F _ O + F _ NO } } right ) } (3)

t_{R} = { V_{RC} } over { F_{O} + F_{NO} } < 2 min (4)

式中：
P _ { R } ：決定臭氧完全反應與否的參數條件規格。若 P _ { R } ≧ 2.75 ppm× min，即視為完全反應。
[ NO ]_RC ：反應室中一氧化氮的濃度，ppm
t _ { R } ：氣體在反應室的停留時間，min
[ NO ]_STD ：來自鋼瓶氣體的一氧化氮標準濃度，ppm
F _ { NO } ：NO流量率，scm3/minccm (25 ℃ , 760 mmHg)
F _ { O } ：臭氧產生器流量率，scm3/minccm (25 ℃ , 760 mmHg)
V _ { RC } ：反應室的體積，scm3
        1. 由下列步驟決定GPT系統中的氣流條件：
          1. 決定輸出歧管所需的總流量率 F _ { T } ，
F _ { T } ＝分析儀所須需流量率×〔1＋（10 % 至～50 %）〕
          1. 設定歧管出口之一氧化氮最高濃度為 [ NO ]_OUT ，且 [ NO ]_OUT 須為校正所須需二氧化氮上限濃度的 90 %。
          2. 計算 F _ { NO } ：
F _ NO = { [ NO ] _ OUT times F _ T over [ NO ] _ STD } 　　 (5)

          1. 選擇合適的反應室體積 V _ { RC } ，可取 200 cm3 至 500 scm3 cm3 為試算初始值。
          2. 計算 F _ { 0 } ：
 { F _ O = sqrt { [ NO ] _ STD times F _ NO times V _ RC over 2.75 } - F _ NO } (6)

          1. 計算 t _ { R } ：
            t_{R} = { V_{RC} } over { F_{O} + F_{NO} } (7)

若 t _ { R } ≧ 2 min，則再選較小的 V _ { RC } 值重覆複 (E) ～ 至 (F) 的計算，直至 t _ { R } ＜ 2 min。
          1. 計算稀釋所需之零點標準氣體流量率 ( F _ D ，scm3/min ccm)
        F _ D =F _ T- F _ O-F _ NO (8)

          1. 若所得之 F _ D 值不實用，則再選不同的 V _ { RC } 值，重新計算 F _ D 及 F _ { O } 。
      2. 校正步驟
        1. 組合如圖二所示的之校正系統。
        2. 確定所有系統無洩漏，所使用已經校正之的流量率計均經校正（例如使用皂泡式計或濕式流率計），且已將流量換算至為 0 ℃ 或 25 ℃ 及 760 mmHg 的標準狀況下之流率，以 25 ℃ 為例，依下式計算：

{ F _ c = F _ m { { 298 P _ m } over { 760 ( { T _ m + 273 } ) } } } (9)

F _ C ：25 ℃ 及 760 mmHg 標準狀況下之修正流率，L/	min。
F _ m ：實際溫度 T _ m 及壓力 P _ m 下之量測流率，L/min。
P _ m ：量測壓力，mmHg。
T _ m ：量測溫度，℃。
        1. 用下列方法移除一氧化氮壓力閥及所有管路中的臭氧氣或其他污染物，以避免任何 NO 轉化成 NO2 之可能性。
          1. 壓力閥接上鋼瓶後，或打開鋼瓶閥前，小心地排空壓力閥中的氣體。
          2. 打開鋼瓶壓力閥後，以一氧化氮沖洗壓力閥及管路。
          3. 除非必要情況，不輕易拔除壓力閥。
        2. 設定自動分析儀的校正範圍，三測項個（一氧化氮/氮氧化物/二氧化氮）的範圍應相同（註2）。
        3. 連接分析儀與紀記錄器。
        4. 確定 GPT 系統的氣流條件，以符合動態氣體校正系統七、（二）1.(2) 之參數條件規格。
        5. 依 (3) 七、（二）1.(2) B 中之的計算結果調整稀釋用之零點標準氣體流率 ( FD ) 及進入臭氧產生機器的零點標準氣體流量率 ( FO )，氣體整體流量率需須超過分析儀連結輸出歧管之總需求流量率以確保外界空氣不被吸入。輸導入零點標準氣體，直到分析儀一氧化氮、氮氧化物及二氧化氮等三個頻道出現穩定的讀數值，然後調整零點控制鈕，以獲得紀記錄器或其紙帶上 5 % 補償的應答（若全刻度為 100，則零點訊號應出現在刻度5的地方）。分別記錄三個(ZNO、ZNOx、ZNO2) 零點的背景值然後進行零點調整。
        6. 製備一氧化氮及氮氧化物檢量線
          1. 調整一氧化氮全幅控制鈕
調整來自鋼瓶氣體的一氧化氮流量率，以產生校正儀器測定範圍所需上限濃度 80 % 的濃度氣體，計算一氧化氮校正之導入濃度 [ NO ]_OUT （註3）：

        { [ NO ] _ OUT = { F _ NO times [ NO ] _ STD over { F _ NO + F _ O + F _ D } } } 　　(9)(10)

輸入該氣體直到分析儀之一氧化氮及氮氧化物通道出現穩定的讀值，再調整分析儀全幅控制鈕以獲得如下式之記錄器應答：

紀記錄器應答（全刻度 %）=
        　　 (10)

其中URL：校正設定之上限濃度，ppm
[NO]OUT：岐管出口已稀釋的一氧化氮濃度 ppm
[NO]STD：來自鋼瓶氣體未稀釋的一氧化氮標準濃度 ppm
FNO：NO流率 L/min (25 ℃ , 760 mmHg)
FO：臭氧產生器流率 L/min (25 ℃ , 760 mmHg)
FD：稀釋用的零點標準氣體流率 L/min。
當分析儀出現穩定讀值時，調整一氧化氮全幅，以獲得與計算標準濃度相當之應答，若全幅偏移超過全幅氣體濃度 ± 7 % ，則重複步驟 G 及 H 直至零點及全幅不需再調整為止。記錄該一氧化氮濃度及分析儀應答。
          1. 調整氮氧化物之全幅控制鈕，以下列計算歧管出口之氮氧化物確實導入濃度( [ NO _ X ]_OUT )：
　　　　　　　　 { [ NO _ X ] _ OUT = { { F _ NO times ( { [ NO ] _ STD + [ NO _ 2 ] _ IMP } ) }} over {F _ NO +F _ O+ F _ D}} 　　　 (11)
[NOX]OUT：岐管出口已稀釋的氮氧化物濃度 ppm
[NO2]IMP：一氧化氮標準鋼瓶氣體中二氧化氮不純物的濃度 ppm
其中， [ NO _ 2 ]_IMP ＝一氧化氮標準鋼瓶氣體中不純物二氧化氮的濃度，ppm。
輸入該氣體直到分析儀之氮氧化物出現穩定的讀數值，再調整全幅控制鈕以獲得下式之記錄器應答：

紀錄器應答（全刻度 %）=
        (12)

當分析儀出現穩定讀值時，調整氮氧化物全幅，以獲得與計算標準濃度相當之應答，若如果全幅偏移調整超過全幅氣體濃度 ± 7 % ，須再檢查零點，即則重覆複步驟 G 及 H 直至零點及全幅不須需再調整為止。記錄該氮氧化物確實濃度及分析儀應答。
          1. 減小FNO或增大FD值，以零點及測定範圍內得至少4六種不同均等間隔的濃度（如：全幅之25 %、50 % 、75 %、100% 0 % 、 20 % 、 40 % 、 60 % 、 80 % 、 100 %），分別利用計算式 (9) (10)及 (11) 計算輸入的一氧化氮及氮氧化物確實導入濃度，並記錄分析儀之應答。分別繪製輸入的一氧化氮及氮氧化物確實導入濃度（X軸）與分析儀（或紀記錄器）應答（Y軸）的關係圖，即為一氧化氮及氮氧化物的檢量線（註4）。
        2. 製備二氧化氮檢量線
          1. 假定在步驟 G 時，二氧化氮的零點已校正完成。根據計算式 (5) 七、（二）1.(2) B 中之的計算結果，調整臭氧產生器流率 ( FO) 及零點標準氣體流率 ( FD )，以產生所需一氧化氮上限濃度 90 % 氣體。輸導入該氣體直到分析儀之一氧化氮及氮氧化物通道出現穩定的讀數值，利用七、(二) 1. (3) H. (C) (10) 式的一氧化氮檢量線換算並記錄一氧化氮濃度值， [ NO ]_ORIG ；利用(11) 式獲得之氮氧化物檢量線換算氮氧化物濃度值， [ NOx ]_ORIG 。
          2. 調整臭氧產生機器，使供給足夠的臭氧能將部分一氧化氮轉化為二氧化氮，且達二氧化氮上限濃度之 80 %，而該一氧化氮濃度所減少的量不得超過I (A) 之一氧化氮濃度的 90 % 。待分析儀出現穩定的讀數值後，分別記錄依檢量線換算所得的一氧化氮及氮氧化物濃度， [ NO ]_REM 及 [ NOx ] _ REM 。
          3. 計算歧管出口之已稀釋的二氧化氮濃度， [ NO _ 2 ]_OUT ：
[ NO _ 2 ] _ OUT = [ NO ] _ ORIG - [ NO ] _ REM + { F _ NO times [ NO _ 2 ] _ IMP over { F _ NO + F _ O + F _ D } } (13) (12)

 [ NO _ 2 ]_OUT ：岐管出口已稀釋的二氧化氮濃度 ppm
[ NO ]_ORIG ：加入臭氧前的一氧化氮原始濃度，ppm
[ NO ]_REM ：加入臭氧後的一氧化氮殘餘濃度，ppm
調整二氧化氮通道的全幅控制鈕，以獲得下式之紀記錄器應答：

紀錄器應答（全刻度 %）＝
        (14)

當分析儀出現穩定讀值時，調整二氧化氮通道的全幅，以獲得與計算標準濃度相當之應答，若二氧化氮的全幅偏移調整超過全幅氣體濃度 ± 7 % ，須再檢查零點及全幅，即則重複步驟 G、I (C) 直至零點及全幅不須再調整為止。記錄輸導入的二氧化氮確實濃度及分析儀二氧化氮及氮氧化物的應答。
          1. 維持與步驟 I (A) 相同的 F _ { NO } 、 F _ { O } 及 F _ { D } ，調整臭氧產生機器以獲得至少4六種不同均等間隔濃度的二氧化氮檢量線校正點濃度（如：全幅之25 %、50 % 、75 %0 % 、20 % 、 40 % 、 60 % 、 80 % 、 100 %），利用計算式 (13) (12) 計算每一種二氧化氮的確實導入濃度，並記錄分析儀二氧化氮及氮氣化物的應答。繪製輸入的二氧化氮確實導入濃度（X軸）與分析儀（或紀記錄器）應答（Y軸）的關係圖，即二氧化氮的檢量線。
        2. 計算轉化率
依下列計算步驟 I 中每一種二氧化氮經分析儀轉化器後的轉化濃度 [ NO _ 2 ]_CONV ：

[ NO _ 2 ] _ CONV = [ { NO { } _ 2 } ] _ OUT - ( [ NO _ X ] _ ORIG - [ NO _ X ] _ REM ) (15) (13)

[ NO _ 2 ]_CONV ：二氧化氮轉化後濃度 ppm
[ NO _ x ]_ORIG ：加入臭氧前的氮氧化物原始濃度，ppm
[ NO _ x ]_REM ：加入臭氧後的氮氧化物殘留濃度，ppm
繪製 [ NO _ 2 ]_CONV （Y軸）與 [ NO _ 2 ]_OUT （X軸）的關係圖，並計算該轉化率曲線方程式，其斜率乘以 100 即為平均轉化率，EC。該值平均轉化率須大於 96 %，否則須更換轉化器。
    1. 二氧化氮滲透管校正法
      1. 原理
滲透管在恆溫（± 0.1 ℃）的條件（已精準完成校正）下，等速地排放二氧化氮氣體，該氣體與零點標準氣體混合後，可產生校正所需二氧化氮的濃度。而一氧化氮及氮氧化物的校正，則由一氧化氮標準濃度鋼瓶氣體供應。
      1. 校正步驟
        1. 組合如圖三之校正系統。
        2. 確定所有流率計均經校正確認所有系統無洩漏，使用已經校正之流率計（例如使用皂泡式計或濕式流率計），已經校正且換算為 0 ℃ 或 25 ℃ 及 760 mmHg 之標準狀況下。
        3. 將滲透管安裝於恆溫室中，以固定空氣流率（200 scm3∕min 至 400 scm3∕min ）連續通過該設備，並持續24小時以上以穩定之，且溫度須調整並控制在 ± 0.1 ℃ 內。
        4. 參照氣相滴定校正法步驟七、(二) 1. (3) 之 C 至、D 及 E。
        5. 輸導入零點標準氣體，直到分析儀之一氧化氮、氮氧化物及二氧化氮等出現穩定的讀值，再調整零點控制鈕，以得記錄器或其紙帶上 5 % 補償的應答。分別記錄三個（ZNO、ZNOx 及 ZNO2）零點的背景值。然後進行零點調整。
        6. 製備一氧化氮與氮氧化物檢量線：該步驟同氣相滴定校正法步驟七、(二) 1. (3) 之 H。
        7. 製備二氧化氮檢量線
          1. 關上一氧化氮氣流閥。假定於步驟 E 時，二氧化氮頻通道的零點已校正好了，旋開二氧化氮氣流閥以導入進二氧化氮標準氣體。
          2. 調整FD以產生校正所需二氧化氮上限濃度 80 % 的氣體零點標準氣體及通過滲透管的氣體流率，以產生校正所需上限濃度儀器測定範圍 80 % 的濃度氣體，其確實計算二氧化氮校正濃度標準可以下式計算：
     { [ NO _ 2 ] _ OUT = { R times K over { F _ P + F _ D } } } 　(16) (14)

[ NO _ 2 ]_OUT ：歧管出口之已稀釋的二氧化氮濃度，ppm
R ：滲透率，μg ∕ min
K ：0.532 μL NO2 / μg NO2 (25 ℃，760 mmHg)
F _ { p } ：通過滲透管的空氣流量率，scm3 ∕ minccm (25 ℃，760 mmHg)
F _ { D } ：稀釋用的零點標準氣體流量率，scm3 ∕ minccm (25 ℃ ，760 mmHg)
輸入該氣體直到分析儀之二氧化氮及氮氧化物出現穩定的讀數，再調整分析儀之二氧化氮頻道全幅控制鈕，以得下式之紀錄器應答：

紀錄器應答（全刻度 %）= (17)

URL：校正設定之二氧化氮上限濃度，ppm
[注意：若分析儀只有一個（NO）或二個（NO與NOX）全幅控制鈕，則不須再做此二氧化氮的全幅調整]
當分析儀出現穩定讀數值時，調整 NO2全幅，以獲得與計算標準濃度相當之應答。若全幅偏移超過全幅氣體濃度 ± 7 %，則重複步驟 E 至 G 直到零點、全幅不須再調整為止。記錄該二氧化氮確實濃度及分析儀之二氧化氮的應答，利用步驟F、之氮氧化物檢量線換算，並記錄該應答之氮氧化物濃度 [ NO _ X ]_M 。
          1. 調整FD以獲得零點及測定範圍內至少六4種不同均等間隔濃度的二氧化氮檢量線校正點（如：全幅之 25 %、50 % 、75 %、 0 % 、 20 % 、 40 % 、 60 % 、 80 % 、 100 % ），利用 (16)(14) 式計算其確實導入濃度，並記錄分析儀二氧化氮、氮氧化物之應答。繪製二氧化氮確實導入濃度（X軸）與分析儀（或紀記錄器）應答（Y軸）關係圖，即二氧化氮檢量線。
        2. 計算轉化率
畫 [ NO _ X ]_M （Y軸）與 [ NO _ 2 ]_OUT （X軸）的關係圖，並計算該轉化率曲線方程式，其斜率乘以 100 即為平均轉化率，EC。若該平均轉化率不及須大於 96 % ，否則須更換分析儀的轉化器。
八、結果處理
由於自動分析儀器有電腦處理系統可自行計算，使用者如有需要可須將自動分析儀器輸出結果換算成為法規濃度單位（ppm 或 ppb）出具報告。惟須注意數據資料轉載時，不得任意修改原始數據。
九、品質管制
  1. 校正頻率為每6個月定期校正1次：，當自動分析儀有下列情形之一時，則須進行再校正。
    1. 新裝設的儀器。
    2. 儀器主要設備經修護後。
    3. 每工作日例行之零點檢查超過 ± 0.003 ppm 或全幅檢查超過全幅之 ± 7 %，須重新校正。
    4. 每6個月的定期校正。
  2. 流量率計及感溫溫度計校正頻率為每年一次定期校正，由於流量率準確程度影響測定值，因此須使用流量率計確認自動分析儀一起校正之流率，前述之流率計檢查結果其設定流量需應介於校正顯示流量率之 ± 7 % 以內。
  3. 根據一氧化氮、二氧化氮或氮氧化物濃度與分析儀（或紀記錄器）應答所繪製的各檢量線（全幅之 0 % 、 20 % 、 40 % 、 60 % 、 80 % 、 100 % （或近似濃度）等六種不同濃度之校正氣體），其線性相關係數均須大於 0.995 ，斜率須在 1 ± 0.05範圍，各檢量線校正點濃度（含零點）與導入濃度差異值應介於檢量線校正點最大測試濃度之 2% 以內。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
  1. U.S. EPA. Code of Federal Regulation, 40 CFR Part 53, Subpart B, 2015 2022.
  2. U.S. EPA. Code of Federal Regulation, 40 CFR Part 50, Appendix F, 2015 2022.
  3. U.S. EPA. Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems：Volume II Ambient Air Specific Methods, Section 2.3, 20132017.
  4. Continuous analyzers for oxides of nitrogen in ambient air, Japanese Industrial Standands (JIS) B 7953, 1997 2013.
  5. Standard test methods for Continuous measurement of oxides of nitrogen in the ambient or workplace atmosphere by the Chemiluminescent method, ASTM D 3824 , 2000 2020.
註1：名詞解釋
（1）測定範圍 (Range)
一種偵測方法所能量測到之最大、最小濃度所界定的範圍。
（2）雜訊 (Noise)
輸出訊號發生自發性的、短期的偏差，而非緣於輸入濃度之改變，雜訊之大小由平均輸出的標準偏差決定，以濃度單位表示。
（3）偵測極限
請參照NIEA A411 九、品質管制之規定。
（4）干擾當量 (Interference equivalent)
由不是欲量測物質所造成的正或負應答偏差。
A.單一當量：一種干擾物質所引起的偏差。
B.總當量：所有單一當量的絕對值總和。
（5）（2）零點標準氣體 (Zero air)
不含任何可引起分析儀應答之物質的標準氣體。
（6）（3）全幅濃度標準氣體 (Span standard gas)
含測定範圍上限濃度 80 % 的標準氣體。
（7）（4）零點偏移 (Zero drift)
連續12及24小時以上，未經調整的操作情況下，分析儀對零點標準氣體測試應答的變化量。
（8）（5）全幅偏移 (Span drift)
連續24小時以上，未經調整之操作情況下，分析儀對全幅濃度標準氣體測試應答的變化量。
（9）遲滯時間 (Lag time)
輸入一樣品至其可觀測應答出現之經過時間。
（10）上升時間 (Rise time)
全幅濃度氣體的應答曲線，由零點基線開始爬升至該曲線最高穩定之 95 % 處所經的時間。
（11）下降時間 (Fall time)
全幅濃度氣體下降的應答曲線，由其初始值開始下降至最高終穩定零點，下降了之 95 % 處開始下降至零點所經的時間。
（12）精密度 (Precision)
重複輸入同一標準氣體，分析儀應答的差異，以平均值之標準偏差表示。
（13）零點背景讀數
自動分析儀對零點標準氣體之應答讀數。
註2：二氧化氮的校正，如果要得到最佳的精密度與準確度，應調整一氧化氮、二氧化氮或氮氧化物三個測項於相同操作範圍。
註3：計算實際 NO校正濃度標準時， F _ { NO} 、 F _ O 及 F _ D 須為相同標準狀況下之流率。
註4：檢量線校正點濃度範圍以涵蓋空氣品質標準為原則，但若有其他檢測目的，則可依檢測目的訂定。如實際樣品檢測濃度大多為 80 ppb 以下，則分析儀可選擇低濃度的測定範圍，並於此範圍內自訂接近 80ppb的低濃度檢量線，以涵蓋實際樣品濃度。
表一、氮氧化物自動分析儀出廠性能規格
1.	測定範圍	0.000 ppm至 0.500 ppm
2.	雜訊	＜ 0.005 ppm
3.	偵測極限	＜ 0.01 ppm
4.	干擾當量
	單一當量	± 0.02 ppm
	總當量	± 0.04 ppm
5.	零點偏移	± 0.003 ppm
6.	全幅偏移
	上限濃度之20 %	± 20.0 %
	上限濃度之80 %	± 7%
7.	遲滯時間	＜ 5 min
8.	上升時間	＜ 5 min
9.	下降時間	＜ 5 min
10.	精密度
	上限濃度之20 %	＜ 0.02 ppm
	上限濃度之80 %	＜ 0.03 ppm

圖一 氮氧化物自動分析儀器示意圖

   圖二 氣相滴定法之校正系統示意圖

圖三 滲透管法之校正系統示意圖