水中正磷酸鹽之流動注入分析法－比色法
中華民國94年5月5日環署檢字第0940034033A號公告
自中華民國94年8月15日起實施
NIEA W443.51C
一、方法概要
水樣中正磷酸鹽與鉬酸銨（Ammonium molybdate）和酒石酸銻鉀（Antimony potassium tartrate）在酸性條件下反應成錯合物，接著此錯合物被維生素丙溶液（Ascorbic acid solution）還原為另一藍色高吸光度之產物，藉由量測 880 nm 波峰之吸光值，以定量水樣中正磷酸鹽之含量。
二、適用範圍
本方法適合於飲用水、飲用水水源、地面水體、海域水體、地下水、放流水及廢(污)水等水質樣品中正磷酸鹽之檢測。流動注入分析系統（Flow injection analysis，FIA）中如使用 700 μL 樣品環，其方法偵測極限（MDL）為 0.67 μg P/L。欲獲得較低之 MDL 可經由增加樣品環體積以及增加載流液/試劑之流速比而達成。
三、干擾
（一）水樣中較大及纖維性之粒子會造成干擾，可使用玻璃棉濾除之。
（二）水樣中和後如呈混濁，可添加 2、3 滴 1 N 硫酸溶液混合均勻，視需要過濾再行稀釋。
（三）矽酸鹽在反應中亦會形成吸收 880 nm 波長之淡藍色錯合物。30 mg / L 矽酸鹽在此波長處會造成相當於 5 μg P/L 正磷酸鹽之正干擾效應。
（四）由於 Fe（Ⅲ）會與錯合物競爭維生素丙還原試劑，濃度若高於 50 mg / L 則有負干擾，但可以亞硫酸氫鈉排除之。砷酸鹽之干擾亦同；若水樣含砷或高濃度鐵，可加入 5 mL 亞硫酸氫鈉溶液，混合後置於 95℃水浴中 30 分鐘（水樣溫度至少保持95℃ 20分鐘）後，冷卻至室溫。
（五）六價鉻、亞硝酸鹽及硫化物亦會產生干擾。
（六）在低濃度正磷酸鹽或低濃度總磷化物之檢測時，玻璃器皿之污染亦應考量。玻璃器皿須以熱稀鹽酸洗滌並用試劑水潤洗。若是需要使用清潔劑，應使用不含磷化物之商品。
 四、設備
（一）流動注入分析系統之設備包含下列各樣裝置：
1.附有樣品環或同等裝置之 FIA 注入閥。
2.多管式蠕動泵。
3.流動注入分析設備：具管式加熱套與流穿式樣品槽（Flow cell）之 FIA 設備，組裝架構如圖一。圖中所示之各管徑體積及相對流率可視實際需要依其相對比例調整。組裝之管材（除蠕動泵使用 Tygon 管外）應使用惰性材質，如 TFE（鐵氟龍）或同級品。
4.具波長880 nm 之偵測器，光學狹縫寬≦10 nm。
5.含注入閥之控制及數據擷取系統。
 （二）天平：可精稱至 0.1 mg。
 五、試劑
（一）試劑水：不含待測物之去離子水，比電阻值 ≧ 16 MΩ- cm，以其配製載流液與所有溶液。
（二）氦氣：用於吹除載流液與緩衝溶液中之氣體並防止氣泡生成。氦氣之使用壓力為 140 kPa（20 psi），流經一氦氣除氣管，一升之溶液除氣時間約為一分鐘。
（三）儲備鉬酸銨溶液：在一升容器中置 40.0 g 四水合鉬酸銨（(NH4)6Mo7O24．4H2O）於 983 mL 試劑水中，以磁子攪拌至少 4 小時或直到溶解，以塑膠瓶儲存並冷藏。
（四）儲備酒石酸銻鉀溶液：在一升深色容器中置 3.0 g 半水合酒石酸銻鉀（K(SbO)C4H4O6．1/2 H2O）及 995 mL 試劑水，以磁子攪拌直到溶解，以深色瓶儲存並冷藏。
（五）工作鉬酸鹽呈色劑：一升容器中置入 694 mL 試劑水後加入 21 mL 濃硫酸搖動混合。當溫度降至不燙時，置入 213 mL 儲備鉬酸銨溶液（見五之（三）小節）及 72 mL 儲備酒石酸銻鉀溶液（見五之（四）小節），混合均勻並以氦除氣。
注意：加入硫酸後溶液會變得很熱，需小心操作。
（六）維生素丙溶液：一升容器中置入 60.0 g維生素丙及 975 mL 試劑水，以磁子攪拌直到溶解並以氦除氣。最後加入 1.0 g 十二烷基硫酸鈉（(CH3(CH2)11OSO3Na)），攪拌混合之，使用當天配製以保新鮮。
（七）硫酸載流液， 0.13 M H2SO4：一升容器中置入 993 mL 試劑水後，加入 7.2 mL 濃硫酸混合均勻。每日除氣。每星期製備以保新鮮。
注意：加入硫酸後溶液會變得很熱，需小心操作。
（八）正磷酸鹽儲備溶液，25.00 mg P/L：一升定量瓶中置入 0.1099 g 已在 105℃ 乾燥 1 小時之一級標準無水磷酸二氫鉀（KH2PO4）及約 800 mL 試劑水，溶解混合均勻後以試劑水定量至標線。每月製備。
（九）正磷酸鹽標準溶液：使用上述（五之（八）小節）之正磷酸鹽儲備溶液，以試劑水配製到所需之工作範圍濃度。使用前配製。
六、採樣與保存
（一）採樣：使用經 1 + 1 熱鹽酸清洗過之清潔玻璃瓶。在取樣前，採樣瓶要用擬採集之水樣洗滌二至三次。
（二）保存：樣品儘速分析可得到最可靠之分析結果。如果無法立即分析，則無須添加硫酸，但須於 4℃暗處冷藏，且於 48 小時內進行檢測。
 七、步驟
（一）建立如同圖一之 FIA 設備組裝架構或同等裝備。
（二）將樣品（或標準品）注入定體積之樣品環後，藉注入閥注入多管式 FIA 載流液內，依設計目的混合、緩衝、反應、加熱、呈色，然後流經流穿式樣品槽，並於 880 nm 波長檢測定量。
（三）依據本法及儀器製造廠商之指引，建立標準操作程序（SOP）執行操作。
八、結果處理
製作以本 FIA 設備組裝架構所建立磷酸鹽濃度對應 880 nm 吸光度之檢量線，此檢量線為線性，由檢量線求得水樣中正磷酸鹽含量。
九、品質管制
（一）檢量線：製備檢量線時至少應包括五種不同濃度的標準溶液，檢量線之相關係數應大於或等於 0.995。
（二）檢量線查核：每批次分析結束時/或每隔 10 個樣品後，檢量線必須以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行檢量線查核。
（三）空白分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於方法偵測極限之二倍。
（四）重覆分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次重覆分析。
（五）查核樣品分析：每十個或每一批次之樣品至少執行一個查核樣品分析，並求其回收率。
（六）添加標準品分析：每十個樣品或每批次樣品至少執行一次添加標準品分析。
十、精密度與準確度
（一）回收率與相對標準偏差（RSD）：單一實驗室在特定基質下之檢測結果，見表一。
（二）MDL：上述 FIA 系統中如使用 700 μL 樣品環並以 U.S. EPA 公告之"方法偵測極限之定義與測定步驟"重覆分析 5.0 μg P/L標準品 21 次，得到其平均值為 5.26 μg P/L，標準偏差為 0.264 μg P/L，MDL 為 0.67 μg P/L。欲獲得較低之 MDL 可經由增加樣品環體積以及增加載流液/試劑之流速比而達成。
十一、參考資料
（一）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20 th ed., Method 4500 - P G. , pp.4-149~4-150, APHA, Washington, DC., USA, 1998.
（二）U.S. Environmental Protection Agency. "Definition and Procedure for the Determination of Method Detection Limits." Appendix B to 40 CFR 136 rev. 1.11 amended June 30, 1986.49 CFR 43430, 1989.
（三）American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20 th ed., Method 1060 B. , pp.1-29~1-34, APHA, Washington, DC., USA, 1998.
（四）行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水中磷檢測方法－分光光度計/維生素丙法，NIEA W427.52B，2003。
（五）行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水質檢測方法總則， NIEA W102.51C，2005。
註.廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。

表一　單一實驗室對特定基質水樣中正磷酸鹽磷之檢測結果
樣品種類	樣品/空白	已知添加濃度 / mg P/L	回收率 / %	相對標準偏差 / RSD %
廢水處理廠進水口水樣	參考樣品a	－	101	－
	空白b	0.05 / 0.1	96 / 95	－ / －
	取樣點A cd	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 98 / 101	0.7 / － / －
	取樣點B cd	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 75 / 91	5 / － / －
	取樣點C cd	0.0 / 0.1 / 0.05	－ / 88 / 97	0.6 / － / －
廢水處理廠出水口水樣	參考樣品a	－	100	－
	空白b	0.05 / 0.1	96 / 96	－ / －
	取樣點A ce	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 94 / 96	0.7 / － / －
	取樣點B ce	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 94 / 99	0.3 / － / －
	取樣點C ce	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 109 / 107	0.5 / － / －
垃圾掩埋場滲漏水	參考樣品a	－	98	－
	空白b	0.05 / 0.1	94 / 95	－ / －
	取樣點A cf	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 105 / 106	0.9 / － / －
	取樣點B cf	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 89 / 94	6.7 / － / －
	取樣點C cf	0.0 / 0.05 / 0.1	－ / 110 / 109	0.9 / － / －

a.美國環保署品管樣品，0.109 mg P / L
b.重複樣品
c.樣品未添加已知濃度者測定四次，添加已知濃度者測定二次。
d.樣品稀釋：A - 5 倍；B - 100 倍；C - 10 倍。重複樣品間相對差異值為0.5 %。
e.樣品稀釋：A - 5 倍； B - 20倍；C - 10 倍。重複樣品間相對差異值為0.3 %。
f.樣品稀釋：A - 20 倍； B - 10倍；C - 20 倍。重複樣品間相對差異值為1 %。

圖一　水中正磷酸鹽之 FIA 系統組裝架構