灰分（乾基）(%) = { m_{3} - m_{1} } over { m_{2} - m_{1} } times 100( %) times { {100} over {100-R}}
煤炭中灰分檢測方法
中華民國108年7月23日環署授檢字第1080004369號公告
自中華民國108年8月15日生效
NIEA M207.00C
一、方法概要
稱取已知重量之煤炭 (Coal) 樣品置於 750℃ 高溫爐中，在一定的換氣量及加熱時間下燃燒灰化，冷卻後稱重求其殘餘重量，即為樣品之灰分。
二、適用範圍
本方法適用於煤炭樣品之灰分檢測。
三、干擾
1. 樣品中所含之碳酸鹽或黃鐵礦 (Pyrite) 分解時，會造成灰分檢測干擾。
2. 在金屬碳酸鹽分解前，須使黃鐵礦硫磺 (Pyritic sulfur) 被氧化和排出，檢驗過程需提供充足空氣（每分鐘 2 倍至 4 倍體積換氣量），以確保硫黃鐵礦能完全氧化，並且移除所形成的二氧化硫。
3. 遇到含有大量碳酸鹽或黃鐵礦時，其中硫磺可能轉換為硫酸鹽，可以依「煤炭中含硫量檢測方法—高溫管爐燃燒法」(NIEA M209) 檢測其中含硫量加以修正（註1）。
四、設備與材料
1. 分析天平：可精稱至 0.0001 g。
2. 乾燥器（或乾燥箱），材質須可耐 300℃ 以上。
3. 灰化設備：依需求選用
  1. 高溫爐：可控制於 500℃ ± 10℃ 及 750℃ ± 15℃，附溫度顯示，可提供每分鐘 2 次至 4 次換氣量（註2），且附排氣設備。
  2. 熱重分析儀須具有下列構造及功能：
1. 電腦控制系統。
2. 系統在測定過程中能連續反複稱量樣品及坩堝，並記錄之。
3. 高溫爐：腔體結構須為耐火且絕緣材料，並具有最小的自由空間 (Minimum free space)，以避免水分測定過程，過多的氧氣造成煤炭的氧化。腔體須可容納多個及最低質量的樣品坩堝，且能從環境溫度快速加熱（30℃/min 至 45℃/min）到 750℃ ± 15℃。
4. 天平：可精稱至 0.0001 g。
5. 風扇：可耐受產生之熱氣，以利有效的排除廢氣。
6. 乾燥氣體：可使用乾燥空氣（水分含量 1.9 mg/L 以下）、氮氣或氬氣（純度 99.5% 以上）。
7. 氧化氣體：純度 99.5% 以上之氧氣或空氣。
8. 坩堝：配合熱重分析儀。
9. 須附排氣設備。
1. 烘箱：可設定 107℃ ± 3℃ 者。
2. 坩堝：耐熱材質（如陶瓷、矽或玻璃等）淺皿（深度 22 mm，直徑 44 mm）或白金坩堝，附與坩堝密合之坩堝蓋。
五、試劑
略。
六、採樣與保存
1. 於進入燃燒設備前適當位置採集足夠煤炭樣品（依「煤炭中水分檢測方法」(NIEA M208) 中表一），如有混燒煤炭以外之其他燃料，則在煤炭堆置場採集煤炭樣品（靜態堆置煤炭會有粒度偏析現象，取樣位置數可酌予增加）。如混燒不同來源煤炭，則分別採不同來源煤炭樣品。
2. 採集之煤炭樣品，全部帶回檢驗室進行後續破碎、過篩與縮分。
3. 採集後之樣品，以不透氣的密封袋或罐密封保存，並盡量避免樣品暴露於雨、雪、風和陽光下或接觸吸水材料，以避免樣品中水分變化。
步驟
1. 本方法可使用「煤炭中水分檢測方法」(NIEA M208) 七、（一）2.前處理之 0.250 mm風乾細煤炭樣品，前處理後之樣品必須儘速完成灰分及水分之測定。
2. 將附有蓋子之坩鍋洗淨後，置於高溫爐中，以 800℃空燒 30 分鐘。將坩鍋移至乾燥器冷卻備用（註3）。
3. 稱取坩堝（含蓋）空重 (m1)。
4. 樣品充分攪勻後取約 1 g，置入坩堝中，立刻加蓋稱重（精稱至 0.1 mg）(m2)。此步驟亦可使用依煤炭中水分檢測方法(NIEA M208)完成水分檢測的樣品進一步檢測。
5. 移除坩堝上蓋，立即將內含樣品的坩堝放入室溫的高溫爐中，逐步升溫，使高溫爐在第 1 小時加熱升溫到 500℃ ± 10℃。
6. 持續加熱，使高溫爐在第 2 小時左右升溫到 750℃ ± 15℃。維持溫度在 750℃ ± 15℃ 灰化 2 小時，於爐內冷卻至 200℃至 300℃後，將坩堝由高溫爐中取出（註3），蓋上坩堝蓋，放入乾燥器中，冷卻後稱重（精稱至 0.1 mg）(m3)，冷卻過程應盡量減少吸收水氣。
7. 上述試驗程序（4 小時灰化時間）足以使大部分煤炭灰化完全，但可能有某些不易反應的煤炭需增加灰化時間。如果灰化後樣品觀察到未燃燒碳粒，或未達恆重，則樣品必須再放入高溫爐中增加灰化時間以達到恆重 (± 0.001 g)。如果樣品在 4 小時內已達到恆重，則可適當縮減 4 小時的時間限制。
8. 此檢測亦可使用市售之熱重分析儀在相同灰化條件下操作，灰化過程使用之氧化氣體，如為空氣，應可提供腔體每分鐘 1.3 次至 1.4 次之換氣量，如為氧氣，則為每分鐘0.4 次至 0.5 次之換氣量，步驟可參考儀器廠商提供之操作說明進行。以熱重分析儀測定時，可同時進行「煤炭中水分檢測方法」 (NIEA M208) 。
結果處理
## 每一樣品均須執行重複分析，並以平均值出具報告。
以未執行水分檢測的風乾細煤炭樣品測試
灰分（風乾基）(%) = { m_{3} - m_{1} } over { m _{2} - m_{1} } times 100( %)
## m1：空坩堝（含蓋）重(g)。
## m2：樣品+坩堝（含蓋）重(g)。
m3：完全灰化的樣品+坩堝（含蓋）重(g)。
R：樣品之水分含量（%），參考煤炭中水分檢測方法 (NIEA M208)
以完成水分檢測的乾基煤炭樣品測試
灰分（乾基）(%) = { m_{3} - m_{1} } over { m_{2} - m_{1} } times 100( %)
## m1：空坩堝（含蓋）重 (g)。
## m2：完成水分含量檢測的乾基煤炭樣品+坩堝（含蓋）重(g)。
m3：完全灰化的樣品+坩堝（含蓋）重(g)。
品質管制
1. 重複樣品分析：每個樣品必須執行重複分析。重複分析值計算為乾基後，兩次測值差異應小於 0.22%。
2. 若以熱重分析儀進行檢測，每年須參加國際能力測試或每半年以七、步驟（二）至（七）手動檢測法進行比對，若發現結果不一致（差異值大於 0.22%），則儀器應進行校正或調整使一致。
十、精密度與準確度
本方法煤炭中灰分檢測的精密度如下。重複性為由同一檢驗員使用相同設備，隨機取樣同一樣品且連續的檢測，在 95%的可信度值下之統計值。再現性為由不同實驗室隨機相同樣品進行檢測，在 95%的可信度值下之統計值。
樣品分類	灰分乾基範圍	重複性	再現性
煤炭	2.68% 至17.86%	0.22%	0.32%

十一、參考資料
1. Standard Test Method for Ash in the Analysis Sample of Coal and Coke from Coal, ASTM D3174-12, 2012。
2. Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke, ASTM D3173/D3173M – 17a, 2017。
3. Standard Test Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke Maco Thermogravimetric Analysis, ASTM D7582-15, 2015。
4. Standard Test Method for Total sulfur in Coal and Coke Combution Residues Using a High-Temperature Tube Furnace Combustion Method with Infrared Absoption, ASTM D5016-16, 2016。
5. International Standard ISO 1171. Solid mineral fuels－Determination of ash, 2010-06-15
6. 行政院環境保護署，煤炭中水分檢測方法 NIEA M208.00C，中華民國 108 年。
7. 行政院環境保護署，煤炭中含硫量檢測方法—高溫管爐燃燒法 NIEA M209.00C，中華民國 108 年。
註 1：若樣品中含大量黃鐵礦（含硫量大於 10%）之修正方法：
1. 含硫量可由「煤炭中含硫量檢測方法—高溫管爐燃燒法」 (NIEA M209.00C) 檢測而得含硫量（乾基）ST。
2. 計算灰分中三氧化硫 (SO3)如下：
  灰分中 SO3 (%) = 2.5 × ST
3. 計算無三氧化硫及乾基之灰分如下：
B (%)=A (%) × (100%－SO3)
A：乾基之灰分 (%)，由八、結果處理計算而得
B：無三氧化硫及乾基之灰分 (%)
SO3：由註 1 (2) 而得
註 2：換氣量的量測可以用濕式流量計或適當的流量計量測空氣流量。
註 3：如於 750℃的高溫爐中取出坩堝，可先放在金屬板上冷卻至 200℃至 300℃後再放入乾燥器內，過程須盡量避免吸收水分。