海水中化學需氧量檢測方法─重鉻酸鉀迴流法
中華民國100年11月8日環署檢字第1000095933號公告
自即日生效
NIEA W514.21B
方法概要
將海水水樣置於去氯裝置中，與濃硫酸作用產生氯化氫氣體，以氫氧化鈣吸收去除氯離子干擾後，再加入過量重鉻酸鉀溶液迴流，剩餘之重鉻酸鉀，以硫酸亞鐵銨溶液滴定；由消耗之重鉻酸鉀量，即可求得水樣中化學需氧量（Chemical Oxygen Demand，簡稱 COD），此表示樣品中可被氧化有機物的含量。
適用範圍
本方法適用於化學需氧量濃度 20 mg/L以下之海水樣品之檢測（註一）。
1. 干擾
  1. 重鉻酸根離子在迴流時之自我分解反應，可加入硫酸鉻鉀並在適當之溫度控制下抑制。
  2. 氯離子產生之干擾，可用濃硫酸處理、氫氧化鈣或鹼石灰吸收並加入硫酸汞去除；溴及碘離子之干擾去除與氯離子相同。
  3. 揮發性有機酸可能因上述去氯過程而損失。
  4. 吡啶及其同類化合物無法被氧化，會使 COD 測值偏低。
  5. 揮發性之直鏈脂肪族化合物不易被氧化，迴流過程中所加入之硫酸銀試劑具有催化作用，可加速其分解。
  6. 1 mg 亞硝酸鹽氮可使COD值增加 1.14 mg；海水中亞硝酸鹽氮濃度通常小於 1 mg/L，在此情況下干擾可忽略。若亞硝酸鹽濃度高於1 mg/L時，可依每 1 mg 亞硝酸鹽氮加入 10 mg 胺基磺酸（Sulfamic acid）來排除其所造成之干擾，惟在空白樣品中須加入相同量的胺基磺酸。
  7. 無機鹽類，如六價鉻離子、亞鐵離子、亞錳離子、硫化物及亞硫酸鹽等會因氧化還原反應而造成干擾，海水中通常不含上述物質。
2. 設備
  1. 吸收管：長17 cm，外徑2 cm，吸收部分採用燒結玻璃多孔性濾心（如圖例）。
  2. 迴流裝置：口徑24 / 40之250 mL錐形瓶、直形或球型冷凝管或具相同功能之迴流裝置。
  3. 脫鹵加熱裝置：控制溫度於50 ± 2℃。
  4. 加熱裝置：控制溫度於152 ± 3 ℃。
  5. 滴定裝置。
  6. 天平：可精秤至 0.1 mg 。
3. 試劑
  1. 試劑水：去離子水。
  2. 沸石。
  3. 濃硫酸：分析級。
  4. 硫酸銀：分析級。
  5. 硫酸汞：試藥特級以上。
  6. 硫酸-硫酸銀試劑：於1 L 濃硫酸中加入60 g 硫酸銀，靜置 1 至 2 日使硫酸銀完全溶解；20 mL水樣加入5 mL此試劑相當於添加 0.015 g/mL 之硫酸銀；此試劑亦可使用已配妥之市售品。
  7. 重鉻酸鉀標準溶液（標定用）， 0.001667 M ：以試劑水溶解分析級之重鉻酸鉀0.4904 g（先在 150℃ 烘乾 2 小時）於 1 L量瓶中，以試劑水定容至標線；或精取市售重鉻酸鉀溶液適當體積於 1 L量瓶中，以試劑水定容至標線。
  8. 重鉻酸鉀標準溶液（迴流用）， 0.001667 M ：取80 g硫酸汞溶於800 mL試劑水中後，加入100 mL濃硫酸使上述溶液完全溶解，移入 1 L量瓶，再秤取經 150℃ 烘乾 2 小時後之分析級重鉻酸鉀0.4904 g加入 1 L量瓶中，完全溶解後以試劑水定容至標線。或秤取經 150℃ 烘乾 2 小時後之分析級重鉻酸鉀0.4904 g 溶於500 mL試劑水中，加入適量市售之硫酸-硫酸汞試劑，使硫酸汞含量為80 g / L，混合溶解，以試劑水定容至 1 L。20 mL水樣添加10 mL溶液相當於加入0.8 g硫酸汞固體。
  9. 菲羅啉（Ferroin）指示劑：溶解 1.485 g 之1,10 －二氮雜菲（ 1,10 - phenanthroline monohydrate, C12H8N2‧H2O ）及0.695 g 硫酸亞鐵於試劑水中定容至 100 mL；亦可使用已配妥之市售品。
  10. 硫酸亞鐵銨滴定溶液，0.005 M：溶解1.96 g 硫酸亞鐵銨於試劑水中，加入20 mL濃硫酸，冷卻後定容至 1 L 。使用前標定之。標定方法：取0.001667 M標定用重鉻酸鉀標準溶液10 mL，稀釋至約100 mL，加入 30 mL 濃硫酸，冷卻至室溫，加入 2 至 3 滴菲羅啉指示劑，以0.005 M 硫酸亞鐵銨滴定，當溶液由藍綠色變為紅棕色時即為終點。
硫酸亞鐵銨滴定溶液莫耳濃度（M）＝ size 12{ { {0 "." "001667" \( M \) times "10" \( ital "mL" \) times 6} over {"消耗之硫酸亞鐵銨滴定溶液體積" \( ital "mL" \) } } } {}
  1. 硫酸鉻鉀試劑：取 25 g 硫酸鉻鉀溶解於加熱之 80 mL試劑水中，等待完全溶解後，冷卻至室溫後，定容至100 mL定量瓶。
  2. COD 標準溶液(含氯鹽20,000 mg/L)：在 1 L 量瓶內溶解 0.0850 g 無水鄰苯二甲酸氫鉀及32.98 g試藥級氯化鈉（110 ℃ 乾燥至恒重）於試劑水中，定容至標線，本溶液之理論 COD 值為 100 mg / L。在未觀察到微生物生長情況下，此溶液在棕色瓶內可冷藏保存三個月。此標準溶液可視實際使用需求，以脫氯效率確認樣品稀釋至適當濃度。
  3. 脫氯效率確認樣品：在 1 L 量瓶內溶解32.98 g分析級氯化鈉，定容至標線，此溶液含氯鹽20,000 mg/L。
  4. 氫氧化鈣：分析級，顆粒或粉末狀。
2. 採樣與保存
以玻璃瓶或塑膠瓶採集約 250 mL 之樣品，如無法於採樣後立即分析，應以濃硫酸調整 pH 值至 2 以下，並於 4 ± 2 ℃ 冷藏，保存期限為 7 日。
1. 步驟
  1. 若樣品中可能含有亞硝酸鹽氮時，可依「水中亞硝酸鹽氮檢測方法－分光光度計法（NIEA W418）」、「水中硝酸鹽氮及亞硝酸鹽氮之鎘還原流動注入分析法（NIEA W436）」或「水中陰離子檢測方法－離子層析法（NIEA W415）」（註一）等方法測試其亞硝酸鹽氮濃度，如其含量大於 1 mg/L時，則依三、(六)之規定加入胺基磺酸去除干擾。
  2. 取 20 mL 混合均勻之海水水樣，置於 250 mL 錐形瓶（或具相同功能之容器）中，加入數粒沸石，再緩慢加入 25 mL 濃硫酸使其混合均勻，加酸時須冷卻使其溫度低於 45 ℃。放一磁石於錐形瓶（或具相同功能之容器）內，將含有氫氧化鈣之吸收管置於錐形瓶（或具相同功能之容器）上，打開磁攪拌器，並加熱控制溫度在 50 ℃左右，使之反應 4 小時。其裝置如圖。
  3. 冷卻後取出吸收管，先後添加10 mL迴流用0.001667 M重鉻酸鉀溶液、 0.5 mL硫酸鉻鉀溶液及5 mL 硫酸-硫酸銀試劑，將錐形瓶移置於迴流裝置上，連接冷凝管，加熱至沸騰後，再加熱迴流 2 小時。
  4. 冷卻後，以適量試劑水由冷凝管頂端沖洗冷凝管內壁，取下錐形瓶（或具相同功能之容器），稀釋至150 mL 。
  5. 加入 2 滴菲羅啉指示劑，以0.005 M硫酸亞鐵銨溶液滴定至紅棕色為止。
2. 結果處理
化學需氧量（mg/L）＝ size 12{ { { \( A - B \) times C times 8,"000"} over {V} } } {}
A＝空白樣品消耗之硫酸亞鐵銨滴定溶液體積（mL）
B＝水樣消耗之硫酸亞鐵銨滴定溶液體積（mL）
C＝硫酸亞鐵銨滴定溶液之莫耳濃度（M）
V＝水樣體積（mL）
1. 品質管制
  1. 空白樣品分析：每批次樣品至少執行二次空白分析，取滴定液體積（mL ）之平均值，此體積應大於標定體積之85%。
  2. 除氯效率確認樣品分析：每批次樣品至少執行二次除氯效率確認樣品分析，其COD平均值應小於3 mg/L。
  3. 每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，其差異應在±15%或2.0 mg/L以內。
  4. 查核樣品分析：每批次或每10個樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率應在85 ~ 115% 範圍內或誤差2.0 mg/L以內。
  5. 本方法不執行添加分析。
2. 精密度與準確度
國內某實驗室進行品管樣品及實際樣品之測試結果如下：
樣品性質	氯鹽濃度（mg/L）	COD濃度 / （mg/L）	測值 （mg/L）	標準偏差 / （mg/L）	回收率（%）	次數
品管樣品	20000	5	5.3	0.16	105.8	3
	20000	10	10.5	0.11	105.4	3
	20000	15	15.5	0.08	103.3	3
	20000	20	19.7	0.05	98.5	3
海水 / 樣品（1）	－	原樣	5.9	0.24	－	15
海水 / 樣品（2）	－	原樣	6.4	0.25	－	15
海水 / 樣品（3）	－	原樣	6.4	0.17	－	3
		原樣添加5	11.1	0.11	94.1	3

1. 參考資料
  1. DIN 38409-H44-2 Determination of the Chemical Oxygen Demand (COD) , December 1992.
  2. DIN 38409-H43-2 Determination of the Chemical Oxygen Demand (COD) , December 1981.
  3. DIN 38409-H41-2 Determination of the Chemical Oxygen Demand (COD) , December 1980.
  4. American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. 1998. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,21th Ed., pp. 5 -14 ～ 5 - 19. APHA, Washington, D.C., USA .
  5. ASTM , 2006, D1252-06, Standard Test Methods for Chemical Oxygen Demand ( Dichromate Oxygen Demand )of Water.
註一：若海水樣品化學需氧量濃度 20 mg/L以上時，可依「含高濃度鹵離子水中化學需氧量檢測方法─重鉻酸鉀迴流法（NIEA W516）」進行檢測。
註二：本文引用之公告方法之內容及編碼，以環保署最新公告者為準。
註三：本檢驗相關之廢液，依含汞無機廢液處理。

     去氯裝置圖例