飲用水處理藥劑聚丙烯醯胺中丙烯醯胺檢測方法
—液相層析儀／紫外光偵測器法
中華民國94年10月11日環署檢字第0940080908號公告
自中華民國95年1月15日起實施
NIEA D501.30B
方法概要
        稱取適量的樣品以甲醇與水（v/v；8/2）萃取後，以濾膜過濾萃取液後，取適當體積直接注入於液相層析儀中，經逆相層析管柱等位沖提（Isocratic elution），以紫外光偵測器在195 nm之波長測其吸收強度，以求得飲用水處理藥劑聚丙烯醯胺（Polyacrylamide）中丙烯醯胺（Acrylamide）濃度。
二、適用範圍
        本方法適用於飲用水處理藥劑劑聚丙烯醯胺中丙烯醯胺之檢測，方法偵測極限為0.068 mg/kg。
三、干擾
1. 溶劑、試劑、玻璃器皿、塑膠器皿及其他樣品處理過程中所接觸器具，皆可能對樣品分析造成誤差或干擾。所有這些物質必須在設定的分析條件下，進行方法空白樣品分析，證明其無受到干擾。
2. 玻璃器皿必須徹底地清洗以避免干擾。使用後之玻璃器皿應儘快以最終使用之溶劑潤濕，並以熱的清潔劑溶液清洗，再以自來水和蒸餾水淋洗，玻璃器皿晾乾後，再用丙酮和正己烷徹底淋洗。玻璃器皿晾乾後，妥善保存於乾淨的環境中。
3. 使用高純度的試劑及溶劑可將干擾程度減至最小，若有必要時應於全玻璃系統內進行特定試劑及溶劑純化之蒸餾。
4. 當低濃度樣品緊接在高濃度樣品之後分析時，可能會有跨次污染的現象發生，因此於高濃度樣品分析完成後，注射針筒必須以溶劑清洗乾淨，並以此針筒注射一針或數針溶劑，確認並無殘留污染的情況。
四、儀器設備
(一)液相層析儀
1.層析管柱： C18，150 mm(長) × 4.6 mm (內徑) × 5μm (粒徑)，或同級品。
2.泵送系統：等位沖提。
3.偵測器：紫外光偵測器。
4.自動注射系統（選用），適當之樣品迴路。
5.數據處理系統：層析用積分儀，記錄器或電腦。最好使用數據處理系統以計算滯留時間和波峰面積。
(二)分析天平：可精稱至0.1 mg。
(三)採樣瓶： 125 mL、500 mL及1.0 L之棕色硼矽玻璃製品，附螺旋瓶蓋，其內襯為鐵氟龍墊片。
(四)定量瓶：10 mL及1.0 L之硼矽玻璃製品。
(五)過濾膜：孔徑為0.45 μm之耐龍（Nylon）濾膜。
(六)樣品瓶：1.8 mL及20 mL之棕色硼矽玻璃製品，附螺旋瓶蓋，其內襯為鐵氟龍墊片。
(七)攪拌器。
(八)注射針筒：5 mL。
(九)吸量管：1 mL、2 mL、5 mL及10 mL之硼矽玻璃製品。
五、試劑
1. 所有檢測時使用的試劑化合物或溶劑必須是試藥級，除非另有說明。若需使用其他等級試劑，在使用前必須確認該試劑的純度足夠高，使檢測結果的準確度不致降低。
2. 丙烯醯胺標準品：純度99.9 %。
3. 試劑水：不含有機物之去離子水。為液相層析儀之移動相時應先以0.45μm 之濾膜過濾。
4. 氦氣：純度99.999 %。
5. 儲備標準溶液：稱取約100 mg（精稱至0.1 mg）已知純度丙烯醯胺標準品，以試劑水(或其他適當溶劑)定容至100 mL，配製成1000 mg/L。將儲備標準溶液移至附有鐵氟龍墊片螺旋蓋之瓶中，放在4℃下保存，避免光線照射。
6. 查核標準品：將市售的儲備標準溶液，具廠商或獨立之供應商出具分析證書（Certificate of analysis），以溶劑稀釋成檢量線之中間濃度。
六、採樣與保存
        飲用水處理藥劑取樣方法，分散裝樣品與包裝樣品之取樣。
（一）散裝樣品之取樣
        在貯存大量樣品的容器中，由不同深度或區域取5份個別樣品，各約100 g，將它們均勻混合成約500 g的單一組成樣品。組成樣品均勻混合後，分成3份各約160 g，置入可緊密且防水採樣瓶中並密封。每個採樣瓶上，應清楚的標明樣品名稱、型式、製造者名稱、取樣日期、製造地點、取樣地點、批號。
（二）包裝樣品之取樣
        在大批樣品中，取約5%的包裝樣品，至少5個包裝樣品，至多不超過15個。（如果有效樣品少於5個，則取樣方式與散裝樣品之取樣方法相同）。將他們均勻混合成單一組成樣品，分成3份各約160 g，置入可緊密且防水的玻璃容器中並密封。每個玻璃容器上，應清楚的標明樣品名稱、型式、製造者名稱、取樣日期、製造地點、取樣地點、批號。
（三）立即將密封樣品，於常溫下保存，且避免光照；直至進行分析前再打開，以保持樣品的完整性。取三個密封樣品之一儘速進行檢驗，其他兩個樣品則依規定保留下來，以供日後需要時使用。
七、步驟
(一) 樣品製備及分析
1. 秤取適量樣品並記錄重量（精確至 0.1 mg），置於20 mL樣品瓶內，加入10 mL的甲醇與水混合液（v/v；8/2）。若樣品濃度超過檢量線範圍，則應降低樣品用量，以落入檢量線範圍。
2. 樣品攪拌達3小時後，以注射針筒抽澄清液，再以0.45 μm過濾膜過濾。
3. 樣品製備後，直接注射5 μL於液相層析儀檢測之。
4.記錄樣品注射量及化合物在層析圖譜中之波峰面積。
 (二)檢量線製備
    1. 以配製至少五種不同濃度之檢量線標準溶液，最低一點濃度應與方法定量偵測極限相當。樣品注入儀器後，以波峰面積（高度）與濃度建立檢量線。
2.檢量線製備完成後，應以第二來源標準品製備檢量線中點濃度之標準品進行分析作確認，其相對誤差值超過 ±15% 時，應重新製作檢量線。

(三)液相層析儀建議分析條件（所得圖譜如：圖一）
1. 層析管柱： C18，150 mm (長) × 4.6 mm (內徑) × 5μm (粒徑)。
2. HPLC移動相：試劑水。
3. 泵送系統：等位沖提。
4. 注入量：5.0 μL。
5. 流速：1.0 mL/min。
6. 紫外光偵測器波長：195 nm。
八、結果處理
    樣品濃度計算：
        {} size 12{C=A times { {V \( "mL" \) times "10" rSup { size 8{"-3"} } times D} over {W} } } {} {}
        C ： 樣品濃度（mg/kg）。
        A ： 由檢量線求得待測物之濃度（mg/L）。
        W ： 樣品重量（g）。
        V ： 樣品最終體積（10 mL）。
        D ： 樣品稀釋倍數。
九、品質管制
1. 檢量線：迴歸線之線性相關係數r值應大於或等於0.995。
2. 檢量線查核：每一工作日須做檢量線查核，其查核方法為選擇檢量線中間點個濃度做查核，若其尖峰面積相對誤差值超過 ±15 ％時，則重新製做檢量線。
3. 空白樣品分析：每批樣品至少執行一次空白樣品分析，空白樣品分析值應小於方法偵測極限之二倍。
4. 重複樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次重複樣品分析，相對差異百分比為 ± 10 %以內。
5. 查核樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次查核樣品分析，回收率介於80% 至 120%。
6. 添加樣品分析：每10個或每批樣品至少執行一次添加樣品分析，回收率為80% 至120%。

十、精密度與準確度
      本方法經單一實驗室分析，所得之精密度及準確度如表一所示。
十一、參考資料
行政院環境保護署環境檢驗所，飲用水處理藥劑檢測方法之建立，九十年度委託專案計畫，EPA-90-E3S4-02-01。

表一、不同樣品中添加標準品之精密度與準確度
樣品濃度（mg/L）	添加標準品 / 濃度（mg/L）	分析次數 / （%）	回收率範圍(%)	平均回收率(%)	相對標準偏差 / RSD（%）
65.6～129.5	100	7	89～112	98.6	8.4
173.3～192.8	200	10	94～113	102.1	7.4

圖一、丙烯醯胺（75 mg/L）之液相層析圖