焚化灰渣之灼燒減量檢測方法
中華民國96年6月22日環署檢字第0960046607E號公告
自中華民國96年10月15日起實施
NIEA R216.02C
一、方法概要
利用600±25℃高熱下灼燒3小時，使殘留於焚化灰渣中之不穩定物質再予灼燒分解，以測定灰渣中之可燃成分比例，灰渣之灼燒減量常用為焚化爐燃燒效率的指標。

二、適用範圍
本方法以焚化後之灰渣（飛灰及底渣）為測定對象。

三、干擾
（一）可能產生爆炸或飛濺之樣品，測定時會造成誤差。
（二）為避免飛灰造成飛散，坩鍋最好加蓋（但必須注意氧氣是否充足）。
（三）樣品中石灰質所形成之碳酸鹽分解會產生負偏差。

四、設備及材料
（一）高強度剪刀、粉碎機：可將樣品切割及粉碎至1至2公分以下。
（二）烘箱：可設定105±5℃者。
（三）乾燥箱。
（四）天平：可秤重1 kg 以上，精稱至0.1 g。
（五）電氣高溫爐：可設定600 ± 25℃者。
（六）坩堝（或瓷製容器）：容積100 mL，耐 900℃以上高溫，附蓋。
（七）金屬盤：可盛裝代測灰渣樣品 1 kg 以上者。
（八）網篩：篩孔1公分或2 公分。

五、試劑
無

六、採樣及保存
所有樣品採樣及保存必須依環保署公告之「焚化灰渣及其固化物採樣方法」及「一般廢棄物（垃圾）檢測方法總則」執行。

七、步驟
（一）測試前將金屬盤及坩堝洗淨後，置於烘箱中以105±5℃烘乾2小時，然後移至乾燥箱冷卻備用，使用前稱重。
（二）取適量之灰渣樣品約1 kg 置於金屬盤，以天平精稱樣品重W1（扣除金屬盤重），將樣品置於105±5℃烘箱中烘乾，再移入乾燥箱內，冷卻後稱重，重複上述烘乾、冷卻、乾燥及稱重步驟直到恆重為止（前後兩次之重量差在0.5﹪範圍內），記錄樣品重W2（扣除金屬盤重）。
（三）以篩孔1至2 cm之網篩進行過篩（註1）。
（四）將殘留在網篩上之不燃物取出，以天平精稱其重W3。將殘留在網篩上之可燃物予以破碎再度過篩，與七、步驟（三）通過網篩之樣品充分混合，取出約10至20 g之混合樣品置於坩堝，以天平精稱樣品重得W4（扣除坩堝重）。
（五）將樣品坩堝置於預熱達600℃之電氣高溫爐中，於600±25℃下灼燒3小時。
（六）將樣品坩堝取出移入乾燥箱中冷卻至室溫，精稱其重得W5，計算求得焚化灰渣之灼燒減量。

八、結果處理
焚化灰渣之含水分（%）＝
焚化灰渣之灼燒減量（%）＝
W1：送入烘箱烘乾前灰渣樣品重。
W2：經105±5℃烘乾後灰渣樣品重。
W3：烘乾後灰渣樣品W2經篩網過篩後，殘留在篩網上之不燃物重。
W4：送入電氣高溫爐灼燒前混合灰渣樣品重。
W5：經600±25℃灼燒後灰渣樣品重。

九、品質管制:
（一）樣品重複分析：每一樣品必須執行重複分析（取兩次約1 kg 之灰渣樣品），若兩次分析的差值在10 %以下，取其平均；若在10 %以上，則需再進行第三次測定。
（二）若第三次測定值與前二次平均值的差值大於5 %時，則必須捨去前三次的實驗數據，重新混合樣品進行灼燒減量的分析。
（三）若第三次測定值與前二次平均值的差值小於5 %時，則取三次分析數據平均值作為該樣品之檢測結果。

十、精密度與準確度
略

十一、參考資料
Standard Test Method for Ash from Petroleum Products, ASTM D482-95, 1995。

註1：亦可使用篩孔5 mm之網篩，5 mm網篩過篩之樣品進行測定時，分析精確度較為穩定。