土壤及底泥水分含量測定方法－重量法
中華民國101年6月21日環署檢字第1010052456號公告
自中華民國101年7月31日生效
NIEA S280.62C
一、方法概要
將適量樣品於 105 ± 5℃ 下乾燥至恆重，以乾燥前後重量之差值計算水分含量。
二、適用範圍
本方法適用於所有型態的土壤及底泥樣品中水分含量測定。
三、干擾
（一）樣品中含揮發性物質時，本方法無法獲致可信的結果。如有機質含量 >10% 時，乾燥方法應修正為在 50℃ 下乾燥至恆重，使用真空乾燥可加速此操作。
（二）與石膏類似的礦物在 105℃ 下會逸失結晶水。
四、設備及材料
（一）烘箱：循環送風式，附排氣設備，且可維持溫度 105 ± 5℃ 者。
（二）乾燥器或乾燥箱。
（三）分析天平：可精稱至 10 mg。
（四）稱量瓶：附蓋，不吸水材質（如玻璃、陶瓷或鋁）製，可容納 25 至 100 mL 預處理後樣品或至少 100 mL 未預處理樣品。
五、試劑
略。
六、採樣及保存
（一）土壤樣品依據「土壤採樣方法（NIEA S102）」採集具有代表性樣品，並經樣品預處理後貯存於塑膠或玻璃瓶中密封以備分析，除為計算待測物乾基濃度之水分測定外，檢測水分必須儘速進行，以減少逸失。土壤樣品預處理方式除依照「土壤採樣方法（NIEA S102）」外，亦可參考「土壤檢測方法總則（NIEA S103）」，使樣品全部通過 2 mm（10 mesh）標準篩。
（二）底泥樣品依據「底泥採樣方法（NIEA S104）」採集具有代表性樣品，並經樣品預處理後貯存於塑膠或玻璃瓶中密封以備分析。底泥樣品之預處理方式係將樣品放置於乾淨器皿中，以自然風乾（約需 7 至 10 天）、30 ± 4℃ 之烘箱烘乾或冷凍乾燥等方式乾燥。乾燥過程視需要偶而將團粒剝散，以免底泥因脫水而緊密膠結。乾燥完成後，以木鎚打碎，使其全部通過 2 mm（10 mesh）標準篩。
七、步驟（註1）
（一）已預處理風乾土壤及底泥樣品測定
1.取乾淨稱量瓶及瓶蓋置於烘箱內，以 105 ± 5℃ 乾燥 1 小時，然後蓋上蓋子移至乾燥器內冷卻至少 45 分鐘，測定加蓋稱量瓶的重量（m0），精稱至 10 mg。稱取 10 至 15 g 樣品置入稱量瓶中，精稱內含已預處理風乾樣品之加蓋稱量瓶重量（m1），精稱至 10 mg。
2.將樣品、稱量瓶及瓶蓋放入烘箱中，以105℃ ± 5℃ 乾燥至恆重（註2）（註3）。
3.將稱量瓶加蓋後移至乾燥器中冷卻至少 45 分鐘。
4.取出稱量瓶，旋即精稱內含乾燥後樣品之加蓋稱量瓶重量（m2），精稱至 10 mg。
（二）田間含水土壤樣品測定
1.將土壤置於不吸水分的乾淨表面（如玻璃板）加以混合。以篩網去除大於 2 mm 直徑的石礫、樹枝等。
2.取乾淨稱量瓶及瓶蓋置於烘箱內，以 105 ± 5℃ 乾燥 1 小時，然後蓋上蓋子移至乾燥器內冷卻至少 45 分鐘，測定加蓋稱量瓶的重量（m0），精稱至 10 mg。稱取 30 至 40 g 土壤置入稱量瓶中，精稱內含土壤之加蓋稱量瓶重量（m1），精稱至 10 mg。
3.將土壤、稱量瓶及瓶蓋放入烘箱中，以 105 ± 5℃ 乾燥至恆重（註2）（註3）。
4.將稱量瓶加蓋後移至乾燥器中冷卻至少 45 分鐘。
5.取出稱量瓶，旋即精稱內含乾燥後土壤之加蓋稱量瓶重量（m2），精稱至 10 mg。
八、結果處理（註4）
以下式乾重為基礎計算水分含量（註5），以重量百分比表示，精確至 0.1%(m/m)（註6）

m0：含蓋稱量瓶空重（g）
m1：含蓋稱量瓶及風乾樣品或田間含水土壤重（g）
m2：含蓋稱量瓶及烘乾樣品重（g）
九、品質管制
每 20 個樣品應執行 1 個重複樣品分析，若每批次樣品數少於 20 個，則每批次仍應執行 1 個重複樣品分析，重複分析的差異值（絕對值）應符合表一或表二規範。
十、精密度與準確度
略。
十一、參考資料
（一）ISO 11465, Soil - quality－Determination of dry matter and water content on a mass basis－Gravimetric method, 1993.
註1：對受有機物污染的樣品必須採取特殊措施，避免與皮膚接觸，且在乾燥過程必須注意通風與排氣等。
必要時可在不去除石礫、樹枝等，測定水分含量（報告上應加以說明，使用於特定微量有機物檢測）。
註2：乾燥過程稱量瓶瓶蓋不可緊閉，以讓水分蒸散，惟應避免很輕的樣品顆粒受氣流或風吹流失。
註3：恆重（Constant mass）：在烘乾過程中，間隔 4 小時加熱時間，前後兩次之重量差須不超過最後一次稱重之 0.1%(m/m)。
大多數樣品乾燥時間需 16 小時至 24 小時，但一些類型土壤及大量樣品則需較長時間。
註4：本方法可供計算樣品乾物質含量，以重量百分比表示，計算公式如下：

註5：以烘乾樣品為基礎計算的水分含量可能會大於 100 %。
註6：已預處理風乾樣品或田間含水土壤重量（x），可依下列公式轉換為烘乾樣品重量（y）：

表一　風乾土壤或底泥 及 重複分析容許差異
水分含量 / %(m/m)	乾物質含量 / %(m/m)	容許差異值（絕對值）
≦4.0	> 96	0.2%(m/m)
> 4.0	≦96	平均值的 5%

表二　田間含水土壤 及 重複分析容許差異
及 / %(m/m)	容許差異值（絕對值）
≦ 30	1.5%(m/m)
> 30	平均值的 5%