排放管道中汞檢測方法
中華民國93年6月10日環署檢字第0930041293號公告
自中華民國93年9月15日起實施
NIEA A303.70C
方法概要
從排放管道中以等速吸引(Isokinetical withdrawn)方式，經由酸性高錳酸鉀KMnO4（Acidic potassium permanganate）吸收液，採集粒狀與氣狀汞污染物，收集到的汞經還原成元素態汞，並由氣體載送至吸收管，以冷蒸氣原子吸收光譜儀分析之。
適用範圍
本方法適用於排放管道汞金屬之排放檢測。汞濃度適用範圍約介於20至800 ng Hg/mL之間，而分析之靈敏度則依據光譜儀與紀錄器而定。
干擾
1. 排放管道中廢氣若含過量可氧化有機物，會降低高錳酸鉀的吸收能力。
2. 分析儀器之光玻璃（Optical cell windows），因含凝結水而導致正偏差。
設備與材料
1. 樣品採集及回收：採樣管及其加熱系統（採樣管出口處至衝擊瓶之間的玻璃彎管需有加熱系統）、皮托管、衝擊瓶、濾紙固定器及其加熱系統（選擇性）、壓差計、吸引器、乾式流量計、小孔壓差計、玻璃回收瓶（100、1000 mL）、漏斗等。以上設備材質及規格請參照「排放管道中重金屬檢測方法」（NIEA A302）四、設備（一）採樣組裝。
2. 分析：量瓶、移液管（Pipet）、蒸氣缻浴（Steam bath）、原子吸收光譜儀、汞中空陰極燈管、冷蒸氣原子發生器、吸收管、吸收管的固定架、空氣幫浦、流量計、氣體產生管、反應瓶、乾燥管、連接管、水浴裝置等。
試劑
1. 採樣與回收
    1. 試劑水，需符合ASTM TypeΙ Reagent Water之規定，電阻係數大於16.67 MΩ-cm。
    2. 50 ﹪低汞濃硝酸或超純濃硝酸，小心將濃硝酸緩慢加入已裝有試劑水的容器中。
    3. 矽膠6-16 篩目（Mesh）， 如有重複使用需乾燥175℃至少持續二小時。
    4. 濾紙（選擇性），玻璃纖維材質，材質必須對0.3 μm微粒具99.95 ﹪以上之收集效率。
    5. 10 ﹪低汞濃硫酸或超純濃硫酸，小心將100 mL濃硫酸緩慢加入已裝有900 mL試劑水的容器中。
    6. 4 ﹪高錳酸鉀（KMnO4）吸收液，每批次採樣前準備，溶解40 g高錳酸鉀於10 ﹪低汞含量硫酸或超純濃硫酸中定量至1 L，並儲存於玻璃瓶內以防分解。（註：吸收液不要裝滿而且瓶蓋鑽小孔以釋放過多壓力，不過孔徑不可過大以免污染）
    7. 8N低汞鹽酸（Hydrochloric acid HCl），取67 mL濃鹽酸【稀有金屬等級，汞含量需小於2 ng/mL】，以試劑水定量至100 mL；注意：將HCl慢慢加入已裝有試劑水的容器中。
2. 分析
    1. 氯化亞錫（Ⅱ）溶液，每日準備並密封之，溶解20 g結晶氯化亞錫SnCl2（或25 g硫酸亞錫）於25 mL濃鹽酸中並定量至250 mL（不可使用其他酸液，如硝酸、硫酸或其他酸液）。
    2. 氯化鈉—硫酸羥胺（Sodium Chloride-Hydroxylamine）：溶解12克氯化鈉與12 g硫酸羥胺（Hydroxylamine sulfate）或12 g鹽酸羥胺（Hydroxylamine hydrochloride）於試劑水中並稀釋至100 mL。
    3. 8N鹽酸，同五、（一）7.
    4. 15 % 低汞含量硝酸（V/V），小心取15 mL低汞濃硝酸加入裝有85 mL試劑水的容器中。
    5. 汞儲備溶液，1 mg Hg/mL，完全溶解0.1354 g氯化汞於75 mL試劑水，加入10 mL濃硝酸，精準定量至100 mL，此溶液至少可以維持一個月穩定。
    6. 汞中間標準溶液，10 µg /mL，每週準備，取5.0 mL汞儲備溶液至500 mL量瓶中，再添加20 mL 15﹪低汞硝酸，精準定量至500 mL。
    7. 汞工作標準液，200 ng Hg/mL，需每日配置，取5.0 mL汞中間標準溶液至250 mL量瓶中，再添加5 mL 4﹪高錳酸鉀及5 mL 15﹪低汞硝酸，精準定量至250 mL。
    8. 5 ﹪高錳酸鉀（KMnO4）：溶解5 g高錳酸鉀至試劑水中並稀釋至100 mL。
    9. 濾紙：Whatman No. 40或規格品質相近的濾紙。
    10. 5%，過硫酸鉀(K2S2O8)溶液，(w/v)：溶解50 g過硫酸鉀於試劑水中，並稀釋至1 L。
採樣及保存
1. 採樣
    1. 每一批次樣品一般建議採樣時間二小時，為確保4﹪高錳酸鉀不變色或者煙道氣含水率過高，可視實際情況將採樣時間分為二段採樣或者多加一瓶含4﹪高錳酸鉀吸收液之衝擊瓶。
    2. 採樣前將所有玻璃器材以50 ﹪硝酸、試劑水、8 N低汞鹽酸、試劑水的順序清洗，最後再以試劑水潤洗之。倒入50 mL 吸收液於第一瓶衝擊瓶中，各100 mL吸收液於第二、三瓶衝擊瓶中。
    3. 採樣系統操作：等速吸引方式請參照排放管道中重金屬檢測方法（NIEA A302）辦理，採樣過程中需同時記錄採樣點數、採樣時間、排氣溫度、排氣壓差、小孔流量計壓差、流量計讀值及最後一瓶衝擊瓶出口溫度等；如使用濾紙需保持烘箱溫度於120±14℃。
    4. 為預防煙道氣含水率過高，可於第三瓶與第四瓶衝擊瓶（內裝約200-300 g矽膠）之間插入空衝擊瓶，以利於採樣期間捕集過多水分。

樣品回收
當採樣結束時，儘速將採樣管自排放管道內移出，俟採樣管冷卻後清除管外四周任何污物，並將吸氣嘴蓋上，注意勿蓋太緊以免採樣管冷卻後，因拔除吸氣嘴蓋，而導致內在多餘真空壓將瓶內吸收液倒抽出。將所有採樣設備移至乾淨地區（避免有風及任何外在汞污染），拆卸採樣管，勿遺漏任何冷凝物，並擦拭衝擊瓶口上之矽膠油脂（在使用情況下），再將所有玻璃瓶開口（衝擊瓶與L型連接彎管）及採樣管兩側，以玻璃蓋或其他功能相同之蓋子鎖上。
    1. 回收瓶1號（衝擊瓶、採樣管、濾紙承接器【如果有使用】）及回收瓶1A號（HCl清洗液）
      1. 使用量瓶（亦須經七、（一）2.清洗）量測第1至3瓶衝擊瓶內之液體體積，精準至1 mL（如果有使用第4瓶衝擊瓶亦需納入量測），以計算排氣中含水率，亦可以使用天平量測前後重量。將三瓶衝擊瓶內吸收液（如果有使用第4瓶衝擊瓶亦需倒入）全部倒入1000 mL樣品瓶內，標註回收瓶1號。註：為避免高錳酸鉀與酸強烈反應，瓶內勿盛裝全滿，同時回收瓶應附70-72號洞之瓶蓋，內襯鐵弗龍墊片以策安全。
      2. 取約400 mL之吸收液（4 ﹪高錳酸鉀）清洗吸氣嘴、採樣管、配件、濾紙固定器前半部（在使用情況下）及衝擊瓶，將所有清洗液置入1000 mL玻璃回收瓶（1號）內。爲洗淨瓶內棕色之沉澱物，使用約100 mL試劑水清洗瓶內，再倒入回收瓶1號，如果沒有任何可見之沉澱物則無需進一步清洗；如果有則再以25 mL 8 N HCl清洗衝擊瓶內壁與瓶桿（stem），轉動並搖晃洗液，確保接觸瓶內玻璃表面，依序清洗1號至3號衝擊瓶，將回收液倒入回收瓶1A號。該瓶內預先注入200 mL試劑水，再小心倒入回收液。
      3. 所有回收瓶必須標示高度及貼上樣品標籤，以防運送至實驗室途中外漏。
    2. 回收瓶2號（矽膠）：檢視矽膠變色程度，以評估其有效程度並記錄之，秤重瓶內矽膠至0.5 g，以計算含水率。
    3. 回收瓶3號（濾紙）（如有使用）：小心移至100 mL玻璃樣品容器瓶內，並加入20至40 mL吸收液，如有需要對折濾紙，要確認粒狀污染物被收集於濾紙內側。如有任何粒狀物質或濾紙纖維附著於濾紙承接器上，可使用耐龍材質刷子及小刀收集，樣品運送時，需標示液體高度及貼上樣品標籤。
    4. 回收瓶4號（濾紙空白），從採樣濾紙群中抽出一張當為濾紙空白，製成回收瓶4號濾紙空白，其製備過程與六、（二）、 3.一致。
    5. 回收瓶5號（吸收液空白），準備500 mL吸收液（4﹪高錳酸鉀）倒入1000 mL樣品瓶中並密封。
    6. 回收瓶6號（鹽酸空白），於1000 mL樣品瓶中先置入200 mL試劑水，再小心加入25 mL 8N HCl並密封。
步驟
樣品準備：檢查所有回收瓶內溶液高度與標示高度，如有顯著體積變化，本批次樣品作廢或報告採樣負責人或品保負責人計算遺失量。
1. 回收瓶3號與4號（濾紙及濾紙空白），如果有使用濾紙，分別置入250 mL之燒杯內，以蒸汽浴加熱燒杯直至大部分液體蒸發（切記勿乾）。加入20 mL低汞濃硝酸並蓋以錶玻璃置於加熱板上，杯內溫度70℃（160℉）持續2小時，再從加熱板上移除。燒杯冷卻後以Whatman No.40濾紙過濾之，而濾液倒入回收瓶1號（內裝衝擊瓶、採樣管、濾紙承接器之回收液），而空白濾紙同七、（一）、1.程序，濾液倒入回收瓶5號（吸收液空白），過濾後之所有濾紙全部丟棄。
2. 回收瓶1號：以Whatman No.40濾紙過濾回收瓶1號內之回收液，以去除棕色MnO2沉澱物，濾液倒入1 L量瓶內，保留此一濾紙，以利後續消化MnO2。再將回收瓶3號之過濾液一齊倒入1 L量瓶內，以試劑水稀釋至1 L；如果結合濾液超過1000 mL，需決定真正體積至 mL，同時正確執行空白扣除之修正，將此樣品瓶稱之為分析樣品A1（Analysis sample No.A.1.），該樣品需於48小時內完成汞分析。另外將上述已過濾的濾紙（去除MnO2）置入適當大小之排氣容器內（如實驗室排氣櫃），以排除消化過程中所產生之氯型態之氣體，添加25 mL 8 N HCl在濾紙內，於室溫下消化至少24小時。
3. 回收瓶1A號（HCl回收液）：以Whatman No.40濾紙過濾回收瓶1A號內之回收液（HCl）至500 mL量瓶中，再將上述濾紙（過濾MnO2沉澱物）之消化液以Whatman No.40濾紙過濾後，再一齊倒入，混合均勻後再以試劑水稀釋至500 mL，所有濾紙丟棄並將此樣品瓶稱之為分析樣品HCl A2（Analysis sample No. HCl A.2.）。
4. 回收瓶5號（吸收液空白）及回收瓶6號（鹽酸空白）：回收瓶5號前處理程序依照七、（一）2.，將此樣品瓶稱之為分析樣品A1空白（Analysis sample No.A. 1. Blank）。回收瓶6號（鹽酸空白）依照七、（一）3. ，將此樣品瓶稱之為分析樣品A2空白（Analysis sample No. A. 2. Blank）。
樣品分析
    1. 分析汞樣品：
      1. 精取100.0 mL水樣置於容積至少為250 mL之反應瓶中。
      2. 添加5 mL低汞濃硫酸與2.5 mL低汞濃硝酸於每個反應瓶。
      3. 添加15 mL高錳酸鉀溶液於每個反應瓶，靜置至少15分 鐘。
      4. 添加8 mL過硫酸鉀溶液於每個反應瓶，置於95 ℃之水浴 中加熱2小時後，取出並冷卻至室溫。
      5. 添加足夠的氯化鈉－硫酸羥胺溶液於各個反應瓶，以還原過剩的高錳酸鉀，直到顏色消失為止，每次加入時輕搖反應瓶，使完全反應均勻。
      6. 使用連續式汞冷蒸氣系統：將溶液移入200 mL量瓶中，加試劑水至標線後，依據儀器操作說明上機分析。
      7. 使用手動式汞冷蒸氣系統：於溶液中分別加入5 mL氯化亞錫或硫酸亞錫溶液於反應瓶，並定容至200 mL，並迅速連接樣品瓶至通氣裝置。
    1. 檢量線製備：以汞工作標準液配製至少五種濃度之標準溶液，利用儀器測定其最大吸光度，其製備詳細步驟請依七、（二）1.進行。以標準溶液汞含量(µg∕L) 為X軸，吸光度為Y軸，繪製檢量線圖。
    2. 儀器操作：依據儀器操作使用說明。使用原子吸收光譜儀於波長 253.7 nm(或其他汞之特定波長)處，測定汞的最大吸光度。
      1. 使用手動式汞冷蒸氣系統：當汞蒸氣產生，並被攜帶至吸收管時，在數秒鐘內吸收值將增至最大。一旦圖譜之紀錄回復至基線時，除去反應瓶之瓶塞連同所附之玻璃濾板，另以內裝 1/100(V/V)低汞硝酸溶液之反應瓶更替，清洗系統數秒鐘，待圖譜之紀錄回復至基線並穩定後，繼續測定其他標準溶液。以吸光度對應汞濃度(µg∕L)，繪製檢量線圖。
      2. 使用連續式汞冷蒸氣系統：上機時使用氫硼化鈉或氯化亞錫之還原劑，當吸收度穩定時即可讀取，並由檢量線求得汞濃度。
結果處理
  1. 基本計算：包括平均乾式流量計溫度、平均小孔壓差、乾基體積、含水率、等速吸引率與煙囪排氣流速等，可參照「排放管道中重金屬檢測方法」（NIEA A302.71C）八、（一）或其他功能相同適當之方法。
  2. 總汞量計算：
m（HCl）Hg＝ size 12{ left ( { {C rSub { size 8{ \( ital "HCl" \) ital "Hg"} } times ital "DF"} over {S} } - { {C rSub { size 8{ \( ital "HCl" "." ital "blk" \) ital "Hg"} } times ital "DF" rSub { size 8{ ital "blk"} } } over {S rSub { size 8{ ital "blk"} } } } right ) times ital "Vf" rSub { size 8{ \( ital "HCl" \) } } \( "10" rSup { size 8{ - 3} } \) } {}
m（fltr）Hg＝ size 12{ { { left (C rSub { size 8{ \( ital "fltr" \) ital "Hg"} } times ital "DF" times V rSub { size 8{f \( ital "fltr" \) } } right )} over {S} } - { { left (C rSub { size 8{ left ( ital "fltrblk" right ) ital "Hg"} } times ital "DF" rSub { size 8{ ital "blk"} } times V rSub { size 8{f left ( ital "blk" right )} } right )} over {S rSub { size 8{ ital "blk"} } } } left ("10" rSup { size 8{ - 3} } right )} {}
mHg＝m(HCl)Hg＋m(fltr)Hg
  1. 名詞解釋
  1. C(fltr)Hg＝分析樣品A1總汞量（ng）
  2. C(fltr blk)Hg＝分析樣品A1空白總汞量（ng）
  3. C(HCl blk)Hg＝分析樣品A2空白總汞量（ng）
  4. C(HCl )Hg＝分析樣品A2總汞量（ng）
  5. DF＝稀釋因子
  6. DFblk＝空白樣品稀釋因子
  7. m(fltr)Hg＝濾紙補集汞之含量（µg）
  8. m(HCl)Hg＝以氯化氫吸收汞之含量（µg）
  9. mHg＝汞總含量（µg）
  10. S＝分析儀器樣品注入曝氣管使用量（mL）
  11. Sblk＝分析儀器空白樣品注入曝氣管使用量（mL）
  12. Vf（blk）＝空白樣品體積（mL）
  13. Vf（fltr）＝濾紙樣品體積（mL）
  14. Vf（HCl）＝樣品體積（mL）
  1. 排放管道中汞濃度
size 12{C rSub { size 8{s} } = { {m rSub { size 8{ ital "Hg"} } } over {V rSub { size 8{m rSub { size 6{ \( ital "std" \) } } } } } } } {} ×10-3（mg/dscm）
Vm(std)＝經換算後（乾基及標準狀態下）樣品體積，dscm（dry standard cubic meter）
品質管制：
（一）檢量線：每批次樣品應重新製作檢量線，其線性相關係數（R值）≧0.995。
（二）空白樣品分析：每10個或每批次樣品至少執行一次空白樣品分析。空白分析值應小於方法偵測極限之二倍。
（三）重複分析：每10個或每批次樣品至少執行一次重複樣品分析。
（四）查核樣品分析：每10個或每批次樣品至少執行一次查核樣品分析。
（五）添加分析：每10個或每批次樣品至少執行一次添加標準品分析。
精密度與準確度
1. 精密度：在濃度範圍50至130 µg∕m3之間，內部實驗室標準偏差估計為4.8 µg∕mL。
2. 範圍：經最初稀釋後本方法分析範圍大約為20至800 ng Hg/mL，而樣品再度稀釋會提高分析範圍。
十一、參考資料
（一）U.S.EPA, Determination of Particulate and Gaseous Mercury Emission from Sewage Incinerators, Method 101A, 2000.
（二）U.S.EPA, Determination of Particulate and Gaseous Mercury Emission From Chlor-Alkali Plants, Method 101, 2000.
（三）U.S.EPA, Metals Emissions from Stationary Sources, Method29, 2000.
（四）U.S.EPA, Particulate Matter(PM),Method5, 2000.
  1. 行政院環境保護署環境檢驗所，空氣檢測方法，排放管道中重金屬檢測方法，NIEA A302.
  2. 行政院環境保護署環境檢驗所，水質檢測方法，水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法，NIEA W330.
註1：廢液分類處理原則－本檢測廢液依一般無機廢液處理。
註2：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新公告者為準。

圖、採樣組裝圖