# 水中氯鹽檢測方法－硝酸銀滴定法
中華民國91年9月23日環署檢字第0910065071號公告
自中華民國91年12月23日起實施
NIEA W407.51C
## 一、方法概要
　 　 在中性溶液中，以硝酸銀溶液滴定水中的氯離子，形成氯化銀沈澱，在滴定 終點時，多餘的硝酸銀與指示劑鉻酸鉀生成紅色的鉻酸銀沈澱。
## 二、適用範圍
　 　 本方法適用於飲用水水質、飲用水水源水質、地下水體及地面水體（除海水外）中氯鹽之檢驗，滴定用水樣氯離子含量為 0.15 ～ 10 mg 。
## 三、干擾
（ 一 ）溴離子、碘離子、氰離子亦與硝酸銀起相同的反應，形成干擾 。
（ 二 ）硫化物、硫代硫酸根、亞硫酸根等形成干擾，可以過氧化氫去除之 。
（ 三 ）磷酸根濃度大於 25 mg/L 或鐵離子濃度大於 10 mg/L ，形成干擾。
    （ 四）水樣色度深時會影響滴定終點的判讀。
## 四、設備及材料
滴定管， 50 mL 。
## 五、試劑
## （ 一 ）試劑水：一般蒸餾水
## （ 二 ）酚指示液：溶解 0.5 g 酚（ phenolphthalein ）於 50 mL 95 ％ 乙醇（ C2H5OH ），加入 50 mL 蒸餾水。
## （ 三 ）硫酸溶液， 0.5 M 。
## （ 四 ）氫氧化鈉溶液， 1 M 。
## （ 五 ） 鉻酸鉀指示劑：溶解 5.0 g 鉻酸鉀（ K2CrO4 ）於少量蒸餾水，加入硝酸銀 溶液直至生成紅色之沉澱；靜置 12 小時，過濾，然後以蒸餾水稀釋至 100 mL 。
## （ 六 ）氯化鈉標準溶液， 0.0141 M （ 0.0141 N ）︰在 1000 mL 量瓶內，溶解 0.8240 g 氯化鈉（ NaCl ， 140℃ 乾燥隔夜）於蒸餾水，稀釋至刻度； 1.00 mL ＝ 500 μg Cl - 。
## （ 七 ）硝酸銀滴定溶液， 0.0141 M （ 0.0141 N ）：在 1000 mL 量瓶內，溶解 2.395 g 硝酸銀（ AgNO3 ）於蒸餾水，稀釋至刻度；依步驟七以氯化鈉標準溶液標定之，貯存於棕色玻璃瓶。
## （ 八 ） 去干擾之特殊試劑
## 氫氧化鋁懸浮液：溶解125 g 硫酸鉀鋁（ AlK(SO4)2．12H2O ）或硫酸鋁銨 （ AlNH4(SO4)2 ．12 H2O ）於 1 L 蒸餾水，加熱至 60℃ ，緩慢加入 55 mL 濃氫氧化銨（ NH4OH ）並攪拌之，靜置 1 小時後，逐次加入蒸餾水，充分攪 拌，濾去上層澄清液直至濾液中不含氯離子；新配製之懸浮液體積約 1 L 。
## （ 九 ）過氧化氫（ H2O2 ）， 30﹪ 。
## 六、採樣與保存
## （ 一 ）採樣：使用清潔並經試劑水清洗過之塑膠瓶或玻璃瓶。在取樣前，採樣瓶可用擬採集之水樣洗滌二至三次。
## （ 二 ）保存：樣品保存期限為 28 天。
## 七、 步 驟
## （ 一 ）取 100 mL 水樣或適量水樣稀釋至 100 mL （水樣之氯離子含量為 0.15 ～ 10 mg ）。
## （ 二 ）如水樣顏色很深，加入 3 mL 氫氧化鋁懸浮液，混合後靜置，過濾之。如 硫化物、亞硫酸根、硫代硫酸根存在時，加入 1 mL 過氧化氫溶液，攪拌 1 分鐘。
## （ 三 ）以硫酸或氫氧化鈉溶液、酚指示劑，調整水樣之 pH 至 7 ～ 10 。
## （ 四 ）加入 1.0 mL 鉻酸鉀指示劑，以硝酸銀滴定溶液滴定至帶桃紅色之黃色終點。
## （ 五 ）同時以 100 mL 蒸餾水作空白試驗。
##
## 八 、結果處理
## 氯離子濃度（ mg Cl – / L ） =（A－B） × N × 35450 / 水樣體積（ mL ）
## A ：水樣消耗之硝酸銀滴定溶液體積（ mL ）。
## B ：空白消耗之硝酸銀滴定溶液體積（ mL ）。
## N ：硝酸銀滴定溶液之當量濃度。
## 九、品質管制
## （一）空白分析：每十個或每批樣品（當該批樣品小於十個時）執行一次空白分析，空白分析值應小於方法偵測極限之兩倍。
## （二）重覆分析：每十個或每批樣品執行一次重覆分析，其差異百分比應在 15% 以內。
## （三）查核樣品分析：每十個或每批樣品執行一次查核樣品分析，其回收率應在 80 – 120% 範圍內。
## （四）添加標準品分析：每十個或每批樣品執行一次添加標準品分析，其回收率應在80 – 120% 範圍內。
## 十、精密度及準確度
## 在四十一個實驗室中，對含 241 mg Cl – / L 之合成樣品（ 108 mg Ca / L ， 82 mg Mg / L ； 3.1 mg K / L ， 19.9 mg Na / L ， 1.1 mg NO3 － N / L ， 0.25 mg NO2 － N / L， 259 mg SO42－/ L ，總鹼度 42.5 mg / L ）以此方法分析之相對標準偏差為 4.2﹪，相對誤差為 1.7﹪。
## 十一、參考資料
American Public Health Association，American Water Works Association & Water Pollution Control Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th ed., Method 4500 – Cl-. , pp.4 - 67 ~ 4 – 68 , APHA, Washington, DC., USA, 1998.
註1：本檢測方法產生之廢液，依一般重金屬廢液處理原則處理。