排放管道中氯化氫檢測方法－離子層析法
中華民國92年12月8日環署檢字第0920089039號公告
自公告日起實施
NIEA A453.70C
方法概要
排放管道中氯化氫氣體以試劑水吸收後，使用離子層析法，隨碳酸鈉及碳酸氫鈉移動相，經過一系列之離子交換層析管時，即因其與低容量之強鹼性陰離子交換樹脂間親和力之不同而被分離，分離後之待測陰離子，可再流經一個高容量的陽離子交換樹脂（Strong cation exchange resin）之抑制器，而被轉換成具有高導電酸之型態，最後以電導度偵測器檢測其導電度。依據氯化氫之波峰滯留時間，記錄其面積或高度或感應強度，根據檢量線與採樣體積，計算排氣中氯化氫之濃度。
適用範圍
本方法適用於經由化學反應或燃燒，通過煙道、煙囪、管道之廢氣中氯化氫濃度之測定，採氣量為20 L時，可定量的濃度範圍為 0.6至130 mg/Nm3；但增加採氣量或稀釋試樣溶液時，均可增大定量範圍。
干擾
此方法容易受到樣本氣體中高濃度之還原性共存物的影響，例如亞硫化物等，因此當這些因素可忽略或排除時，可使用此方法。
設備及材料
1. 離子層析儀：包括注入閥、樣品迴路、保護管柱、抑制器、離子層析管柱、幫浦、具溫度補償之電導度偵測儀及記錄器或積分儀，且可提供1至5 mL/分鐘移動相溶液流量及承受1400至6900 kpa的壓力或適用於各廠牌儀器之特殊規定。
2. 氣體採樣裝置：如圖１顯示。
試劑
所有試藥須使用試藥級或更高等級之化學藥品
1. 試劑水：去離子水或蒸餾水，並經由0.2 m或0.45 m薄膜過濾，導電度在0.1 S/cm以下者。
2. 無水硫酸
3. 硼酸：99.5 ﹪以上
（四）硫酸鈉（Sodium sulfate）
1. 硫酸鉀（Potassium sulfate）
2. 葡萄糖酸鉀（Potassium gluconate）
3. 對苯酚酸（P-hydroxybenzonic acid）
4. Bis(2-hydroxyethyl) iminotris (hydroxymethyl) methane
5. 二甲酸（Phthalic acid）
6. 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol[tris(hydroxymethyl) minomethane]
7. 丙烯晴（Acetonitrile）：80.0﹪以上
8. 甘油（Glycerol）
9. 氯化鈉（Sodium chloride）
10. 移動相：
        依據儀器種類和分離管柱，可以選擇使用抑制型離子層析儀。
      1.碳酸氫鈉-碳酸鈉溶液I：溶解0.336 g （4 mM）之碳酸氫鈉和0.424 g（4 mM）之無水碳酸鈉於水中，並以試劑水定容至1 L。
   2.碳酸氫鈉-碳酸鈉溶液II：溶解0.143 g（1.7 mM）之碳酸氫鈉和0.191 g（1.8 mM）之無水碳酸鈉於水中，並以試劑水定容至1 L。
   3.或依各廠牌儀器分離管柱之特殊規定配製。（註1）
再生液：當使用抑制器時，依據儀器種類與抑制器，可選擇下列敘述之再生液，
      1. 硫酸溶液（15 mM） 稀釋15 mL之1 M硫酸溶液（60 mL硫酸徐徐注入500 ml水中，待其冷卻後，加水至1 L），並以試劑水定容至1 L。
      2. 硫酸溶液（12.5 mM） 稀釋12.5 mL之1 M硫酸溶液至1 L。
      3. 或依各廠牌儀器之特殊規定配製
1. 氯離子儲備標準溶液 (1 mg Cl-/mL)：加熱氯化鈉至600℃，維持一小時，並在乾燥器中充分冷卻。精秤1.648g氯化鈉溶於少量水中，並以試劑水定容至1 L；或購買經濃度確認並附保存期限之市售標準儲備溶液。
2. 氯離子工作標準溶液（0.1 mg Cl-/mL）：精確取出10 mL上述之氯離子儲備標準溶液（1 mg Cl-/mL），並以試劑水定容至0.1 L。使用前，方配製之。
3. 氯離子工作標準溶液（0.01 mgCl-/mL）：精確取出10 mL之氯離子標準溶液（0.1 mgCl-/mL），，並以試劑水定容至0.1 L。使用前，方配製之。
採樣及保存
（一）採樣裝置及方法：
1. 選擇排放管道中氣體流速變化不顯著之位置作為採樣點，採樣管須插入煙道橫截面1/3至1/2位置，以採集具代表性氣體。
2. 使用兩個裝有50 mL試劑水之吸收瓶（圖２所示），採集排氣中之氯化氫。
3. 氣體採樣裝置（如圖１所示）
1. 採樣管必須是抗腐蝕性氣體之材質，例如玻璃管、石英管或聚四氟乙烯管。
2. 在採樣管前端或其他適當的位置可使用適當之過濾裝置，以避免粉塵混入採樣氣體。
3. 為防止水分於採樣管中冷凝，自採樣管至三向閥P1部分須以加熱器保溫。為連接相關器具，可使用磨砂連接管、矽膠管或是聚四氟乙烯管。
4. 裝設儀器時，應注意連結部分之漏氣現象。
採樣方式：
1. 採樣前應執行採樣前測漏，採樣完成後亦執行採樣後測 漏。
2. 轉動三向閥（P1，P2）至旁通管路，開啟抽氣幫浦（L），以樣品氣體置換由採樣管（B）至三向閥（P1）之管內氣體。（註2）
3. 停止抽氣幫浦（L）後，轉動三向閥（P1，P2）至吸收瓶 （F1，F2），在氣體流量計（M）上讀取體積值（V1）至0.01 L。
4. 以抽氣幫浦（L）使樣品氣體通過吸收瓶（F1，F2），以流
     量調整閥（K1，K2）調整流量至 1 L/分鐘，如確定氯化氫 可完全被試劑水吸收時，流量可增至2 L/分鐘。採集約20 L樣品氣體後，切換旁通迴路停止抽氣幫浦（L），關閉三向閥（P1，P2），在氣體流量計（M）上讀取體積值（V2）至0.01 L，同時記錄氣體流量計（M）上之溫度計（N）與壓0.01力計（O）之溫度與壓力測值。同時量測大氣壓力。
（二）樣品保存
採氣後之吸收液移至樣品瓶，冷藏後儘速送回檢驗室分析。
步驟
儀器測定
    1.將採樣之樣品瓶編號分別倒入100 mL量瓶定量，添加至刻線，使 用此溶液作為樣品分析。
2.依據儀器的操作手冊或下述操作條件，以固定流量（例如 1至2 mL/分鐘）通過層析管柱。
3.使用樣品注入系統時，注入特定體積（10至250 l）之樣品進入離子層析儀，並記錄其層析圖譜。
4.在層析圖譜上，比對標準品之滯留時間，作為定性之判定（如圖３）。
5.依據檢量線，以波峰面積、高度或感應強度，獲得相對應之氯離子濃度（mgCl-/mL）。
1. 檢量線建立：依序自氯離子標準溶液（0.1至0.01 mgCl-/mL）取出1至25 mL，配置到數個100 mL的定量瓶，加水至刻線，並計算其相對之氯離子濃度（mgCl-/mL）。而後依據七、（一）步驟，找出相對氯離子濃度之波峰面積、高度或感應強度。檢量線則由各種不同氯離子濃度（mgCl-/mL）與其相對之波峰面積、高度或感應強度，繪製相關曲線。測量樣本時須同時製作氯離子濃度檢量線。
2. 空白測試：空白試驗是以試劑水作基礎，取出50 mL之空白吸收液置入100 mL量瓶，執行七、（一）步驟，量測氯離子之空白值。
結果處理
（一）樣品體積採集量：依據下列計算公式，標準狀態（0℃，760 mmHg）之樣品氣體採集量須轉換為乾式氣體量（VSD）與濕式氣體量（VSW）。
1. 乾式氣體體積時，
（1）使用濕式氣體流量計時，
size 12{V rSub { size 8{ ital "SD"} } =V times { {"273"} over {"273"+t} } times { {P rSub { size 8{a} } +P rSub { size 8{m} } - P rSub { size 8{v} } } over {"760"} } +"22" "." 4 matrix { } \( a+b \) } {}
（2）使用乾式氣體流量計時，
{} size 12{V rSub { size 8{ ital "SD"} } =V times { {"273"} over {"273"+t} } times { {P rSub { size 8{a} } +P rSub { size 8{m} } } over {"760"} } +"22" "." 4 matrix { } \( a+b \) } {}
2. 需要濕氣體體積時，
（1）使用濕式氣體流量計時，
size 12{V rSub { size 8{ ital "SW"} } =V times { {"273"} over {"273"+t} } times { {P rSub { size 8{a} } +P rSub { size 8{m} } - P rSub { size 8{v} } } over {"760"} } +"22" "." 4 matrix { } \( a+b+c \) } {}
（2）使用乾式氣體流量計時，
size 12{V rSub { size 8{ ital "SW"} } =V times { {"273"} over {"273"+t} } times { {P rSub { size 8{a} } +P rSub { size 8{m} } } over {"760"} } +"22" "." 4 matrix { } \( a+b+c \) } {}
其中
VSD：乾氣體體積 （L）
VSW：濕氣體體積 （L）
V：氣體測量計顯示的體積 （L） 步驟六、（一）、4（3）之V1-V2
t：氣體測量計顯示之溫度（℃）
Pa：大氣壓力（mmHg）
Pm：氣體測量計顯示之壓力（mmHg）
Pv：於t℃下之飽和水蒸氣壓（mmHg）
a：吸收液中目標氣體之分析量 (mol)
b：吸收液中除目標氣體外之氣體分析量 (mol)
c：水分含量 (mol)
273：0℃時之絕對溫度(K)
760：相當於1大氣壓之壓力(mmHg)
22.4：標準狀態下1 mol氣體的量(L)
（二）樣品氣體中之氯離子濃度
size 12{C rSub { size 8{v} } = { {0 "." "632" times \( a - b \) times "100"} over {V rSub { size 8{s} } } } times "1000"} {}
size 12{C rSub { size 8{w} } = { {1 "." "03" times \( a - b \) times "100"} over {V rSub { size 8{s} } } } times "1000"} {}
size 12{C rSub { size 8{w} } =C rSub { size 8{v} } times 1 "." "63"} {}
其中，
Cv：樣品氣體中氯化氫之體積濃度(ppm V)
Cw：樣品氣體中氯化氫之質量濃度(mg/N m3)
a：氣體樣品求得之氯離子含量(mg Cl-)
b：空白試驗中求得之氯離子含量(mg Cl-)
Vs：標準狀態下樣本氣體體積（L）(VSD為乾氣體體積，VSW為濕氣體體積)
0.632：相等於1 mg氯離子的氯化氫體積（mL Cl-)(標準狀態)
1.03：相等於1 mg氯離子的氯化氫質量（mg Cl-）
1.63：1 ppm V氯化氫之相對質量濃度(mg /N m3)，1.03/0.632之計算結果。
品質管制
1. 排氣中若含有水分，氯化氫很容易被管徑中之水分吸收，影響濃度測定，因而必須在氣體樣品進入吸收瓶前，保溫在120℃以上。
2. 每個樣品均須進行重覆分析，取平均值作為該樣本之測值。
3. 前後吸收瓶均須個別進行氯化氫之離子層析儀檢測，計算氯化氫採樣之破出率。
4. 每批次樣品或每10個樣品必須作查核、吸收液空白及添加分析（添加量為樣品預估濃度1~5倍），其數據必須落在品質管制範圍內。
精密度及準確度
單一實驗室對Cl-離子進行精密度與準確度檢測，以試劑水配置查核樣品（５ ｍｇ／Ｌ），準確度為１０２．４±３．３﹪，精密度為１．６﹪。

參考資料
   日本規格協會，JIS K 0107-1995，“ 排 中 鹽 化 水 素 分 析 方 法 ” ， JIS 公害關係 ， pp 454 - 466 。
    註1：各廠牌儀器所配備的分離管柱，其材質稍有不同，故移動相流液之配製，宜依原廠建議或說明（參考圖3之離子層析圖）；另依可依比例配製較濃之移動相溶液，於上機前在稀釋後使用。
   註2：當吸收液因為高溫氣體樣品而有溫度上升情形時，可將吸收瓶放置於冷卻箱中。當此種情形發生時，建議使用圖２（a）之吸收瓶。完成4.3步驟之操作程序後，將吸收瓶（F1與F2）之吸收液分別轉移至樣品瓶，以試劑水淋洗吸收瓶，洗液併入樣品瓶，體積不超過100 mL。

圖1 採樣裝置示意圖
A：過濾器	J：乾燥管
B：採樣管	K1，K2：流量調整閥
C：隔熱器	L：抽氣幫浦
D：溫度計	M：氣體流量計
E：加熱器	N：溫度計
F1，F2：250 mL或100 mL吸收瓶	O：壓差計
G：玻璃濾器	P1，P2：三向閥
H：內裝50 mL 40 g/L氫氧化鈉清洗瓶

圖2 100 mL與250 mL吸收瓶範例

圖3 七種陰離子標準品層析圖譜（移動相溶液：0.0003 M NaHCO3 － 0.0027 M Na2CO3，流量 1.5 mL/min 等速沖提，層析管 Dionex AG12A plus AS12A.，各離子 之濃度 5 mg/L，注入體積 20 μL）