土壤中類戴奧辛化合物篩檢方法－冷光酵素報導基因法
中華民國99年6月10日環署檢字第0990052962號公告
自中華民國99年9月15日起實施
NIEA S901.60B
# 方法概要
本方法使用特殊之重組細胞株，進行土壤中類戴奧辛化合物（Dioxin-like compounds）之毒性當量（Toxic Equivalents, TEQ）篩檢。此類細胞株已穩定轉殖具有戴奧辛反應元素（Dioxin Responsive Element, DRE）基因及冷光酵素（Luciferase）基因之質體，培養過程中若接觸戴奧辛/呋喃及其他類戴奧辛化合物，這些化合物會和細胞內的多環芳香烴受體（Aryl Hydrocarbon Receptor, AhR）結合後形成複合物，接著進入到細胞核內與DRE基因結合，促使DRE下游的基因進行轉錄與轉譯，同時誘發冷光酵素之產生，且酵素產量呈現劑量效應關係。此種技術稱之為冷光酵素報導基因法（Luciferase reporter gene assay）。
檢測時，樣品經萃取、濃縮、淨化等程序後，添加至細胞中暴露24小時，溶解細胞釋出冷光酵素。接著添加冷光酵素受質溶液，其內含之冷光素會受冷光酵素催化發出冷光。因冷光與戴奧辛類化合物之間有劑量效應，藉由測定樣品之冷光強度與 2,3,7,8-TCDD檢量線所產生之冷光強度進行比對，即可估算樣品中類戴奧辛化合物之毒性當量。如欲分別估算樣品中戴奧辛/呋喃及毒性多氯聯苯之毒性當量，可於淨化時利用活性碳管柱將二類化合物分開，再分別進行暴露實驗。
# 適用範圍
## 本方法適用於環境調查、污染場址調查、污染場址整治範圍規劃時，土壤、底泥及淤泥樣品中類戴奧辛化合物之毒性當量篩檢。若要準確定量出樣品中戴奧辛之毒性當量，則需使用進一步的分析技術〔請參考戴奧辛及呋喃檢測方法－同位素標幟稀釋氣相層析／高解析質譜法(NIEA M801)〕。
## 本方法之檢測人員應受過有機分析技術及細胞培養技術之訓練。每一實驗室在使用本方法時皆須遵行第九節所述品質管制規範，以證明其具有能力產生可接受之檢測報告。
# 干擾
## 測定時，若樣品中存在其他可活化多環芳香烴受體之物質（如多環芳香族化合物（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs）及其他結構類似之化合物，可能造成檢驗結果偏高之干擾。
## 樣品萃液中若有具細胞毒性的雜質，可能會導致偽陰性之結果。
# 設備及材料
## 廣口玻璃瓶：褐色，容量 125 mL或其他適當大小，附螺旋蓋鐵氟龍內墊。
## 天平
### 精密天平：可精秤至 0.1 mg。
### 電子天平：可精秤至 10 mg。
## 吹氮濃縮裝置（Termovap sample concentrator）。
## 烘箱：溫度可達 200℃。
## 洗瓶：鐵氟龍材質，500 mL。
## 玻璃樣品瓶：1.8 mL、22 mL（6 dram）或其他適當大小，附螺旋蓋鐵氟龍內墊。
## 丟棄式玻璃滴管：9 英吋長。
## 矽膠帽：1 至 2 mL。
## 玻璃棉：使用前依序以二氯甲烷及正己烷浸泡淋洗，以氮氣吹乾後置於褐色瓶內備用，亦可使用市售清洗過之玻璃棉。
## 藥勺：不銹鋼材質，或同級品。
## 玻璃漏斗：125 mL、250 mL或其他適當大小。
## 乾燥器（Desiccator）。
## 重組細胞株：已穩定轉殖具有戴奧辛反應元素基因及冷光酵素基因之質體。
## Class II 生物安全櫃（Class II biological safety hood）。
## 高壓滅菌釜（Autoclave）：溫度能保持在 121 ± 1℃（壓力約 15 lb/in2 或 1.1 kg/cm2）滅菌 15 分鐘以上。
## 細胞培養箱（Water jacketed cell culture incubator）：水匣加熱式，可將溫度維持在 37 ± 0.5℃、二氧化碳濃度維持在 5 ± 0.2%。
## 循環式水浴槽：溫度能保持在約 37℃。
## 倒立式顯微鏡（Inverted microscope）：具 40 倍及 100 倍放大倍率。
## 冷凍櫃（溫度可維持在 –70℃ 以下）或液態氮樣品儲存桶（Liquid nitrogen dewar）。
## 多孔盤震盪器：轉速可維持在每分鐘約 300 至 450 轉。
## 冷光儀（Luminometer）：可用於96孔盤或384孔盤之冷光檢測，至少須具有一個試劑分注器。
## 試管震盪器（Vortex）。
## 吸管輔助器（Pipetting aid）。
## 無菌吸管（Sterile pipettes）：玻璃或塑膠材質，體積為5、10、25 mL或其他適當大小。
## 可調式微量吸管（Adjustable micropipette）：2 至 20μL、20 至 200μL、100 至 1000μL 或其他適當大小。
## 可調式多爪微量吸管（Adjustable multichannel micropipette）：5至 50μL 或其他適當大小。
## 可調式連續分注吸管（Repeater pipette）。
## 細胞培養瓶（Tissue culture flask）：75 平方公分或其他適當大小。
## 多孔細胞培養盤（Cell culture microplates）：96孔以上。
## 細胞冷凍小管（Cryogenic vials）：2 mL，塑膠材質，無菌。
# 試劑
## 正己烷：殘量級。
## 正壬烷：殘量級。
## 甲苯：殘量級。
## 甲醇：殘量級。
## 丙酮：殘量級。
## 二氯甲烷：殘量級。
## 試劑水：不含有機物質之去離子水。
## 硫酸：試藥級。
## 矽藻土（Celite）：545-AW（Supelco 2-0199），或同級品。
## 活性碳（Activated carbon）：Carbopak C，Supelco 1-0258，AX-21，或同級品。
## 矽膠（Silica gel）：Fisher 100-200 mesh，或同級品。
## 無水硫酸鈉（Sodium sulfate, anhydrous）：粒狀，試藥級。
## DMSO（Dimethyl sulfoxide）：Sigma-Aldrich 270431，或同級品。
## 磷酸緩衝鹽溶液（Phosphate buffered saline; PBS）：VWR 45000-446，或同級品。
## 胰蛋白酵素（Trypsin）：Sigma T4424，或同級品。
## 胎牛血清（Fetal calf serum）：Gibco 26140-079，或同級品。
## 細胞培養液（Cell culture media）：RPMI 1640培養液，α-MEM培養液，或其他可供細胞生長之培養液。
## 細胞溶解液（Cell culture lysis reagent）：Promega E1531，或同級品。
## 冷光酵素受質溶液（Luciferase substrate solution）： Promega E1501，或同級品。
## 酒精（Ethanol）：濃度介於70%至75%。
## 氫氧化鈉：試藥級。
## 氮氣：純度99.99％以上。
## 2,3,7,8-TCDD標準溶液。
## 添加標準溶液：以正壬烷配製內含PCDDs及PCDFs之待測物標準液（待測物種類及濃度如表一）。亦可使用市售已製備好之標準溶液。
# 採樣與保存
## 土壤可參考本署公告「土壤採樣方法」及「底泥採樣方法」等相關採樣方法採樣（註1）。採得之樣品裝入瓶蓋附鐵氟龍墊片之玻璃瓶內，避光保存在10℃以下運送至實驗室。
## 雖無數據證明最長之樣品保存期限，土壤樣品如經乾燥、研磨、過篩後存於室溫暗處，則保存期限至少一年。
# 步驟：本法之各項步驟，係屬以效能為基準（Performance-based）之步驟，檢驗室可適當變更相關程序，但須符合品質管制九、（三）之規定。
## 樣品預處理：請參考本署公告之NIEA M801方法規定。
## 樣品萃取：稱取 2 至 10 g樣品進行萃取，可使用索氏萃取、高壓溶劑萃取、超音波萃取、震盪萃取等方式進行（註2）。
## 樣品淨化及分離：可使用酸性矽膠管柱及活性碳管柱進行樣品淨化及分離。完成淨化之樣品，須將溶劑完全置換為DMSO（建議體積為50μL），即為樣品萃取液。
## 重組細胞株之培養與維持
### 細胞培養：
#### 一般將細胞置於含有胎牛血清之細胞培養液的培養瓶內進行培養，細胞培養箱之溫度為 37 ± 0.5℃（二氧化碳 5 ± 0.2%、維持飽和溼度）。
#### 當細胞密度過高（註3），須進行繼代培養。先將細胞培養液吸除，以磷酸緩衝鹽溶液沖洗，再使用胰蛋白酵素於 37 ± 0.5℃作用使細胞脫落懸浮後，取適量細胞加入新鮮之細胞培養液，換一新培養瓶繼續培養。
### 細胞儲存：須將細胞培養液置換為內含抗凍劑（如DMSO）之冷凍用培養液，分裝至細胞冷凍小管，逐步降溫後再放入液態氮中長期儲存。
### 細胞解凍：冷凍保存之細胞，解凍時須置於約 37℃水浴槽儘速回溫，再將冷凍用培養液置換為含有胎牛血清之細胞培養液。
## 戴奧辛篩檢
### 細胞植入多孔細胞培養盤：
#### 先評估檢測樣品所需之多孔細胞培養盤總數及所需之細胞總量。
#### 將所需之細胞以胰蛋白酵素處理使其脫落懸浮後，以細胞培養液稀釋至適當濃度，再以多爪微量吸管或可調式連續分注吸管分裝至多孔細胞培養盤。
#### 將完成細胞植入程序的多孔細胞培養盤移入細胞培養箱，在37 ± 0.5℃（二氧化碳 5 ± 0.2%、維持飽和溼度）培養約 24 小時後，如細胞生長良好，即可進行暴露實驗。
### 細胞暴露：
#### 製備2,3,7,8-TCDD檢量線：以DMSO為溶劑製備檢量線，檢量線至少應有7個不同濃度，濃度之分布應趨近於等比數列。檢量線最低點應高於偵測極限（註4），中間點應落於 50% 有效濃度（the median effective concentration, EC50）附近，最高點所測得之冷光強度應接近該檢量線之反應極限值（註5）。
#### 製備暴露培養液（註6）：
##### 2,3,7,8-TCDD檢量線：將檢量線樣品分別取定量加入細胞培養液中並均勻混合，DMSO最終濃度須小於 1%（v/v）。
##### 待測樣品萃取液：以DMSO適度稀釋後（註7），分別取定量加入細胞培養液中並均勻混合，DMSO最終濃度須小於 1%（v/v）。
##### DMSO試劑空白：取定量DMSO加入細胞培養液中並均勻混合，DMSO最終濃度須小於 1%（v/v）。
#### 進行多孔細胞培養盤暴露實驗：將培養約 24 小時之多孔細胞培養盤由細胞培養箱取出後，將暴露培養液沿孔壁加入，完成後再將多孔細胞培養盤放回細胞培養箱，暴露約 24 小時。
### 細胞溶解及冷光測定：
#### 完成暴露程序後，將多孔細胞培養盤由細胞培養箱取出進行鏡檢，確認細胞是否狀態良好，沒有遭受毒害或細菌污染之狀況（註8）。
#### 將多孔細胞培養盤內之暴露培養液吸除，再以磷酸緩衝鹽溶液潤洗。
#### 每孔注入適量之細胞溶解液，震盪使細胞溶解後再進行冷光測定。
#### 以冷光儀自動注入冷光酵素受質溶液，與冷光酵素作用後測定冷光強度（以Relative Light Units（RLU）表示）。
# 結果處理
## 每一多孔細胞培養盤之冷光強度測定結果，均須先扣除該盤之冷光背景值（DMSO試劑空白之冷光平均值）後，再進行下列資料分析：
## 2,3,7,8-TCDD檢量線計算（註5）
### 將檢量線以冷光強度對標準品濃度之對數值作圖，結果曲線應呈現S形（Sigmoid shape，如圖一）。
### 冷光強度與標準品濃度之關係，應符合下列之希爾方程式（Hill equation）：
y = 經背景校正之冷光強度值（RLU） / x = 2,3,7,8-TCDD 之濃度值 / a0 = 反應極限值 / a1 = 50%有效濃度 / a2 = 曲線的形狀參數

### 依據最小平方最適迴歸法則（Least-squares best-fit），利用統計軟體（註9）找出最符合標準品測定值之曲線，即可得到a0、a1、a2。
## 暴露培養液中類戴奧辛物質之毒性當量濃度估算：求出與樣品同一多孔盤上之檢量線的a0、a1、a2後，再將樣品之冷光強度值（y）代入上述公式計算出x值，即為暴露培養液中類戴奧辛物質之毒性當量濃度。
## 樣品之毒性當量濃度估算：若計算出之x值單位為pM，代入下列公式即可求得樣品之毒性當量濃度，單位為ng TEQ/kg：
alignl { stack { size 12{"樣品之總毒性當量濃度"= { {x} over {c} } times d times { {v} over {"10" rSup { size 8{6} } } } times "322" div w} {} # x:"暴露培養液中類戴奧辛物質之" ital "TEQ""濃度" \( ital "pM" \) {} # c:"暴露培養液中" ital "DMSO""之最終百分濃度" {} # d:"樣品萃取液之稀釋倍數" {} # v:"樣品萃取液之體積" \( μL \) {} # w:"樣品萃取克數" \( g \) {} } } {}

# 品質管制
## 依本方法執行戴奧辛檢測之實驗室，須建立最初分析之起始精密度與回收率資料。依步驟七之程序（包含前處理、萃取、淨化等樣品分析程序），執行四重複之品管查核樣品分析，其回收率須介於 30 ~ 130%，相對標準偏差須小於 30%。
## 依本方法執行戴奧辛檢測時，須進行之品管分析包括方法空白樣品分析、重複樣品分析、品管查核樣品分析。
### 每10個樣品應執行上述之品管分析各1個；若每批次樣品數少於10個，則每批次仍應執行上述之品管樣品分析各1個。
### 品管查核樣品應以添加標準溶液（如表一）配製，其濃度須小於 1000 ng/kg（註10）。分析結果之回收率須介於 30 ~ 130%。
## 為克服樣品基質干擾及有效率執行本方法之檢測，檢驗人員可適當變更第七節之步驟程序，惟檢測結果之數據品質不能低於本方法之品管規範。變更之檢測方法，實驗室必須保留相關之檢測品保品管數據資料，編頁碼裝訂成冊，包括：
#### 執行方法變更之原因說明。
#### 執行方法變更後之檢測品管數據資料，含：
##### 起始精密度與回收率資料。
##### 空白分析。
##### 準確度評估。
## 進行七、（五）(2)細胞暴露時，每一多孔細胞培養盤均須伴隨進行下列檢測，並符合下列品管要求：
### 2,3,7,8-TCDD檢量線：暴露時每一濃度至少進行二重複。結果處理時以重複分析之冷光強度平均值進行檢量線計算，檢量線之r2 應大於或等於 0.98。
### DMSO試劑空白：暴露時至少進行三重複。結果處理時以重複分析之冷光強度平均值作為該盤之冷光背景值。
### 檢量線查核樣品：暴露時應進行三重複。未扣除冷光背景值前，重複分析之冷光強度相對標準偏差應小於 15%。檢量線查核樣品其分析結果之相對誤差值宜在 ± 15% 以內。
### 待測樣品：各稀釋度樣品暴露時皆應進行三重複。最後用於毒性當量估算之稀釋度，檢測結果應符合下列要求：
#### 未扣除冷光背景值前，三重複之冷光強度相對標準偏差應小於 15%。
#### 冷光讀值應落於檢量線EC50附近之線性部分（註5）。
# 精密度與準確度

## 冷光酵素報導基因法與氣相層析／高解析質譜法比較測試：單一實驗室針對 61 件土壤及底泥樣品，進行本方法與氣相層析／高解析質譜法（NIEA M801）的比對檢測，測值比介於1.0－8.9倍，平均為3.8倍，且二者間之相關係數極佳，R2為0.940（圖二）。
## 上述測試結果，以 1000 ng-TEQ / kg 之法規管制標準值進行區分，冷光酵素報導基因法出現 0/61 （0%） 偽陰性反應，6 / 61（9.8%）偽陽性反應。
# 參考文獻
## US EPA, Method for Toxic Equivalents (TEQs) Determinations for Dioxin-Like Chemical Activity with the CALUX® Bioassay, SW-846 Method 4435, 2008.
## US EPA, Screening Extracts of Environmental Samples for Planar Organic Compounds (PAHs, PCBs, PCDDs/PCDFs) by a Reporter Gene on a Human Cell Line, SW-846 Method 4425, 2007.
## BioDetection Systems BV, Standard Operation Protocols for DR CALUX® Bioassay.

註：廢液分類處理原則－本方法所產生之有機廢液依含氯有機溶劑處理。直接接觸標準品或樣品之盛裝容器、吸管及培養盤等，均屬有害事業廢棄物，檢驗室應依相關規定妥善儲存、處理。
註1：本文引用之公告方法名稱，以行政院環境保護署最新公告者為準。
註2：須注意使用之溶劑是否會對細胞產生毒性或是造成偽陽性反應。
註3：細胞培養時，其緻密度（Confluence）不宜超過 90%。
註4：每一多孔盤偵測極限之計算方式為該盤DMSO試劑空白三重複之標準偏差的 2.5 倍，單位為RLU。再代入檢量線方程式，即可算出暴露培養液中TEQ濃度之偵測極限。
單一實驗室98年度進行 12 盤檢測，暴露培養液中TEQ濃度之平均偵測極限為 0.17 pM（分布範圍為 0.04 至 0.31 pM）。
註5：若因細胞株特性，檢量線無法呈現S形並符合希爾方程式，實驗室應提出適用之檢量線計算方式，並符合第九節所述品質管制規範。
註6：進行細胞暴露實驗時，同一多孔盤之暴露培養液，須有相同之DMSO最終濃度。一般進行暴露實驗之DMSO最終濃度不超過1%，濃度過高會造成細胞毒性。
註7：為避免可能之干擾物質造成偽陽性結果，樣品萃取液至少應進行1:10及1:100等 2 個稀釋度的暴露實驗。
註8：若遭受毒害或細菌污染，會造成偽陰性之結果。因此檢測時於暴露程序完成後，應於顯微鏡下觀察細胞狀態是否良好。若細胞有遭到毒害之現象（細胞貼附狀況不佳或者細胞型態有顯著變化），應將樣品稀釋或重新淨化，去除具細胞毒性的雜質後再行檢測。
註9：如Excel之規劃求解功能。
註10：可將添加標準溶液以正壬烷適度稀釋後，再進行品管查核樣品配製。
表一、待測物標準品溶液
化合物名稱		濃度 (pg/L)
2,3,7,8-TeCDD		5
2,3,7,8-TeCDF		5
1,2,3,7,8-PeCDD		25
1,2,3,7,8-PeCDF		25
2,3,4,7,8-PeCDF		25
1,2,3,4,7,8-HxCDD		25
1,2,3,6,7,8-HxCDD		25
1,2,3,7,8,9-HxCDD		25
1,2,3,4,7,8-HxCDF		25
1,2,3,6,7,8-HxCDF		25
1,2,3,7,8,9-HxCDF		25
2,3,4,6,7,8-HxCDF		25
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD		25
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF		25
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF		25
OCDD		50
OCDF		50

反應極限值

反應極限值
圖一、2,3,7,8-TCDD標準曲線圖

圖二、土壤及底泥之HRMS測值及冷光酵素報導基因法測值相關性圖