飲用水處理藥劑聚矽酸鐵中不純物含量檢測之樣品製備法
中華民國99年6月30日環署檢字第0990059096號公告
自中華民國99年7月10日起實施
NIEA D419.50B
一、方法概要
樣品以稀硝酸稀釋，製備所得之溶液，適用於飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法（NIEA D431）、飲用水處理藥化劑製備液中硒檢測方法－氫化硒原子吸收光譜法（NIEA D432）、飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法－氫化砷原子吸收光譜法（NIEA D433）、飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法（NIEA D434）、感應耦合電漿原子發射光譜法（NIEA M104） 及感應耦合電漿質譜儀法（NIEA M105） 檢測其鎘、鉻、鉛、銅、硒、砷不純物含量；另秤取適量聚矽酸鐵，以試劑水適當稀釋，製備所得溶液，適用於水中氰化物檢測方法－分光光度計法（NIEA W410）檢測其氰鹽不純物含量。
二、適用範圍
本方法適用於飲用水處理藥劑聚矽酸鐵中鎘、鉻、鉛、銅、硒、砷、汞及氰鹽（註1）不純物含量檢測之樣品製備。
三、干擾
樣品中不純物之檢測項目不同而有不同之樣品製備法及適用方法，詳細之干擾資料參見各檢測方法。
四、設備及材料
（一）燒杯。
（二）定量瓶。
（三）分析天平：可精秤至 0.01 g 及 0.1 mg者。
（四）過濾裝置。
（五）濾紙：Whatman No.42 或同級品。
五、試劑
（一）試劑水：比電阻≧16 MΩ-cm 之去離子水。
（二）濃硝酸：試藥級。
（三）濃鹽酸：試藥級。
（四）濃氨水：試藥級。
（五）硝酸溶液，1%（v/v）：加 10 mL 濃硝酸於 1,000 mL 試劑水中。
（六）硝酸溶液，0.15%（v/v）：加1.5 mL 濃硝酸於 1,000 mL 試劑水中。
（七）氫氧化鈉：試藥級。
（八）氯化鐵（FeCl3‧6H2O）：試藥級。
（九）偏矽酸鈉（Na2SiO3‧9H2O）：試藥級。
（十）基質空白溶液：配製檢量線標準溶液用，適用 NIEA D431 或 NIEA M104。
1.依樣品中矽與鐵之莫耳比換算秤取偏矽酸鈉（例：樣品中二氧化矽與鐵之莫耳比為 0.25 時，秤取 5.3 g 偏矽酸鈉，樣品中二氧化矽與鐵之莫耳比為 0.75 時，秤取 15.8 g偏矽酸鈉）（註2），置於 1 L 定量瓶，以約 400 mL 之 0.15%（v / v）硝酸溶液溶解。加入 20 g 氯化鐵，攪拌溶解後以 0.15%（v / v）硝酸溶液定容至標線。
2.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾之。
六、採樣與保存
以不含待測物之塑膠瓶收集約500 mL 聚矽酸鐵樣品，冷藏於 4 ± 2 ℃，氰鹽可保存14 天，其餘項目可保存 28 天。
七、步驟
依檢測項目及使用儀器之不同，選擇適當之樣品製備方式。
（一）檢測鎘、鉻、鉛、銅、砷及硒之樣品製備（使用感應耦合電漿質譜儀）
1. 取 0.5 mL （精秤至 0.1 mg） 之樣品，以 1%（v/v）硝酸溶液定容至 250 mL。
2.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾。
（二）檢測鎘、鉻、鉛、銅之樣品製備（使用火焰式原子吸收光譜儀或感應耦合電漿原子發射光譜儀，若使用感應耦合電漿原子發射光譜儀可加測砷及硒）
1.依樣品中鐵含量換算秤取相當於 0.2 g 鐵（精秤至 0.1 mg）之樣品（例：樣品含 4 %（w/w）Fe 秤取 5 g 樣品，樣品含 2.5 %（w/w）Fe 秤取 8 g 樣品），以 0.15 %（v/v）硝酸溶液定容至 100 mL。
2.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾。
3.使用火焰式原子吸收光譜儀或感應耦合電漿發射光譜儀時，需採用基質匹配（Matrix match）方式執行，故配製檢量線時需使用基質空白溶液（試劑（十））。
4.若使用火焰式原子吸收光譜儀分析鉻時，每 100 mL 溶液添加 1 mL 濃鹽酸及 1 mL 濃氨水。
（三）檢測硒、砷及汞之樣品製備（使用氫化物或冷蒸氣原子吸收光譜儀）
1.依樣品中鐵含量換算秤取相當於 0.02 g 鐵（精秤至 0.1 mg）之樣品（例：樣品含 4 %（w/w）Fe 秤取 0.5 g 樣品，樣品含 2.5 %（w/w） Fe 秤取 0.8 g 樣品），以 0.15 %（v/v）硝酸溶液定容至 100 mL。
2.溶液中若有殘渣，以濾紙過濾。
（四）檢測氰鹽之樣品製備
取 100 mL （精秤至 0.01 g）之樣品，以試劑水定容至 500 mL。
（五）樣品製備液分析
1.七、（一）製備所得樣品依 NIEA M105 分析。
2.七、（二）製備所得樣品依 NIEA D431 或 NIEA M104 分析（適用 NIEA M104 可加測砷及硒）。
3.硒：七、（三）製備所得樣品依 NIEA D432 分析。
4.砷：七、（三）製備所得樣品依 NIEA D433 分析。
5.汞：七、（三）製備所得樣品依 NIEA D434 分析。
6.氰鹽：七、（四）製備所得樣品依 NIEA W410 分析。
八、結果處理
（一）樣品中鎘、鉻、鉛、銅、硒、砷及汞含量計算，依NIEA D431、D432、D433及D434之結果處理計算；使用NIEA M104及M105時參考NIEA D431之公式計算。
（二）樣品中氰鹽含量計算，依NIEA W410分析檢量線求得之氰化物濃度（mg/L）依下式計算。
聚矽酸鐵中氰鹽含量（mg/kg）＝
其中
C：檢量線求得之氰化物濃度（mg/L）。
W：樣品重（g）
V1：製備液前處理後吸收液之最終定容體積（mL）。
V2：呈色反應時取用之已稀釋吸收液體積（mL）。
V3：呈色反應時反應溶液之最終定容體積（mL）。
九、品質管制
品質管制項目分別依 NIEA M104、NIEA M105、NIEA D431、NIEA D432、NIEA D433、NIEA D434及NIEA W410 之品質管制規定。
十、精密度及準確度
單一實驗室執行樣品基質添加之精密度及準確度如表。
十一、參考資料
（一）行政院環境保護署，感應耦合電漿質譜儀法，NIEA M105。
（二）行政院環境保護署，感應耦合電漿原子發射光譜法，NIEA M104。
（三）行政院環境保護署，飲用水處理藥劑製備液中鎘、鉻、鉛、銀、鐵、錳及銅檢測方法－火焰式原子吸收光譜法，NIEA D431。
（四）行政院環境保護署，飲用水處理藥化劑製備液中硒檢測方法－氫化硒原子吸收光譜法，NIEA D432。
（五）行政院環境保護署，飲用水處理藥劑製備液中汞檢測方法－冷蒸氣原子吸收光譜法，NIEA D434。
（六）行政院環境保護署，飲用水處理藥劑製備液中砷檢測方法－氫化砷原子吸收光譜法，NIEA D433。
（七）行政院環境保護署，水中氰化物檢測方法－分光光度計法，NIEA W410。
（八）行政院環境保護署，飲用水處理藥劑次氯酸鈉中不純物含量檢測之樣品製備法，NIEA D406。
（九）行政院環境保護署，總氰化物與可氯化處理之氰化物檢測方法，NIEA R407。

註1：聚矽酸鐵處理藥劑中不純物如需檢測氯仿時，適用「原物料及產品中揮發性有機物檢測方法－平衡狀態頂空進樣氣相層析質譜儀法（NIEA M735）」。
註2：本檢測採用基質匹配方式執行時，須瞭解樣品中鐵矽之含量以供基質空白溶液配製。市售商品常以聚合後二氧化矽與鐵之莫耳比（SiO2/Fe）表示，例如莫耳比為0.25時，鐵含4%二氧化矽約含1.1%；莫耳比為0.75時，鐵含2.5%二氧化矽約含2.0%。如商品非以此方式表示時，檢驗室應另行以適當方式，求得樣品中鐵矽之含量。

表 單一實驗室執行樣品基質添加之精密度及準確度
檢測項目	添加濃度 / (mg/L)	平均添加回收率 / （％）	精密度 / （％RSD）	製備液 分析方法
鎘	0.010	98.0	1.1	NIEA M105
鉻	0.010	97.8	2.1	NIEA M105
鉛	0.010	102.3	0.7	NIEA M105
銅	0.01	100.6	1.2	NIEA M105
砷	0.010	100.2	1.0	NIEA M105
硒	0.010	96.0	2.9	NIEA M105
鎘	0.4	104.0	2.5	NIEA M104
鉻	1	100.4	2.1	NIEA M104
鉛	2.5	99.1	2.2	NIEA M104
銅	2.5	100.4	1.8	NIEA M104
砷	2.5	97.3	2.6	NIEA M104
硒	2.5	94.8	1.4	NIEA M104
鎘	0.4	105.8	0.5	NIEA D431
鉻	1	101.0	1.2	NIEA D431
鉛	2.5	100.1	1.7	NIEA D431
銅	2.5	99.6	1.5	NIEA D431
硒	0.003	103.5	2.6	NIEA D432
砷	0.0025	102.5	0.8	NIEA D433
汞	0.0025	107.7	0.6	NIEA D434
氰鹽	1.0	100.7	0.3	NIEA W410

註1.氰鹽n=3，其餘項目n=7。
2.本樣品分子式為Fem（SiO2）n，鐵含量為4%，二氧化矽與鐵之莫耳比為0.25。