# 水中總菌落數檢測方法－濾膜法
中華民國102年4月16日環署檢字第1020030379號公告
中華民國102年5月8日環署檢字第1020037762號函勘誤
自中華民國102年6月15日生效
NIEA E205.57B
## 一、方法概要
本方法係使用濾膜過濾水樣，於 35 ± 1℃ 以 m-HPC 培養基培養48 ± 3 小時後，計數水中好氧及兼性厭氧異營菌。
## 二、適用範圍
本方法適用於飲用水及地面水體、地下水體、廢水、污水、放流水之總菌落數檢測。
## 三、干擾
（一）	水樣中含有抑制或促進細菌生長的物質。
（二）	檢測使用的玻璃器皿及設備含有抑制或促進細菌生長物質。
（三）	濁度過高之水樣易造成濾膜孔隙阻塞，或造成細菌菌落瀰漫生長（Spreading）而影響水樣檢驗的觀察及結果的判讀。

## 四、設備
（一）	量筒：100 至 1000 mL 之量筒。
（二）	吸管：有 0.1 mL 刻度之 10 mL 無菌玻璃吸管或無菌塑膠吸管，或無菌微量吸管（Micropipet)。
（三）	稀釋瓶：100 至 1000 mL 能耐高溫高壓滅菌之硼矽玻璃製品。
（四）	錐形瓶：200 至 1000 mL 能耐高溫高壓滅菌之硼矽玻璃製品。
（五）	培養皿：硼矽玻璃製品或市售無菌塑膠培養皿，大小為 60 × 15、50 × 12 mm 或其他適當大小。
（六）	採樣容器：容量 120 mL 以上無菌之硼矽玻璃或塑膠有蓋容器，或市售無菌袋。
（七）	過濾裝置：能耐高溫高壓滅菌的玻璃、塑膠、陶瓷或不鏽鋼等材質構成之無隙縫濾杯，藉鎖定裝置、重力或磁力固定於底座。
（八）	冰箱：溫度能保持在 4  2℃。
（九）	水浴槽：溫度能保持在約 50℃。
（十）	抽氣幫浦：壓力差宜為 138 至 207 kPa。
（十一）濾膜：使用直徑 47 mm、孔徑 0.45 μm 且有格線的無菌濾膜。
（十二）鑷子：前端平滑、內側無波紋，使用前浸泡於 95% 酒精再以火燄燃燒滅菌。
（十三）培養箱：溫度能保持在 35 ± 1℃。
（十四）高壓滅菌釜：溫度能保持在 121℃（壓力約 15 lb/in2 或 1.05 kg/cm2）滅菌 15 分鐘以上。
（十五）高溫乾熱烘箱：如用於玻璃器皿等用具之滅菌，溫度須能保持在170 ± 10℃ 達 2 小時以上。
（十六）天平：待測物重量大於 2 g 時，須能精秤至 0.01 g；待測物重量不大於 2 g 時，須能精秤至 0.001 g。
（十七）無菌操作檯：正壓式無菌操作檯或垂直循環負壓式無菌操作檯（Class II 生物安全櫃）。
（十八）pH 計：精確度達 0.1 pH 單位。用於內含瓊脂培養基之 pH 值測定時，應搭配表面電極（Surface probe）。
## 五、試劑
本方法所使用的化學藥品須為試藥級以上，培養基為微生物級製品。
（一）	試劑水：導電度在 25℃ 時小於 2 μmho/cm（μS/cm）。
（二）	培養基
m-HPC 瓊脂培養基（或稱 m-SPC 瓊脂培養基），依下列配方配製培養基，或使用市售商品化的培養基均可。
蛋白腖（Peptone）	20.0 g
明膠（Gelatin）	25.0 g
甘油（Glycerol）	10.0 mL
瓊脂（Agar）	15.0 g
試劑水	1 L
將甘油以外之成份混合，以 1 N 之氫氧化鈉溶液調整 pH 值至 7.1  0.2，加熱溶解後加入甘油，121℃ 高溫高壓滅菌 5 分鐘。待冷卻至約 50℃ 時，於無菌操作檯內分裝至無菌培養皿中，使培養基厚度約 2 至 4 mm。室溫下靜置凝固後，保存於 4 ± 2℃，保存期限為 14 天。可根據檢測需求量，依配方比例配製培養基。
（三）	無菌稀釋液
1.	磷酸二氫鉀儲備溶液
取 3.4 g 磷酸二氫鉀（KH2PO4）溶於 50 mL 之試劑水中，俟完全溶解後，以 1 N 之氫氧化鈉溶液調整其 pH 值為 7.2 ± 0.1。然後加試劑水至全量為 100 mL，滅菌（過濾滅菌或 121℃ 高溫高壓滅菌 15 分鐘以上）後，儲存於冰箱中備用。4 ± 2℃ 下保存期限為 6 個月（註 1）。可根據檢測需求量，依比例配製。
2.	氯化鎂儲備溶液
取 8.1 g 六水氯化鎂（MgCl2·6H2O）或 3.8 g 無水氯化鎂，先溶於少量試劑水中，俟完全溶解後，再加試劑水至全量為 100 mL，滅菌（過濾滅菌或 121℃ 高溫高壓滅菌 15 分鐘以上）後，儲存於冰箱中備用。4 ± 2℃ 下保存期限為 6 個月（註 1）。可根據檢測需求量，依比例配製。
3.	無菌稀釋液
分別取 10 mL 氯化鎂儲備溶液和 2.5 mL 磷酸二氫鉀儲備溶液，加入試劑水至全量為 2000 mL，混搖均勻後，分裝於稀釋瓶中，經 121℃ 高溫高壓滅菌15分鐘以上，作為無菌稀釋液備用。如欲用於水樣稀釋，分裝之無菌稀釋液滅菌後體積須為 90 ± 2.0 mL。4 ± 2℃ 下保存期限為 6 個月（註 1）。可根據檢測需求量，依比例配製。
## 六、採樣與保存
（一）	採微生物檢測之水樣時，應使用清潔並經滅菌之玻璃瓶、無菌塑膠容器或市售無菌採樣袋，且於採樣時應避免受到污染。水樣若含有餘氯時，應使用內含硫代硫酸鈉錠劑之無菌採樣袋，或於無菌容器中加入適量無菌之硫代硫酸鈉以中和餘氯（採取加氯之廢水時，每 100 mL 之水樣如加入 0.1 mL 之 10% 硫代硫酸鈉，可中和之餘氯量約為 15 mg/L。採取含氯之飲用水水樣時，每 100 mL 之水樣如加入 0.1 mL 之 3% 硫代硫酸鈉，可中和之餘氯量約為 5 mg/L）。
（二）	飲用水採樣前應清潔手部，出水口以火烤或以 70% 至 75% 酒精消毒。所採水樣應具有代表性。
（三）	運送時水樣溫度應維持在小於 10℃ 且不得凍結，實驗室內保存溫度應維持在 4 ± 2℃。
（四）	水樣應於採樣後 24 小時內完成水樣過濾步驟（七、步驟（五）），並置入培養箱中培養。
（五）	水樣量以能做完所需檢驗為度，但不得少於 100 mL。
## 七、步驟
（一）	水樣在進行檢測或稀釋之前必須劇烈搖晃 25 次以上，以使樣品充分混搖均勻。
（二）	視水樣中微生物可能濃度範圍進行水樣稀釋步驟。使用無菌吸管吸取 10 mL 之水樣至 90 mL 之無菌稀釋液中，形成 10 倍稀釋度之水樣，混合均勻。而後自 10 倍稀釋度水樣，以相同操作方式進行一系列適當之 100、1000、10000 倍等稀釋水樣，並混搖均勻。進行稀釋步驟時，均需更換無菌吸管。水樣稀釋步驟如圖 1 所示（註 2）。
（三）	以無菌鑷子夾起無菌濾膜，放在無菌過濾裝置之有孔平板上，小心將濾杯固定。加入適量無菌稀釋液，以測定過濾裝置是否配置妥當。
（四）	以無菌吸管吸取 10 mL 的原液及（或）各稀釋度水樣至無菌過濾器中過濾。原液及（或）各稀釋度水樣皆需進行二重複。過濾後，再以 20 mL 以上之無菌稀釋液沖洗濾杯。
（五）	沖洗過濾後，將濾杯移開，儘速以無菌鑷子取出過濾後之濾膜置於培養基上。濾膜應與培基完全貼合，以免產生氣泡。
（六）	培養皿倒置於培養箱內，於 35 ± 1℃ 下培養 48 ± 3 小時（註 3）。
（七）	若欲進行另一個水樣時，應更換無菌過濾器（濾杯）。亦可將過濾器（濾杯）以火烤後降至接近室溫重複使用。
（八）	計數各稀釋度培養皿中所產生的菌落數並記錄之。若菌落太多造成計數困難時，則以「菌落太多無法計數」（Too numerous to count；TNTC）表示。但若各稀釋度培養皿之菌落數均超過 200 個，則不可記錄「菌落太多無法計數」，應選取最接近 200 個菌落數之同一稀釋度的兩個培養皿進行菌落計數，確實無法計數時應重新採樣檢測。
（九）	步驟（二）至（五）須在無菌操作檯內操作。
八、結果處理
（一）	若原液及各稀釋水樣中，僅有一個稀釋度的二重複培養皿之菌落數均在 20 至 200 個之間，則選取該稀釋度之兩個培養皿，以下列公式計算總菌落數，單位為 CFU/mL (Colony forming units/mL)：

註：	D：選取培養皿之稀釋度
X、Y：D稀釋度的兩個培養皿之菌落數
（二）	若結果與八、（一）所述不符，則以下列方式計算總菌落數：
1.	若原液及各稀釋水樣中，僅有一個稀釋度的一個培養皿之菌落數在 20 至 200 個之間，則選取該稀釋度之兩個培養皿，以上述八、（一）公式計算。
2.	若各培養皿之菌落數均小於 20 個，則選取菌落數最接近20個之同一稀釋度的兩個培養皿，以上述八、（一）公式計算。
3.	若各培養皿之菌落數均不在 20 至 200 個之間，則選取菌落數最接近 200 個之同一稀釋度的兩個培養皿，以上述八、（一）公式計算。
4.	若有兩個稀釋度的二重複培養皿之菌落數均在 20 至 200 個之間，或兩個稀釋度各有 1 個培養皿之菌落數在 20 至 200 個之間，則選取兩個稀釋度共 4 個培養皿，以下列公式計算：

註：D1、D2：選取培養皿之稀釋度
X1、Y1：D1稀釋度的兩個培養皿之菌落數
X2、Y2：D2稀釋度的兩個培養皿之菌落數
（三）	數據表示：若計算所得之總菌落數小於 1（含0），以「＜1 CFU/mL」表示；總菌落數小於100時，以整數表示（小數位數四捨五入）；總菌落數為100以上時，只取兩位有效數字（四捨五入）。
（四）	檢測紀錄須註明採樣時間、培養起始及終了時間、培養基名稱、培養溫度及各稀釋度原始數據等相關資料。
## 九、品質管制
（一）	微生物採樣人員及檢測人員應具備微生物基本訓練及知識。
（二）	每批次採樣時，應進行運送空白。
（三）	每 10 個樣品應執行 1 個方法空白樣品分析，若每批次樣品數少於 10 個，則每批次仍應執行 1 個方法空白樣品分析。
（四）	用於結果計算之二重複數據，其對數差異值不可超出精密度管制參考範圍（計算方式參考「環境微生物檢測通則—細菌（NIEA E101）」（註4）），除非二重複之菌落數均小於 20。
（五）	新購入之培養基，每批號均須進行培養基品質測試（測試方式詳見「環境微生物檢測通則—細菌（NIEA E101）」）。
（六）	本方法培養所得之細菌可能具有感染性，檢測後之培養基及器皿應經高溫高壓滅菌處理。
## 十、精密度及準確度
略
## 十一、參考資料
American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22nd ed., Method 9215D, APHA, Washington, D. C., USA, 2012.

註1：溶液如出現異物或混濁，則不可繼續使用。
註2：水樣如須稀釋，建議於稀釋後 30 分鐘內完成檢測步驟，以免造成細菌死亡或增生，影響實驗結果。
註3：培養箱底層應放置水盤，或將培養皿放置於密閉容器中培養，以避免培養前後培養基之水份散失超過 15%。
註4：本文引用之公告方法名稱及編碼，以環保署最新公告者為準。

圖1、水樣稀釋步驟

表1、總菌落數計算實例說明
培養皿中之菌落數			總菌落數(CFU/mL)	參考
原液 10 mL	稀釋10倍 (原液1 mL)	稀釋100倍 (原液0.1 mL)
TNTC；TNTC	175；162	20；19	1.7×102	八、（一）
TNTC；TNTC	59；53	6；4	56	八、（一）
TNTC；TNTC	211；209	23；19	2.1×102	八、（二）1
5；3	0；0	0；0	＜1	八、（二）2
TNTC；TNTC	202；203	18；19	2.0×102	八、（二）3
TNTC；TNTC	200；198	20；25	2.0×102	八、（二）4

註：TNTC表示菌落太多，計數困難；畫雙底線數字表示用於結果計算